## Jira - 2026-05-21T111332.048
问题单 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 修复版本 | 影响版本 | 标签 | Resolver
ARF-1178 | 【AcuRev-4100_Application_v1.02p07】寄存器F0 66（Certification Type）可以设置02，预期：F0 66只能设置0、1 | Yue Yang | Congsong Liu | Lowest | Created 已创建 |  | V1.02P03 | AcuRev4100参数设置
ARF-1177 | 【AcuRev-4100_Application_v1.02p07】电表HMI上的Device Infomation ，预期：与最新的要求保持一致；实际： 未修改至一致 | Yue Yang | Lihong Wang | Low | Created 已创建 |  | V1.02P03 | HMI
ARF-1174 | 【AcuRev-4100_Application_v1.02p05】【MA】电表在测试过程中出现CT变比值经掉电、上电操作后恢复为1000，该问题非必现 | Yue Yang | Jingru Liu | Medium | Created 已创建 |  | V1.02P03 | AcuRev4100参数设置 | Yue Yang
ARF-1173 | 【AcuRev-4100_Application_v1.02p06】上位机IO Reading表头命名配置不符合预期，待优化，提单跟进 | Daiwei Luo | Lihong Wang | Low | Created 已创建 |  | V1.02P03 | 上位机
ARF-1172 | 【AcuRev-4100_Application_v1.02p06】上位机设置DST format2时，部分场景配置失败，如DTS的时间为12月第5周周1，设置上位机提示时间无效，预期：设置成功 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | To be Verified 待验证 |  |  | 上位机 | Zhao Wang
ARF-1171 | 【AcuRev-4100_Application_v1.02p05】【MV】查看电表Sysinfo中制造商信息时，发现该描述有误，目前描述为Manufacture，理论上描述应为Manufacturer，整个内容修改详见截图，注意大小写 | Jingru Liu | Jingru Liu | Lowest | Closed 已关闭 |  | V1.02P03 | HMI | Yue Yang
ARF-1170 | 【AcuRev-4100_Application_v1.02p05】【MV】读录波波形有误，1、waveform波形图结束时间有误；2、waveform波形图中同一时刻，有多个点位 | Daiwei Luo | Jingru Liu | Medium | Created 已创建 |  | V1.02P03 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-1169 | 【AcuRev-4100_Application_v1.02p05】【MV】当电表需量模式选为滑块式时，上位机及HMI上均需做限制，要求：demand interval>=demand update | Yue Yang | Jingru Liu | Lowest | Created 已创建 |  | V1.02P03 | HMI | Yue Yang
ARF-1167 | 【AcuRev-4100_Application_v1.02p05】【MV】tou配置界面，当tou schedule设置14个ID，提交成功，上位机设置及读取均没有问题，但是从寄存器中读tou schedule设置个数为01.即就是1个，且此时给电表配置不同时刻不同费率，走字时发现电表均在sharp下走电量，未按照实际配置走电量，不符合 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | To be Verified 待验证 |  | V1.02P03 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-1165 | 【AcuRev-4100_Application_v1.02p05】【MV】目前AcuRev-4100 External补充需求规格说明书_20260113中要求HMI显示中WEB2模块，系统模式的默认值为WEB Module ，而开发做法为gateway.需修改，同时将Mode 修改为 System Mode | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.02P03 | WEB2 | Hui Tang
ARF-1163 | 【AcuRev-4100 v1.02p05】组装指令使用Modbus rtu协议，读取新增的“Device Description”，预期：读取成功，内容与下发的一致；实际：读取成功，返回的是固定的乱码 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.02P03 | mcu
ARF-1162 | 【AcuRev-4100_Application_v1.02p05】【MV】alarm配置界面，在标头延时处加上单位ms | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | To be Verified 待验证 |  | V1.02P03 |  | Daiwei Luo
ARF-1160 | 【AcuRev-4100 v1.02p05】上位机setting 的PQ Event&Waveform 页面，修改Manually Trigger 为user2，更新后点击当前页面的Restore 按钮，预期：Manually Trigger 依旧是user2；实际：Manually Trigger 刷新为空 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.02P03 |  | Daiwei Luo
ARF-1159 | 【AcuRev-4100 v1.02p05】1e2w 接线方式，waveform 的DI1-3 分别配置为input1-3，供源input1为1A，input2为0A，input3为3A，使用DI 触发Input1-3的录波，预期：录制成功，绘制对应波形也显示正确；实际：录制成功，但绘制波形发现与input对应关系错误。 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.02P03 | 电能质量事件
ARF-1158 | 【PXB_Application_v1.01p39_20260116】【MV】电表接线方式为3E4W-Y,打开PQ Event、waveform使能开关，模拟电压骤升事件，查看到该事件waveform录波图形有误。由于该事件为电压骤升事件，录波的userchannel为只有电压，故录波中不应该出现Ia，删除录波图形下Ia | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-1157 | PXB_Application_v1.01p39_20260116】【MV】当表计接线方式配置3E4W-Y,且input 1~24分别配置到user1~user8，此时利用DI触发user9录波，理论上由于此时未配置使用user9，应该无录波产生，实际user9被画出了只有电压的录波图形 | Jingru Liu | Jingru Liu | Low | Self-testing 自测中 |  | v1.01P33 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-1154 | 【PXB_Application_v1.01p39_20260116】【MV】在测试读录波过程中，上位机会出现偶发性读录波画图不完整，将这条录波重新读时，会成功；在测试过程中大概读录波50条，其中出现过4次上位机读录波不完整，且重新读时，都正常 | Yue Yang | Jingru Liu | Medium | Created 已创建 |  | v1.01P33 | 上位机 | Yue Yang
ARF-1153 | 【PXB_Application_v1.01p39_20260116】【MV】上位机将接线配置从1E2W切换到2E3W-1PHASE以后，原本DI4 Trigger中配置的input24变空了，切换以后这个地方是否应该给一个默认值 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 上位机 | Yue Yang
ARF-1152 | 【PXB_Application_v1.01p39_20260116】【MV】当表计接线方式配置1E2W，电表外部输入ABC三相电压分别为160V,120V,120V,模拟电压A相骤升事件，此时读电表Pq Event 事件，发现该电压骤升事件对应的BC相电压值为0，读该事件waveform的录波，发现BC相电压被画出来。预计：PQ Event 应该和Waveform保持一致 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-1151 | 【PXB_Application_v1.01p39_20260116】【MV】台体将A、C相电压从218V升源到262V接入表中,模拟电压骤升事件，PQ连续产生两条电压骤升事件，同时产生两条录波，第二条录波读到的录波波形有误,理论上只能产生一条电压骤升事件 | Yue Yang | Jingru Liu | Medium | Created 已创建 |  | v1.01P33 |  | Yue Yang
ARF-1149 | 【AcuRev4100_Application_v1.02p04】【MV】电表HMI在sysinfo页面中web2固件版本拼写有误，其中将固件错误拼写为fireware,应该修改为firmware; | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.02P03 | 显示 | Hui Tang
ARF-1147 | 【PXB_Application_v1.01p38 MA】电表上电瞬间观察，发现液晶屏会显示先跳转到boot，然后跳转到进入app,目前测试只发现有一块表会出现该问题，利用该表硬件不变，Eaton版本及AcuRev4100均有该问题，boot版本均为v1.01P15，Eaton软件版本: v1.01p38，AcuRev4100软件版本: v1.01p36 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | BOOT | Yue Yang
ARF-1142 | 【AcuRev-4100 v1.01p36】上位机Setting-General页面，LED Pulse Parameter 参数的配置页面，未选中任何类别的参数时，在搜索框输入任意字母，再删除，预期：无法搜索到参数，但上位机响应正常；实际：无法搜索到参数，删除字母时上位机闪退 | Jingru Liu | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-1141 | 【AcuRev-4100 v1.01p36】升级过程中与升级完成后，检查4110产品model 正确，预期：AcuRev-4110-mA或AcuRev-4110-mV；实际：上位机Information页面显示：-mA或-mV | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-1138 | 【PXB_Application_v1.01p37_20251227】【MA】表计恢复出厂设置后，读tou参数，发现表计上位机中tou season,tou holiday，ten years holiday的数据均出现非法值 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | tou | Zhao Wang
ARF-1137 | 【AcuRev-4100 v1.01p37】Reading-Waveform Log页面，读取生成的waveform日志，预期： 读取成功，绘制对应波形成功；实际：读取失败，绘制波形失败 | Jingru Liu | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 电能质量事件
ARF-1136 | 【AcuRev-4100 v1.01p37】DataLog1-3 预期共用1377个存储扇区，Datalog1 配置Sectors参数为1377，Datalog2-3配置Sectors参数为0，重启电表，预期： Datalog1的Sectors参数依旧是1377；实际：Datalog1的Sectors参数刷新为459 | Jingru Liu | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | DATALog | Peigong Wang
ARF-1135 | 【AcuRev-4100 v1.01p37】PQ Event & Waveform 页面中，修改Manually Trigger 参数配置为user1，重启电表后检查当前参数，预期：参数值依旧是user1；实际：参数更新为disable了 |  | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 电能质量事件
ARF-1125 | 【AcuRev-4100 v1.02p04】HMI 的Realtime 等页面中，无功功率和无功能量的单位显示错误，预期为kvar、kvarh；实际显示为kVar、kVarh | Zhouxiong Zhang | Lihong Wang | Low | Closed 已关闭 |  | V1.02P03 | HMI | Zhouxiong Zhang
ARF-1119 | 【AcuRev-4100-WEB2 v1.00p05】 web2模块USB连接4100主表时，概率出现web2无法启动的情况。预期：web2正常启动 | Zihan Gao | Zihan Gao | High | Closed 已关闭 |  |  | 硬件问题
ARF-1116 | communication页面波特率115200没有显示在最后边 | Zhao Wang | Daiwei Luo | Medium | Closed 已关闭
ARF-1113 | 【AcuRev4100_Application_v1.02p04】【MV】利用上位机清电表负载时间时，上位机提示语错误； | Jingru Liu | Jingru Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.02P03 |  | Zhao Wang
ARF-1112 | 【AcuRev4100_Application_v1.02p04】【MV】上位机设置夏令时为format2时，当start time设置为非法时间进行提交，上位机提示format2的end time无效 | Jingru Liu | Jingru Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.02P03 | tou | Zhao Wang
ARF-1111 | 【AcuRev-4100 v1.02p04】BacNet的MS/TP Meter Address 参数，预期：上位机和HMI上限制只能配置1~127；实际：HMI上可以配置为0 | Lihong Wang | Lihong Wang | Low | Closed 已关闭 |  | V1.02P03 | HMI
ARF-1108 | 【AcuRev-4100 v1.02p02】上位机TCP强制升级，Add IP页面的“IP Address”和“Port Number”预期：完整显示；实际：没有完整显示 | Lihong Wang | Lihong Wang | Low | Closed 已关闭 |  | V1.02P02 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-1104 | 【AcuRev4100 v1.02p02】【MV】表计HMI界面上时间格式有误，目前为00：00：00：000,与上位机时间格式不同，需保持一致；预期结论是00：00：00.000；目前MAXmin，pq事件，soe、alarm均需在时间格式上保持统一 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.02P02 | HMI | Hui Tang
ARF-1098 | 【Eaton v1.01p34】【MV】在上位机上方Operation中点击文件导出功能，第一次导出的文件按照原本命名进行保存，第二次继续导出文件进行保存时，修改文件名，会发现文件名未按照修改进行保存，而是只保存原有文件名的前几位字母；预期：两次命名均准确 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-1097 | 【Eaton v1.01p34】【MV】第一次连接上位机后，选择进入communication模块，修改表计波特率，校验方式、rstp及slave id后，提交时上位机报错。预期：rstp应该单独下发 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-1095 | 【AcuRev-4100 v1.01p34】上位机的Data Log Setting功能，在具体设备的参数配置页面，选中部分功能模块的参数，并勾选上 ”Split Flies By Category“，开始重复生成日志，预期：每次开始生成日志时，都会删除旧的日志内容，重新写入新的；实际：在文件夹页面点击选中旧的文件，会导致无法删除旧的文件，新产生的日志会续写进旧文件中。 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-1094 | 【AcuRev-4100 v1.01p34】上位机的Data Log Setting功能，未选中“等待严格时刻”，预期：开始生成日志之后，从下一个整秒开始生成；实际：依旧等待了间隔时间的“严格时刻”生成日志 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-1093 | 【Eaton v1.01p34】【MV】在上位机上方Operation中点击文件导入功能，发现tou模块中tou season、tou holiday、 ten years holiday均不能正常导入 预期：setting中除过communication其他数据均能正常导入 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-1092 | 【AcuRev-4100 v1.01p34】上位机通过rtu连接，波特率为19200，在上位机的Data Log Setting功能，选中所有的模块参数尝试生成日志，预期：可以正常开始生成，也可以停止生成后恢复连接；实际： 生成日志过程中概率出现上位机闪退，停止生成日志后，概率出现无法重连 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Reopen 重新打开 |  | v1.01P33 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-1091 | 【Eaton v1.01p34】【MV】在上位机上方Operation中点击当计算脉冲常数，1.CT1的值输入为0时，Secondary Maximum power显示inf,Primary Maximum为0，且结算得到的很多数据出错；2.CT1输入负时，目前也能计算 ；预期：负数和小数提示弹框 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-1090 | 【AcuRev-4100 v1.01p34】上位机的Data Log Setting功能，在具体设备的参数配置页面，选中所有功能模块的参数，并勾选上 ”Split Flies By Category“，预期：开始生成日志后，按照功能模块会生成7个日志文件；实际：未生成I/O模块参数的日志文件 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P33 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-1088 | CLONE - 2511-[Acuview 2]:4100项目Eaton客户RSTP禁用功能实现； | Zhao Wang | Zhao Wang | Medium | Closed 已关闭
ARF-1084 | Alarm界面"Not Involved"描述修改为“Disable” ，客户对"Not Involved"描述存在疑惑 | Zhao Wang | Zhao Wang | Medium | Closed 已关闭
ARF-1082 | 【AcuRev4100 v1.02p02】【MV】串口链接从Bacnet 改成RTU(波特率 2400 、4800）,上位机提示失败，此时查看上位机发现，串口链接已经从Bacnet 改成RTU，但是波特率未修改成功。预期：波特率值也应该被修改。 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.02P01 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-1081 | EATON版本屏蔽add_ip按钮和功能，下位机暂不支持 | Zhao Wang | Zhao Wang | Medium | Closed 已关闭
ARF-1076 | 【AcuRev-4100 v1.0p31】上位机Eaton反馈datalog setting和pluse constant计算器问题修改,，Alarm Setting页面“Not invovled”修改为Disabled | Lihong Wang | Daiwei Luo | Medium | Closed 已关闭 |  |  |  | Daiwei Luo
ARF-1073 | 【AcuRev-4100 v1.02p01】上位机Alarm log页面，预期：可支持选择读最新的20条、60条、200条；实际：下拉框里显示支持读最新的10条、50条、1000条 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.02P02 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-1071 | 【AcuRev-4100 v1.02p02】将4100电表设备外部接入Web2保持连接状态，再通过上位机tcp连接当前电表后升级，预期： 升级成功；实际：升级失败 | Zhouxiong Zhang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.02P02 | 升级
ARF-1070 | 【AcuRev4100 v1.02p02】【MV】在tou模块中配置10个schedule id，1个tou season，打开special weekday schedule,将编号为season 1配置如下：一周七天内有六天配置为schedule0，剩下一天配置为schedule10，进行提交时，上位机会提示TOU Special Weekends Season 1 schedule invalid!预期：以上这种配置情况应该支持下发成功 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.02P02 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-1069 | 【AcuRev4100 v1.02p02】【MV】打开电表DHCP功能，Eth1 DHCP为disable，修改web2模块中Eth1 IP、Eth1 Subnet、Eth1 Gateway、Eth1DNS1、Eth1DNS2时发现这几个均不能修改，此时关闭表计DHCP功能、依次进入Eth1 DHCP等，关闭表计DHCP功能等参数、依次进入Eth1 DHCP等参数，会发现以上数据不做改动，但是点击进入后，HMI页面在该项会立即标*，预期：表计DHCP使能开关不应该影响web2模块中Eth1 IP等的修改 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.02P01 | WEB2 | Hui Tang
ARF-1065 | 【AcuRev-4100 v1.02p01】【mA&mV】准备好环境后发送校准指令，预期： 电表开始校准，并且校准成功；实际： 电表返回错误指令，无法开始校准 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | V1.02P01 | 校准功能 | Hui Tang
ARF-1048 | 【AcuRev-4100 v1.01p32】HMI界面，MaxDemand 记录的时间戳，clear MaxDemand之后，时间戳会刷新为默认时间，预期： 完整显示2024-01-01 00:00；实际：显示24-01-01 00:00 | Yue Yang | Lihong Wang | Lowest | Closed 已关闭 |  | v1.01P32 | HMI测量设置及出厂信息 | Hongbo Liu
ARF-1047 | 【AcuRev4100 v1.01p32】【MV】4100全新核心板烧入最新boot v1.01P13后，表计进行按键升级，升级到v1.01p32，上位机提示成功，此时观察表计一直在boot界面跳转重启，且不能恢复，此时给表多次掉电再上电，表计会概率性出现boot跳转不成功。预期：升级成功后，表计重启后能正常跳转到app界面 | Zhouxiong Zhang | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01P32 | 升级 | Zhouxiong Zhang
ARF-1046 | bug修复+v1.01p03提测 | Hui Tang | Zhijing Ji | Medium | Closed 已关闭
ARF-1045 | bug修复+v1.01p02提测 | Hui Tang | Zhijing Ji | Medium | Closed 已关闭
ARF-1044 | 【AcuRev4100 v1.01p32】【MV】给电表电压施加347V,input1\2\3电流均5A,三相电压均施加2次谐波2%，发现电表系统负载特性与user1负载特性不一致，研发回复：这是判断负载特性的阈值设置的问题 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P32 | DSP | Huitao Wu
ARF-1043 | 【AcuRev4100 v1.01p32】【MV】原问题：当表计接线方式为2E3W Delta时，接入源，输入电压和电流后，demand和maxdemand的system仍显示电流，预期不显示电流，经过讨论后为上位机修改maxdemand的系统数据中电流值应该被-掉，上位机将电流值已-掉，但是该值对应的时间戳未被-掉，任需修改 | Jingru Liu | Jingru Liu | Lowest | Closed 已关闭 |  | v1.01P32 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-1042 | 功能自测+v1.01p01提测 | Hui Tang | Hui Tang | Medium | Closed 已关闭
ARF-1041 | 铁电参数存储和WEB2交互逻辑开发 | Hui Tang | Hui Tang | Medium | Closed 已关闭
ARF-1040 | HMI交互按键及显示功能开发 | Hui Tang | Hui Tang | Medium | Closed 已关闭 |  |  |  | Hui Tang
ARF-1029 | 【AcuRev-4100 v1.01p31】3e4w y 接线方式，input channel1、2、3默认配置在user1下，更改配置到user 9下，检查user 9 的不平衡因数和需分量的值，预期：可以正常计算；实际：不计算，持续为0 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P31 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-1028 | 【AcuRev-4100 v1.01p31】Bacnet 通信，使用Yabe工具连接电表，检查所有参数的数值，预期：所有参数配置与实际数值保持一致；实际：THD 部分的参数数值读取有误，不是实际值 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P31 | BACNet | Hui Tang
ARF-1027 | 【AcuRev-4100 v1.01p31】ADC采样芯片概率性发生CRC校验失败问题导致设备重启 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P31 | DSP
ARF-1026 | 【AcuRev4100 v1.01p31】【MV】【AcuRev4100 v1.01p31】【MV】表计正常上电后，将表计网络恢复默认值，此时给表掉电后上电，发现上位机显示中表计nominal frequency的值为50HZ，但是该值在上位机中被灰掉，显示不可修改，hmi上显示为空（此种状态下表计精度不满足要求）；预期：将表计网络恢复默认值，上下电后不应该影响nominal frequency的值 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01P31 | 校表 | Hui Tang
ARF-1025 | 【AcuRev-4100 v1.01p31】使用上位机软件acuview2读取Datalog超过1万条会概率性出现读取Datalog日志失败 | Zan Hu | Yue Yang | Medium | Closed 已关闭 |  |  |  | Hui Tang
ARF-1024 | 【AcuRev-4100 v1.01p31】RO 配置为Relay的Momentary模式时，Pulse Width(ms)的范围实际是50ms – 3000ms;预期修改为20ms - 3000ms | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P31 | Input&Output | Hui Tang
ARF-1023 | 【AcuRev4100 v1.01p31】【MV】客户反馈：当在tou模块添加一个tou schedule后立即点击添加tou season，此时tou season无tou schedule可选择，目前上位机做法是：点击增加tou schedule，需进入该schedule进行确认配置后，才能在tou season中选择，目前做法不符合客户需求预期：当在tou模块添加一个tou schedule后立即点击添加tou season，tou season应可选择那个tou schedule | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P31 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-1022 | 【AcuRev-4100 v1.01p31】根据Bacnet地址表检查Bacnet协议下的参数配置，PcTotal_eng命名预期：拼写正确；实际：拼写成了PbTotal_eng | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P31 | BACNet | Hui Tang
ARF-1021 | 【AcuRev-4100 v1.01p31】10台电表配置波特率为115200，通过BacNet 协议串联，niagara工具先后连接10个电表，预期：连接始终稳定；实际：在niagara工具中检查到连接正常，但会上报Alarm | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | On Hold 暂停中 |  | v1.01P31 | BACNet | Hui Tang
ARF-1020 | 【AcuRev4100 v1.01p31】【MV】表计接线方式为1E2W下，给表施加A相347V,此时查看crest值正常，修改表的接线方式为三相四线，给表降源后，ABC三相分别加69V 80V 69V的工况，发现表计A相crest值变为7.124，且该值会刷新，给表上下电后，表计crest值恢复正常 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P31 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-1019 | 【AcuRev-4100 v1.01p31】DI 导通状态电压验证，输入15V的直流电压，DI的状态OFF->ON，输入5V的直流电压，预期：DI的状态ON->OFF；实际：DI的状态依旧是ON | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 硬件
ARF-1018 | 【AcuRev-4100 v1.01p31】【偶现】使用DI1-4和手动方式进行多次录波，预期：无论哪种方式触发都可以正常录波；实际：在触发过程中，出现溢出，导致少了1个录波，读取发现录波存储错位 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | On Hold 暂停中 |  |  | 电能质量事件 | Hui Tang
ARF-1017 | 【AcuRev-4100 v1.01p31】上位机的Harmonic Specturm 页面，查看谐波绘制的柱状图，在放大和恢复的过程中，预期：y轴量程始终是一个合理的值；实际：y轴量程会变小或者过大，导致图形显示异常 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.01P30 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-1016 | 【AcuRev4100 v1.01p31】【MV】表计测试RCT,将ct类型修改为RCT,24路电流变比值均设置为1000，空载模式下，切换到瞬时值界面，观察到表计系统及各通道电流有值，值不稳定，一直在跳动，在测试过程中发现：系统电流可达到25A,通道电流出现超过10A的值；预期：空载模式下，表计瞬时值界面电流不应该有值 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.01P30 | 硬件问题 | Huitao Wu
ARF-1015 | 【AcuRev4100 v1.01p31】【MV】ten years holiday模块中，点击generate holiday进行10年节假日编辑时，start year未按照holiday code规则进行调整日期，而且如果设置的某一个日期刚好是规则中的那个日期，规则未起作用。预期：start year~end year应均按照holiday code的规则进行调整日期。 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 上位机 | Zhao Wang
ARF-1012 | 【AcuRev-4100 v1.01p30】4个电表挂测8天后，电表中的Datalog1-4均有1万+条，读取电表Datalog1-4，预期：全部能够读取成功；实际：2个电表在读Datalog 过程中概率复位 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.01P30 | DATALog | Hui Tang
ARF-1011 | 【AcuRev4100 v1.01p30】【MA】上位机配2e2P3W delta接线，根据最新的接线方式上位机显示要求检查上位机的Energy、Demand、MaxDemand、THD页面,上位机在demand中将system中current demand显示-，hmi中未做处理，理论上，在2e2P3W delta接线配置下，预期：以上接线不应该有值，实际有值，值为0.01 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.01P30 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-1010 | 【AcuRev4100 v1.01p30】【MV】表计在3E4w Y接线模式下，利用上位机修改user and ct模块下input wiring及下面的input ,使其保持一致能正常下发后，修改接线配置到2E3W delta，发现此时表计默认的接线配置有误，且不能修改；理论上：切换接线配置到2E3W delta后，不能出错，或可修改； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.01P30 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-1009 | 【AcuRev-4100 v1.01p30】1e2w、2e3w 1phase、2e3w network、2e3w delta接线方式，触发电流骤升事件时，记录1个或者2个电流的最大最小值，预期：事件结束时也记录1个或者2个电流的最大最小值；实际：记录3个电流的最大最小值 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.01P30 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-1008 | 【AcuRev-4100 v1.01p30】1e2w、2e3w 1phase接线方式，触发电压骤降和电压中断事件时，预期可以正常触发；实际：两种接线方式的中断事件无法触发；1e2w 接线方式低概率出现中断事件可以触发但是骤降事件无法触发的情况 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.01P30 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-1007 | 【AcuRev-4100 v1.01p30】【必现】电表和电脑都接入路由器，TCP连接四个客户端，重新插拔电脑侧网线后，TCP连接失败，预期TCP连接成功 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.01P30 | HMI测量设置及出厂信息 | Hui Tang
ARF-1006 | 【AcuRev-4100 v1.01p30】2e3w delta 接线方式，触发电流骤升的PQ Event事件，查看对应录波，预期：应该绘制的是A相和C相电流的波形；实际：绘制的是A相和B相电流的波形 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.01P30 | 上位机 | Fengbo Qu
ARF-1005 | 【AcuRev-4100 v1.01p29】Bacnet协议连接电表，使用Yabe工具检查所有参数的配置与测量值，预期：配置与地址表保持一致，测量值为实际值；实际：IchnxThd_pd和Iuserxpsm_pq参数的单位配置错误 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  |  |  | Hui Tang
ARF-1004 | 【AcuRev-4100 v1.01p29】【必现】通过TCP方式把连接到AcuRev4100上，只能连接两个客户端，预期TCP可以连接四个客户端 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.01P29 | HMI测量设置及出厂信息 | Zhouxiong Zhang
ARF-1003 | 【AcuRev-4100 v1.01p29】挂测环境中的10号单板，2e3w Delta 接线方式的一个电表，未接入负载预期：功率始终为0，能量不增加；实际：功率会跳变-0.000，能量会增加 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 | V1.01P29 | V1.01P29 |  | Huitao Wu
ARF-1002 | 【AcuRev-4100 v1.01p29】校准Main Board 为v05.04 20250905的mA型电表，共校准3个，其中有2个电表精度情况异常，预期：3个单板都可以校准成功；实际：一个电表电压电流相位的测量值浮动过大，校准不过来；另一个电表校准成功后精度概率会很差 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | V1.01P29
ARF-1001 | 【AcuRev-4100 v1.01p29】【必现】上位机同时修改Modbus Slave ID:2、Baud Rate：9600、Parity：ODD，提示修改失败，单独修改一个也会报错 ；上位机修改RS485 Protocol为BAcent，点击提交，提示写入失败，预期都会修改成功 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.01P29 | HMI测量设置及出厂信息 | Hui Tang
ARF-1000 | 【AcuRev-4100 v1.01p29】【必现】上位机Ethernet显示的IP地址显示错位，预期地址显示正确 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.01P29 | HMI测量设置及出厂信息 | Hui Tang
ARF-999 | 【AcuRev4100 v1.01p27】【MV】表计正常上电，将HMI页面保持在date-time界面，挂机两天查看表计是否会有重启现象，两天后查看表计发现表计HMI出现白屏；预期：表计HMI页面保持在date-time界面 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | HMI测量设置及出厂信息 | Yue Yang
ARF-998 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】上位机在reading的Waveform log 页面，反复读取录波，y轴的量程随着读取次数持续增加，导致读取到的录波显示异常 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-997 | 【AcuRev4100 v1.01p27】【MV】表计打开DI录波功能，设置DI1下录user1波形、DI2录user2波形、DI3录user3波形、 DI4录user4波形，sample rate为16，事前10个波形，事后20个波形，模拟表计DI1\DI2\DI3\DI4同时触发，表计waveform log中无法将四个波形同时记录，目前测试只记录了DI1\DI2;预期：四个DI波形需同时记录 | Lihong Wang | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-996 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】上位机setting的user and CT 界面，配置CT变比，预期参数配置范围是1~50000；实际参数配置范围是1~5000 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | 接线配置 | Hui Tang
ARF-995 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】user1 未配置任何input channel，4100的上位机和HMI上，user 所有real-time值都显示为-，预期：寄存器里也没有值，PDU产品也取不到值；实际：寄存器中有值，PDU中可以显示 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | 接线配置
ARF-994 | 【AcuRev4100 v1.01p27】【MV】表计在2e3w1phase接线模式下，模拟多条电流骤升数据产生后，查看电流骤升woveform log的录波，波形有误；预期：数据及波形正常 | Lihong Wang | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-993 | 【AcuRev4100 v1.01p27】【MV】当表计切换接线方式到单相两线时，由于目前单相两线中无user概念，因此在单相两线下表计发生电流骤升事件，pq event无电流骤升数据产生；预期：单相两线接线方式下，电流骤升应该记录pq event | Lihong Wang | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | V1.01P29 | v1.01P27 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-992 | 【AcuRev4100 v1.01p27】【MV】连接AcuRev4100电表到Acuview2上，连接状态为connected,上位机配2e3w network接线，Va、Vb、Vc均为120V, I_in1~2为3A，压流夹角0°，Va、Vb、Vc相角为(0°、240°、120°),上位机和HMI上input1配置电压Vcn,上位机检查user1下对应各个input数据发现在phaseb下有数据，理论上user1下只对应phase c有值 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-991 | 【AcuRev4100 v1.01p27】【MV】上位机配2e3W phase1接线，配置所有user的所有input channel为none，检查HMI显示发现：1.Demand、max demand中system全显示“-”理论上A\B\C\system均有值；2.Demand、max demand中input channel目前第1~12、19~24路均为-，理论上应有值；3.max\min的user中视在功率显示与其他不一致，理论上应该保持一致；其他接线方式HMI显示也存在问题 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | 接线配置 | Hui Tang
ARF-990 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】挂测环境中的10号单板是未接入任何负载的一个电表，检查Datalog4，观察C相电压，实际：记录到一个 最大值为13.649V的电压；预期：始终为0 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | 交流电流
ARF-988 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】【高概率】3号单板，挂机中，电表电压、电流稳定时，dataloog中发现Phase C Load Nature、System Load Nature负载特性频繁的从R变为C，预期始终是R | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 | V1.01P29 | v1.01P27 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-987 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】挂测环境中的6号单板是24路全负载的一个电表，根据Datalog1 观察到input20 的电流幅值，实际：减小一半，维持约14分钟后恢复；预期：幅值稳定不会大浮动波动 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | 交流电流
ARF-986 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】Bacnet 通信协议，System Power Quality和Input Channel Power Quality的参数预期：按照地址表的顺序进行排序；实际：排序混乱 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | BACNet | Hui Tang
ARF-985 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】10个电表通过TCP串联，其中部分电表的Max地址连续，会导致个别电表ping ip地址不通，上位机也连不上 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | TCP通信 | Zhouxiong Zhang
ARF-984 | 【AcuRev4100 v1.01p27】【MV】连接AcuRev4100电表到Acuview2上，连接状态为connected。三相电压相角分别为0°、120°、240°，相电压分别为220V、220V、220V，检查上位机和电表上电压的不平衡因素VUF显示0%,理论上应该显示150% | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | V1.01P29 | v1.01P27 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-983 | 【AcuRev4100 v1.01p27】【MV】利用usb修改表计CT变比值及tou相关参数时，上位机提示失败，理论上应该提示成功，利用RTU均能修改成功； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | 网络模块 | Hui Tang
ARF-982 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】【需求】接线方式切换到2E3WDelta，接入源，输入电压和电流后，demand和maxdemand的system仍显示电流，预期不显示电流 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息 | Jingsheng Wu
ARF-981 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】【必现】接线方式切换到2E3W1P，接入源，输入电流10A，在demand和maxdemand界面查看system侧的电流，发现system侧电流为6.667A，预期为10A | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-978 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】【偶现】RTU连接到上位机，进入升级界面，此时scan mode关闭状态，未扫描到端口号，选择升级文件后，打开scan mode选择端口号，点击connect后，发现提示请选择升级文件，预期显示版本信息 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | HMI测量设置及出厂信息 | Jingsheng Wu
ARF-977 | 问题描述：【AcuRev4100 v1.01p27】【MV】当表计忘记密码时，将电表SN号及电表当前日期通过计算得出临时密码，利用上位机输入临时密码，上位机提示错误密码； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-976 | 【AcuRev-4100 v1.01p27】【偶现】9号单板，不接负载，挂机时，发现Max/min中input11和input12通道只在16点48有电流、最大需量中会记录值，且datalog日志中此时并没有电流，预期Max/Min中数据始终为0，最大需量不会记录值 | Lihong Wang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P27 | HMI测量设置及出厂信息 | Tao Fan
ARF-975 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】【必现】使用IOM单板做为模拟开关(100HZ),交流源下测试4100的DI 1时，发现4100的DI 1计数为671，预期为700次；交流源下测试4100的DI 1时，发现4100的DI 1计数为577，预期700次 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | HMI测量设置及出厂信息 | Hongbo Liu
ARF-974 | test log time 2 | Yang Liu | Yang Liu | Medium | Created 已创建
ARF-973 | test log time | Yang Liu | Yang Liu | Medium | Created 已创建
ARF-972 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】【必现】使用IOM单板做为模拟开关(100HZ),直流源下测试4100的DI 1时，发现4100的DI 1计数为671，预期为700次；交流源下测试4100的DI 1时，发现4100的DI 1计数为577，预期700次 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | HMI测量设置及出厂信息 | Tao Fan
ARF-968 | 【AcuRev4100 v1.01p26】【MV】目前有挂测5个表计，挂测7天，期间对表计有10次左右的重启操作，挂测结束后发现5块表均有时间变慢的问题，变慢均超过10秒，根据之前掉电7天查看表计时钟问题得知：7天后时钟变慢时间均在3~4秒，故目前硬件定位为软件问题。预期：重启电表不应该影响电表时钟； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P26 | 时钟 | Yue Yang
ARF-967 | 【AcuRev4100 v1.01p26】【mv】表计上电，查看表计液晶现在在boot,未跳转，表计各个指示灯正常闪烁，通讯正常。重新上电正常，目前版本复现概率较高；预期：表计上电后，能正常跳转，液晶显示、通讯等均正常； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P26 | HMI测量设置及出厂信息 | Yue Yang
ARF-965 | 【AcuRev4100 v1.01p26】周末挂测时未接入灯泡负载，只接入电压、没有电流的场景；其中一块单板出现Datalog1中PahseC和input12的电流值从8月29日下午到9月1日早晨8：40一直有不大于0.02A的电流值，之后刷新为0.000A；理论上由于表计只接入A相电压，且无负载，表计不会产生电流 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P26 | 电能质量
ARF-964 | 【AcuRev4100 v1.01p26】【MV】问题描述：当表计快速、连续产生多条pq event log及waveform log时，查看表计waveform log，会发现读waveform log中部分数据异常，1.其中id为189的电压骤降事件，读波形时发现无波形图，但能提示读成功，保存以后波形点也为空；预期：数据不能为空；2.其中id为2的电流骤升事件，波形图异常 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P26 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-963 | 【AcuRev4100 v1.01p26】【MV】问题描述：当表计快速、连续产生多条pq event log及waveform log时，查看表计waveform log，会发现读waveform log中其中一条数据（电压中断）的录波，发现录波图像异常，显示一个电压逐渐上升的波形；预期：电压中断应该是一个电压逐渐降为0的波形 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P26 |  | Yue Yang
ARF-962 | 【AcuRev4100 v1.01p26】【MV】问题描述：当表计快速、连续产生多条pq event log及waveform log时，查看表计pq event log及waveform log，会发现存在数据丢失情况；预期：给出性能界限，在什么范围内是不会丢数据的，即使丢数据，最好能保证单个事件进出的完整性 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P26 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-961 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】【偶现】上位机读取datalog日志时，读到第180条时，无法继续读取日志，卡住了，预期读取日志不会卡住 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-960 | 【AcuRev-4100 v1.01p26】挂测专项，新硬件单板，3e4w y接线方式， 带灯泡负载，串联24路电流；实际：Datalog2中编号949和950的日志中，出现多个异常的极大值；同时MaxDemand中没有记录到对应的数；预期： 记录到的值都是符合实际情况的 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P26 | DATALog | Hui Tang
ARF-959 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】【偶现】2号单板，datalog2中发现2025/08/27 23:33时energy值变小；datalog3中发现2025/8/28 8:42时energy值变大，与之前相差很大 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 |  | Hui Tang
ARF-958 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】【偶现】第1586行Input Channel 6 Power Factor(%) [Min]值变为112.42，预期是-0.992；Input Channel 7 Current [Min]值变为153.794A，预期是0A；Input Channel 13 Current Phase Angle [Min] 值为180.458，预期是0 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | HMI测量设置及出厂信息 | Hui Tang
ARF-957 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】【偶现】2号单板带12路负载，datalog4中发现2025/8/28 7:01发生Phase A Current [Min] 值为2.857 A，2025/8/28 7:14发现Phase A Current [Min] 值为0.357A，电流突然变小，预期电流为4.289 A | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 | v1.01P27 | v1.01P25 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-956 | 【AcuRev-4100 v1.01p26】挂测专项，新硬件单板，3e4w y接线方式， 带灯泡负载，串联24路电流；实际：input7-12 无法测量到电流值；预期： 可以正常测量到值 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P26 | 硬件 | Tao Fan
ARF-955 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】【偶现】3号单板，datalog4，接负载的是input1-input6路，input23 24 12 11 10 9 8 7 Current Phase Angle[Avg]通道在不接任何负载时，发现角度仍有值为8.723，预期为0，（日志No-954-955两行） | Lihong Wang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | HMI测量设置及出厂信息 | Hui Tang
ARF-954 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】挂测专项，旧硬件3号单板，2e3w 1p 接线方式，带灯泡负载，串联6路电流；挂测1夜后检查Datalog1 ，第66条数据，多路input的电流刷新异常，例如input5 current值为176.378A，后续又恢复正常 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | 交流电流 | Hui Tang
ARF-953 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】挂测专项，旧硬件单板，2e3w network接线方式，不带灯泡负载；input12 的电流幅值持续有值为0.004A，MaxDemand，Max/Min中都记录到了当前值 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | 交流电流
ARF-952 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】3e4w y、2e3w 1 phase、2e3w network接线方式，没有配置input的user通路，实际：user不平衡因数和序分量显示为0；实际：user不平衡因数和序分量显示为- | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-951 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】在准备发给客户的10个旧版本PCBA单板的电表中，有一个单板接入真实负载挂测了一夜，配置了Datalog1-4 记录参数实际情况；实际：第二天早上Datalog1-4的时间戳异常，数据内容错乱；预期：第二天早上检查Datalog显示全部正常； | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | DATALog | Tao Fan
ARF-950 | 【AcuRev4100 v1.01p26】【MV】需求单：打开pq event使能开关与waveform使能开关，此后关闭表计pq event使能开关，无法关闭waveform使能开关，即当两个使能开关全部打开时，必须先关闭waveform使能开关；预期：建议修改为联动配置，当关闭pq event使能开关时，waveform使能开关同时被关掉，但两个使能开关应该支持独立配置； | Jingru Liu | Jingru Liu | Low | Closed 已关闭 |  |  | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-949 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】【偶现】旧硬件电表，使用V1.01p25版本校准后，输入120V，1A，使用一段时间后，发现三路电压和电流24个通道精度为1%，此时插入TTL后，发现电流部分通道变得很大，如input1的电流为60.8A，预期插入TTL线后，电流不会变得很大 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | HMI测量设置及出厂信息 | Yong Li
ARF-948 | 【AcuRev4100 v1.01p26】【MA/MV】问题描述：目前表计硬件为最新单板硬件，软件版本为v1.01p26，一共对7个单板进行校表，其中5个单板校表不通过，具体问题如图片整理；预期：对7块单板分别校准时，均能校准成功 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P26 | 校表 | Yong Li
ARF-947 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】在准备发给客户的10个旧版本PCBA单板的电表中，有一个电表在校准成功，精度执行通过，完成装机之后的复测过程中，实际：会偶现屏幕花屏，需要重新插拔核心板才能恢复；预期：所有电表都不应该出现核心板导致的花屏情况 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | 硬件问题
ARF-946 | 【AcuRev4100 v1.01p25】【MV】问题描述：表计空载，恢复出厂设置后，ct变比值默认为1000，此时将毫伏型电表CT值从1000改为5后，发现表计空载时real time中表计电流会有较大的值，该值会慢慢减小到0，最后稳定到0，这样就会导致max/min中会记录到各个分相电流值及各个通道电流极值；目前表计测到在max/min中A相电流最大值达到11.312A；预期：表计空载，修改CT值时，real-time中电流不应该有值 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-945 | 【AcuRev4100 v1.01p25】【MV】电表接24负载,3e4w Y, 打开表计电流骤升PQ EVENT使能开关及录波功能，模拟表计多次发生、结束电流骤升事件，观测到电表重启；预期：电流骤升事件不能导致电表重启 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-944 | 【AcuRev-4100 v1.01p25】【偶现】旧硬件电表，使用V1.01p25版本校准后，使用一段时间后，发现三路电压和电流24个通道精度为1%，预期精度为0.1% | Lihong Wang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | HMI测量设置及出厂信息 | Tao Fan
ARF-943 | 【AcuRev4100 v1.01p25】【MV】问题描述：表计接线方式选为三相四线Y，input channel1~24中每三个对应1个用户（user1~user8），且表计接入8个用户，打开表计电流骤升PQ EVENT使能开关，模拟表计电流骤升，查看pq event记录中8个用户对应的user channel为0~7，预期：理论上应该为1~8，需修改； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-942 | 【AcuRev4100 v1.01p25】【MV】问题描述：表计查看max/min值时发现，其中部分值的时间戳存在非法数据：2048-00-00 00：00：00.999,该单板之前操作为：校表、精度测试、基本功能测试，未进行非法操作；预期：表计在正常操作下各类时间戳均不能出现非法数据 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01P25 | Max/Min | Hongbo Liu
ARF-940 | 【AcuRev4100 v1.01p23】【MV】问题描述：上位机在user and ct模块中各个输入框应该加限制，目前将鼠标放在各个输入框时，滑动鼠标中心，控件中数据会变化，预期：建议禁用滚轮； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p23 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-938 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】8/18/2025 5:20:00 PM到8/19/2025 9:08:00 AM，电表全程未接入负载，检查Datalog4中保存的电表的real-time测量值的最大最小平均值，预期：应全部为0，实际：日志中能看到一些非0值 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 交流电流 | Fengbo Qu
ARF-936 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】5个挂测电表中，实际：其中有1个电表的Datalog4的时间戳记录混乱；预期：所有日志的时间戳都应该显示正常 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | DATALog | Hui Tang
ARF-935 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】8/18/2025 5:20:00 PM到8/19/2025 9:08:00 AM，电表全程未接入负载，检查Datalog1中保存的电表的real-time测量值，实际：8/19/2025 4:54:00 AM 时生成的日志中，Input Channel 17 Current Phase Angle值为-177.981，预期：应该为0 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 相角(phase-angle) | Fengbo Qu
ARF-934 | 【AcuRev-4100 v1.01p23】【有条件必现】datalog1参数选择最大数量，datalog4中添加三个参数，更新后，发现电表会自动重启，预期电表不会重启 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p23 | HMI测量设置及出厂信息 | Yue Yang
ARF-931 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】 电表只接入的电压没有电流，实际：通过Datalog日志能观察到system和input个别位置有能量累计；预期：只有电压没有电流，能量累计应该全部为0 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 交流电流 | Huitao Wu
ARF-929 | 【AcuRev4100 v1.01p22】【MV】问题描述：测试查看3块底板分别装在同一块主板上空载，其中有一块底板出现表计刚上电HMI显示过压、过流，且此时表计电压、电流值均达到了1000多，但该值并非一直出现，表计会时不时出现过压、过流；预期：表计在空载模式下电压、电流值均为0 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 校表 | Yong Li
ARF-928 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】本身未接负载的1e2w 接线方式的电表，预期：所有测量值为0；实际：最大需量有个别值刷新 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 需量测量
ARF-927 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】电表接入真实电压，只接入A相和N相，此时频率预期为50HZ，实际：频率显示为0不符合预期，同时电压电流的有效值预期可以稳定测量到，实际会每隔一段时间跳变到0再恢复；预期：频率和电压电流幅值都可以稳定测量到真实值 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 | v1.01p23 | v1.01p22 | 交流电流 | Huitao Wu
ARF-926 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】【必现】铅封sealed，上位机进入升级界面，手动修改铅封状态为unsealed，此时升级界面无法继续升级，预期可以继续升级，无法重新打开升级界面 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-925 | 【AcuRev4100 v1.01p22】【MV】问题描述：表计HMI界面加入掉电次数记录，测试前将6块表计同时掉电3次，保证6块电表能正常记录掉电次数，挂测15h后查看表计掉电次数，目前观测到6块电表中有2块掉电次数变为4，即这两块表在挂测中出现1次异常复位；预期：理论上6块表计挂测15h后表计掉电次数依旧为3，表在正常上电时不能出现异常复位； | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 电表重启 | Yue Yang
ARF-924 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】RTU进行通信时，TCP升级失败，预期TCP升级成功 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | HMI测量设置及出厂信息 | Zhouxiong Zhang
ARF-923 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】电表完成校准后重启电表，实际：电压相位的ADC校准码重启后观察到存储到DSP校准码中，影响电表精度；预期：重启后电压相位的ADC校准码依旧存储在原来的位置 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 校准功能 | Yong Li
ARF-922 | 【AcuRev4100 v1.01p22】【MV】问题描述：表计通过DI不断产生waveform log，读其中一条录波，查看录波数据发现，录波数据中任意一个点的纵坐标值与实际电压值不匹配。预期：理论上录波数据中任意一个点的横纵坐标值与实际点数、电压匹配，时间准确 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-921 | 【AcuRev4100 v1.01p22】【MV】问题描述：当waveform一直在产生数据时，利用上位机读waveform log会概率性提示失败，读录波波形也会概率性提示失败（概率较高），之前定位到上位机，上位机未能修改该问题，该问题目前由软件进行修复;预期：利用上位机读waveform log均成功 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-920 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】2E3WDelta接线方式下，realtime中与demand中没有对应，relatime中system侧不显示电流、phaseA input1和phaseC input2显示电流，发现demand中system侧显示电流、phaseA input1和phaseC input2不显示电流 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-919 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】生成超过200个waveform log，选中超出200个之后的任意一个waveform log读取录波，实际：弹窗提示“Data is not ready!”，读取录波失败；预期： 读取超过200个之后的任意一个waveform log，都可以成功 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-918 | 【AcuRev4100 v1.01p22】【MV】问题描述：在sequence and unbalance界面，表计掉电一段时间后，上位机界面提示设备繁忙，点击yes,设备能进行重连；预期：上位机应该提示断连 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-917 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】触发PQ Event事件，读取对应波形，实际：低概率出现电压波形异常的场景；预期：每次读取电压波形都可以正常显示 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-916 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】【偶现】datalog中配置参数选择电压和电流角度，不接源，挂机一天后，发现电压和电流角度仍有值，如Input Channel 1 Current Phase Angle [Avg]-2.365，Phase A (L-N/L-L) Voltage Phase Angle [Max]-133.519 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-915 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】【必现】datalog中配置参数较少时，如3个参数，生成日志后，上位机读取日志开始记录时间晚5min，提示失败，预期读取日志成功 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-914 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】2E3P3w delta接线方式，构造用户、系统负载特性为L和C的情况，实际：系统负载特性始终为R；预期：系统负载特性可以按照实际情况刷新为L和C | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 | V1.01P29 | v1.01p22 | 负载特性(RLC) | Fengbo Qu
ARF-913 | 【AcuRev4100 v1.01p22】[MV]问题描述：目前测试进行挂测电表时钟时发现，三块底板中有一块底板在放置11天后，接入boot版本v1.01p09,app版本v1.01p22会不断进行复位，且表是上电进入app界面停留3秒左右后会复位，其余2个底板均正常；该底板在放置之前的boot版本v1.01p07，app版本v1.01p19，且该底板是正常的；目前该底板已经经过张工及李工排查定位后为非软件问题，定位为硬件问题；预期：表计不能出现重启 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 硬件 | Tao Fan
ARF-912 | 【AcuRev4100 v1.01p22】[MV]问题描述：上位机/HMI上设置恢复网络默认配置，表计原ip值为192.168.001.160，恢复网络配置后ip变为192.168.001.254，利用原192.168.001.160依旧能链接;如果不断利用原192.168.001.160进行连接（每十几秒连接一次），就能一直连成功，目前测试5Min依旧能成功；若利用原192.168.001.160连接一次后不重复连，二十几秒后就会断掉，预期：原192.168.001.160不能链接 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 网络模块 | Hui Tang
ARF-911 | 【AcuRev4100 v1.01p22】[MV]问题描述：在HMI界面将表计波特率由2400改为4800后，在上位机界面断链电表，能正常断链，但此时想要关掉该rtu配置，重新进行配置时，无法成功踢出，需要将上位机完全关掉，且再次输入正常rtu配置后，表计不能链接成功，需插拔外部串口；预期：无需插拔外部串口就能继续重连 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-910 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】当电压为0，电流为3A时，实际：测量到的电流值大部分时候为0，偶尔跳变成3A；预期：可以稳定测量到3A | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p22 | 交流电压 | Fengbo Qu
ARF-909 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】RCT型单板校准，实际：偶现input22的角度校准失败，重新校准后成功；预期：校准一次后直接成功 | Jie Zhang | Lihong Wang | Medium | On Hold 暂停中 |  | v1.01p22 | 校准功能
ARF-908 | 【AcuRev-4100 v1.01p22】mV型电表校准，实际：偶现input7的电流幅值校准失败，重新校准后成功；预期：校准一次后直接成功 | Jie Zhang | Lihong Wang | Medium | On Hold 暂停中 |  | v1.01p22 | 校准功能
ARF-907 | 【AcuRev4100 v1.01p21】[MV]问题描述：修改baud rate，先点击no,再点击yes,上位机提示表被踢出，此时重新连接时不能正常连接，需要手动将波特率改为19200；预期：上位机弹窗提示还需优化逻辑 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-906 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】mV型电表，源的电流值给到6A时，实际：电表HMI屏幕“Over Current Alarm！”；预期：6A是我们的正常测量值，不应该报这个告警。 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | HMI测量设置及出厂信息 | Yong Li
ARF-905 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】mA、mV电表，各遍历5种接线方式，进行精度快速测量，发现一些接线方式的精度不满足精度要求；RCT-500\RCT-100\RCT-1000在3E4WY接线下，精度不满足要求，测试结果详情见邮件 | Jingru Liu | Jie Zhang | High | On Hold 暂停中 |  | v1.01p20 | HMI测量设置及出厂信息 | Yong Li
ARF-904 | 【AcuRev4100 v1.01p21】[MV]问题描述：利用HMI修改RS485 protocal时，先点击中间键进行启动修改，modbus rtu开始跳动，再次按键中间键进行确定modbus rtu模式时，modbus rtu不会停止跳动，切换到其他模式进行确认时，会停止跳动；预期：再次按键中间键进行确定modbus rtu模式时，modbus rtu停止跳动 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 铅封功能 | Zixin Li
ARF-903 | 【AcuRev4100 v1.01p21】[MV]问题描述：利用HMI进行修改时，ro2与ro1在不同type下，mode的选择均为latch、manual、momentary，与预期不符，预期要求：ro1选择type为relay，查看mode的选择为latch、momentary；ro1选择type为alarm，查看mode的选择为latch、manual | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 铅封功能 | Zixin Li
ARF-902 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】3e4w y 接线方式，上位机real-time 页面，实际：在切换user 查看测量值的过程中，概率触发切换到user9-12时有数值，没有刷新为 -；预期：默认配置下user9~12没有任何测量值，全部显示- | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-901 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】告警触发后没有关闭时，修改了对应告警的配置；会生成一条status为“Configuration change”的告警日志，在HMI界面查看对应日志时，实际：告警状态显示错误，预期：完整正常显示 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 告警 | Zixin Li
ARF-900 | 【AcuRev4100 v1.01p21】 3e4w y 接线方式，user9-12 默认没有配置input channel，上位机将real-time 页面没有配置input channel 的 user channel 的测量值显示为-；HMI 将没有配置input channel的user channel的测量值显示为0 | Lihong Wang | Lihong Wang | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 接线配置 | Hui Tang
ARF-899 | 【AcuRev4100 v1.01p21】 3e4w y 接线方式，user9-12 默认没有input channel，对应实时值上位机显示为-；给user 9-12 配置了input channel 并加上电源，此时user9-12 的测量值为0，预期应刷新为实际计算出的实时值 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-898 | 【AcuRev4100 v1.01p21】[MV]问题描述：目前测试发现：打开电压骤降及电压中断Pg event使能开关及录波开关，表计上电后，给表施加220V,5A电压、电流值持续1min,此后将电压电流降为0，发现表计单板会重启，重复升源降源操作，表计均会在降源时重启，查看pq event事件记录有误，wawvform无记录，预期：理论上以上操作不会引起表计重启 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-897 | 【AcuRev4100 v1.01p21】表计HMI界面英文样式不统一，大部分英文遵守首字母大写，少数出现整个全为大写，建议修改一致，所有描述均为首字母大写 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | HMI测量设置及出厂信息 | Zixin Li
ARF-896 | 【AcuRev4100 v1.01p21】电表恢复出厂设置后，进入夏令时模块修改夏令时配置，目前表计软件在夏令时format1、2夏令时开始、结束时间都是非法值，建议修改一个合法的默认值 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | tou | Baoliang Hou
ARF-895 | 【AcuRev4100 v1.01p21】在max与min模块中，查看系统A\B\C功率因数时间戳与对应input的功率因数时间戳不同，非必现，但概率极高 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | On Hold 暂停中 |  | v1.01p20 | 记录与统计 | Hongbo Liu
ARF-894 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】【偶现】上位机上real-time metering中user channel中快速切换user，偶现切换后，提示页面读取失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-893 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】【必现】校准后的mA电表，将input13~18和input19~24的端子互换（相当于之前18通道的CT换在24通道），此时进行精度快速测量，发现input16、input17、input18、input22、input23、input24绝大部分场景角度均不满足精度要求，导致部分有功功率超出精度范围，数量过多，具体结果请看附件表格E1_2W_Precision_Measure_20250731 | Jingru Liu | Jie Zhang | High | On Hold 暂停中 |  | v1.01p20 | HMI测量设置及出厂信息 | Yong Li
ARF-892 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】【必现】2E3WDelta接线方式，发现电压和电流的角度均为0°，寄存器内也是0 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-890 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】2e3w delta 接线方式，real-time、energy、demand等页面的user部分的表头，需要修改成显示Phase A和Phase C | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 上位机
ARF-888 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】 上位机升级界面新增了一个“Modbus Protocol”选项，rtu连接电表，不选中“Modbus Protocol”升级可以成功过，选中“Modbus Protocol”后升级失败；需澄清当前按键实际功能 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-887 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】 上位机显示SN号的长度预期为12位，实际长度为13位，与HMI显示不一致 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-886 | 【AcuRev4100 v1.01p21】 表计烧入m4、m7后，第一次给表计掉电后上电，表计正常转到App界面，第二次给表计掉电后上电，表计不能正常转到App界面，再次上下电以后恢复，难复现问题。该问题在ARF-374已经提单，且经过多轮回归未复现问题已经关掉，目前版本又出现该问题。 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 电表重启 | Zhouxiong Zhang
ARF-885 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】上位机setting - User and CT 页面，切换接线方式后，添加弹窗即刻询问是否切换接线方式，是的话成功切换并更新当前页面，否的话不切换并到恢复原来的接线方式 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 上位机 | Zhao Wang
ARF-884 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】电表和电脑通过网线连接到路由器，均配置为DHCP模式，上位机连接成功后开始升级，升级失败 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 升级功能 | Zhouxiong Zhang
ARF-883 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】mA型单板校准过程中，有1个通路相位校准失败，重新校准后恢复 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 校准功能
ARF-882 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】mV型电表校准时，同一块电表先使用333mVCT校准，再使用RCT进行校准，校准完毕后，切换CT类型到333mV，发现此时电流角度不满足精度要求 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | HMI测量设置及出厂信息 | Yong Li
ARF-881 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】RCT型单板校准过程中，有一个通路校准失败 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 校准功能
ARF-880 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】mV型单板校准过程中，有个别通路校准失败 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 校准功能
ARF-879 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】通过交换机连接两个电表并形成环路，分别动态、静态分配IP，电脑连接到交换机访问两个电表，预期可以正常连接 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 网络模块 | Zhouxiong Zhang
ARF-878 | 【AcuRev-4100 v1.01p21】烧boot时发现STM32工具点击connect后，若电表此时不重启，则点击断开连接，电表会立刻重启，之后继续点击connect后，电表就会重启。上述现象，任何一个电表都会有此现象，预期不会出现电表重启 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | HMI测量设置及出厂信息 | Zhouxiong Zhang
ARF-876 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】并联10个电表，使用BacNet 协议通信，连接不到24小时就断开了，连接不稳定 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | BACNet | Hui Tang
ARF-875 | 【AcuRev4100 v1.01p19】四个客户端断掉其中一个后，进行重连，第一次连接会失败，继续重连成功 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-874 | 【AcuRev4100 v1.01p19】上位机利用RTU多次进行连接断开时,超过30次，RTU在连接时出现连不上，页面一直出现正在连接，且此时上位机不能正常关掉，需要杀进程，该问题非必现问题 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-873 | 【AcuRev4100 v1.01p19】表计连接上位机时，双击连接按钮，页面会出现异常跳转；点击双击后，在列表头点击一下，上位机reading setting界面上的列表都会变成上下两份 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-872 | 【AcuRev4100 v1.01p19】上位机未对临时密码做校验，导致当客户忘记密码时，上位机不能使用临时密码，且当表修改密码后，新密码在上位机中不能使用 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-871 | 客户忘记密码后，HMI在输入错误密码后，HMI界面提示请联系我们，其中英文“联系”拼写有错,目前显示的是constact 正确的是contact | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | HMI测量设置及出厂信息 | Zixin Li
ARF-870 | 【AcuRev4100 v1.01p19】2e3w delta 接线方式，构造压流角为0的场景，正常供源稳定后，将Vab 幅值修改为0，此时系统和user1的PF值不相等，且有功功率大于视在功率 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-869 | 【AcuRev4100 v1.01p19】3e4w y、2e3w 1p、2e3w network 接线方式，正常供源稳定后，将Va 幅值修改为0，此时input1的PF 值预期为0，实际有值 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p20 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-868 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】【偶现】【客户送样样机】RTU连接上位机成功，进行升级时。波特率选择为19200，发现升级到99%后升级失败，上位机提示write failed，HMI端仍在boot界面 ，预期升级功能正常 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | HMI测量设置及出厂信息 | Zhouxiong Zhang
ARF-867 | 【AcuRev4100 v1.01p19】读取Alarm Log成功后保存到文件后，文件中时间戳错误 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-866 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】其中一块新PCB板上电，执行恢复出厂操作后，加源输入120V，1A，出现电压、电流显示为0 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p20 | v1.01p19 | 电能测量 | Huitao Wu
ARF-865 | 【AcuRev4100 v1.01p19】配置Alarm使能，参数选Frequency，逻辑“<”、“None”，配置启动48HZ，启动延迟0ms，释放值50HZ，释放延迟0ms；修改源的频率为51，会生成多个频率为0 的告警；源频率维持在50HZ，反复多次触发告警 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-864 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】mV型电表，2E3WDelta接线方式，输入电压phaseA/C分别为400v，输入电流Ia和Ib分别为2A，角度均为0°，需量设置为固定窗口，周期为5分钟，发现需量上报的system侧export有功为0.001，预期显示为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-863 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】【偶现】setting-trend log界面中logging interval设置为1，添加三个参数，不接源，挂机一晚上，发现日志中序号错乱，部分数值特别大 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-862 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】setting-datalog1/2/3/trend log界面中logging interval范围为0-1440，预期为1-1440 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-861 | 【AcuRev4100 v1.01p19】电表手动录波功能有误，当外部接入环境不变情况下，修改手动录波用户，表计录波波形不变化； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 电能质量事件 | Jingsheng Wu
ARF-860 | 【AcuRev4100 v1.01p19】DI2录波时，当录波数据较密集时，会出现录波no.有误 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p20 | v1.01p19 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-859 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】BacNet协议，所有通道和用户的电能质量的Ichn1Thd_pq和Iuser1psm_pq的单位配置错误，预期为Percent，实际为Amperes | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p20 | v1.01p19 | BACNet | Hui Tang
ARF-858 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】DI1/2/3/4状态均为status monitor，DI1、DI2、DI3、DI4输入24V，状态为ON，此时点击clear DI counter后，状态会变为OFF | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | HMI测量设置及出厂信息 | Hongbo Liu
ARF-857 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】3e4w y 接线方式，上位机Energy页面显示出现异常值，HMI上显示正常 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-856 | 【AcuRev4100 v1.01p19】电压骤升事件配置如下：normal voltage:230V,阈值：120%，抖动5%，打开录波；表掉电后上电，给表施加290V，触发电压骤升事件，查看waveform log中电压骤升事件的no.为0，上位机也读不到对应录波 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p20 | v1.01p19 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-855 | 【AcuRev4100 v1.01p18】电压骤降事件持续时间理论值与实际值差别较大 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | 电能质量事件 | Hongbo Liu
ARF-854 | 【AcuRev4100 v1.01p18】电压骤降设置如下：阈值50%，抖动10%，normal voltage：230 将台体电压设置到90V,电压骤降发生，时间记录如下：2025-07-09 16：15：53.925，之后将表计电压降为0V，一段时间后将电压升高到200V，结束电压骤降事件，此时记录的事件结束时间为2025-07-09 16：19：43.308，查看表计该事件的持续时间为539220毫秒，远大于实际持续时间 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | 电能质量事件 | Hongbo Liu
ARF-853 | 【AcuRev4100 v1.01p18】原电表ip地址为192.168.001.254， 修改电表ip地址为192.168.001.252，表计与上位机能立即正常通讯，重置网络后，表计与上位机不能连接上，需主动修改上位机中表计的ip；factory reset后重连也是失败的， 预期也要能重连成功 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-852 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】3e4w y 接线方式，HMI上通道电压可以配置为Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca；预期只能配置Ua、Ub、Uc | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 接线配置 | Zixin Li
ARF-851 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】 2e3w network 接线方式，reading页面user的各种测量值的表头显示异常 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-850 | 【AcuRev-4100 v1.01p19】v1.01p19版本，概率存在RMS值偏差较大的问题 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p19 | 电能测量 | Yong Li
ARF-849 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】 切换接线方式为1e2w，上位机的Energy、Demand、Max Demand、THD 页面显示不符合预期 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 |  | Jingsheng Wu
ARF-848 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】TOU weekend界面，点击edit后，添加对应的schedule id后，点击update，发现更新后再次点击edit，schedule id都显示为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-847 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】切换接线方式为1e2w，Max Min 页面的user 和input 部分的最小值显示异常 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-846 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】夏令时start end时间设置相等，此时夏令时只能start，无法退出，预期start和end无法设置相等 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | HMI测量设置及出厂信息 | Zhao Wang
ARF-845 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】夏令时设置format2，end设置为6月第一周的周一，正常退出；接着修改end设置为7月第一周的周一，时间是03:00,，adjust time为60，修改电表系统时间为2025年7月7日2:59:50,十秒后发现时间不会回退一小时 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | HMI测量设置及出厂信息 | Baoliang Hou
ARF-844 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】读取SOE Log 时，概率出现读取SOE Log 失败 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | 记录与统计
ARF-843 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】设置DST时间(3.1 02:00 ~ 10.31 03:00)，打开DTS开关，掉电情况下无法退出DST | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | HMI测量设置及出厂信息 | Baoliang Hou
ARF-842 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】 配置电表使用BacNet协议，连接Yabe工具失败 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 | v1.01p19 | v1.01p18 | BACNet | Hui Tang
ARF-841 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】未关闭交流源，电表上下电后，Max/Min 页面的相电压与线电压的最小值刷新异常 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | Max/Min | Hongbo Liu
ARF-840 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】 上位机Max/Min页面的User Channel的表头显示错误 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-838 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】 上位机Demand和Max Demand页面，的“Demand”拼写成“Damand”，拼写错误 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-837 | 【AcuRev-4100 v1.01p18】【偶现】RTU进行升级时programming baud rate选择38400，升级完成后提示write failed，实际电表已从boot模式跳转到菜单界面 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-836 | 【AcuRev4100 v1.01p17】表计电压中断设置如下：配置阈值和抖动参数(阈值：10%，抖动：5%), 额定电压设置230V；给表施加ABC相电压从0V到39V，表计会立即产生电压中断结束事件，随后立即又产生一条电压中断发生事件，一条电压中断结束事件，且后面产生的这条事件表上读到的延时为60ms。 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-832 | 【AcuRev4100 v1.01p17】上位机版本: acuview2_develop_v1.03p12_250613_setup.exe上位机general 模块中Basic reading display format可选，但是目前表计做法为表默认只支持primary，研发回复经过与崔总讨论，目前就按照默认只支持primary；故上位机修改该模块； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-831 | 【AcuRev4100 v1.01p17】设置录波采样类型128 points，设置事件前波形个数为10与事件后的波形个数为10、配置阈值和抖动参数(阈值：10%，抖动：5%), 额定电压设置230V。给表施加电压从50V下降至10V,表计电压中断产生，录波产生的数据有误，理论上：波形应该是快速下降趋势，实际事件后的波形为中断前的值 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 电能质量事件 | Hongbo Liu
ARF-830 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】slave id不为1时，使用TCP连接进行升级，发现无法升级，电表不会进入boot模式 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-829 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】CT选型10A/100mA，根据电能精度的最新要求，验证3e4w y和1e2w 两种接线方式，覆盖满足要求的所有电流幅值和PF，有1个场景的电能精度不满足预期 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 电能测量 | Tao Fan
ARF-828 | 【AcuRev4100 v1.01p17】CT选型5A/333mV，2ELEMENT_3_WIRE_DELTA，源Va/Vb/Vc电压为120V，输入Input1~2(A&C相)电流为4A，电压电流相角ϕ差为30°，接入源10分钟，系统和user无功的energy精度不满足0.3% | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 电能测量
ARF-827 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】CT选型5A/333mV，根据电能精度的最新要求，验证3e4w y和1e2w 两种接线方式，覆盖满足要求的所有电流幅值和PF，部分场景的电能精度不满足预期 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 电能测量
ARF-826 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】上位机Max/Min页面、SOE Log 等带有ms级时间戳的记录，时间显示未对齐 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-825 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】Max/Min页面Input2的电流最小值记录的是负值，预期最小是0，不存在负值的场景 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | Max/Min | Hongbo Liu
ARF-824 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【偶现】笔记本电脑使用TCP连接到电表A的上位机，拔掉网线后笔记本电脑连接电表B使用，几分钟后笔记本电脑再次使用TCP连接电表A的上位机，发现TCP无法连接到上位机，此时TCP通信正常，电脑也能ping通电表A的IP地址 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-823 | 【AcuRev4100 v1.01p17】读Data log4数据有误，数据已经装满溢出后，第一条数据为2025-06-26 17：03：00，且利用该时间点读数据正常，2025-06-26 17：08：00读数据提示失败 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-822 | 【AcuRev4100 v1.01p17】给表施加230V，5A，PF值为1.0；在data log 4中配置视在功率（ABC及总），给表上电一段时间，读上电期间表计数据，图中表1的数据，视在功率的平均值有值，但是AB相小于C相，且AB相功率最小值为0，C相有值为1.15，且ABC三相的视在功率最小值total为0，有误； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | logs | Fengbo Qu
ARF-821 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【概率】mA型电表，跑自动化测试功率时，发现P和Q值概率性不满足精度要求，具体P和Q见附件表格 | Jingru Liu | Jie Zhang | High | On Hold 暂停中 |  | v1.01p17 | HMI测量设置及出厂信息 | Tao Fan
ARF-820 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【需求】AcuRev4100 IO模块中，上位机 上DI、DO配置项受铅封保护，RO配置不受铅封保护 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | Acuview2 | Jingsheng Wu
ARF-819 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【需求】AcuRev4100 IO模块中，HMI 上DI、DO配置项受铅封保护，RO配置不受铅封保护 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 铅封功能 | Zixin Li
ARF-818 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】 Datalog1~3共用1377个扇区，TrendLog 独自使用459个扇区，分配扇区的输入框提示的数字错误 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | DATALog | Daiwei Luo
ARF-817 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】 2e3w delta接线方式，上位机用户不可选择的通道没有显示为红色，和其他接线方式不一致 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 接线配置
ARF-816 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】输入电压220，电流4.5A，压流角为270时，负载特性显示错误，phaseA/B/system/user channel的负载特性显示为C，预期负载特性均为L（压流角为90也有此现象） | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-815 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】切换接线方式到2e3w delta，user的功率计算错误，重启后恢复 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 接线配置
ARF-814 | 【AcuRev4100 v1.01p17】进行手动录波后，修改录波对应的用户后，例如从用户3改到用户5，上位机立马回读到用户3 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-813 | 【AcuRev4100 v1.01p17】上位机录波模块中需要放大局部波形的图时，目前4100上位机不支持局部放大，而是从圈的启示位置开始，到波形的最后都会被放大，与以前产品不一致，需修改。 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-812 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】目前能量脉冲不满足精度要求。如3E4W Y接线，PF=1，电压：347V，电流：Imax（19.2A),脉冲常数1500，脉冲参数：System active energy import，测量脉冲灯最大周期：121.3ms，max误差(%):1.0186，预期：0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 | v1.01p20 | v1.01p17 | 电能测量 | Yong Li
ARF-811 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】最大最小值页面，A、B、C 三项的有功功率的最小值实际刷新的是无功功率的最小值 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 记录与统计 | Hongbo Liu
ARF-810 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【偶现】跑自动化脚本时，电表出现一次重启（已排查非脚本问题） | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | HMI测量设置及出厂信息 | Hui Tang
ARF-809 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【需求】3 Element 3 Wire Delta 的接线方式已删除，HMI需去掉配置参数 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 接线配置 | Zixin Li
ARF-808 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【需求】3 Element 3 Wire Delta 的接线方式已删除，上位机去掉配置参数 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-807 | 【AcuRev4100 v1.01p17】电流骤升录波波形有误,表计电流骤升只能录到电流的波形，电压波形是一条直线，且电流波形有误，如图 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 电能质量事件 | Jingsheng Wu
ARF-806 | 【AcuRev4100 v1.01p17】电压中断录波有误，表计的波形更像是一个电压骤降的波形，而非电压中断 。（在表计模拟电压中断之前，表计以及产生过电压骤降的录波） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-805 | 【AcuRev4100 v1.01p17】上位机记录的电压骤升事件的录波有误，从波形上看，是一个电压骤降的波形 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-804 | 【AcuRev4100 v1.01p17】上位机读电流骤升事件的录波有误,电压波形超过了上位机限定的坐标轴的纵轴，电流波形未录到 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-803 | 【AcuRev4100 v1.01p17】上位机设置电流骤升是否触发RO功能时，上位机提示失败，目前定位为上位机问题 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-802 | 【AcuRev4100 v1.01p17】上位机在设置pq事件中，电压中断事件的阈值和抖动值时，当两个值设置为相同时，上位机提示阈值应该大于或者等于抖动值，这个提示与配置相矛盾，故上位机需检查是否提示有误 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-801 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】上位机reading 的Magnitude and Angle 页面，用户需分量部分的命名错误 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 电能质量 | Jingsheng Wu
ARF-800 | 【AcuRev4100 v1.01p17】在pq event事件中waveform id有误，当表计关闭waveform 功能时，pq event事件持续发生，其中waveform id一直在累加，理论上当表计关闭waveform 功能时，pq event事件持续发生，waveform id不应该累加 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-799 | 【AcuRev4100 v1.01p17】目前上位机Ten years holiday模块中， end years 可以设置的比 start years小，不符合逻辑，理论上设置end years应该比start years大，上位机应该加限制 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-798 | 【AcuRev4100 v1.01p17】Ten years holiday模块中，当点击generate holiday时，若 end years 减去 start years大于10时，上位机应该修改提示 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-797 | 【AcuRev4100 v1.01p17】 AcuRev4100精度快速测试，有功功率精度快速测试存在概率不通过项。场景电压120V，电流Imax 120% In，PF=0.5时，有功功率精度不满足0.3%概率较其他场景更大。 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | On Hold 暂停中 |  | v1.01p16 | 电能测量 | Tao Fan
ARF-796 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】将tou schedule中schedule id为2的这一条删除，由于原special weekend中周日-周六配置的schedule为schedule id2,删除以后里面的内容变为空，理论上不应该提交成功，实际能提交成功。 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-795 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】需求单转bug 当Special Weekday Schedule栏，配置添加1个不存在的season，上位机上点击"Update"。 上位机提示语需修改，经过与产品经理讨论，修改为Failed,Season ID undefined，Please configure it first. | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-794 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【偶现】清除soe的日志，输入改变DI1、DI2、DI3、DI4的状态OFF->ON，发现soe日志上报两条，且时间戳与当前电表时间不一致 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | HMI测量设置及出厂信息 | Hongbo Liu
ARF-793 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【偶现】DI状态中ON变为OFF时，soe日志中出现三条时间戳一致，状态不一致的log | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | HMI测量设置及出厂信息 | Hongbo Liu
ARF-792 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【偶现】D1、D2、D3、D4的pluse constant设置为2，四根线接在一起，快速拨动开关9次，发现D4 counter的值为16 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | HMI测量设置及出厂信息 | Hongbo Liu
ARF-791 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】Setting 的Alarm页面，配置参数选THD_Vb&THD_Vc，逻辑“>”&“and”，配置启动值15%，释放值10%，第一个启动延时和释放延时为10000ms，第二个启动延时和释放延时为0ms，满足告警条件后，告警没有正常触发 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-790 | 需求单：表计选型为333mV、5A，校表后完成后对表进行恢复出厂设置，发现表计默认的ct类型为100mA,1000A;且此时利用上位机无法将CT类型改为毫伏型，需要自行组帧发命令修改，该问题需确认； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 校表 | 张旭刚
ARF-789 | 需求单：目前表计RCT校表成功后，表计小电流时角度精度不符合的要求，研发回复：需确定RCT精度要求，是否与ct保持一致。校表完成后，选择rct,1000查看电表精度 表计施加0.45045A、电流角度60°，上位机电流读数300A,角度60°，正常； 表计施加0.0045045A、电流角度60°，上位机A相电流读数3.098A,角度60.5°，不正常 该问题还需讨论 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 校表 | 张旭刚
ARF-788 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【偶现】接线方式为1E2W，输入电压和电流，数据显示正常，此时切换接线方式为2E3W1P，输入电压为400v，电流为2A、3A，压流角为210，发现user channel列的值均计算不正确，且需量重新计算，当需量上报时，user channel列的值均为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | HMI测量设置及出厂信息
ARF-787 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】Setting 的Alarm页面的input channel的电流角度的关键字为CPA，命名错误 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | 上位机
ARF-786 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】Setting 的Alarm页面，期望配置参数为“System Freq”，需要先配置为其他参数，再配置“System Freq”才能成功，预期可以直接成功 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | 上位机
ARF-785 | 需求单：目前电能质量事件中事件发生、结束取值需讨论是否合理； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-784 | 【AcuRev-4100 v1.01p16】设置如下： 将表计alarm通道1参数设置为Ua，大于120V,小于110V,none； alarm通道2参数设置为Ub，大于120V,小于110V,none；alarm通道3参数设置为Uc，大于120V,小于110V,none；alarm生成的数据有误,上位机读到的数据中时间为非法值，alarm id也为非法值 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-783 | 【AcuRev-4100 v1.01p17】【偶现】设置固定窗口需量fixed，DemandInterval设7分钟，上报周期15分钟，三项电压400V，三项电流2A，压流角0°，手动设置电表时间为16:28:00，发现16：28开始计时，在16:35就会有需量上报 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-782 | 【AcuRev-4100 v1.01p16】【偶现】校准后的电表，输入电压400v，电流2A，压流角为0，输入频率50，实际电表显示的电流和电压角度均不符合精度，角度都显示为0，且频率显示99.99 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-781 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】精度快速测试时，概率存在有功功率寄存器值为0的情况 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 电能测量 | Hongbo Liu
ARF-780 | 【AcuRev-4100 v1.01p16】【偶现】使用手动设置的静态IP，TCP连接上位机成功，此时重置网络后，点击重连按钮后TCP断开连接，继续点击重连按钮进行重连，发现上位机始终显示connecting，此时点击关闭TCP客户端，发现无法关闭客户端 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-779 | 【AcuRev-4100 v1.01p16】源输入相电流Ia,Ib,Ic分别为(5A,2A,3A)，谐波含量百分比0.5%，谐波次数2，谐波相位120°，重置最大最小值之后，在上位机和HMI上检查电表谐波参数Ia_THD,Ib_THD,Ic_THD最大值最小值，其中Ib_THD的最小值始终为0 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | 记录与统计 | Huitao Wu
ARF-778 | 【AcuRev-4100 v1.01p16】四个TCP客户端都连接上上位机，其中两个客户端读取event log（该日志有196条），发现会提示读取失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-777 | 【AcuRev-4100 v1.01p16】【偶现】TCP连接到上位机，DHCP开关已经关闭，此时连续修改IP地址，上位机提示重连失败，实际重新输入IP，TCP连接成功 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-776 | 【AcuRev-4100 v1.01p16】RTU连接到上位机，HMi端修改波特率，上位机随便点一个界面，发现一直处于灰化状态，不会提示连接失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-775 | 【AcuRev-4100 v1.01p16】配置Ethernet Setting 为非标准铅封，铅封封闭，上位机调用Reset Network成功，预期应弹窗提示电表处于铅封状态，配置失败。 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-774 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】DO测试时，发现其脉冲常数精度不满足0.2% | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p16 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-773 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】3E4WY切换到1E2W，再切换到2E3W1P，发现user channel值不等于input channel1加input channel2的和（system侧也有此问题，见附件图片） | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-772 | 【AcuRev4100 v1.01p14】1E1p2w输入Input1~3电流为(5A)， 电压均为100V，电压相角θ和电流相角ϕ差值为(30°,210°，120°)，上位机配置依次对应user1~3， A&B&C相和input1~3通道负载特性分别为C、C、L，理论上为A&B&C相和input1~3通道负载特性是否分别为L、C、R | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-771 | 【AcuRev4100 v1.01p14】3E3p4w中输入Input1~3电流为(5A)， 电压均为100V，电压相角θ和电流相角ϕ差值为(30°,220°，0°)，Acuview2上和HMI上检查user1为C,理论上为R | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-770 | 【AcuRev4100 v1.01p14】CT选型20A/100mA，1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(0.2A、0.5A、1A),表计在0.2A、0.5A的精度不符合要求，分别为0.201，0.501 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-769 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】I/O Module 页面改变参数后，点击restore，发现parameter filter不会变为修改之前的 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-768 | 【AcuRev4100 v1.01p14】表计电压中断配置如下： Rated voltage：69；threshold：10，jitter：1； 给表降源到0V后，表计不会立即记录电压中断事件，升源到200V后会立即产生电压中断发生事件、电压中断结束事件，且记录的持续时间60MS左右 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-767 | 【AcuRev4100 v1.01p14】上位机需要对alarm修改参数后的事件做解析，解析为配置变化 (Configuration change) | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-766 | 【AcuRev4100 v1.01p14】利用上位机进行升级，将升级包导入及升级后，上位机升级界面中2处Hardware显示1.02，但是表计hmi中Hardware version显示v1.01.01。两者不同，理论上应该相同 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 升级 | Zhao Wang
ARF-765 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】上位机点击operation-firmware update进入升级界面，点击放大该界面，然后直接关闭该界面；再次打开该界面，发现该界面一直处于最大化，点击最小化后界面不会变小 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-764 | 【AcuRev4100 v1.01p14】给表电压施加谐波31%、18%，检查上位机告警界中事件发生所记录的实时值有误，记录为809.775、98.879，809.775、98.879；经查看表计谐波值有误，修改台体的谐波值以后，表计就会记录很大的谐波值（甚至出现过超过2万的值，瞬间），此后谐波值一直为0，表计上下电一次后正常；理论上表计上电时谐波读数应该与施加相同。 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 谐波 | Huitao Wu
ARF-763 | 【AcuRev4100 v1.01p14】表计原本通道1的配置如下： 通道1告警规则为：input2电流需量，逻辑大于，大于3A,小于2A 给表施加大于3A后，表计产生input2电流需量告警事件，给表施加1.8A,一段时间后待input2电流需量变为1.8A后，表计产生input2电流需量告警结束事件，此后环境不动，将通道1告警规则修改为：input2电流需量（不变），逻辑小于，小于3A,大于4A,表【AcuRev4100 v1.01p14】在通道很快产生一条值为0的告警开始事件，如图（难复现） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-762 | 【AcuRev4100 v1.01p14】配置Alarm使能，参数1选PhaseAngle_Vc，逻辑“<”、“none”，配置启动130°，启动延迟0ms，释放值150°，释放延迟0ms;参数2Pc，逻辑“>”,配置启动1，启动延迟0ms，释放值0.5°，释放延迟0ms;表计通过修改角度模拟参数1产生告警，参数2不产生告警，继续通过修改角度模拟参数1结束告警，产生的该事件的log中第二个参数理论上极值为0，实际极值有取值 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-761 | 【AcuRev4100 v1.01p14】告警发生期间修改该告警对应的ro，例如将原来的ro1改为ro2，ro2不会产生高电平。理论上修改后事件告警后应该按照对应的ro产生高电平 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-760 | 需求单： 1.目前同时修改waveform采样参数及手动录波时，会出现无数据产生（也会概率性产生数据，但数据是错乱的）；2.上位机目前不支持连续生成同一用户的手动录波 3.下图产生了一条错误录波；（通过同时修改waveform采样参数及手动录波时产生），且该错误录波数据的时间戳为上一次未清除前最远一条数据的时间戳 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 电能质量事件 | Daiwei Luo
ARF-759 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】【偶现】max/min中frequency的最大值为103.035，实际在测试使用中输入的频率始终为50hz | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-758 | 【AcuRev4100 v1.01p14】校表完成后，重启电表，三相四线Y接法，表计use8电流读数有误；理论上重启电表后，表计精度依旧准确 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 |  | Yong Li
ARF-757 | mv型电表已经校准，使用一段时间后，输入电压120v，电流均为5A，压流角为0，接线方式为3E4WY，发现input1和input2的电流为5.048A，input3电流为5.000A，input1和input2电流不满足精度要求，电表重新上电后可恢复 | Lihong Wang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Yong Li
ARF-756 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】上位机I/O Module中DI pulse constant的值只能设置一位小数，预期可以设置到三位小数，请与HMI端保持一致 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-755 | 【AcuRev4100 v1.01p14】电压骤升及录波配置如下： Threshold:120,jitter:10;打开录波； Sample rate :128;num of rec before:5；num of rec after:15 台体配置如下：给表三相输入95V持续6秒，给表三相施加57V持续6秒 电压骤升波形有误；此后修改到前10后10 ，128个points后波形依旧有误 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-754 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】上位机无法读出DI counter的值 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-753 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】接线方式3E4w y,三相电压200V，电流5A,电压电流相角差30°，Energy pulse constant设置为100000，Pulse LED parameter selection可以选任意有能量的值，使用信号发生器捕获能量脉冲周期，捕获到的周期最大值存在超出精度要求范围的情况，预期所有周期均在精度要求范围内。 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p20 | v1.01p16 | 电能测量 | Yong Li
ARF-752 | 【AcuRev4100 v1.01p14】不同录波设置下，表计可能出现录波波形异常情况；理论上录波参数不会导致录波出错 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p15 | v1.01p14 | 告警 | Yue Yang
ARF-751 | 【AcuRev4100 v1.01p14】电压骤升设置如下： Sample rate :128;num of rec before/after:15 目前表计录波记录的点数不能超过2560个，上位机通过设置点为3840后就能读到3840个点数，不满足需求，上位机应该加限制 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-750 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】mV型，输入电压220v，Input1~3(A&B&C相)电流为(0.002A、0.003A、0.004A)，压流角为0，接线方式为3E4WY，发现input2的功率为0.001，且user channel中PF计算错误 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-749 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】mV型，输入电压220v，电流均为4A，压流角为90，接线方式为3E4WY，发现各相的P值不为0，PF也不为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-748 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】mV型，输入电压120v，电流均为3A，压流角为60，接线方式为3E4WY，发现input2/3、phsaeB/C的P和PF不满足精度要求 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-747 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】需量设置固定窗口，在17点24，修改interval为5min，发现到时间17点30时，需量不会上报 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-746 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】2E3WDelta，输入A、C电压120V，A、C电流5A，压流角30，需量设置固定窗口，需量上报无有功和无功的值 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p17 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-745 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】mA型，输入电压230v，电流为15A，接线方式为1E1P2W，压流角为225，测试发现system侧的负载特性为R，预期为L | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-744 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】mA型，输入电压69v，电流分别为3、15、20A，压流角为0，测试发现input2/input3，仍有无功，值为0.002和0.003 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-743 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】3e4w y，ACB向序，三路电压幅值均为220V，角度依次为0,120,240;此时零序角度预期为0，实际大范围波动 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-742 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】3e4w y，ABC向序，三路电压幅值均为220V，角度依次为0,240,120;此时零序角度预期为0，实际大范围波动 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-741 | 需求单：将tou参数进行reset to default后，tou energy会被清0，是否合理 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | tou | Yue Yang
ARF-740 | 需求单：由于需求中电压中断和电压骤降的配置阈值有重合，当对阈值与抖动配置有重合时，电压中断事件一旦发生，未结束时，其他电压事件若同时发生，就不会结束。详见描述中内容 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 电能质量事件 | Jingsheng Wu
ARF-739 | 需求单：告警中Voltage Unbalance Factor Magnitude事件处理有误，详见描述中内容 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 告警 | Zhao Wang
ARF-738 | 需求单：将tou设置为空时，将鼠标移动至setting status位置，上位机会显示tou设置有误 研发回复：现在程序的实现为： season num==0 或者 segment num==0 都会报错误码，测试认为内容为空时（即eason num==0 或者 segment num==0 ）不应该报错误，见下图，是否需要修改 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | tou | Yue Yang
ARF-737 | 【AcuRev4100 v1.01p14】扩展测试：rated voltage值为230V，电压中断阈值5%，抖动1%；电压骤降阈值50%，抖动10%；给表电压瞬间降至0V,表计记录电压骤降、中断开始；一段时间后升高电压至256V，表计记录的电压中断及骤降结束事件中电压值为0，不合理；中断单独发生时，记录的电压中断开始、结束的电压值也均为0 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-736 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】【高概率】电表打开DHCP接入上行路由器，连续插拔网线20次，发现电表会自动重启 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-735 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】切换接线方式，上位机弹框询问是否清除energy，选择清除后检查energy页面，实际未清除 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-734 | 需求单 1.目前pq event log中duration的处理方式为：事件结束时间戳-事件开始时间戳，当事件发生结束分别在夏令时退出前后时，例如截图圈出来所示，duration就会出现负值。 2.目前alarm log中duration的处理方式与pq event log不同。alarm：加入了定时器，内部自己计算事件发生时间，不进行减法 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-733 | 【AcuRev4100 v1.01p14】 Weekday Schedule栏配置已存在Schedule1(勾选Sat、Sun），上位机提示成功， 切换一下页面就变成0了。理论上Weekday Schedule配置完成后，切换页面不会被清除 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-732 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】【偶现】mV型电表，不接源，上电后，发现input1/2/3/4路仍有电流 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-731 | 需求单：配置好ten years holiday提交成功后，点击clear,上位机回读的ten years holiday为空，上位机ten years holiday中的控件被锁住，不能设置。 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | tou | Yue Yang
ARF-730 | 【AcuRev4100 v1.01p14】上位机配置tou holiday 时，上位机出错；理论上配置tou上位机不能出错 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-729 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】【偶现】两台电表级联，同时打开dhcp且接入上行，使用获取的IP进行TCP连接正常，此时上位机上关闭dhcp开关同时修改ip地址，提示更新失败，重连失败，实际此时ip地址已经是修改后的值，无法ping通该IP，重启电表也无法进行TCP连接 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-728 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】【偶现】在bug727基础上，上位机闪退后，由于之前连接了四个TCP客户端，上位机闪退不会释放TCP，导致继续使用TCP连接无法连接到上位机 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-727 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】【偶现】分别建立四个TCP和1个RTU客户端连接到上位机，接入源，设置datalog1，等待30分钟后，第一个TCP客户端读取datalog1正常，之后四个客户端读取datalog1时，上位机均出现闪退 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-726 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】接线方式3E4WY，输入电压90，电流3，压流角为0，发现phaseB和inputchannel2的Q会在-0.0和0.0无规律跳变 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-725 | 上位机tou holiday第一次设置多个后（30个），向下滑鼠标，界面中数字序号没有随着边框移动，界面不合理，详见图片 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-724 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】接线方式3E4WY，输入电压90，电流3，压流角为0，发现system中的power factor为0，预期为1 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-723 | Special Weekday Schedule栏，配置添加1个不存在的season，上位机目前能设置成功，需修改为不能配置成功 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-722 | 上位机在选择取消费率时能保存成功，且tou schedule中时间段原本有被取消的那个费率的会变为空，上位机优化（该问题之前已提过，且研发已修复，该版本又出现） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-721 | 当表计进入夏令时后掉电，每掉电一次，表计时钟都会加一个adjust | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | tou | Baoliang Hou
ARF-720 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】2 Element 3 Wire 1 Phase 接线方式，上位机显示B相的相电压角度，预期不显示 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 接线配置 | Jingsheng Wu
ARF-719 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】2 Element 3 Wire 1 Phase 接线配置，系统的PF数值始终为0 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-718 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】2 Element 3 Wire 1 Phase 接线配置，修改源的值或者不给源，电流电压都维持在之前给的数据值，重启后恢复；当前问题不稳定出现 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 | v1.01p18 | v1.01p14 | 接线配置 | Yue Yang
ARF-717 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】切换接线方式的测试过程中，电压电流精度变得不准，重启后恢复；当前问题不稳定出现 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 接线配置
ARF-716 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】1 ELEMENT_2_WIRE 接线方式，上位机显示B相和C相的相电压角度，预期不显示 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 接线配置 | Jingsheng Wu
ARF-715 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】RealTime 的Power 数值存在-0.000的场景 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-714 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】HMI上配置“Set Soe Log Check Index”为200时，实际读取到的是第200条日志，但“Soe Log ID”显示199。 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 记录与统计 | Hongbo Liu
ARF-713 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】【需求单】上位机SOE Log的顺序号与“Lastest Soe Record No.”刷新逻辑不一致，上位机是否需要加入ID列；PQ Event 与Alarm 有同样的问题 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-712 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】boot模式下无法判断设备是mv或ma，但设备型号始终显示为AcuRev4100-mv，建议boot下设备型号显示AcuRev4100 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Hui Tang
ARF-711 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】手动写入硬件版本号，升级时选择版本文件后，硬件版本号显示为空 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-710 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】【需求】目前上位机合入主线后，输入密码后，上位机上才会显示密码，若用户忘记密码，则有关需要密码的功能均无法使用 | Jingru Liu | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 上位机 | Zixin Li
ARF-709 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】首次使用的新版本电表，未清除过最大最小值，Max/Min页面的数值异常，有非常大的不合理数值 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 记录与统计 | Hongbo Liu
ARF-708 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】上位机修改RS485 Protoctol配置为BACnet MS/TP，同时修改其他任何配置，update下发后，RS485 Protoctol配置下发成功，其他配置均失败 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-707 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】上位机上点击重启电表，提示重启后进行重连，点击ok后，RTU客户端被移除，无法进行重连 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-706 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】输入电流为0.01A、电流角度为60°，观察发现电表此时的角度为309° | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-705 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】电表上电后，不停的在重启 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 | v1.01p18 | v1.01p14 | HMI测量设置及出厂信息 | Yue Yang
ARF-704 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】上位机依次点击general user and CT I/O module后，上位机会出现闪退 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-703 | 【AcuRev-4100 v1.01p14】上位机上password显示为空 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p14 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-702 | 需求单:alarm告警中某一个alarm id的事件未结束时，修改该alarm id下的告警参数（重新制定告警），由于原事件未结束，新制定的告警就无法产生，经过与崔总讨论，修改某一alarm id下告警配置需要将原告警结束掉 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 告警 | Hongbo Liu
ARF-701 | 上位机须在设置special weekend schedule加限制，当tou season 中season id只有一个时，special weekend schedule也只可以加一个 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-700 | 需求单：上位机对电压中断及电压骤降事件（阈值-抖动）做判断 | Yue Yang | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-699 | 目前表计上电（上电前打开tou）施加电压电流一段时间后，energy与tou电量会有0.001kWh的误差 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | tou | Baoliang Hou
ARF-698 | 需求单：上位机alarm模块中alarm参数的system power quality目前是字母简写，客户很难理解具体指什么 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 上位机 | Zhao Wang
ARF-697 | 【AcuRev4100 v1.01p13】表计在2025-05-27 17：39：20模拟DI3录波后，最新一条读到得数据为上一条模拟的2025-05-27 17：38：16 ；表计在2025-05-27 17：40：12模拟DI3录波后，最新一条读到得数据为上一条模拟的2025-05-27 17：39：20 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p14 | v1.01p13 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-696 | 【AcuRev4100 v1.01p13】连续多次利用昂立的源对表模拟电压中断，并进行录波，查看录波后发现，表计在2024-01-01 02:11：04 226时，表计进入录波的波形有误.(理论上电压中断的波形应该是前大后小，实际上该波形为前小后大) | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p14 | v1.01p13 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-695 | 【AcuRev4100 v1.01p13】上位机问题：在setting的waveform中，rated voltage中69下面的数值应该是120（经验证），上位机目前为20，需上位机修改 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-694 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】3路input电流相位角分别为0°、120°、240°，电流为（2A、3A、5A），用户user1的I0(零序)，I2(负序)测量模值写反了 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Jingsheng Wu
ARF-693 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】3E4WY接线方式，输入电压69v，input1-3电流4A，压流角为0°，发现HMI端中input4 6 9 10 12 15 16 18 19 20 22 24中Q为-0.0，上位机显示为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 交流电压 | Fengbo Qu
ARF-692 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】断开源，电表不下电，更换电流端子从input4/5/6换到input13/14/15后，升源后输入电流为3A，实际电流显示为3.032A，发现电流精度不足 | Lihong Wang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Tao Fan
ARF-691 | 模拟多条alarm事件，待事件数量达到201条时，前200条数据全部变成非法值 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Hongbo Liu
ARF-690 | tou模块将tariff设置完成后，切换页面，再进行取消最后一个勾选的费率，该费率不能被取消掉，需多选择一个费率后才能进行取消原费率 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-689 | 需求单：该问题单重新提为需求单（优化）：ten years holiday中表头数据应该加判断 当写入年份不在2000~2099内时，提示：失败，写入年份不在2000~2099范围内 ；当写入年份相同时，提示：失败，不能写入相同的年份 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | tou | Zhao Wang
ARF-688 | 表计在2#设置如下：参数1为channel1电流需量，大于3A事件触发，小于2.5A事件结束；3#参数1为channel2电流需量，大于3A事件触发，小于2.5A事件结束，或关系，参数2为channel3电流需量，大于3A事件触发，小于2.5A事件结束；表计只读到的2#的事件开始，无结束；3#未读到事件数据 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-687 | 【AcuRev4100 v1.01p13】连续三次触发DI3录波，第三条DI3录波数据距离触发延迟了3min才读到； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p14 | v1.01p13 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-686 | 【AcuRev4100 v1.01p13】上位机写电压电流阈值时，将rated current的值写入4.8时，上位机提示失败，写入5，能正常写入 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-685 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】使用昂立的源，不输入电压且在谐波关闭时仍有谐波在变化，但是电表上不应该出现谐波值 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-684 | 配置阈值和抖动参数(阈值：120%，抖动：10%), 额定电流设置3A,使用电能质量仪触发电流骤升(Current Swell), U大于(110%+10%)*3A 给表计A相施加4A的电流值触发告警，BC相保持2A,此后给A相降到2A触发电流骤升事件结束，结束后查看A相电流录波波形有误，波形没有电流减少的波形 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-683 | 电压中断事件发生后，需求要求事件触发后，当任一一相电压大于（阈值+抖动）*额定电压，事件结束，实际表触发任一一相电压大于（阈值+抖动）*额定电压，事件未结束 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-682 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】切换接线方式，高概率出现下方user 和channel对应异常的问题 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-681 | 【AcuRev4100 v1.01p13】上位机会概率性读录波波形出错 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-680 | 【AcuRev4100 v1.01p13】当waveform一直在产生数据时，利用上位机读waveform log会概率性提示失败，读录波波形也会概率性提示失败（概率较高） 目前定位到上位机 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-679 | 【AcuRev4100 v1.01p13】上位机会概率性出现将录波波形读不完整（非必现） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-678 | 【AcuRev4100 v1.01p13】电压骤降、骤升、中断、电流骤升、录波参数修改后未立即生效，需要上下电才能生效 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-677 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【偶现】告警日志打满200条时，日志中出现异常数据 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 计时功能 | Hongbo Liu
ARF-676 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】上位机上alarm中block filter选择system demand，param filter选择下拉框，发现有两个Sa demand参数 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-675 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】昂立源，输入电压65V，电流3A，压流角为0°，等待需量上报后，发现import active power值为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 上位机 | Fengbo Qu
ARF-674 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】CT选型20A/100mA，3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~3(A&B&C相)电流为(0.02A、0.015A、0.010A)，ABC电压均为220V，电压电流相角差值为0°，Phase A 的功率预期为0.004，实际显示为0 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 交流功率
ARF-673 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】上位机和HMI重置RTC时间，需量需要重新开始计算 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 计时功能 | Hongbo Liu
ARF-672 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】电表连接上位机时，上位机未做serial number校验 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-671 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】3 Element 3 Wire Delta 接线方式，input1~3都有源输入，user1只选择input1，其他user没有输入，系统功率应等于各user功率之和，现在系统功率等于实际input功率之和 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 接线配置 | Fengbo Qu
ARF-670 | 【AcuRev4100 v1.01p13】表计各类电能质量事件触发后，记录录波的事件前后的记录点不一样 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-669 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】3 Element 3 Wire Delta 接线方式 ，HMI界面Phase A、B、C和System没有的测量值应显示"-"，目前Phase A、B、C界面空白，System界面显示"/" | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 接线配置 | Zixin Li
ARF-668 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】3 Element 3 Wire Delta 接线方式，上位机线电压角度未显示 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-667 | 模拟电流骤升结束这条事件在14：24：08已经完成，事件没有立即记录，而是在10min后14：34：47数据才被读到：目前观察到是下一次事件发生后，将上一次结束事件带上来（电压骤降、电流骤升也有同样的问题） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量事件 | Hongbo Liu
ARF-666 | 表计在模拟各类电能质量事件时，打开录波，会概率性出现录波的波形异常现象 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-665 | .表计发生电流骤升以后，waveform都没有数据，event log有，然后模拟让事件结束，waveform立即就会有一条事件发生的数据 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p14 | v1.01p13 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-664 | 【AcuRev4100 v1.01p13】上位机中读到录波波形，定位到波形其中一点，发现录波数据时间戳有误 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-663 | 需求单：alarm告警中某一个alarm id的事件未结束时，修改该alarm id下的告警参数（重新制定告警），由于原事件未结束，新制定的告警就无法产生，因此增加修改某一alarm id下告警配置需要将原告警结束掉 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 告警 | Hongbo Liu
ARF-662 | 表计上电瞬间同时触发两条告警，此时发现alarm只显示一条，且会读失败，alarm及event均读失败，此后一直模拟告警条件，均无告警事件产生，表计上下电后告警出现一条非法数据 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-661 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】需量设置为sliding，interval设置为5min，update rate为15min，14点48电表上电，14点55没有需量上报， | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-660 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【偶现】使用昂立源，10点36设置Sliding。interval和update rate时间都为5分钟，实际需量上报时间在10点46分10秒，上报慢了十秒左右，预期是在10点45分 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-659 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】2 Element 3 Wire Delta接线方式，user2 的Reactive power为负值，不符合预期，其余user 正常 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p15 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-658 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】2 Element 3 Wire Delta接线方式， HMI realtime数据中显示系统平均电流为3.00A，预期: HMI 的realtime数据中显示系统平均电流为“-” | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 接线配置 | Zixin Li
ARF-657 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】2 Element 3 Wire Delta接线方式， 上位机realtime数据中显示系统平均电流为2.998A，预期: 上位机realtime数据中显示系统平均电流为“-” | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-656 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】接线方式为“2e2P3W delta”时 ，HMI界面，Input1~24，没有的测量值应显示"-",目前显示为“/”；HMI界面Phase A、B、C和System没有的测量值应显示"-"，目前Phase A、B、C界面空白，System界面显示"/" | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 接线配置 | Zixin Li
ARF-655 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】接线方式为“2e2p3W 1 Phase”时，HMI界面Phase B和System没有的测量值应显示"-"，目前Phase B界面空白，System界面显示"/" | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 接线配置
ARF-654 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】接线方式为“1e1P2W”时，HMI界面Phase B、C和System没有的测量值应显示"-"，目前Phase B、C界面空白，System界面显示"/" | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 接线配置 | Zixin Li
ARF-653 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】接线方式为“2e2P3W delta”时 ，线电压角度未显示 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 接线配置 | Jingsheng Wu
ARF-652 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】有一个白色带壳的毫安型单板，存在PF值的正负不符合预期的情况，其他4100单板没有这个问题 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 硬件
ARF-651 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】real-time metering中user channel电流是平均值，在demand中user chanel电流是和，demand这块要修改与real-time metering的设计保持一致 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-650 | 未设置频率告警前，表计频率值为50赫兹，修改表计频率告警如下：小于48赫兹，告警事件发生；大于50赫兹事件结束；修改完参数后表计立即读到了两条频率告警（实际不应该产生） 未设置频率告警前，表计频率值为50赫兹，配置Alarm使能，参数选Frequency，逻辑“>”、“None”，配置启动62HZ，启动延迟0ms，释放值60HZ，释放延迟0ms。修改完参数后表计立即读到了4条频率告警（实际不应该产生） 其他参数也有相同情况（只修改数据不会出现该问题，修改逻辑会出现该问题） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-649 | 【AcuRev4100 v1.01p13】上位机写表计告警事件发生、结束延时时，表计提示写成功，实际读出来的数据为空 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-648 | 【AcuRev4100 v1.01p13】rated voltage修改参数后未立即生效，导致表计修改该参数后，模拟各类电网事件不能立即产生事件，需将表计重新上下电后该参数才能生效； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-647 | 电压骤降事件：配置阈值和抖动参数(阈值：55%，抖动：10%), 额定电压设置230V，使用电能质量仪触发b相电压骤降U=100v 持续3秒,;使用电能质量仪触发b相电压骤降结束U=150V,持续3秒；以上步骤重复多次，此时将b相电压加至220V（整个过程AC相电压一直为220V），发现表计最新一条数据为B相电压骤降发生，理论上应该是电压骤降结束事件 电压骤升、电流骤升也有同样的问题 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量事件 | Hongbo Liu
ARF-646 | 正常产生多条电压骤降事件后给表计掉电，上电后继续给表模拟电压骤降事件，此后产生的第一条事件为Invalid | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-645 | 【AcuRev4100 v1.01p13】在event log中waveform id会因为掉电被清掉 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p15 | v1.01p13 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-644 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】上位机上清除最大需量后，demand中的数据不会变为0；当demand有值不为0，且最大需量值为0时，HMI端清除最大需量后，demand中的数据不会变为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Hongbo Liu
ARF-643 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】上位机上重置RTC时间和重置最大需量，无法重新开始需量计算 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Hongbo Liu
ARF-642 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】输入电压400v，电流2A，压流角330度，需要设置为固定窗口，interval为7min，需量上报后，system的视在功率计算有误 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-641 | 电压骤降事件中事件正常发生、结束，同一个参数结束时的最小值比发生时的最小值大，不符合逻辑，理论上事件结束的最小值取得是事件发生过程中最小值，而发生时的最小值是事件刚开始发生时的瞬时值，理论上同一个参数结束时的最小值应该大于等于发生时的最小值（非必现） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-640 | 电压骤降配置阈值和抖动参数(阈值：90%，抖动：10%), 额定电压设置230V，给表施加141V电压触发电压骤降，时间持续3秒，此后给表施加235v电压触发电压骤降结束时间（多次模拟该场景），读到的多条结束数据中电压最大值有误。由于事件为电压骤降，读到的事件发生时的最大电压应该是小于184V | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-639 | 【AcuRev4100 v1.01p13】在ten years holiday中点击clear，页面数据不会立即被清掉，需切换页面后，数据才会被清 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-638 | 【AcuRev4100 v1.01p13】tou电量模块下载后的页面中建议加上通道数的标注 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-637 | 【AcuRev4100 v1.01p13】正常设置tou界面，上位机已经提示成功，且表计能按照设置的tou正常走电量，但上位机setting status中，将鼠标放上时提示：tou seasons segment setting error | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-636 | 将特殊周末中某一个season id中的每一个星期都设置为表0，上位机提示设置成功，但读出来的那一条在页面上显示为空，异常 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-635 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】2Element 3 Wire 1 Phase，HMI和上位机上系统需分量为具体数值， 预期: HMI和上位机上系统需分量为"-" | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Zixin Li
ARF-634 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】2Element 3 Wire Delta接线，HMI和上位机上系统需分量为具体数值， 实际测试: HMI和上位机上系统需分量为"-" | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Zixin Li
ARF-633 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】3 Element 3 Wire Delta接线方式， 上位机realtime数据中显示系统平均电流为3A，预期: 上位机realtime数据中显示系统平均电流为“-” | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 接线配置 | Jingsheng Wu
ARF-632 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】3 Element 3 Wire Delta接线方式， HMI的realtime数据中显示系统平均电流为3A，预期: HMI上 realtime数据中显示系统平均电流为“-” | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 接线配置 | Zixin Li
ARF-631 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】3 Element 3 Wire Delta接线方式, UA、UC相电压分别为100V、200V,300V，HMI和上位机上系统电压需分量(模值和角度)为“-”， 实际测试显示的数值 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Zixin Li
ARF-630 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】3 Element 3 Wire Delta接线方式，点楼设置为3A、4A、5A，HMI上需分量角度和模值均是否显示“0.00"， 预期: 上位机和HMI上需分量角度和模值均是否显示“-” | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Zixin Li
ARF-629 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】1 ELEMENT_2_WIRE,相电压分别为100V、0V、0V,HMI上电表的三相电压不平衡因素VUF测量值为0.00%，需分量均不为“-"， 预期: VUF:"-"， 模值和角度全部显示”-“ | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Zixin Li
ARF-628 | 【AcuRev4100 v1.01p13】在ten years holiday中点击generate进入自动设置，在设置过程中应禁用鼠标滑轮会修改参数功能 tou weekends 也有同样的问题 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-627 | 【AcuRev4100 v1.01p13】ten years holiday需限制schedule的选择，目前tou schedule只配置了2个schedule，但是ten years holiday可选择14个schedule，且全部能配置写入表中，上位机需加限制 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-626 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】2 ELEMENT_3_WIRE_PHASE_1接线方式，user1对应2路电流,电流相角分别为210°,330°，电流分别为1A,4A, 上位机和HMI的用户user1的I0(零序)，I1(正序)，I2(负序)测量模值为：“ ”-“ ”-“， I0(零序)，I1(正序)，I2(负序)测量角度分别为：“ ”-“ ”-“， 实际测试: 显示数据不为“-” | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Zixin Li
ARF-625 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】2ELEMENT_3_WIRE_NETWORK接线方式，user1对应2路电流,电流相角分别为210°,330°，电流分别为1A,4A, 上位机和HMI的用户user1的I0(零序)，I1(正序)，I2(负序)测量模、角度分别均为：“ ”-“ ”-“， 实际测试: 显示数据不为“-” | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Zixin Li
ARF-624 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】SOE Log 超出200条，没有删除最早的SOE Log记录，而是删除了最新生成的日志；预期效果：SOE记录存满，产生新的记录时，自动删除最早一条SOE记录，读取到最新的200条记录 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 记录与统计 | Hongbo Liu
ARF-623 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】Demand页面的Sys Apparent Power的值与RealTime界面的测量值不一致 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 记录与统计 | Fengbo Qu
ARF-622 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】当 Reactive Power 数值为负数，未写入Deman页面的Export Reactive Power | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 记录与统计 | Fengbo Qu
ARF-621 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】2E3p4w Delta接线方式， user1对应2路电流,电流相角分别为30°,120°，电流分别为2A,4A，user1的I0(零序)，I1(正序)，I2(负序)测量模值为：”-“ ”-“， I0(零序)，I1(正序)，I2(负序)测量角度分别为：”-“ ”-“ ， 实际测试:显示数据不为“-” | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Zixin Li
ARF-620 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】固定窗口下进行需量上报，上报时刻不是整点时间，有个0-60秒内的随机延迟，如DemandInterval设5分钟，上报周期10分钟，窗口开始时间为14点25，下次上报时间为14点30分30秒，预期应该是14点30分00秒上报（或者1-3秒内误差均可） | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-619 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】mA的CT，电流输入0.03A，电压为50V，此时电流角度精度不满足要求 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-618 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】3E3p4w Y接线方式，user1对应3路电流,电流相角分别为0°、120°、240°，相电流分别为0A、0A、0A, 用户user的I0，I1，I2测量值全为0， 实际测试: CUF 为100% | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-617 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【低概率】电表使用TCP连接上位机失败，日志发现TCP三次握手失败，电表重启后连接成功 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-616 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】1 ELEMENT_2_WIRE 接线方式， 电表设置顺向序(A->B->C), 则HMI上 VUF:"-"， 模值V1=220.065,V2=0.V0=0,角度全部显示”0.000“预期:VUF:"-"， 模值和角度全部显示”-“ | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Zixin Li
ARF-615 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】【待讨论】上位机general页面，pluse LED Paramter 中参数列表有360个数据，用户输入参数部分关键字，显示所有匹配参数，便于用户检索。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-614 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】上位机general页面，pluse LED Paramter 中参数列表， 部分数据显示不全，预期: 所有参数描述都显示完整。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-613 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】【需求单】上位机上DO 设置界面，“Parameter”栏为0-360数子，没有每个字段对应的含义，预期: "Parameter"栏显示为具体含义。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-612 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】RO type”为Relay Control, “output mode”选择Momentary, 点击“control”没有观察到50ms脉冲， RO开关也无法打开。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-611 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】RO type”为Relay ,“output mode”选择latch, 上位机上点击"Control"，RO1和RO2的开关均无法打开， 预期: 此种场景客户可以打开RO1和RO2的开关。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-610 | 【AcuRev4100 v1.01p13】20A_100mA_CT，能量精度自动化数据，部分测试场景不满足精度0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能测量
ARF-609 | 【AcuRev4100 v1.01p13】切换接线方式，能量测量数据未置为0 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 接线配置 | Jingsheng Wu
ARF-608 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】 RO type”为Alarm，"output mode”选择Manual，告警消除后，上位机手动点击“Control0”按钮， RO1和RO2高电平没有解除。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-607 | 【AcuRev4100 v1.01p13】CT选型5A/333mV，输入Input1~3(A&B&C相)电流为(0.05A,0.1A,0.25A)，ABC电压均为120V，电压电流相角ϕ差为0°，等待30分钟，无能量累计产生。预期：CT选型5A/333mV，电流大于0.05，小于0.25，能量精度满足0.4% | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-606 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】 Active Power 数值为负数，未写入Deman页面的Export Active Power | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 记录与统计 | Fengbo Qu
ARF-605 | 将tou scheduls及tou seasons全部配满，上位机提示写成功，读出来的tou schedules被清空，tou season中的表都默认为0 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-604 | 需求单：目前tou重置以后会把夏令时也恢复成默认值（默认关掉），经崔总确认，tou重置以后不应该把夏令时也恢复成默认值，建议夏令时与时钟相关联 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | tou | Baoliang Hou
ARF-603 | 需求单：上位机需要将夏令时从tou中取出，崔总建议和时钟配置相关联 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-602 | 设置夏令时如下：按照格式2（固定日期），设置DTS的时间段(3月第1周周5 02:00 ~ 10月第5周周4 03:00，adjust为1h,第一次修改表计时钟到2025-10-30（满足退出条件） 02：59：00，1min后表计时钟会跳变到2025-10-30 02：00：00，此时再修改时钟到2024-10-31（满足退出条件） 02：59：00，1min后表计时钟不会跳变到2024-10-30 02：00：00，此时掉电再上电后，表计时钟会回退到2024-10-30 02：00：00 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | tou | Baoliang Hou
ARF-601 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】三相电压200V，电流5A,电压电流相角差30°，Energy pulse constant设置为100000，DO parameter：为input1视在电能（Import、Export、Net、Total），parameter selection:45(为input1视在电能)，周期为0s, 预期：周期(S)：0.036 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-600 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】max/min清除后时间戳与电表的系统时间不一致 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 计时功能 | Hongbo Liu
ARF-599 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【偶现】上位机上清除tou后，peak得值会变得很大 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-598 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【高概率】TCP连接到上位机后，进行TCP升级，提示连接失败，实际电表都没进入boot模式 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhouxiong Zhang
ARF-597 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【高概率】TCP连接上位机成功，切换到max/min界面后，提示页面读取失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-596 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】“DO type”为Energy Pluse，三相电压200V，电流5A,电压电流相角差30°，Energy pulse constant设置为100000，DO parameter：为A相视在电能，parameter selection:9(为A相视在电能)，周期为0s， 预期: 周期(S)：0.036 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-595 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【偶现低概率】修改IP地址为192.168.1.101，TCP连接到上位机，铅封封闭后，上位机上进行恢复网络配置，上位机断开后点击重连，仍使用192.168.1.101地址重连成功 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-594 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【偶现】连续进行TCP升级三次，发现TCP无法连接到上位机，此时能ping通ip | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-593 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】HMI上清除Datalog1-4，当一个datalog正在清除中时，在HMI上清除另一个Datalog，会造成HMI界面操作概率卡死或卡顿；所有Datalog清除完毕之后，操作恢复正常。 | Peigong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | DATALog
ARF-592 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】3E3P4W y 接线方式，电流相角分别为0°、120°、240°，input1_A、input2_B、input3_C分别为5A、5A、5A，测量电表用户user1的电流不平衡因素CUF为100%，预期: CUF 为150% | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-591 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】三相电压相角分别为0°、120°、240°，相电压分别为0V、0V、0V,检查电表的三相电压不平衡因素VUF测量值为100%， 预期:VUF测量值为0.00% | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-590 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】3e3p4w接线方式，三相电压相角分别为0°、120°、240°，相电压分别为230V、230V、230V,检查电表的三相电压不平衡因素VUF测量100%，预期:VUF测量150% | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-589 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【偶现】在bug ARF-588基础上，RTU和TCP均无法连接到上位机，能ping通IP | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-588 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】RTU和TCP同时连接到上位机，在TCP客户端上点击alarm界面，发现提示页面读取失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-587 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【偶现】RTU和TCP同时连接到上位机，RTU的客户端上关闭TCP开关，切换到TCP客户端后关闭该客户端，关闭两次都无法关闭TCP客户端，接着上位机闪退 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-586 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】RTU连接到上位机，关闭RTU客户端，点击添加，发现RTU被勾选，无法继续进行RTU连接 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-585 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】RTU连接上位机，修改TCP ports为65535，发现只能输入到6553，此时清空输入，输入为0，点击update进行保存，发现最后保存的值为6 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-584 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】RTU已连接到上位机，HMI端修改slave id后，使用TCP连接上位机，连接成功后，点击max/min后界面卡住提示读取失败，TCP重连失败，RTU也失败，上位机最后闪退 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-583 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【偶现】在bug ARF-582基础上，使用ip地址进行TCP连接失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-582 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】dhcp关闭，TCP连接到上位机，连续修改IP地址5次，在第五次修改提交后，上位机提示更新失败 | Yue Yang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-581 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】【待讨论】上位机和HMI设置DI的“DI type”为Counter，HMI上保留3位小数， 上位机保留1位小数，预期: 上位机上与HMI保持一致， “DI Pluse Const”保留三位小数 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-580 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】DI Pluse Const”设置范围为0.1，输入脉冲小于10时候， 上位机显示DI读数0， 预期: 上位机要按照脉冲 x Pluse coustant计数，显示浮点数。 | Jie Zhang | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-579 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】Datalog4 Selection配置的 Real-Time Metering 中包含不需要的LoadType | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-578 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】DataLog1-4 Selection配置 的THD 中 Crest Factor V B重复出现，且选中与清除异常 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-577 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】DataLog1-4 Selection配置 的THD 中，缺少THFF V B 参数 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-576 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】上位机的Setting->DataLog 1-3 页面的Sectors(xxx remain)配置，扇区总数1380，剩余扇区大小计算错误。 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-575 | 【AcuRev-4100 V1.01p13】重连上位机，发现上位机偶现闪退情况 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-574 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】配置Communication Protocol非标准铅封，铅封封闭时，HMI界面RS485 Protocol Setting 依旧可以修改。 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 铅封功能 | Zixin Li
ARF-573 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】HMI端设备信息中model显示不对，请按照modbus地址表中的要求修改 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Hui Tang
ARF-572 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】上位机设备信息中model显示不对，请按照modbus地址表中的要求修改 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-571 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】硬件版本号手动写入1.0.1，HMI端显示v1.0.1，上位机显示1.0.1，请上位机与HMI端保持一致 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-570 | 【AcuRev4100 v1.01p13】表计设置夏令时有误；当表计处于闰年时，能正常设置2-29，当表计处于平年时，不能正常设置2-29； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | tou | Zhao Wang
ARF-569 | 【AcuRev4100 v1.01p13】按照格式1（固定日期），设置DTS的时间段,：DTS开始时间 3月1日 02:00, adjust为1h,DTS结束时间 10月31 03:00 adjust为1min；上位机上配置夏令时夏令时DST设置为enable，设置地当前系统时间为10.31 02:59 等待1min,查看表计时钟跳回到02：59，等待30s后修改时钟到10.31 02：58，等待2min后查看表计时钟没跳变 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | tou | Baoliang Hou
ARF-568 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】HMI端boot版本号是v1.10p11，预期显示v1.01p05 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p14 | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Yue Yang
ARF-567 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】上位机boot版本号是v1.10p11，预期显示v1.01p05 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-566 | 【AcuRev4100 v1.01p13】在rct 100A配置下，将表计第22、23、24路电流标准码写为0，切换配置到333mv,5A后，读到表计22、23、24路电流标准码不为0，正常（此时的标准码为原配置到333mv,5A时已经校准写入的值），此时再将表改为rct 100A配置，发现表计第22、23、24路电流标准码不为0，而是同切换前333mv,5A的校准码相同 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 校表 | Yong Li
ARF-565 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】HMI端Energy pulse constant：99999.999，上位机显示100000.0，值不一致，且上位机只保留一位小数，预期上位机保留三位小数 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-564 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】dhcp打开后，上位机仍能修改IP地址相关信息 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-563 | 【AcuRev4100 v1.01p13】CT选型20A/100mA,连续两款表，校第12路电流有误；如图所示： 给表加10A电流，表计参数写0后，读到12路电流此时就已经比其他路大，为10.485A，校准结束后值为9.833A，不合格，超过表计电流精度1‰ | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 校表 | Yong Li
ARF-562 | 【AcuRev4100 v1.01p13】上位机能量展示数据异常，如Reactive Energy-Import (kvarh)显示：-2.68156158598851E+154，预期：当能量数值很小时，显示0 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-561 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】只配置了RS485非标准铅封，铅封封闭时，HMI界面 RS485 Protocol 参数无法配置，该参数预期不受RS485非标准铅封的配置控制。 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 铅封功能 | Zixin Li
ARF-560 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】配置RS485非标准铅封，铅封未封闭时，Baud Rate、Parity参数就已经无法修改了 | Lihong Wang | Lihong Wang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-559 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】场景1：背光时间设置为20min，3分钟后，修改背光时间为1min，屏幕立马变暗 场景2：10:36上位机设置背光时间为20min，同时点亮HMI屏幕，等到10:40时上位机设置背光时间为10min，实际在10:46时背光就变暗，预期是10:50变暗 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Zixin Li
ARF-558 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】Clear Max Demand之后，最大需量清除成功，时间戳预期刷新为当前时间，实际刷新为默认时间2024-01-01 00:00 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机
ARF-557 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】铅封状态，Pulse LED Parameter 参数应置灰无法配置，实际可以配置但下发失败。 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-556 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】铅封状态，TOU Setting-> TOU页面和TOU Setting->Ten years Holiday 两个页面未置灰，可配置但下发失败，与其他铅封状态时置灰不可设置的现象不一致。 | Lihong Wang | Lihong Wang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-553 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】关闭上位机RTU客户端，此时进行升级，发现上位机识别出一个com1的口，实际电脑上只有com11 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | On Hold 暂停中 |  | v1.01p13 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-552 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】【偶现】上位机已经断开，点击叉号关闭客户端，发现无法关闭客户端 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-551 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】使用RTU连接上位机成功，点击断开图标，上位机断开，此时使用校准工具和sscom均无法使用该com口 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-550 | 【AcuRev-4100 v1.01p13】24路电流同时进行校准，校准后电流精度不满足要求，误差很大 | Jie Zhang | Jie Zhang | Highest | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | HMI测量设置及出厂信息 | Yong Li
ARF-549 | 需求单：经与崔总确认，上位机在alarm参数中需添加功率因数，详见地址表中real time列 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-548 | 【AcuRev4100 v1.01p12】上位机对于录波取值范围参数中两个参数的命名有误 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-547 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】电表在4.22号版本做过零偏校准，测试一段时间后，发现不接源的情况下，仍有电流值，电流不停的在变化；测试中还发现校准后的表，测试一段时间，精度会不准 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | HMI测量设置及出厂信息 | Yong Li
ARF-546 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】校准时下发校准码后提示成功，但校准码无法修改成功，无法进行校准测试 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | HMI测量设置及出厂信息 | Yong Li
ARF-545 | 需求单：利用0.333V,5A的CT校表完成后，表计各个电压、电流等瞬时量正常，此时表计恢复出厂设置后，CT变比值默认为1000，表计空载时会有大概几安的电流值在跳动。 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-544 | 【AcuRev4100 v1.01p12】由于表计设计alarm log、soe log、event log、waveform log目前只能存200条，上位机需要修改第三种读取范围,即就是读200条数据 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-543 | 【AcuRev4100 v1.01p12】当打开mannul trigger且同时打开 DI1 trigger时，读waveform log中数据，表计会立刻产生一条mannul trigger录波，此时再触发外部DI1端口使其触发 DI1 trigger录波，触发三次，此时读上位机DI1 trigger录波情况，发现表计在持续产生DI1 trigger录波一共14条，且表计当前事件为2025-05-07，但表计产生了一条2000-07-12的N/A的数据 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-542 | 【AcuRev4100 v1.01p12】目前利用上位机下发手动录波时，需要每次在录波后面写入不同的数据，否则上位机不能下发成功，建议上位机将这个地方改为单独触发 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-540 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】电表进行零偏校准时，无法校准，发现M7已经挂了 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | HMI测量设置及出厂信息 | Yong Li
ARF-539 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】电表接入源，先设置频率为40，电表显示当前频率为40，源上修改频率为70，电表显示当前频率为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-538 | 【AcuRev4100 v1.01p12】表计分别设置DI3 trigger、DI4 trigger为1、其他DI为0，manually trigger为0，表计模拟DI产生事件多次，实际表计在waveform log中读到的数据为manually trigger | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-537 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】场景1：电表断电，等待6.5天，上电后查看电表时间慢5秒；场景2：电表设置PC时间后，上电使用一天，电表时间慢了4秒 | Jingru Liu | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 计时功能 | Hongbo Liu
ARF-536 | 【AcuRev4100 v1.01p12】表计设置DI2 trigger为1，其他DI1,3,4分别为0，manually trigger为0，表计模拟DI2产生事件4次，实际表计在waveform log中读到了3条manually trigger，还有一条N/A数据（待确认） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-535 | 【AcuRev4100 v1.01p12】DI1录波发生在10：18，读数据一直不能读到，到10：20读到了期间发生的几条数据。在10：39继续模拟事件发生，未读到数据，直到10：45继续模拟事件后，才将10：39、10：45两条数据读到 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-534 | 【AcuRev4100 v1.01p12】表计设置录波sample rate为64，事前事后10个数，DI1录波数据横轴没有到1280，数据在960以后就没有了：（概率性问题：测试三次出现过一次） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-533 | 【AcuRev4100 v1.01p12】掉电情况下退出夏令时，夏令时标志位未置起 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | tou | Baoliang Hou
ARF-532 | 电表上电后state灯需要为1s频率闪烁 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 产品 | Zixin Li
ARF-531 | 需求单：【AcuRev4100 v1.01p12】上位机未对pulse led parameter中的参数进行描述、解析，客户会无法得知目前脉冲是按照哪一个电量寄存器进行计数的，上位机需按照modbus address表对输入参数进行描述、解析。 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-530 | 【AcuRev4100 v1.01p12】利用上位机写LED参数，写0时上位机报错，利用HMI能正常写成功； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-529 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】HMI端显示的时间戳英文为data，预期为date | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | HMI测量设置及出厂信息 | Zixin Li
ARF-528 | 需求单：目前上位机及HMI液晶显示要支持三相四线delta线电压角度读取（切换接线方式：三相四线y与三相四线delta时，上位机及液晶显示角度显示名称要做切换） | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息 | Zixin Li
ARF-527 | 【AcuRev4100 v1.01p12】查看表计event log中数据准确性，上位机读到的第18~20条数据的Duration与hmi读到的不一致，经排查是上位机问题；上位机读到的数据为76053544，hmi显示数据为76053545，利用串口工具读到的数据如下：时间戳：04 88 7C 29（76053545） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-526 | 【AcuRev4100 v1.01p12】HMI上Settings—Serial Port 页面，波特率英文单词显示错误 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | HMI测量设置及出厂信息 | Zixin Li
ARF-525 | 【AcuRev4100 v1.01p12】hmi在显示pq event事件状态有误， modbus地址表中pq event 中要求status0代表in,1代表out，实际在hmi上读到的事件发生时，status用out，结束用的in | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 电能质量事件 | Zixin Li
ARF-524 | 【AcuRev4100 v1.01p12】上位机问题：上位机在显示event log时，事件status显示有误，上位机目前未解析状态；研发回复0代表in,1代表out，modbus地址表中pq event 中要求0代表in,1代表out。 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-523 | 【AcuRev4100 v1.01p12】表计在设置TOU season时有误，例如：将表计第一个TOU season设置为03-01 表3，写入后上位机提示已成功，但实际读出俩为01-01 表1，没设置成功 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-522 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】接线方式为3Element4WireY，输入电压为57.7V，电流为1A，压流角为0°，发现system下active power、apparent power的值不等于phase a/b/c三者的和；user channel下active power、apparent power的值不等于input1~3的和。 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-521 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】预期上位机中系统侧的无功功率和视在功率小数点后要保留三位，用户侧的有功功率、无功功率和视在功率小数点后要保留三位 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-520 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】输入电压220，电流0.05A，压流角为300度，有功功率显示为0，预期为0.0055 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-519 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】【偶现】在ARF-518的条件下，此时点击重连上位机，发现通过RTU和TCP连接上位机都失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-518 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】【偶现】分别使用TCP和RTU连接到上位机，两个客户端静止3分钟后，切换到RTU客户端，在setting下随便点击各个菜单，当点击alarm后，上位机卡死，TCP客户端此时也卡死 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-517 | 【AcuRev4100 v1.01p12】上位机切换接线方式，从2ELEMENT_3_WIRE_DELTA切换3P4W Y接线，配置一个user1添加三路input，输入电压、电流角度都为0°、240°、120°，遍历查看8个用户对应电压、电流、角度是否正确，概率出现角度错误，如：压流角0°，上位机和HMI显示input 1：164.3°、input 2：44.3°、input 3：284.3°。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p13 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-516 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】使用TCP连接上位机成功，在realtime-metering停留8分钟，之后点击demand菜单，上位机提示页面读取失败，点击ok后进行TCP重连，发现此时TCP无法重连成功 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 网络模块(Modbus_RTU) | Daiwei Luo
ARF-515 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】恢复出厂后，HMI的check maxdemand clear record中的默认时间显示2000/00/00 00:00:00，月日不可为0，请与上位机保持一致，上位机为2000-01-01 00:00:00 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 数据重置及恢复出厂设置 | Zixin Li
ARF-514 | 【AcuRev4100 v1.01p12】CT选型5A/333mV，2ELEMENT_3_WIRE_DELTA输入Input1~2(A&B相)电流为(3A、4A)，Vab&Vbc电压为120V，120V,电压电流相角ϕ差为30°，接入源负载10分钟，系统和user能量不累计,预期：2ELEMENT_3_WIRE_DELTA，系统和user能量累加，精度满足0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 电能测量 | Huitao Wu
ARF-513 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】输入电流2A，谐波次数为3，谐波百分比为0.5%。谐波角度为0，HMI端查看谐波参数，发现谐波参数数值在频繁的跳变 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-512 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】backlight为0分钟，HMI端长亮，上位机上改为1分钟后，HMI端屏幕立马变暗，预期上位机设置1分钟后，HMI端屏幕应该1分钟后灭 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Zixin Li
ARF-511 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】上位机与HMI端设备信息中的设备型号显示不一致 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-510 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】从v1.01p11版本升级到v1.01p12版本，model变为AcuRev-4100--P1，之前model为AcuRev-4100-ma-P1 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | HMI测量设置及出厂信息 | Zixin Li
ARF-509 | 【AcuRev4100 v1.01p12】2E3P3w delta输入Input1~2电流为(5A)，ABC电压均为100V，线电压φab:50°&φbc:290°(交流源va:0°，Vb:280°,Vc:120°， 电流Ia:0°， I2:240°)， input1 负载特性为R，input2负载特性为L，user1的负载特性为L，系统负载特性为C 预期：input1 负载特性为L，input2负载特性为C，user1的负载特性为C，系统负载特性为C | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 负载特性(RLC) | Huitao Wu
ARF-508 | 【AcuRev4100 v1.01p12】2E3P3w delta输入Input1~2电流为(5A)，ABC电压均为100V，线电压φab:10°,&φbc:250°,A B C 相均无负载特性显示R。 预期：A B C 相均无负载特性, 显示“/”。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 负载特性(RLC) | Daiwei Luo
ARF-507 | 【AcuRev4100 v1.01p12】2E3P3w delta输入Input1~2电流为(5A)，ABC电压均为100V，线电压φab:10°,&φbc:250°°(交流源va:0°，Vb:200°，Vc:120°, 电流Ia:0°， I2:240°),input1 负载特性为R，input2负载特性为L，user1的负载特性为L,系统负载特性为C； 预期： input1 负载特性为L，input2负载特性为L，user1的负载特性为C，系统负载特性为C | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 负载特性(RLC) | Huitao Wu
ARF-506 | 【AcuRev4100 v1.01p12】上位机配3P4W Y接线，input1~3配置电压Vab、Vbc、Vac失败，预期：上位机配3P4W Y接线，可以配置input1~3配置电压Vab、Vbc、Vac | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 接线配置 | Daiwei Luo
ARF-505 | 【AcuRev4100 v1.01p12】打开电压骤降录波功能，多次进行电压骤降及骤降结束，查看event log 与 Waveform有关电压骤降的事件不一致 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-504 | 【AcuRev4100 v1.01p12】上位机在捕捉某一个录波数据时很难准确定位到该数据，且捕捉到的该数据的时间 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-503 | 【AcuRev4100 v1.01p12】设置录波采样类型16 points，设置事件前波形个数为10与事件后的波形个数10，配置阈值和抖动参数(阈值：10%，抖动：1%), 额定电压设置220V，使用电能质量仪触发电压中断(Voltage Interruption), U大于(10%-5%)*220，此后掉电，掉电以后的录波有误 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-502 | 【AcuRev4100 v1.01p12】在告警期间需求要求：逻辑“>”，则pickup value需要大于dropout value；逻辑”<”，pickup value需要小于dropout value;逻辑”=”，pickup value与dropout value需要不同；目前上位机未作限制，需添加 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-501 | 【AcuRev4100 v1.01p12】上位机将alarm配置中ID改为Alarm ID,alarm log中将Channel ID也改为Alarm ID | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-500 | 【AcuRev4100 v1.01p12】表计模拟电压骤升事件后，在Waveform读到的事件reason为N/A，读波形上位机提示失败 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-499 | 【AcuRev4100 v1.01p12】录波功能目前只能设置事件前10个周期，事件后10个周期，其他周期目前不支持 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-498 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】上位机配2e2p3w network接线，通道电压支持配置Vab/Vbc/Vca, 预期：2e2p3w network接线，通道电压不支持配置Vab/Vbc/Vca | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-497 | 【AcuRev4100 v1.01p12】录波未打开时，发生电压中断事件，表计依旧能记录到录波log | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p12 | 电能质量事件 | Yue Yang
ARF-496 | 【AcuRev4100 v1.01p12】配置阈值和抖动参数(阈值：110%，抖动：1%), 额定电流设置2A,使用电能质量仪触发电流骤升(Current Swell), I为5A 使用电能质量仪触发电流骤升(Current Swell), I为0.25A,上位机能读到电流骤升事件，读不到电流骤升结束事件 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-495 | 【AcuRev4100 v1.01p12】配置阈值和抖动参数(阈值：5%，抖动：10%), 额定电压设置220V，理论上应该配置失败，实际表计这样设置能成功 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-494 | 【AcuRev4100 v1.01p12】配置阈值和抖动参数(阈值：10%，抖动：9%), 额定电压，设置230V使用电能质量仪触发电压骤降(Voltage Sag), U小于(10%-9%)*230V，保持5S,使用电能质量仪，触发电压骤降(Voltage Sag), U大于(10%+9%)*230V,保持5S,表计只有在刚上电瞬间会产生一条中断结束、电压骤降结束，中断发生、电压骤降发生，此后无数据产生 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-493 | 【AcuRev4100 v1.01p12】配置阈值和抖动参数(阈值：50%，抖动：5%), 额定电压设置230V，使用电能质量仪触发电压骤降(Voltage Sag), U小于(50%-5%)*230V，保持5s，使用电能质量仪触发电压骤降(Voltage Sag), U大于(50%+5%)*230V，保持5s，event log中事件发生、结束时间戳相同，最大、最小值有误 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-492 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】上位机配2e2P3W delta接线，input1~input2分别配置Vab、Vbc，不支持用户修改电压配置 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-491 | 【AcuRev4100 v1.01p12】event log中 事件开始时间与结束时间完全一致 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-490 | 【AcuRev4100 v1.01p12】设置DO的“DO type”为Energy Pluse，DO1 parameter：2,Pluse Width选择20ms，输入：200V，5A，夹角0°，脉冲常数配置1200，DO1输出0.036ms电平，预期：DO1输出低电平 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-489 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】上位机配2e2P3W delta接线，input1~input2分别配置Vab、Vbc，user1添加两路input，input1~2、PhaseABC对应功率显示0.00，预期: 显示“-” | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 接线配置 | Daiwei Luo
ARF-488 | 【AcuRev4100 v1.01p12】当SOE记录存满，再产生新的记录时，HMI SOE LOG页面Set Check Index选择：200，读取到SOE LOG ID：0，预期：读取到SOE LOG ID：200 | Lihong Wang | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 记录与统计 | Hongbo Liu
ARF-487 | 【AcuRev4100 v1.01p12】SOE log存满200条后，HMI SOE LOG页面上Current LOG Index会变为0，此时Set check Index只能选择0，读取SOE LOG HMI提示没有SOE LOG，预期：当SOE记录存满，产生新的记录时，自动删除最早一条SOE记录，能读取最近到200条记录 | Lihong Wang | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 记录与统计 | Hongbo Liu
ARF-486 | 【AcuRev4100 v1.01p12】SOE log存满200条后，上位机latest SOE变为0，此时读取SOE LOG，上位机提示没有可用的记录。预期：当SOE记录存满，产生新的记录时，自动删除最早一条SOE记录，读取到最近200条记录 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 记录与统计 | Daiwei Luo
ARF-485 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】2e2P3W phase1输电，上位机配2e2P3W phase1接线，input1~input2不能配置Va和Va，或者Va和Vc | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-484 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】2e2P3W phase1 默认配置电压是Va 和Vb， 预期:切换到2e2P3W phase1 默认配置电压是Va 和Vc | Zan Hu | Zan Hu | Highest | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-483 | 【AcuRev4100 v1.01p12】事件开始的持续时间不应该有值，应该为0 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-482 | 【AcuRev4100 v1.01p12】表计进入电压骤降发生时的电压值由于取得是瞬时值，最大最小值应该相等 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 电能质量事件 | Huitao Wu
ARF-481 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】RTU连接上位机成功，此时给电表断电，等待1分钟后，重新上电，上位机提示读取页面错误，点击ok后，继续点击重连，发现无法重连成功 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 网络模块(Modbus_RTU) | Zhao Wang
ARF-480 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】【需求单】滑块需量，3E3p4w Y接线，设置需量配置参数T1，DemandInterval设8分钟，上报周期5分钟， 距离最近T1最近8分钟整倍数开始计时T2，T2+8分钟后首次上报，T2+13分钟第二次上报 ，T2+18分钟第三次上报 。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-479 | 【AcuRev4100 v1.01p12】修改pq event参数后，目前表计上下电才能生效，需修改，应该改为立即生效 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 电能质量事件 | Fengbo Qu
ARF-478 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】【需求单】滑块需量，3E3p4w Y接线，重置需量最值时间T1，DemandInterval设20分钟，上报周期10分钟， 距离最近T1最近20分钟整点开始计时T2，T2+20分钟后首次上报，T2+30分钟第二次上报 ，T2+30分钟第三次上报 。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-477 | 【AcuRev4100 v1.01p12】上位机读event log有误，选择读最近60条数据，实际只读到了14条。 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-476 | 【AcuRev4100 v1.01p12】上位机在读告警事件时发现表格表头消失，鼠标移动到表头上会出现，移出后会消失 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | On Hold 暂停中 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-475 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】【需求单】滑块需量，3E3p4w Y接线，电表设置时钟时间T1，DemandInterval设5分钟，上报周期5分钟， 距离最近T1最近5分钟整点开始计时T2，T2+5分钟后首次上报，T2+10分钟第二次上报 ，T2+15分钟第三次上报 。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-474 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】【需求单】滑块需量，3E3p4w Y接线，设置需量配置参数时间T1，DemandInterval设15分钟，上报周期5分钟， 距离最近T1最近15分钟整点开始计时T2，T2+15分钟后首次上报，T2+20分钟第二次上报 ，T2+25分钟第三次上报 。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-473 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】【需求单】滑块需量，3E3p4w Y接线，电表上电时间T1，DemandInterval设10分钟，上报周期5分钟， 距离最近T1最近10分钟整点开始计时T2，T2+10分钟后首次上报，T2+15分钟第二次上报 ，T2+20分钟第三次上报 。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-472 | 【AcuRev4100 v1.01p12】CT选型20A/100mA，电流输入0.025A,HMI和上位机显示0A，预期：电流输入0.025A,HMI和上位机显示0.025A | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流电流 | Fengbo Qu
ARF-471 | 【AcuRev4100 v1.01p12】三相电压200V，电流5A,电压电流相角差0°，Energy pulse constant设置为100000，脉冲宽度为20ms，parameter selection:3(A相有功电能net)，脉冲灯36ms闪烁一次。改变电流方向为Negative Phase，有功电能net值负增长，脉冲灯停止闪烁，再次改变电流方向为positive Phase，有功电能net值正增长，但脉冲灯未立即恢复闪烁，大概10S后才开始闪烁 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Rejected 已拒绝 |  | v1.01p11 | 电能测量
ARF-470 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】【需求单】固定窗口需量，3E3p4w Y接线，重置需量最值时间T1，DemandInterval设5分钟，上报周期15分钟， 距离最近T1最近5分钟整点开始计时T2，T2+5分钟后首次上报，T2+10分钟第二次上报 。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-469 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】【需求单】固定窗口需量，3E3p4w Y接线， 设置时钟时间T1，DemandInterval设15分钟，上报周期15分钟， 距离最近T1最近15分钟整点开始计时T2，T2+15分钟后首次上报，T2+30分钟第二次上报 。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-468 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】【需求单】固定窗口需量，3E3p4w Y接线，设置需量配置参数时间T1，DemandInterval设5分钟，上报周期10分钟， 距离最近T1最近5分钟整点开始计时T2，5分钟后首次上报，5分钟第二次上报 。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-467 | 【AcuRev-4100 V1.01p12】固定窗口需量，3E3p4w Y接线，重置需量最值时间T1，DemandInterval设5分钟，电压均为9V, intput1~3电流为5A，距离最近T1最近5分钟整点开始计时T2，5分钟后没有更新需量值更新为0，预期: 电压均为9V电压，窗口周期到达以后也需要按照0V上报功率和电流的需量。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-466 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】上位机real-time metering界面，点击save to file，导出的表格中数据格式显示错乱，且'-'符号parameter中导出后不显示，load nature导出的值与其他值未对齐 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-465 | 【AcuRev4100 v1.01p11】接线方式3E3p4w,三相电压200V，电流5A,电压电流相角差30°，Energy pulse constant设置为100000，Pulse LED parameter selection为9（A相视在电能）,脉冲宽度20ms，电表脉冲灯长灭。预期：电表脉冲灯36ms闪烁一次。 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能测量 | Zixin Li
ARF-464 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】不加电压或者电流，HMI和上位机需量Export Reactive Power 显-0.00， 预期:需量Export Reactive Power显示0.00 | Zan Hu | Zan Hu | Lowest | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-463 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】TCP连接上位机后，使用TCP连接进行升级，升级失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p12 | 升级 | Zhao Wang
ARF-462 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】固定窗口需量，3E3p4w Y接线，设置需量参数时间16:27，DemandInterval设7分钟，上报周期15分钟，窗口从16:28开始计时，需量更新时间依次为：16:35,16:42 ，更新前7分钟的需量平均值 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-461 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】【需求变更】固定窗口需量，3E3p4w Y接线，电表上电时间T1，DemandInterval设10分钟，上报周期5分钟， 距离最近T1最近10分钟整点开始计时T2，T2+10分钟后首次上报，T2+20分钟第二次上报 。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-460 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA, 1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(20A)，ABC电压均为400V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为330°，电表电表Input1_Q最大值：-3.989436,精度：0.26%，预期：精度小于0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-459 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA, 1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(15A)，ABC电压均为230V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为225°，电表Input1_P最大值：-2.434516，精度：0.21%，预期：精度小于0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流功率
ARF-458 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA，3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~3(A&B&C相)电流为(0.02A、0.015A、0.010A)，ABC电压均为220V，电压电流相角差值为0°，电表Phase_A_P显示：0.004372，电表Phase_B_P显示：0.003332，预期：CT选型20A/100mA，电流小于0.02A，功率为0 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流功率 | Minrong Meng
ARF-457 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA，3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~3(A&B&C相)电流为(2.5A,1A,0.3A)，ABC电压均为120V，电压相角θ和电流相角ϕ差值为30°，电表Phase_C_Q最大值：0.017961,精度：0.22%，预期：精度小于0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-456 | 【 AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA，3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，ABC电压均为220V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为270°，电表Phase_A_P显示0.001406，预期：电表Phase_A_P显示0 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-455 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA，3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~3(A&B&C相)电流为(5A)，ABC电压均为220V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为180°，电表User1_Q最大值：0.00137006，预期：电表User1_Q显示：0，或值小于0.001（用户不可见） | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-454 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA，3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~3(A&B&C相)电流为(20A)，ABC电压均为400V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为330°，电表Phase_A_Q最大值：-3.99198，精度：0.2%。测试过程中发现，压流角30°或者330°时接近，无功功率精度0.2%，波动导致测试不通过。预期：精度小于0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-453 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA，3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~3(A&B&C相)电流为(3A、15A、20A)，ABC电压均为69V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为0°，电表Phase_C_Q最大值：0.001983，预期：Phase_C_Q显示：0，或值小于0.001（用户不可见） | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-452 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】Bacnet使能后上位机仍显示2400和4800波特率设置 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-451 | 【AcuRev-4100 v1.01p12】HMI端max demand中时间戳显示2025-4-24 10:6，此时用户无法判断是06/16/26等，预期时间戳显示完整 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | HMI测量设置及出厂信息 | Zixin Li
ARF-450 | 【AcuRev4100 v1.01p11】配置Alarm使能，参数选Demand_Ia&Demand_Ic，逻辑“>”&“and”，配置启动值3A，启动延迟0ms，释放值2A，释放延迟0ms,给表ABC相分别施加4A的电流，待电流需量寄存器有4A的值后，读表计告警事件，无告警产生。 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | AlphaV1.0.1 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-449 | 【AcuRev4100 v1.01p11】告警参数中上位机未添加unbalance_sys_V(%)，需求有要求，上位机需添加 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-448 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机配置Alarm使能，参数选THD_input24_I，逻辑“<”&“none”，配置启动值15%，启动延迟0ms，释放值20%，释放延迟0ms；上位机提示无数据更改； | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-447 | 【AcuRev4100 v1.01p11】配置Alarm使能，参数选THD_Vb&THD_Vc，逻辑“>”&“and”，配置启动值15%，启动延迟0ms，释放值10%，释放延迟0ms；给表bc相分别施加22%的谐波，无事件产生 |  | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-446 | 【AcuRev4100 v1.01p11】配置Alarm使能，参数选Q_sys，逻辑“>”&“and”，配置启动值2.5kvar，启动延迟2000ms，释放值0.8kvar，释放延迟2000ms; 电源输入Q_sys为3kvar，持续10S，电源输入Q_sys为0.5kvar ,持续10S，查看持续时间不为8s,从表计读到的实际持续时间为10s,（相同电网环境，台体将表计发生结束的持续时间控制在3s,表计实际记录的持续时间也为10s） | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-445 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机固定datalog1/2/3 Sectors：0-460，预期：datalog1/2/3 Sectors和为1380。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | DATALog | Daiwei Luo
ARF-444 | 【AcuRev4100 v1.01p11】出现一次上电后Reading数值异常，输入120V，电表显示：3016737749710······，电表上下电恢复。预期：电表电压显示：120V | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p18 | 交流电压
ARF-443 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】电流谐波百分比为50，在harmonic spectrum current图中幅值自动刷新，刷新等待30秒幅值都不会刷新到50 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-442 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】谐波次数为2时，harmonic spectrum current和harmonic spectrum volts图中放大图后，点击reset view后不会恢复为默认 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-441 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】【偶现】电表不接源，phase B的角度351.2，在不停的变化 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-440 | 【AcuRev4100 v1.01p11】电表 DO Pulse width(ms)设置20ms，实际示波器抓取脉冲宽度18-20ms。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-439 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】电压设置为9V时候，电表测的电压为0V， 电压的角度0 120 240， 预期: 电压设置为9V时候，电表测的电压为0V， 电压的角度0 0 0 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流电压 | Fengbo Qu
ARF-438 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】电压设置为0 220V 220V， 源输入交流频率50HZ，上位机和HMI上显示频率为0HZ， 预期:上位机和HMI上显示频率为50HZ | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-437 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】电源输入220 V、220 V、220 V、5A 5A 5A，上位机上从2e2P3W phase1接线 切换到2e2P3W delta接线，关闭交流源输入，上位机相电压的界面还还显示电压不为0V，预期:关闭交流源输入，上位机相电压的界面还还显示电压为0V。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-436 | 【AcuRev4100 v1.01p11】配置Alarm使能，参数选Qb&Qc，逻辑“<”&“or”，配置启动1kvar，启动延迟0ms，释放值1.5kvar，释放延迟0ms 控制台体使台体模拟事件产生持续2秒，结束持续5秒，多次产生结束，log中有错误数据产生 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-435 | 【AcuRev4100 v1.01p11】两个参数的逻辑关系（channel logio）利用上位机进行修改时需要修改两次，第一次修改不生效（上位机问题） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-434 | 【AcuRev4100 v1.01p11】表计施加50HZ的频率，然后修改告警参数如下：配置Alarm使能，参数选Frequency，逻辑“<”&“None”，配置启动48HZ，启动延迟0ms，释放值50HZ，释放延迟0ms，表计会立即产生如下三条数据，理论上目前表计条件不满足小于48HZ，不应该有事件产生与结束 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-433 | 【AcuRev4100 v1.01p11】配置Alarm使能，参数选Vbc&Vbn，逻辑“<”&“or”，配置启动207.84V，启动延迟0ms，释放值259.8V，释放延迟0ms,电源输入Vbn为122.365V，Vbc为211.963V,无事件产生 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-432 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】输入电压为100V，谐波百分比为20%，谐波角度为0，谐波次数为2，此时crest factor的值为1.500，预期要与屈工提供的计算公式算的值为1.697一致 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-431 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】输入电压60V，电流5A（input1/2/3），电压和电流都不加谐波，在THD界面发现只有user channel 24中数字不停的在变化 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-430 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】输入电压100V，只给phaseA电压加谐波，谐波百分比为1%，谐波次数为2，谐波角度为0，实际测试上位机显示谐波百分比为1.167，HMI端显示百分比为1.2，上位机和HMI端均不满足精度要求 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-429 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】输入电压为100，电流为1A，电压的谐波百分比为50，谐波次数为31，谐波角度为0，上位机THD-system中查看到的电压谐波百分比为41.307 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-428 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】已测试过电压谐波，然后取消谐波设置，科陆源上电，输入电压为120V，不加谐波，在THD中crest factor的值为2.57，预期crest factor为1.414 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-427 | 【AcuRev4100 v1.01p11】当脉冲常数设置较大时，存在脉冲周期不均匀的情况；如输入200V 、5A，压流角0°，配置LED parameter：A项有功能量脉冲输出，Energy pulse constant：100000，存在脉冲周期34ms-40ms波动，预期:脉冲周期稳定在36ms | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能测量 | Zixin Li
ARF-426 | 【AcuRev4100 v1.01p11】示波器抓取能量脉冲灯周期，得到脉冲精度不满足0.2%，如输入200V 、5A，压流角0°，配置：Energy pulse constant：57600，Pulse LED parameter selection：1，示波器测试周期（S）：0.060637317，精度：2.98%，预期：周期0.0625，精度：0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能测量 | Zixin Li
ARF-425 | 【AcuRev4100 v1.01p11】电表Pulse LED width(ms)设置20ms，实际示波器抓取脉冲宽度15ms。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能测量 | Zixin Li
ARF-424 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】上位机Power Quality->Magnitude and Angle， 电压的不平衡值Votage Magnitude， 电压的不平衡值Curent Magnitude，预期: 电压的不平衡值Votage， 电压的不平衡值Curent | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-423 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】上位机Power Quality->Magnitude and Angle， 电压的需分量参数顺序 Positive Negative Zero， 电流需分量参数顺序Positive Zero Negative，预期:电流需分量参数顺序Positive Negative Zero | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-422 | 【AcuRev4100 v1.01p11】配置Alarm使能，参数选Vbc&Vbn，逻辑“>”&“and”，配置启动值207.84V，启动延迟0ms，释放值173.2V，释放延迟0ms，电源输入Vbc&Vbn为大于207.84V，事件能正常产生，当按照10%的大小减小电压时，待电压减到如下(Vbn为175.999V，Vbc为304.840V)，事件就已经结束了 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-421 | 【AcuRev4100 v1.01p11】配置Alarm使能，参数选Vbc&Vbn，逻辑“>”&“and”，配置启动值207.84V，启动延迟0ms，释放值173.2V，释放延迟0ms，上位机给表写参数时，当参数数值为小数，通过上位机读出来的是浮点型的数据，显示数据会有很长的小数位，影响展示，建议修改 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-420 | 【AcuRev4100 v1.01p11】参数选Van、Vbn，逻辑“大于&“AND”，配置启动值120V，启动延迟20000ms，释放值115V，释放延迟20000ms，DO1为enable，I/O模块DOSetting配置Alarm，给Van、Vbn分别加130V电压，DO无高电平产生 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-419 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机清alarm log 界面数据不能立即被清掉，需要刷新页面 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-418 | 【AcuRev4100 v1.01p11】表计告警参数选择通道1和通道2电流值，分别小于3A产生事件，大于3.5A恢复，两通道为或的关系 给表计添加2.5A，不会产生事件，事件3.5A也无恢复事件产生 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 告警 | Hongbo Liu
ARF-417 | 【AcuRev4100 v1.01p11】参数选Van、Vbn，逻辑“大于&“AND”，配置启动值120V，释放值125V，表计能设置成功，实际不能设置成功 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-416 | 【AcuRev4100 v1.01p11】目前上位机清除tou电量接口在四个tou电量页面分别有一个，建议只保留一个 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-415 | 【AcuRev4100 v1.01p11】表计设置 ten holiday tou时，将1st year holidays设置为2025-05-05，表计在2024-05-05会按照1st year holidays下费率走电量 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | tou | Baoliang Hou
ARF-414 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机点击Generate Holidays进行设置时会提示失败 预期：上位机能设置Generate Holidays | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-413 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】功率因素标准设为IEEE，设置电压电流夹角为30度，实际测试无功功率因素为正数，预期为负数；设置电压电流夹角为120度，实际测试无功功率因素为正数，预期为负数 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-412 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】其他接线方式切换到3P4W delta接线方式时候，相电压继承前一种接线方式电压， 没有重置相电压为0V， 预期: 3P4W delta接线方式 ， 相电压为0V | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-411 | 【AcuRev-4100 V1.01】 Demand页面，源输入ABC三相电压全部为220V，电流为5A，电压电流相角差210°，export active power显示：-0.952，export Reactive power显示:-0.550,预期：export active power显示：0.95，export Reactive power显示:0.55 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 记录与统计 | Fengbo Qu
ARF-410 | 【AcuRev4100 v1.01p11】Demand update rate：1mins；Demand Interval：1mins，源输入ABC三相电压全部为220V，电流为5A，电压电流相角差30°，等待2分钟，产生Demand数据，再关闭交流源，等待2分钟， Demand页面仍保持上次计算的Demand数据，预期：未接源，显示0 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 记录与统计 | Fengbo Qu
ARF-409 | 【AcuRev4100 v1.01p11】 Demand页面System Current等于三项电流之和。预期：System Current等于三项电流平均值 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 记录与统计
ARF-408 | 【AcuRev4100 v1.01p11】Demand update rate：1mins；Demand Interval：1mins，源输入ABC三相电压全部为220V，电流为5A，电压电流相角差30°，等待2分钟， Demand页面Apparent Power 显示：0，预期：显示1.1 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 记录与统计 | Fengbo Qu
ARF-407 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】电表设置顺向序系统(A->B->C), 三相电压相角分别为0°、240°、120°，相电压分别为220.22V、220V、220V，上位机和电表上电流的不平衡因素VUF是否等于0.037%， 预期: 不平衡因素VUF是否等于0.033% | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能质量 | Minrong Meng
ARF-406 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】电表设置顺向序系统(A->B->C), 相电压分别为220V、220V、220V，三相电压相角分别为三组数据(0°、240°、120°), (0°、240.1°、120°),(0°、241°、120°),VUF等于0.014%、0.062%、0.585%， 预期: VUF分别等于0.000%、0.058%、0.582%. | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能质量 | Minrong Meng
ARF-405 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】2e2P3W phase1输电，上位机配2e2P3W phase1接线，Va为120V, I_in1~2为4A，压流夹角0°, 等待5分钟， 切换到其他接线方式，2e2P3W phase1接线积攒的电能没有被清除， 预期: 切换到其他接线方式，2e2P3W phase1接线积攒的电能需要被清除 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 接线配置 | Daiwei Luo
ARF-404 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】1e1P2W输电,上位机配1P2W接线，Va为120VL,user1~12有且只能各配置一路电流input13~24, 上位机上，无法勾选配置。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-403 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】3E3p4w Delta接线方式， 电表设置正向序(A->B->C), user1对应3路电流，电流相位角30°、120°、300°，电流0.5A、2A、5A，用户user1的I0(零序)，I1(正序)，I2(负序)测量模值和序分量角度为1.014 1.920 2.244，164.909 ° 12.881° 279.479°， 预期:309.462° 194.908° 42.876° | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-402 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】2ELEMENT_3_WIRE_PHASE_1接线方式， user1对应2路电流,电流相角分别为30°,120°，电流分别为4A,4A, 用户user1的I0(零序)，I1(正序)，I2(负序)测量模值和序分量角度为1.334，2.668，1.334，300°，0°，60°， 预期:模值和角度显示”-“ | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能质量 | Daiwei Luo
ARF-401 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】2ELEMENT_3_WIRE_NETWORK接线方式， user1对应2路电流,电流相角分别为30°,120°，电流分别为4A,4A, 用户user1的I0(零序)，I1(正序)，I2(负序)测量模值和序分量角度为1.334，2.668，1.334，300°，0°，60°， 预期:模值和角度显示”-“ | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能质量 | Daiwei Luo
ARF-400 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】2E3p4w Delta接线方式， user1对应2路电流,电流相角分别为30°,120°，电流分别为4A,4A, 用户user1的I0(零序)，I1(正序)，I2(负序)测量模值和序分量角度为1.334，2.668，1.334，300°，0°，60°， 预期:模值和角度显示”-“ | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能质量 | Daiwei Luo
ARF-399 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】1 ELEMENT_2_WIRE， 接线方式， 电表设置正向序(A->B->C), 模值I1=1.202,I2=2.668 I0=1.202,角度全部显示”0.000“预期:CUF:"-"， 模值和角度全部显示”-“ | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能质量 | Daiwei Luo
ARF-398 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】HMI端将运行时间重置为非标准铅封，铅封封闭，上位机界面进行运行时间重置操作，上位机仍可以clear run time，此时HMI端无法clear run time；预期上位机也无法重置run time | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-397 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】1 ELEMENT_2_WIRE 接线方式， 电表设置顺向序(A->B->C), VUF:"-"， 模值V1=220.065,V2=0.V0=0,角度全部显示”0.000“预期:VUF:"-"， 模值和角度全部显示”-“ | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能质量 | Daiwei Luo
ARF-396 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】铅封封闭后，上位机点击clear tou按钮后仍提示清除成功，预期上位机clear tou按钮置灰，无法配置 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-395 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】铅封封闭后，上位机上点击reset network无法重置网络 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-394 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】铅封封闭后，上位机上点击clear max demand提示铅封关闭无法清除，预期在铅封关闭时，上位机可以清除最大需量 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-393 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】RTU连接上位机成功，修改BACent MS/TP Database Revision参数，提示失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-392 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】1个用户对应2路电流, 对应user1，相角分别为0°、240°、120°,input_A、input_B分别为(2A,4A)，接线方式为2E3p4w Delta， 测量电表用户user10和user11的电流不平衡因素CUF为33和100，预期: user10和user11的电流不平衡因素CUF为0和0 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p11 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-391 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】设置demand method为silding，demand interval为5分钟，demand update rate为2分钟，电表掉电，等待1分钟后上电，同时升源，发现2分钟后就会有需量上报 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-390 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】电压的VUF数据是缺少百分号， 预期: 精确3为小数的百分比形式显示。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-389 | 【AcuRev-4100 V1.1p11】电流CUF 数据需要精确到0位小数，预期: 精确3为小数的百分比形式显示。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-388 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】电表重启之后，之前的需量和最大需量值都变为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | HMI测量设置及出厂信息 | Hongbo Liu
ARF-387 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】【偶现】mv型CT，电表在上位机上恢复出厂后，升源输入电压57.7V电流1A，修改CT参数，发现demand中的current(A)为nan | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Fengbo Qu
ARF-386 | 【AcuRev4100 v1.01p11】HMI上Bacnet使能后不显示2400和4800波特率设置 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | BACNet | Zixin Li
ARF-385 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型5A/333mV，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(0.003A, 0.004A, 0.004A)，ABC电压均为120V，Phase_A_P_E_import：0.0001800114399594932，预期：CT选型5A/333mV，电流：：0.003A，Phase_A_P_E_import：0 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-384 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(20A)，ABC电压均为400V,电压电流相角差为330°，等待30分钟，Phase_A_Q_E_export：1.9958597487120642，精度：0.207%，预期：精度误差小于0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-383 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】最大需量复位设置为自动后HMI端仍能手动清除，其次最大需量复位禁用后HMI仍能手动清除，预期最大需量复位只有在手动时，才能进行手动清除设置 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 数据重置及恢复出厂设置 | Zixin Li
ARF-382 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】上位机上恢复出厂后，max/min中的时间戳时间与电表当前时间不一致 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 数据重置及恢复出厂设置 | Hongbo Liu
ARF-381 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】非封印状态，HMI上清除最大需量复位历史记录（Clear MaxDemand ClearCount and Timestamp),清除后复位历史记录中的时间戳显示为2000/00/00 00:00:00 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 数据重置及恢复出厂设置
ARF-380 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】电表A使用RTU连接上位机成功，此时电表A拔掉RS485。插入到电表B上，上位机中点击取消重连后，关闭RTU客户端，发现无法关闭 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-379 | 【AcuRev4100 v1.01p11】Max/Min页面最小功率值存在显示：-0.000。预期：显示0 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 记录与统计 | Fengbo Qu
ARF-378 | 【AcuRev-4100 V1.01】Max/Min页面电流最大值存在显示inf，预期：显示正确的数值。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 | v1.01p18 | v1.01p17 | 记录与统计 | Huitao Wu
ARF-377 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机在选择告警id时目前只有12个可选，实际表计支持20个告警ID | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-376 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】打开四个TCP客户端，TCP连接均成功，pc端网线重新插拔后，发现TCP无法连接 | Jie Zhang | Jie Zhang | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-375 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机可配置datalog，对应参数选择部分，使用模式3，开始记录时间在当日过去时间点，上下电，当天会开始记录日志，预期：次日开始记录日志 | Peigong Wang | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | DATALog
ARF-374 | 【AcuRev4100 v1.01p11】表计会偶现上电后不跳转，进入boot后一直停留在boot页面，再次上下电以后恢复 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 数据重置及恢复出厂设置
ARF-373 | 【AcuRev4100 v1.01p11】设置tou holiday后，表计不能在tou holiday下的费率下正常走电量 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | tou | Baoliang Hou
ARF-372 | 【AcuRev4100 v1.01p11】tou中schedule表在切换费率时应该向下取，开发需调整 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | tou | Baoliang Hou
ARF-371 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】1 ELEMENT_2_WIRE,相电压分别为100V、0V、0V,检查电表的三相电压不平衡因素VUF测量值为"100"， 预期: VUF:"-"， 模值和角度全部显示”-“ | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能质量 | Daiwei Luo
ARF-370 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】三相电压相角分别为0°、0°、0°，相电压分别为220V、220V、220V,检查电表的三相电压不平衡因素VUF测量值为34-45%， 预期:VUF测量值为100% | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-369 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机在选择取消费率时能保存成功，且tou schedule中时间段原本有被取消的那个费率的会变为空，上位机优化 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-368 | 【AcuRev4100 v1.01p11】按照整分钟判断进入夏令时不合格，需改为 秒判断 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | tou | Baoliang Hou
ARF-367 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(0.015A, 0.014A, 0.010A)，ABC电压均为120V，电压电流相角ϕ差为0°，接入源负载20分钟，Phase_A_P_E_import：0.0005994272288862845，预期：Phase_A_P_E_import：0 | Lihong Wang | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p15 | 电能测量 | Huitao Wu
ARF-366 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(0.2A, 0.5A, 0.95A)，ABC电压均为120V，电压电流相角ϕ差为0°，接入源负载20分钟，Phase_C_Q_E_export：1.4662307335489011e-05，预期：Phase_C_Q_E_export：0 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-365 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机SOE LOG中DI状态显示：0、1，建议显示：OFF、ON | Congsong Liu | Congsong Liu | Lowest | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-364 | 【AcuRev4100 v1.01p11】Datalog配置时缺少DI counter参数 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-363 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】【偶现】不接上行，打开dhcp开关，TCP连接成功，此时上位机关闭dhcp开关后，接着修改IP地址，发现上位机提示更新和连接失败，无法自动重连，实际HMI端ip地址已经变为修改后的值 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-362 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】【偶现】接上行时，路由器给电表分配的IP为192.168.1.101，HMI端关闭dhcp，修改ip为192.168.1.122；HMI端打开dhcp，发现ip仍为192.168.1.122，此时无法使用192.168.1.122进行TCP连接上位机，重启电表后，ip变为192.168.1.101，预期打开dhcp后ip为192.168.1.101，可以正常连接上位机 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Hui Tang
ARF-361 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】【偶现】接上行，dhcp打开，连续插拔电表网线20次，HMI端修改tcp port为505，tcp连接上位机失败，提示初始化失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-360 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】HMI端关闭tcp开关，此时pc仍能ping通电表，使用tcp连接上位机失败，然后pc继续ping电表，发现无法ping通，预期pc始终能ping通电表 | Jie Zhang | Jie Zhang | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-359 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】HMI端修改modbus RTU为关闭，使用RTU进行连接上位机，此时无法连接，HMI端打开RTU开关，上位机上点击重连图标，上位机会闪退 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-358 | 【AcuRev4100 v1.01p11】Datalog1 配置Real—Time metering全部参数，查看日志中负载特性显示0,1,2,预期：显示R、C、L。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | DATALog | Daiwei Luo
ARF-357 | 【AcuRev4100 v1.01p11】Data Log 4配置user channel Current sequence全部参数加部分metering参数，未接交流源，上位机读取日志错乱，如Volts LN Average (float) [Min]显示：-582031416812104639840256.000 V | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-356 | 【AcuRev4100 v1.01p11】建立两个客户端，同时读取日志，日志序号会错乱 | Lihong Wang | Congsong Liu | Low | On Hold 暂停中 |  | v1.01p11 | DATALog
ARF-355 | 【AcuRev4100 v1.01p11】CT选型20A/100mA，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A、15A、20A)，ABC电压均为120V,电压电流相角差为0°。等待20分钟，Phase_A_Q_E_import显示0.0004386006960945821，预期：Phase_A_Q_E_import显示0 | Lihong Wang | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-354 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】上位机和电表之间通信断开，上位机弹框后，点击关闭重连，未重连上，关闭上位机界面， 重连弹框一直存在。预期: 关闭上位机界面， 重连弹框消失，上位机进程全部关闭 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-353 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】CT选型5A/333mV, 2 ELEMENT_3_WIRE_PHASE_1输入Input1~2(AB相)电流为(4A 5A)，ABC电压均为120V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为30°, Vc测量值为0V， Vbc 和Vca为120V， 预期: Vc测量值为120V， Vbc 和Vca为208V | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 | v1.01p13 | v1.01p11 | 交流电压 | Huitao Wu
ARF-352 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】CT选型5A/333mV, 1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(3A)，ABC电压均为69V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为30°,电流反向negative，上位机配置对应user1~3,测量B的P、Q、PF，系统P、Q、PF，User1通道P、Q、PF，input1~3通道P、Q、PF，数据均负值， 实际测试：Q值为正数 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流功率 | Huitao Wu
ARF-351 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~24(A&B&C相)电流为(0A、0A、0A)，ABC电压均为220V，电压电流相角差值为0°，测量A&B&C相、系统、User1~12通道、input1~24通道Q，功率测量值为-0.00， 预期:0.00 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流电流 | Fengbo Qu
ARF-350 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~3(A&B&C相)电流为(0.05A、0.2A、0.25A)，ABC电压均为220V，电压电流相角差值为0°，上位机配置对应user1，测量A&B&C相、系统、User1通道、input通道P、Q、S、PF，功率精度满足1.21%， 预期:精度0.2% | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流功率 | Huitao Wu
ARF-349 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】CT选型5A/333mV, 1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(4A)，ABC电压均为220V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为120°,上位机配置对应user1~3,上位机勾选user1 user2 user3 时， input通道user2 和user3，高概率会显示两列带电气数据，预期: 上位机勾选user1 user2 user3 时， input通道user2 和user3，概率会显示路电气数据 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-348 | 【AcuRev4100 v1.01p11】表计在掉电情况下自动走过进入夏令时，上电时表计时钟夏令时应该置位 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | tou | Baoliang Hou
ARF-347 | 【AcuRev4100 v1.01p11】目前当结算日期选择为31日00：00,针对2月与小月，表计不会进行结算，这个做法不合理 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | tou | Baoliang Hou
ARF-346 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】HMI端boot version版本请按照新的命名规则修改 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | HMI测量设置及出厂信息 | Zixin Li
ARF-345 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】RTU连接上位机成功，dhcp处于打开状态，修改dns地址，由于开关打开无法修改，故提示修改失败，此时接着修改communication中的其他参数，发现会提示修改失败，实际是修改成功的 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-344 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】run time时间为5.33h，实际在5.325h会被四舍五入成5.33h，此时立刻断电，重新上电后，run time时间会变为5.32（代码层面每36秒记录一次，由于断电前实际时间为5.325，故重新上电run time时间会变为5.2），站在用户角度，设备上电后run time时间变小，需要优化 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 计时功能 | Hongbo Liu
ARF-343 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机切换max/min页面卡顿，弹窗提示扫描速率过快；建议优化。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Lowest | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-342 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】【偶现】RTU已连接到上位机，HMI端修改Basic Reading Display format参数，上位机从general界面切换到user and CT界面，上位机提示页面读取失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-341 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】TCP连接上位机成功，停留在real-time metering界面，静止8分钟左右，上位机会弹出页面读取失败的提示 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-340 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机配置需量：Demand method：1(sliding Block)；Demand update rate：2mins；Demand Interval：2mins，未加电源，等待五分钟后，Demand 出现PhaseA export reactive power：-0.0，预期：显示0 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 记录与统计 | Fengbo Qu
ARF-339 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机配置需量：Demand method：1(sliding Block)；Demand update rate：2mins；Demand Interval：2mins，未加电源，等待五分钟后，Demand 出现PhaseA Current：nan，预期：显示0 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 需量测量 | Fengbo Qu
ARF-338 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机Max Demand 中时间戳显示错误，所有时间戳均显示：2000.01.01 00:00:00 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-337 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】Reactive Power Calculation Method参数，HMI端设置true reactive power，上位机显示generic | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Zixin Li
ARF-336 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】【偶现】tcp连接上位机后，rtu再连接到上位机，等待6分钟，发现上位机提示页面读取失败，点击重连无法连接，直接关闭上位机发现上位机卡死，任务管理器也无法关闭上位机 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-335 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】tcp连接上位机后，rtu再连接到上位机，静止放置6分钟后，上位机弹出页面读取失败，此时无法通过RTU和TCP重新连接到上位机，发现此时电表已经挂了，HMI端界面卡死，按键均无响应 | Jie Zhang | Jie Zhang | Highest | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Hui Tang
ARF-334 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】RTU连接到上位机，上位机上修改波特率，高概率出现修改失败的现象 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机
ARF-333 | 【AcuRev4100 v1.01p11】设置DO的“DO type”为Energy Pluse，DO8 parameter：1,Pluse Width选择2000ms，输入：200V，5A，夹角0°，脉冲常数配置1200，DO8输出低电平，预期：DO8输出Pluse Width2000ms高电平，3S周期 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-332 | 【AcuRev4100 v1.01p11】设置DO的“DO type”为Energy Pluse，DO4 parameter：1,Pluse Width选择2000ms，输入：200V，5A，夹角0°，脉冲常数配置1200，DO4输出低电平，预期：DO4输出Pluse Width2000ms高电平，3S周期 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | Input&Output
ARF-331 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机和HMI设置RO的“RO type”为Alarm，配置告警门限值并勾选"To ROxx"，触发告警，RO未导通，预期：触发告警，RO导通 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | Input&Output
ARF-330 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机和HMI设置DO的“DO type”为Alarm，配置告警门限值并勾选"To DOxx"，当告警触发时，观测到DO值是低电平，预期：告警触发时，观测到DO值是高电平 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-329 | 【AcuRev4100 v1.01p11】表计长时间掉电后，表计时钟被恢复为2000-01-00，这是一个非法值，建议修改 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 | v1.01p18 | v1.01p11 | 时钟 | Yue Yang
ARF-328 | 【AcuRev4100 v1.01p11】目前上位机夏令时不支持设置2-29 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-327 | 【AcuRev4100 v1.01p11】rct校表不成功（rct校表结束后，非接入电流的回路会产生较大的感应电流，该电流值是跳变的，目前观测超过3A的电流大小，接入回路的电流正常） | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 校表 | Tao Fan
ARF-326 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~24(A&B&C相)电流为(5A)， 上位机配置依次对应user1~8， 上位机上勾选user9、user10、user11，上位机通道显示有电器数据， 预期:user9~12 都没有值 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-325 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(5A)，电压各为100V, 电压电流相角差值分别为(30°,210°，120°)，上位机配置对应user1~3，user1和测量系统总负载特性C, 相电压和input1~3通道负载特性为L、L、C， 实际测试：负载特性显示C R R | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 负载特性(RLC) | Fengbo Qu
ARF-324 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(5A)，电压各为100V, 电压电流相角差值分别为(30°,210°，0°)，上位机配置对应user1，user1和测量系统总负载特性C, A&B&C相负载特性为L、C、R， 预期:user1和测量系统总负载特性R, A&B&C相负载特性为L、L、R | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 负载特性(RLC) | Fengbo Qu
ARF-323 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，电压均为100V, 电压电流相角差为270°(纯容负载)，上位机配置对应user1,系统总负载特性、A&B&C相、User1通道、input1~3通道负载特性为L， 预期: 负载特性为C | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 负载特性(RLC) | Huitao Wu
ARF-322 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】3ELEMENT_4_WIRE_Y接线输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，电压均为100V, 电压电流相角差为90°(纯感负载)，上位机配置对应user1,系统总负载特性、A&B&C相、User1通道、input1~3通道负载特性为C， 预期:负载特性为L | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 负载特性(RLC) | Fengbo Qu
ARF-321 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】2ELEMENT_3_WIRE_PHASE_1接线输入Input3~4(两路电流全部选择对应Va、Vb)电流为(3A、5A)，上位机配置依次对应user2， 发现上位机勾选user2的时候， 间隔显示， 预期: 从左到右从小到达顺序显示 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-320 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】电流输入5A， 上位机显示5.006A， HMI显示5.01A，导致HMI显示精度超过0.1% | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流电流 | Zixin Li
ARF-319 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】交流源输入电流0.005A时候，上位机显示为0.000A， 预期:上位机显示0.005A | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流电流 | Huitao Wu
ARF-318 | 【AcuRev4100 v1.01p11】HMI上无重置DI counter，预期：上位机新增Clear DI Count | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | Input&Output | Zixin Li
ARF-317 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机设置DI1的“DI type”为Counter，“DI Pluse Const”为2，输入2 个脉冲信号（20V（dc）），上位机I/O reading 页面DI counter 计数加2，预期：DI counter 计数加4 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-316 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】上位机上的run time/load time与HMI端上的run time/load time显示值不一致，差十几秒，预期上位机和HMI端run time/load time时间显示一致 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 计时功能
ARF-315 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】上位机上use custome time设置时间后，上位机上刷新页面后，use custom time开关为关闭，use pc time开关为打开；导致客户认为此时的时间为pc 时间，而非custom 时间 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-314 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】HMI端run time时间为0.06h，此时设备下电，等待1-2分钟后，重新上电后，HMI端查看到的runtime时间为0.07h | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 计时功能 | Hongbo Liu
ARF-313 | 【AcuRev-4100 V1.01p11】交流电Van、Vbn、Vcn输入启动电压分别均为10.2V-25V,电表有测量值, 实际测试精度0.34%， 预期：测量Van、Vbn、Vcn、Vlnavg满足精度要求0.1%. | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 交流电压 | Fengbo Qu
ARF-312 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】目前表计夏令时使能是通过tou使能，不合理，表计tou使能应该和夏令时使能分开 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | tou | Baoliang Hou
ARF-311 | 【AcuRev4100 v1.01p11】表计异常复位会导致电量被清掉 | Zan Hu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 电能测量 | Minrong Meng
ARF-310 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机Setting—Alarm页面，DI Pickup Value或Dropout Value可以配置小数，如“1.1”，配置后上位机显示“1.100000023841858”，预期Alarm页面，DI Pickup Value或Dropout Value只可“0”或“1” | Lihong Wang | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-309 | 【AcuRev-4100 v1.01p11】升级前model为acurev4100，点击connect后在升级时，model显示为ARF1，预期升级前与升级时model显示一致 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 升级 | ting shen
ARF-308 | 【AcuRev4100 v1.01p11】上位机Setting—Alarm页面，DI Logic可以配置“<”、“>”，预期Alarm页面，DI Logic只可配置“=” | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-307 | 【AcuRev-4100 v1.01p11 】RTU连接成功，进行按键升级的时候，serial number显示为空，此时只进入boot模式，没进app，虽获取不到sn，预期serial number显示别的提示如N/A，而非空 | Jie Zhang | Jie Zhang | Low | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-306 | 【AcuRev-4100 v1.01p11 】铅封关闭后，分别进行rtu和tcp升级，rtu升级失败无弹框提示语，TCP升级失败出现弹框提示语，但是提示语内容不太合理，预期rtu和tcp升级失败都会有弹框提示语，提示铅封关闭，无法升级 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p11 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-305 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】电表时钟走入ten years hiliday时，表计未按照设定的费率表走电量 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | tou | Baoliang Hou
ARF-304 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】长时间走电量后，tou中电量与energy中的电量值不同 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | tou | Baoliang Hou
ARF-303 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】上位机在设置ten years holiday时，将1st years holiday与2nd years holiday设置相同的日期，上位机能正常设置 预期：上位机应该提示无效 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-302 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】需求问题：目前4100表计掉电过结算，上电后不会补结算，跨月过结算点，不会立即补结算，方案还需讨论 | Jingru Liu | Jingru Liu | Highest | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | tou | Baoliang Hou
ARF-301 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】使能Special Weekday Schedule，tou配置如下图，其中红色笔写的123分别表示sharp、peak、valley,表 计在打开Special Weekday Schedule后，正常走电量，表计在处理tou计费选择有误 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | tou | Baoliang Hou
ARF-300 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】 当tou weekends选择周六周天时，表计时钟走到周休日时，该周休日所对应的费率下未产生电量 | Jingru Liu | Jingru Liu | Highest | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | tou | Baoliang Hou
ARF-299 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】表计接线方式为三相四线y，电压都选择Ua,user channel中normal的总值不对,与其他费率下user channel的取值计算方式不同，有误 | Jingru Liu | Jingru Liu | Highest | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | tou | Baoliang Hou
ARF-298 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】先给电表正常走电量，此后激活电表tou使能，发现tou中电量立即更新为energy中电量，未进行增量计算 | Jingru Liu | Jingru Liu | Highest | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | tou | Baoliang Hou
ARF-297 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】表计恢复出厂设置后继续走电量，tou电量取值有误（来回切换电表电量小数位导致） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | tou | Baoliang Hou
ARF-296 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】利用上位机读取demand的数据发现，input channel中有电流数据出现nan,一段时间后恢复到4.83 | Zan Hu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Fengbo Qu
ARF-295 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】tou holiday配满时，向下滑动鼠标中心，表格会出现窜格现象，未对其，影响界面观感 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-294 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】上位机上realtime metering中user channel选择user12，上位机报错提示页面读取失败，点击重新连接，无法连接上位机。需要关闭RTU客户端才可以链接到上位机 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-293 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】power quality的THD页面下user channel谐波百分比已经显示为30%，切换到harmonic spectrum current页面仍需要等待6秒左右才会刷新成30%，需要优化 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-292 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】测试24路电流谐波因数时，设备断电，电流端子从19/20/21通道，插到22/23/24通道，给设备上电，发现设备卡在boot模式下 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 升级 | ting shen
ARF-291 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】【偶现】上位机power quality---harmonic spectrum中的harmonic spectrum current图在自动获取数据时，提示失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-290 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】2 Element 3 wire 1 phase时，输入phaseA/B/C电压，实际HMI和上位机仍能获取到phase C 的电压数据 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-289 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】输入3路电流5A对应1个用户，只输入input channel4/5/6三路，谐波含量百分比10%， 谐波次数31，谐波相位60°，input channel3 没有输入电流，HMI端和上位机均有K Factor的值，显示100 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-288 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】上位机harmonic spectrum current柱状图中显示为0.1%，实际此时柱状图的纵轴最大为0.093，柱状图纵轴的值还小于实际的0.1% | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-287 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机 Max/Min页面Clear Max Min操作，提示失败 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-286 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】当电表中接入电流有反向时，电表计量出现问题 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-285 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】设置相电压Va,Vb,Vc分别为(69V,120V,230V)，谐波含量百分比0.5%，谐波次数2， 谐波相位30°，上位机Va_THD,Vb_THD，Vc_THD显示0，预期：Va_THD,Vb_THD，Vc_THD显示0.5% | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 记录与统计 | Fengbo Qu
ARF-284 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】ten years holiday中表头数据应该加判断，加一下参数检测的逻辑，否则数据填入有误不会具体报错（目前填0时会出错），提交时页面只提示失败，未具体说明是什么有误； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-283 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】 重置表计tou(Reset To Defeault),重置成功后，上位机页面未被立即清掉，需切换页面以后才能被清掉； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-282 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机power quality-thd-userchannel页面，数据显示不是保留三位小数，导致部分数据精度不符合1%，同时导致与harmonic spectrum current柱状图中的数据不一致 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-281 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机上K Factor显示数值带百分号，预期不带百分号 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Zixin Li
ARF-280 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】输入1路电流5A对应1个用户，谐波百分比30%，谐波次数31， 谐波相位60°，HMI端仍显示TEHD的值为0.1% | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-279 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机和HMI设置RO的“RO Type”为Relay Control，“output mode”选择Momentary，“ON time”选择3000ms。上位机点击Reading-IO Module Reading里的RO control，RO口长导通。预期：RO开启时输出3000ms导通 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-278 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】输入3路电流5A对应1个用户，谐波百分比10%， 谐波次数30，谐波相位0°，实际测量k factor为966.5%，通过公式计算结果为10 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-277 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】输入3路电流10A对应1个用户，谐波百分比0.1%，谐波次数30，谐波相位-90°，HMI端三路电流的谐波百分比都为0.1%，上位机显示谐波百分比为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-276 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】电压不设置谐波，输入3路电流10A对应1个用户，谐波含量百分比0.1%，谐波次数9，谐波相位-90° ，system中的THFF值仍显示，HMI端也显示THFF值 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-275 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】harmonic spectrum volts图中，鼠标放在柱状图上不会自动显示百分比，需要手动点击 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-274 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】铅封状态，上位机界面可以修改TOU配置（命令下发失败）。预期：铅封状态，上位机无法配置TOU（上位机置灰） | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-273 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】电压谐波含量百分比5%， 谐波次数20，谐波相位-60°，harmonic spectrum volts显示看不到百分比具体的值（电流也有此问题当谐波次数过大时harmonic spectrum current显示也会看不到百分比具体的值） | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Jingsheng Wu
ARF-272 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型5A/333mV，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(0.005A, 0.02A, 0.04A)，ABC电压均为120V，电压电流相角ϕ差为0°，等待十分钟，能量数据全为0。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-271 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型5A/333mV，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(0.05A,0.1A,0.25A)，ABC电压均为120V，电压电流相角ϕ差为0°，等待十分钟，Phase_A_P_E_import：0。预期：0.001 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-270 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型5A/333mV，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流均为(4A)，ABC电压均为120V,电压电流相角差为270°，等待十分钟，Phase_A_Q_E_net显示：0.080023、Phase_A_Q_E_total显示：-0.080023。预期：Phase_A_Q_E_net显示：-0.080、Phase_A_Q_E_total显示：0.080 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-269 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型5A/333mV，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流均为(4A)，ABC电压均为120V,电压电流相角差为180°，等待十分钟，Phase A active energy net显示：0.080021,、Phase A active energy total显示：-0.080021。预期：Phase_A_P_E_net：-0.080、Phase_A_P_E_total：0.080 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-268 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】上位机在提交tou配置时应该做校验，否则会出现tou配置项里有空时，上位机依旧能提交成功； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-267 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】上位机上配置14个Schedule Id，每个各配置14个segment ID((覆盖 尖sharp、峰peak))，添加12个Season， Season1~12按随机顺序关联步骤二配置Schedule ID1~12，上位机会报错 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-266 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机配置夏令时时间（format2），表计正常进入夏令时，夏令时未生效 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | tou | Baoliang Hou
ARF-265 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机配置tou schedules将第一个费率开始时间设置为00:00,上位机提示失败 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-264 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机配置夏令时时间（format2）为12月第5周星期1时会报错，11月第5周星期1时也会报错，3月、6月不会报错； 上位机配置夏令时时间（format2）为10月第1周星期1时会报错；（10月设置第3、4周时也会失败，个别月份在第五周进行设置时也会失败） | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-263 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】设置夏令时时间时，二月只能设置到28日，根据用例，二月的夏令时应该能设置到29日； | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-262 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】输入3路电流10A对应1个用户，谐波百分比5%， 谐波次数30，谐波相位-60°，交流源上谐波百分比分别显示4.973/4.976/4.938，HMI端显示4.9/4.9/4.9，HMI端第1和第2路显示不满足精度1%要求 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-261 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】谐波含量百分比0.1%，谐波次数20，谐波相位-90°，上位机和HMI端除了thff计算错误外，其余参数均显示为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-260 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】谐波次数为2，3，4，5，百分比为5，10，15，20，角度均为270，上位机THD、THD odd和THD even平均值计算错误 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Hui Tang
ARF-259 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】夏令时进入/退出时间如果选择在某月的00：00分，表计在进入夏令时时，时间会卡在夏令时进入当天的00：00，掉电上电后恢复正常；3-1 02：00、5-1 00：00进入夏令时都是必现 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | tou | Baoliang Hou
ARF-258 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机上crest factor和thff平均值不显示，voltage THD的平均值计算错误 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Hui Tang
ARF-257 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】THFF值计算错误，电压120，谐波次数为2，谐波百分比为30%，谐波相位为60，实际计算的是THFF为28.75%，上位机和HMI计算的是0.449% | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | HMI测量设置及出厂信息 | Huitao Wu
ARF-256 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机上voltage thd odd中phase a/b/c均为0，但仍有平均值 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Hui Tang
ARF-255 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机中voltage crest factor 始终显示为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-254 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】空载时（电表上正常接入电压线，但电表未输入电压），B、C相电表电压角度有误，如下图；去掉电压线，B、C相电表电压角度恢复正常，都为0; | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-253 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型5A/333mV, 1E1p2w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(5A)，ABC电压均为400V,电压电流相角ϕ差为330°,等待十分钟，Phase A active energy net显示：0.166732, 、Phase A active energy total显示：-0.166732。预期：Phase_A_P_E_net：-0.167、Phase_A_P_E_total：0.167 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Huitao Wu
ARF-252 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】HMI端中voltage crest factor 始终显示为0 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-250 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】HMI 和上位机上清除需量最大值， 清除失败， 预期:清除需量最大值成功。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 需量测量 | Hongbo Liu
ARF-249 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型5A/333mV, 1E1p2w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(4A)，ABC电压均为220V,电压电流相角ϕ差为210°，等待十分钟，Phase A active energy net显示：0.1270356、Phase A active energy total显示：-0.1270356。预期：Phase_A_P_E_net：-0.127、Phase_A_P_E_total：0.127 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-248 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型5A/333mV, 1E1p2w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(4A)，ABC电压均为220V,电压电流相角ϕ差为120°，等待十分钟，Phase A active energy net显示：0.0733641 、Phase A active energy total显示：-0.0733641。预期：Phase_A_P_E_net：-0.073、Phase_A_P_E_total：0.073 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-247 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型20A/100mA，1E1p2w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，ABC电压均为220V,电压电流相角差为30°，等待十分钟，Phase_A_Q_E_net读数：0.367575，精度：0.25%。预期：Phase_A_Q_E_net：0.367，精度：0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Huitao Wu
ARF-246 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型20A/100mA, 1E1p2w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(20A)，ABC电压均为400V,电压电流相角差为330°，等待十分钟，Phase A reactive energy net显示：0.666047, 、Phase A reactive energy total显示：-0.666047。预期：Phase_A_Q_E_net：-0.667、Phase_A_Q_E_total：0.667 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-245 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型20A/100mA, 1E1p2w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(15A)，ABC电压均为220V,电压电流相角差为210°，等待十分钟，Phase A active energy net显示：0.476409 、Phase A active energy total显示：-0.476409。预期：Phase_A_P_E_net：-0.476、Phase_A_P_E_total：0.476 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-244 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型20A/100mA, 1E1p2w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(15A)，ABC电压均为220V,电压电流相角差为120°，等待十分钟，Phase A active energy net显示：0.275408 、Phase A active energy total显示：-0.275408。预期：Phase_A_P_E_net：-0.275、Phase_A_P_E_total：0.275 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Huitao Wu
ARF-243 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机Readings—User Channel 页面，选择User 12，读取失败。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Hui Tang
ARF-242 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】电表设置2e2p3w-phase, 1个用户对应2路电流，电流相角分别为0°、240°，input1_A、input2_B分别为3A、5A, HMI 上显示CUF为0， 预期: CUF为50% | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-241 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】三相电压相角分别为0°、0°、0°，相电压分别为100V、0V、0V, HMI上VUF显示100.000%， 预期: 显示0.000% | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-240 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(5A)，电压各为100V, 电压电流相角差值分别为(30°,210°，120°)，上位机配置对应user1~3, HMI和上位机上user1-3对应的负载特性为C、R、R， 预期:HMI和上位机上user1-3对应的负载特性为L、L、C. | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 负载特性(RLC) | Fengbo Qu
ARF-239 | 【AcuRev-4100 V1.0.9】3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(5A)，电压各为100V, 电压电流相角差值分别为(30°,210°，0°)，上位机配置对应user1, Q显示-0.00， 预期:0.00 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.9 | 负载特性(RLC) | Huitao Wu
ARF-238 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型20A/100mA, 1E1p2w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(3A、15A、20A)，ABC电压均为120V, 电压电流相角差为30°，等待十分钟，Phase_B_Q_E_net显示：0.15039817397155275，精度：0.27%，预期：Phase_B_Q_E_net显示0.150 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-237 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】有能量数据时，上位机上点击清除能量，概率弹窗提示清除失败 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-236 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型20A/100mA，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(20A)，ABC电压均为400V,电压电流相角差为330°，等待十分钟，Phase A reactive energy net显示：0.66659、Phase A reactive energy total显示：-0.666596,预期：Phase A reactive energy net显示：-0.667、Phase A reactive energy total显示：0.667 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Huitao Wu
ARF-235 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】小电压、电流时，能量精度不满足0.2%。CT选型20A/100mA，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(3A)，ABC电压均为69V,电压电流相角差为30°，等待10分钟，能量精度不满足0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量
ARF-234 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型20A/100mA，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，ABC电压均为220V,电压电流相角差为210°，等待十分钟，Phase A active energy net显示：0.3177316 、Phase A active energy total显示：-0.3177316，预期：Phase A active energy net显示：-0.318、Phase A active energy total显示：0.318 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Huitao Wu
ARF-233 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】CT选型20A/100mA，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，ABC电压均为220V,电压电流相角差为120°，等待十分钟，Phase A active energy net显示：0.1835164 、Phase A active energy total显示：-0.1835164，预期：Phase A active energy net显示：-0.183、Phase A active energy total显示：0.183 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 电能测量 | Fengbo Qu
ARF-232 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机tou reading界面下的四个子页面内，没有清除功能 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Zhao Wang
ARF-231 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】不接源，HMI端readings-power quality-24 input channel的值不停的在大幅变化 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | HMI测量设置及出厂信息 | Fengbo Qu
ARF-230 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】HMI DI Settings页面， PulseConstant单位imp/kWh。预期：DI PulseConstant没有单位 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | Input&Output | Zixin Li
ARF-229 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】DI Type设置为Pulse Counter，输入20V电压，DI Status显示ON。预期：设置为Pulse Counter，DI Status显示OFF | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-228 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】铅封封闭，上位机不能重置最大/最小值 (clear max/min)。预期：铅封封闭，上位机可以重置最大/最小值 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-227 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机BackLight显示为空值，并且无法配置BackLight。预期：上位机上可配置BackLight | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-226 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机Timestamp of the most recent MaxDemand Clear可配置，预期：Timestamp of the most recent MaxDemand Clear只读，不可配置。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-225 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机MaxDemand Clear Total Count可配置。预期：MaxDemand Clear Total Count只读，不可配置。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-224 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】HMI端最大需量自动复位功能无效 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Hongbo Liu
ARF-223 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】HMI上进行清除数据日志1/2/3，上位机页面数据日志1/2/3不会被清0 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Zixin Li
ARF-222 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】HMI上进行清除最大/最小值操作，上位机页面最大/最小值不会被清0 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Zixin Li
ARF-221 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机点击clear max demand后最大需量数据的时间戳不会恢复默认值 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Jingsheng Wu
ARF-220 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】waveform log上位机未开发 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Daiwei Luo
ARF-219 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机手动clear maxdemand后，上位机上的复位次数不会增加时间不会更新 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Daiwei Luo
ARF-218 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】HMI端修改 max demand clear date和max demand clear mode上位机不会同步，上位机修改后HMI端也不会同步 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Daiwei Luo
ARF-217 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机和HMI端的设备信息中软件版本号为1.08，实际是1.0.8 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | HMI测量设置及出厂信息 | Jingsheng Wu
ARF-216 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机中的设备信息与HMI端显示个数不一致，缺少manufacture、boot version、seal | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | HMI测量设置及出厂信息 | Daiwei Luo
ARF-215 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机上blacklight显示为空，同时也无法修改 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Zhao Wang
ARF-214 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】最大需量复位为自动，max demand clear data输入值点击更新，提示更新失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Jingsheng Wu
ARF-213 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机上max demand clear total和time of most recent max demand clear可编辑，预期无法编辑 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Daiwei Luo
ARF-212 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机上点击clear MaxDemand ClearCount and Timestamp无响应 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Jingsheng Wu
ARF-211 | 【AcuRev-4100 V1.0.8】上位机上点击clear max/min数据无法被清除，第二次点击清除会提示清除失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.8 | 数据重置及恢复出厂设置 | Daiwei Luo
ARF-210 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机通过RTU方式按键升级，先插电后快速按ok键，进入boot模式后进行升级时，提示连接失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 升级 | ting shen
ARF-209 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】利用tcp进行升级时，当programming baud rate选择9600时，共升级5次，出现两次升级失败 预期：programming baud rate选择9600时，升级均能成功 | Jie Zhang | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 升级
ARF-208 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型20A/100mA，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，ABC电压均为220V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为120°，上位机配置对应user1, PhaseB的有功功率1.103， 既精度0.27%， 预期: PhaseB的有功功率精度0.2%。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流功率
ARF-207 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】时间设置为2099-12-31 23:59:00，等待1分钟后，查看时间为2000-01-01 00：00 显示为周五，实际星期这个时间点星期为周六 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 计时功能 | Jie Zhang
ARF-206 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】HMI端run time为0.5h，设备断电一小时后重新上电，发现runtime时间变为0.1h | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 计时功能 | Hongbo Liu
ARF-205 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】VAR/PF Convention 设置为IEEE，电压电流夹角为30°，电表PF显示为正数，预期：电压电流夹角为30°，电表PF显示负数 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Fengbo Qu
ARF-204 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】负向序系统(A->C->B), input1-3相角分别为0°、240°、120°，User1对应3路电流，电流5A、5A、5A，用户user1的I0，I1，I2测量值为正序分量为5，负序和零序为0, 预期: 用户user1的I0，I1，I2测量值为正序分量模为0，零序模为0, 负序模值为5 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-203 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】3P4W Y输电，上位机配3P4W Y接线，Va、Vb、Vc均为120V, I_in1~3均为4A，I1/I2/I3相角0°、120°、240°，Va、Vb、Vc相角为(0°、120°、240°)，input1的功率-0.48kw，预期: input1的功率0.72kw | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 | v1.01p13 | V1.0.7 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-202 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】2e2P3W delta输电，上位机配2e2P3W delta接线， 上位机能选择三路负载， 预期: 只能选择2路负载。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 接线配置 | Daiwei Luo
ARF-201 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】2e2P3W delta输电，上位机配2e2P3W delta接线 上位机上能选择Va, Vb, Vc, 预期:只能选择 Vca,Vcb, Vab | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 接线配置 | Daiwei Luo
ARF-200 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】2e2P3W delta输电，上位机配2e2P3W delta接线 ，输入Vab， Vbc为100V， HMI上相电压Van Vbn Vcn Vavage显示100V 0V 100V，66.69V电压角度显示0° 120° 60°, 电流input1 input2 分别为 4A和5A， user1的电流显示3.00A， 预期: user1的电流显示4.5A | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 | v1.01p13 | V1.0.7 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-199 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】2e2P3W delta输电，上位机配2e2P3W delta接线 ，输入Vab， Vbc为100V， HMI上相电压Van Vbn Vcn Vavage显示100V 0V 100V，66.69V电压角度显示0° 120° 60°， 预期: HMI上相电压Van Vbn Vcn 不显示，电压角度显示不显示 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 接线配置 | Zixin Li
ARF-198 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】2e2P3W delta输电，上位机配2e2P3W delta接线 ，输入Vab， Vbc为100V， 上位机上相电压Van Vbn Vcn Vavage显示100V 0V 100V，66.69V电压角度显示0° 120° 60°， 预期: 上位机上相电压Van Vbn Vcn 不显示，电压角度显示不显示 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 接线配置 | Daiwei Luo
ARF-197 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】2e2P3W phase1输电，上位机配2e2P3W phase1接线，input3~input4分别配置Va和Vb, 对应user2，且电流为4A和5A， 电压角度0 180 120， 电流0 180 120， 修改input4的电压为Vab, HMI和上位机上user1的功率会不变. 预期: HMI和上位机上user1的功率会增大 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 | v1.01p13 | V1.0.7 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-196 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】2e2P3W phase1输电，上位机配2e2P3W phase1接线，input3~input4分别配置Va和Vb, 对应user2，且电流为4A和5A， 电压角度0 180 120， 电流0 180 120， HMI和上位机上PhaseA电流5A，PhaseB电流4.00A. 预期:HMI和上位机上PhaseA电流4A，PhaseB电流5.00A | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 接线配置 | Daiwei Luo
ARF-195 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】2e2P3W phase1输电 上位机上可以选择Vbc， Vc， Vbc， Vac， 预期: 只能选择 Va Vb, Vab中的两个 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 接线配置 | Daiwei Luo
ARF-194 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】2e2P3W phase1输电，上位机配2e2P3W phase1接线，input1~input2分别配置Va和Vb, 电流为4A和5A， 电压角度0 180 120， 电流0 180 120， HMI和上位机上input1的角度180， 预期:input1的角度0° | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-193 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】 2e2P3W phase1输电，上位机配2e2P3W phase1接线，input1~input2分别配置Va和Vb, 电流为4A和5A， user1的电流显示4.33A，P为0.6kw，PF为0.385， 预期：user1电流为4.5A，P为1.08kw，PF为1.000 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 接线配置 | Fengbo Qu
ARF-192 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位及修改接线方式，页面概率立即刷线电表接线方式， 导致用户无法修改接线方式， 预期: 用户选择接线方式后可update 成功。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机
ARF-191 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】1e1P2W输电,上位机配1P2W接线，Va为120V, I_in1为4A，压流夹角0°, user1_PF为0.333，sys_PF为0.333， 预期: user1_PF为1， sys_PF为1.000 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 接线配置 | Huitao Wu
ARF-190 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机无背光延迟设置 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-189 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】配置非标准铅封后，上位机界面仍可对非标准铅相关配置进行修改。如在HMI上RS485配置为非标准铅封，上位机界面仍可以对RS485配置进行修改（Baud Rate/Parity）。预期：配置为非标准铅封，不可修改（置灰）或提示用户铅封 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-188 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机无非标准铅封相关配置 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-187 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】铅封状态, 上位机界面重置负载时间失败 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-186 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】铅封状态, 上位机界面重置运行时间失败 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-185 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】ct值修改后必须进行上下电一次，否则不会生效，建议优化 预期：ct值修改后能立即生效，无需进行上下电 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能测量 | Minrong Meng
ARF-184 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】清电表能量值，在user channel中表计电能量total值的后几位小数无法清掉 预期：清电量时，所有电量寄存器的值应该被清掉 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 数据重置及恢复出厂设置 | Hui Tang
ARF-183 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】修改ct model值上位机不能一次性将24路全部修改（会出现一条都没写进去），一次大概只能修改5条左右 预期：上位机支持一次性全部修改 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-182 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】DHCP在auto模式下TCP成功连接到上位机,上位机上修改DHCP为manual,并同时修改ip、DNS，点击更新，提示更新失败，部分参数修改成功 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 网络模块(Modbus_RTU) | Daiwei Luo
ARF-181 | 【AcuRev-4100 高风险问题追踪】概率性出现数据写入铁电失败 | Yue Yang | Yue Yang | Highest | Closed 已关闭 |  |  | 数据存储
ARF-180 | 【AcuRev-4100 高风险问题追踪】flash写入数据后高概率会报Flash ECC错误 | ting shen | Yue Yang | Highest | Closed 已关闭 |  |  | 数据存储
ARF-179 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】rtu和tcp都连接到上位机，然后分别在两个客户端查看配置，发现上位机会自动退出 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 网络模块(Modbus_RTU) | Daiwei Luo
ARF-178 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】电表初始化后，表计正常产生电量，此后正常掉电，电量值在掉电后会丢失，上下电后电量数据如附图；预期：电量不应该因为掉电丢失 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 数据重置及恢复出厂设置 | Hui Tang
ARF-177 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机未做表计恢复出厂设备，不符合需求 预期：上位机应该按照需求设计 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-176 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】电表初始化，表计最大需量应该被清掉，实际未被清掉。预期：恢复出厂设置后，表计各个寄存器应该均被清掉，表计参数应该被初始化掉 针对该问题研发还需排查下，目前恢复出厂设置哪些数据应该被清掉，哪些参数应该被初始化 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 数据重置及恢复出厂设置 | Yue Yang
ARF-175 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】RTU通讯，在上位机上修改表计波特率，会概率性出现上位机已经显示修改波特率成功，但是连接端的波特率未被改掉 预期：修改后，连接端的波特率被改掉 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-174 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】电表铅封状态，上位机Setting—General页面，Service可修改。预期：电表铅封状态，Service不可修改 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-173 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】user1对应3路电流，每个用户电流相位角分别为0°、120°、240°，每个用户电流均为（5A、5A、5A）, HMI上 I0,I1, I2 对应值对应值为3.33A 1.67A 3.33A ， 角度183.3° 3.3°，183.3° 预期: HMI上 I0,I1, I2 对应值对应值为0A 0A 5A ， 角度0° 0°，0° | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-172 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】电表做初始化后，电量未被清掉，部分参数也未被清掉（ct参数也未被清掉）预期：电表恢复出厂成功，参数恢复为默认值。重连上位机观测到电表功能正常，电气参数测量正常（满足精度要求） | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 数据重置及恢复出厂设置 | ting shen
ARF-171 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机添加重启电表功能 预期：上位机功能按照要求设置 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-170 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】3 ELEMENT_4_WIRE_Y接线方式对应3路电流,相角分别为0°、240°、120°,input_A、input_B、input_C分别为(3A、4A、5A), HMI上显示CUF125.8， 预期: HMI上显示CUF 为14.4 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-169 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】配置动态DHCP获取IP、GW、NetMask，参数配置成功，tcp连接上位机成功，关闭dhcp开关，点击更新，提示更新失败 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 网络模块(Modbus_RTU) | Daiwei Luo
ARF-168 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机需添加查看最大需量复位元数据记录、设置最大需量复位为方式 预期：按照需求添加 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-167 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机不支持clear max/min、重置当前月TOU需量 (clear demand)、重置上一个月TOU需量 (clear demand)、重置DI counter(clear DI Counter)、清除告警日志(clear alarm log)、清除录波日志(clear log)、清除电能质量事件日志 (clear PQ eventlog)、清除SOE日志 (clear SOE log)、Clear Max Demand 预期：按照需求应该添加 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-166 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】 CT选型5A/333mV，1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(3A、4A、5A)，上位机配置依次对应user1、user2、user3, HMI上user1、user2、user3,电流依次为4A，0A,0A, 预期：HMI上user1、user2、user3,电流依次为3A,4A,5A | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Fengbo Qu
ARF-165 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】自动需量复位目前不能测试（软件程序不支持）预取：不满足需求，软件程序需添加 | Jie Zhang | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 最大需量 | Hongbo Liu
ARF-164 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型5A/333mV，1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(3A、4A、5A)，上位机配置依次对应user1、user2、user3, phaseA的有空功率上位机和HMI上显示“-0.17 kwh”, 预期：phaseA的有空功率上位机和HMI上显示“0.17 kwh” | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Huitao Wu
ARF-163 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】RS485 protocol设置为BACnet MS/TP,Baud Rate为2400/4800时，使用Yabe软件通过BACNet的方式连接AcuRev4100失败 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | BACNet | Hui Tang
ARF-162 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】查询pq event log时，表中总共有126条数据，目前测试查询第1，20，126条数据，均死机 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | HMI测量设置及出厂信息 | Hongbo Liu
ARF-161 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】SOE log 时间戳生成错误。电表时间：2025.03.20，产生的SOE Log中，时间戳存在2025.03.16和2025.03.04 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 记录与统计 | Congsong Liu
ARF-160 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】校表时，校表计角度，通道9首次读到设备校准码为170，与其他通道不一致，并非表计校表参数的初始值 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 校表 | ting shen
ARF-159 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】dhcp关闭时，tcp连接成功，上位机修改dhcp为auto，然后使用tcp连接上位机，发现无法连接 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-158 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】设备打开dhcp，HMI端和上位机修改ip地址，修改成功，预期HMI端和上位机不能修改ip地址 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 网络模块(Modbus_RTU) | Zixin Li
ARF-157 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】TCP连接到上位机后，停留在setting-general界面，等待6分钟后，在这个界面修改参数，点击更新，会提示更新失败，无法修改成功 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 网络模块(Modbus_RTU) | Daiwei Luo
ARF-156 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机上点击restore后，网络配置不会恢复为默认 | Jie Zhang | Jie Zhang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 网络模块(Modbus_RTU) | Daiwei Luo
ARF-155 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】没有电流负载接入(有接线)时候，没有输出电流，CUF显示“100”， 预期: 显示“0.00” | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Fengbo Qu
ARF-154 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】没有电流负载接入(没有接线)时候，CUF显示“NAN”， 预期: 显示“0.00” | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-153 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CUF 没有单位， 预期: 有单位 % | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Zixin Li
ARF-152 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】三相电压相角分别为0°、0°、0°，相电压分别为100V、0V、0V,电表的三相电压不平衡因素VUF测量值为100 , 没有单位 ， 预期: 电压不平衡因素VUF测量单位为 % | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Zixin Li
ARF-151 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】tcp连接上位机后，modbus TCP 设置为OFF，重新使用tcp连接上位机，提示连接失败，此时在设备端打开modbus TCP开关，然后在上位机上点击重连，上位机会闪退。重新打开上位机，tcp也无法连接到上位机 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-150 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】3相4线Y， 3路电流1A，电流相角0 120 240， 电压57.7V，电压相角0 120 240， 发现input8 对应系统Ic频繁突变成0A， input14 对应系统Ic频繁突变成0A， input20 对应系统Ic频繁突变成0A， input23 对应系统Ic频繁突变成0A， 预期: 系统电流Ic稳定显示1A | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Fengbo Qu
ARF-149 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】【偶现】上位机上有两条TCP连接，删除一条时，点击删除后，上位机会自动退出，无法删除该连接 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 网络模块(Modbus_RTU) | Jingsheng Wu
ARF-148 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】目前需求要求负载运行时间条件为：有负载时(电流>Ist (0.005A) 且电压 > 10V),当时间电流施加到0.009A时，电表不能获取到电流值，因此负载运行时间不记录 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能测量 | Minrong Meng
ARF-147 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型20A/100mA，2E3p3w输入Input1~2(A&B相)电流为(3A、5A)，上位机配置依次对应user1, user1的电流显示2.67A，预期: user1的电流显示4.00A | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Huitao Wu
ARF-146 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】铅封状态下，表计不能通过上位机清除运行时间及负载时间 预期：铅封状态下，表计能通过上位机清除运行时间及负载时间 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-145 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机点击清除负载时间，时间将电表运行时间清掉了，上位机点击清除运行时间，实际行时间未被清掉 预期：上位机能正常删除运对应的时间 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Zhao Wang
ARF-144 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】input 通道没有接入电流的通道的有功功率频繁显示“-0.00 kwh”， 预期：显示“0.00 kwh” | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Fengbo Qu
ARF-143 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】rtu连接上位机后，发现baud rate中缺少767800，实际HMI可以设置76800 | Jie Zhang | Jie Zhang | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-142 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】通过串口工具读DI pulse count地址错误。如读取DI1 pulse count：01 03 64 00 00 02，值显示63 85 9F ED（16进制），实际DI1 pulse count为8 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-141 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机负载特性显示错误，phaseA/B/C 和系统负载特性固定显示R | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-140 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】HMI上查看SOE Log展示异常。显示SOE Log ID :65535 时间戳：20255-255-255 255:255:255:65535 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-139 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】DI type为state，DI口持续输入20V DC，上下电电表，DI状态发生改变。下电前DI状态：ON，上下电电表DI状态：OFF。预期：DI口输入高电平，DI状态：ON | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Input&Output | Hongbo Liu
ARF-138 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】HMI 上执行Clear SOE Log，SOE log 页面Set Check Index值未清零 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 记录与统计 | Zixin Li
ARF-137 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】正向序系统(A->B->C), ABC相电压相位角0°、240°、120°，相电压220v、220v、220v, 相电压V0和V2角度测量值为121.2， 预期：相电压V0和V2角度测量值为0. | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-136 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型20A/100mA, 1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(3A)，ABC电压均为69V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为0°,上位机配置对应user1~3, HMI上user1有功功率P为0.62kwh， user2 user3的电流 有功 无功 视在 均为0. 预期:user1~3电流均为3A， P为0.27kwh, 视在0.207kwh. | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-135 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】HMI界面上序分量I0 角度后面缺少":", 预期: 格式保持一致 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Zixin Li
ARF-134 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型20A/100mA, 1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(10A、15A、20A)，ABC电压均为120V, 电压相角θ和电流相角ϕ差值为30°，上位机配置对应user1~3, 电表Phase_B_Q为0.903(精度0.33%)， 且HMI上只有两位小数点， 预期:Phase_B_Q为满足精度0.2% | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流功率 | Huitao Wu
ARF-133 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】user1对应3路电流,电流相角分别为0°、120°、240°，相电流分别为0A、0A、0A, 用户user的I0，I1，I2测量角度为103°，103°，103°， 预期:用户user的I0，I1，I2测量角度为0° | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-132 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】user1对应3路电流,电流相角分别为0°、0°、0°，电流分别为4A、4A、4A, 用户user的I1 和I2 为19°，174°， 预期:用户user的I1 和I2为 0°，0° | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-131 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(5A、5A、5A)，ABC电压均为9V，电压电流相角差值为0°，上位机配置对应user1, 上位机上PhaseABC的有功P为0.045， 预期:上位机上PhaseABC的有功P为0 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流功率 | Huitao Wu
ARF-130 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】正向序系统(A->B->C), input1-3相角分别为0°、240°、120°，User1对应3路电流，电流5A、5A、5A, 用户user1的I0，I2测量值为正序分量角度为190°，351°， 预期:用户user1的I0，I2测量值为正序分量角度为0°，0° | Zan Hu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-129 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】三相电压相角分别为0°、120°、240°，相电压分别为0V、220V、220V， 相电压V0，V1，V2测量角度为243°，319°，277°， 预期: 相电压V0，V1，V2测量角度为180°，180°，0°， | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | v1.01p15 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-128 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型20A/100mA，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，ABC电压均为220V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为270°，上位机配置对应user1°,上位机上 PhaseA B C 的无功功率2.20kwh， 预期:PhaseA B C 的无功功率-2.20kwh | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流功率 | Huitao Wu
ARF-127 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】正向序系统(A->B->C), ABC相电压相位角0°、240°、120°，相电压220v、220v、220v, 相电压V0和V1角度测量值为160.3， 预期：相电压V0和V1角度测量值为0. | Zan Hu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-126 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】序分量V0 V1 V2 HMI上排版乱，需要优化 | Zan Hu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Acuview2 | Zixin Li
ARF-125 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型20A/100mA，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(20A)，ABC电压均为400V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为330°, 上位机上 PhaseA B C 的无功功率3.995， 预期:PhaseA B C 的无功功率-3.995kwh | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流功率 | Huitao Wu
ARF-124 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】正向序系统(A->B->C), ABC相电压相位角0°、240°、120°，相电压220v、220v、220v, 相电压V0和V2角度测量值为121.2， 预期：相电压V0和V2角度测量值为0. | Zan Hu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-123 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型20A/100mA，1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(3A、4A、5A)，上位机配置依次对应user1、user2、user3，测量user1~3电流显示4A，0A，0A， 预期:user1~3电流显示3A 4A 5A | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Huitao Wu
ARF-122 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】Hmi上展示1位小数1.3(精度超标)， 此用例测试都寄存器值VUF:1.294602870941162 | Zan Hu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Zixin Li
ARF-121 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】用户参数没有total参数， 上位机上有total | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-120 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】三相电压相角分别为0°、120°、240°，相电压分别为230V、230V、230V, HMI上VUF显示为415875.3， 预期:VUF显示为100% | Zan Hu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Fengbo Qu
ARF-119 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】三相电压相角分别为0°、120°、240°，相电压分别为0V、220V、220V, HMI上VUF显示为199.2， 预期:VUF显示为100% | Zan Hu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能质量 | Huitao Wu
ARF-118 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】升级过程中（升级未完成）关闭上位机，上位机提示升级成功，实际表未升级成功，上位机问题；预期：关闭上位机，提示升级失败 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-117 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型20A/100mA，输入三路电流(0.025A、0.10A、0.2A), 0.025A时候，HMI上测试显示为0A | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Fengbo Qu
ARF-116 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】ELEMENT_2_WIRE_3_PHASE_1接线方式，user1配置Input Ch1、Ch2,上位机Reading 页面user1电流不为input Ch1、Ch2电流和，预期：user1电流为input Ch1、Ch2电流和 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 记录与统计 | Fengbo Qu
ARF-115 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】升级时将升级包传入上位机中后，上位机上显示的硬件版本号与软件版本号有误 预期：能正常显示硬件版本号与软件版本号 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 升级 | Zhao Wang
ARF-114 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】接线方式为三相四线Y，use channel中读user 1数据时，电流数据中total数据不等于a+b+c 预期：该接线方式下应该相等 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电压 | Minrong Meng
ARF-113 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】user channel中user4本应无数据，但上位机上部分能读到1000000000000.0 预期：上位机应该显示0 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 上位机 | Daiwei Luo
ARF-112 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】清PQ log后，查看电表中PQ Event log中current log index未被清掉 预期:应该能正常清除 | Jingru Liu | Jingru Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | log | Hongbo Liu
ARF-111 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】use channel电能量模块中abc三项电能量之和不等于total（接线方式为三相四线Y）预期：该接线方式下两者数据应该相等 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 电能测量 | Huitao Wu
ARF-110 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】升级完成后，use channel电能量模块中total值被清掉 预取：升级不应该清除电量相关数据 | Jingru Liu | Jingru Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 升级 | Minrong Meng
ARF-109 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】关闭输出后，电表仍有频率显示。如源输出50HZ频率，关闭源输出，HMI上仍显示49.834HZ | Zan Hu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流频率 | Huitao Wu
ARF-108 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】Demand Interval、Demand update rate配置失效。如上位机设置Demand method：sliding Block,Demand update rate：2mins；Demand Interval：2mins，期望：首次上报为时间为2mins，后续上报时间间隔为2mins。实际：2mins后未上报Demand数据 | Zan Hu | Congsong Liu | Highest | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Demand | Fengbo Qu
ARF-107 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】电表上下电，最大值/最小值时间戳概率丢失 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Max/Min | Hongbo Liu
ARF-106 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】HMI 上无Clear Max demand 操作入口 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | MaxDemand | Zixin Li
ARF-105 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】Max Demand页面 Input 通道最大电流和功率未发生更新，但记录的时间戳会每分钟更新。如 Input 4未输入电流，最大电流记录为0(未更新)，但记录的时间戳会每分钟更新 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | MaxDemand | Hongbo Liu
ARF-104 | 【AcuRev-4100 高风险问题追踪】ADC芯片写极端相位校准值时出现相位异常偏移 | Yue Yang | Yue Yang | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 相位校准 | Yong Li
ARF-103 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】HMI 上Check MaxDemand Clear Record页面，Last Clear Time显示错误 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | MaxDemand | Zixin Li
ARF-102 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】HMI 上 Max/Min 页面时间戳格式显示错误。如电表显示：17:3:55，预期17:03:55 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Acuview2 | Zixin Li
ARF-101 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机Max Demand页面无Clear Max demand 操作入口 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Acuview2 | Daiwei Luo
ARF-100 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机Max Demand显示错误。已配置Demand Method，输入电压、电流，上位机Max Demand页面电显示流、功率始终显示0，时间戳2020.1.1 00:00:00 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Acuview2 | Jingsheng Wu
ARF-99 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，电压均为100V, 电压电流相角差为210°，上位机配置对应user1,系统总负载特性、A&B&C相、User1通道、input1~3通道负载特性为L, 实际测试系统为R，input为C | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 负载特性(RLC) | Fengbo Qu
ARF-98 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，电压均为100V, 电压电流相角差为90°(纯感负载)，上位机配置对应user1,系统总负载特性、A&B&C相、User1通道、input1~3通道负载特性为L, 实际测试input1 2 3 为C， phaseABC 为R | Jie Zhang | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 负载特性(RLC) | Fengbo Qu
ARF-97 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机密码显示错误。如电表密码为0000时，上位机显示0，预期显示：0000；当电表密码为0001时，上位机显示1，预期显示：0001 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Acuview2 | Zhao Wang
ARF-96 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】 3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，电压均为100V, 电压电流相角差为30°，上位机配置对应user1,系统总负载特性、A&B&C相、User1通道、input1~3通道负载特性为L, 实际测试系统ABC 负载特性均为R。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 负载特性(RLC) | Huitao Wu
ARF-95 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(10A)，电压均为100V, 电压电流相角差为180°(容性负载)，上位机配置对应user1,系统总负载特性、A&B&C相、User1通道、input1~3通道负载特性为R, 实际测试结果input显示C | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 负载特性(RLC) | Fengbo Qu
ARF-94 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机时间设置弹窗报错(Set Time Failed!)。上位机设置Use Custom Time和Use PC Time均失败。预期：上位机时间设置功能正常 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Acuview2 | Zhao Wang
ARF-93 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】上位机时间显示错误。上位机显示设备时间：0000-00-00 00:00:00,Sunday，卡住。预期：上位机显示时间与HMI一致，时间读取正常 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | Acuview2 | Zhao Wang
ARF-92 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】input通道没电流输入的时候， 显示C， 预期:显示R | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 负载特性(RLC) | Huitao Wu
ARF-91 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(5A)，电压均为100V, 电压电流相角差为0°(纯电阻负载)，上位机配置对应user1,系统总负载特性、A&B&C相、User1通道、input1~3通道负载特性为R, 实际测试input显示L | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 负载特性(RLC) | Daiwei Luo
ARF-90 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型5A/333mV, 1E1p2w输入Input1~3(A相)电流为(3A、4A、5A)，ABC电压均为120V, 电压相角θ和电流相角ϕ差值为0°，user1的有功功率计算了3路input之和，HMI上显示1.44khw，预期:HMI上显示0.359kwh | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-89 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型5A/333mV，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(4A)，ABC电压均为400V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为330°,HMI上系统无功功率为0.8，用户通道无功功率2.4kwh，预期:HMI上系统无功功率为-0.8kwh, ，用户通道无功功率-2.4kwh | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流功率 | Huitao Wu
ARF-88 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型5A/333mV，3E3p4w输入Input1~3(A&B&C相)电流为(5A)，ABC电压均为230V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为225°, HMI上无功功率为0.811kwh，预期:HMI上无功功率为-0.811kwh | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-87 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型5A/333mV，输入三路电流(0.005A、0.03A、0.045A),系统ABC和系统平均电流均显示0A, 输入通道和用户通道测量值为0A， 预期：满足0.1%进度要求 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Huitao Wu
ARF-86 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】CT选型5A/333mV，输入三路电流(0.3A、0.2A、0.1A), 系统ABC和系统平均电流均显示0A, 输入通道和用户通道测量值准确， 预期：满足0.1%进度要求 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电流 | Fengbo Qu
ARF-85 | 【AcuRev-4100 V1.0.7】10V输入时候，HMI界面显示0和10V之间跳动，预期: 稳定在10V附近。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.7 | 交流电压 | Huitao Wu
ARF-84 | 【AcuRev-4100 V1.06】能量精度不达标。电流(4A)，电压220V,电压电流相角差为120° ，10分钟。Active Energy-Export (kwh)： Phase C：0.069kWh 精度：5% 。预期:精度0.2% | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 能量测量 | Fengbo Qu
ARF-83 | 【AcuRev-4100 V1.06】源输入Input 1 电流角度330°、Input 2 电流角度90°、Input 3 电流角度210°，但HMI显示Input 1 、Input 2、Input 3电流角度149°、269°、31°，相差180°。预期HMI显示电流角度与源输入电流角度一致 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 相角(phase-angle) | Fengbo Qu
ARF-82 | 【AcuRev-4100 V1.06】input~3电流相角分设置为10°、30°、45°， 实际测8.9°，29.3°，46.9°， 精度为11%，2.33%，4.22%， 预期:精度0.1% | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 相角(phase-angle) | Huitao Wu
ARF-81 | 【AcuRev-4100 V1.06】B相电压和C相电压相角分别设置为241°和121°， 实际测试数据120.8°，精度0.16%，预期:精度0.1% | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 相角(phase-angle) | Fengbo Qu
ARF-80 | 【AcuRev-4100 V1.06】相电压分别为100V， 电流20A，压流角300°，实际测试负载特性显示L, 预期：负载特性显示L(夹角300°，P正Q负值) | Jie Zhang | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 负载特性(RLC) | Daiwei Luo
ARF-79 | 【AcuRev-4100 V1.06】相电压分别为100V， 电流20A，压流角240°，实际测试负载特性显示C, 预期：负载特性显示c(夹角240°，P和Q均为负值) | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 负载特性(RLC) | Daiwei Luo
ARF-78 | 【AcuRev-4100 V1.06】上位机设置phase order正向相序ABC，交流源设置电压0 120 240，电表HMI和上位机显示PhaseB， PhaseC为240° 120°， 预期: 电表HMI和上位机显示PhaseB， PhaseC为120° 240°。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 相角(phase-angle) | Huitao Wu
ARF-77 | 【AcuRev-4100 V1.06】电压100V，电流5A，压流角120°，input1~3上位机上可以显示无功功率，HMI上input1~2显示无功功率正常，input3不显示无功功率，预期: input1~3均显示无功功率。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-76 | 【AcuRev-4100 V1.06】上位机上设置真无功，电压100V，电流5A，input1叠加5次谐波(50%,夹角120°)，input1的无功会受谐波影响，Q变大，预期: Q不会增大。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 交流功率 | Huitao Wu
ARF-75 | 【AcuRev-4100 V1.06】电压69V，电流3A，三项压流角度0°，电表测试的有功功率为0， 预期:有功功率 0.206kw | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-74 | 【AcuRev-4100 V1.06】电表接入电压线束，但交流源没有开机的情况下，电表可以测试到电压值，预期:电压值为0V | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 交流电压 | Huitao Wu
ARF-73 | 【AcuRev-4100 V1.06】上位机显示功率精度两位小数，当功率为1kw时候，精度无法测量到0.2%，预期：上位机精度显示4位 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 交流功率
ARF-72 | 【问题】1E2W接线方式， input1所有电压均可选择， 预期:上位机只能选择Van相电压 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 接线配置 | Jingsheng Wu
ARF-71 | 【AcuRev-4100 V1.06】100V, 3A, 4A,5A, 压流角30°，无功率值为0 预期:无功功率0.14kw,0.199kw, 0.249kw | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 交流功率 | Fengbo Qu
ARF-70 | 【AcuRev-4100 V1.06】相电压均为220V，上位机有显示219.249、220.525、220.393，精度0.341%、0.239%、0.179%， 预期:精度0.1% | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 交流电压 | Huitao Wu
ARF-69 | 【AcuRev-4100 V1.06】输入三路电流分别为(3A、4A，5A)，相电压角度(0°,240°,120°), 修改电流相角为(120°,0°,0°)，上位机显示Ib、Ic显示为3.009A,4.012A, 精度0.30%, 0.3%， 预期:电流精度0.1% | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 交流电流 | Fengbo Qu
ARF-68 | 【AcuRev-4100 V1.06】输入三路电流分别为(3A、4A，5A)，上位机显示3.009A,4.012A, 精度0.30%, 0.3%， 预期:电流精度0.1% | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 交流电流 | Huitao Wu
ARF-67 | 【AcuRev-4100 V1.06】电表上设置默认频率为60HZ，在没有接源的情况下， 电表也要显示50HZ。 预期: 电表和上位机均显示60HZ。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 交流频率
ARF-66 | 【AcuRev-4100 V1.06】电压220，input1~3电流10A，压流角300°、60°、60°，input1的有功import电能不为0kwh，预期: input1的有功import电能为0kwh | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 电能测量
ARF-65 | 【AcuRev-4100 V1.06】概率恢复出厂失败。预期：每次都能恢复出厂配置成功 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 | v1.01p14 | V1.0.6 | 数据重置及恢复出厂设置 | Yue Yang
ARF-64 | 【AcuRev-4100 V1.06】HMI上修改Energy Reading Display format参数，上位机必须切到Setting-General页 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | Acuview2 | Jingsheng Wu
ARF-63 | 【AcuRev-4100 V1.06】铅封封闭，上位机不能重置Run Time和Load Time。预期：铅封封闭，上位机可以重置运行时间和负载时间 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | Acuview2 | Zhao Wang
ARF-62 | 【AcuRev-4100 V1.06】铅封封闭，上位机Setting—General界面可以修改接线配置（未置灰）。预期：铅封封闭，上位机接线配不可修改 | Congsong Liu | Congsong Liu | Lowest | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | Acuview2 | Daiwei Luo
ARF-61 | 【AcuRev-4100 V1.06】上位机缺少76800波特率配置。预期：新增76800波特率配置 | Congsong Liu | Congsong Liu | Lowest | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | Acuview2 | Daiwei Luo
ARF-60 | 【AcuRev-4100 V1.06】HMI缺少76800波特率配置。预期：新增76800波特率配置 | Congsong Liu | Congsong Liu | Lowest | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | HMI测量设置及出厂信息 | Zixin Li
ARF-59 | 【AcuRev-4100 V1.06】电表HMI波特率57600，上位机设置115200连接，连接失败，此时修改HMI 波特率115200，上位机点击连接图标重连，上位机必现闪退 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | Acuview2 | Daiwei Luo
ARF-58 | 【AcuRev-4100 V1.06】上位机Clear Load Time，再上下电电表，电表的Device Clock、run Time、Load Time都不增加（卡住），实时数据置零、PT1和PT2也都会丢失。预期：Load Time置零，电表运行正常 | Congsong Liu | Congsong Liu | Highest | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-57 | 【AcuRev-4100 V1.06】电表重置通信（Reset Comm）操作后，上下电重启电表，波特率和校验方式恢复成重置前设置。预期：重置操作后，波特率和校验方式为：19200、None1 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 网络模块(Modbus_RTU) | Hui Tang
ARF-56 | 【AcuRev-4100 V1.06】升级1.0.4固件，上位机提示升级失败-write fail，HMI升级界面卡死在98%，预期，升级成功 | Congsong Liu | ying.tao | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | Firmware升级
ARF-55 | 【AcuRev-4100 V1.06】升级过程中，存在HMI BOOT界面升级进度与上位机显示升级进度不同步 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | Firmware升级 | ting shen
ARF-54 | 【AcuRev-4100 V1.06】电表升级固件V1.05版本，出现一次升级47%，升级失败的情况 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | Firmware升级 | ting shen
ARF-53 | 【AcuRev-4100 V1.06】上位机MAC地址格式显示错误。预期：MAC两位“-”隔开（XX-XX-XX） | Congsong Liu | Congsong Liu | Lowest | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | Acuview2 | Jingsheng Wu
ARF-52 | 【AcuRev-4100 V1.06】上位机升级过程中，出现一次升级进度卡在47%，电表掉电，升级界面依然显示47%，未提示用户升级失败。预期：电表升级失败，提示用户 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | Acuview2 | ting shen
ARF-51 | 【AcuRev-4100 V1.06】上位机时间星期显示错误，如2024/12/16显示Sunday，预期：显示周一 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | Acuview2 | Zhao Wang
ARF-50 | 【AcuRev-4100 V1.06】增益校准值偏差较大，电压预期300，实际295 | Congsong Liu | ying.tao | High | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 校准功能 | Yong Li
ARF-49 | 【AcuRev-4100 V1.06】HMI-Energy界面，Eq类参数和Es类参数单位错误，全部显示KWh，Eq类参数的预期单位是kvarh，Es的预期单位是kVAh | Jingru Liu | ying.tao | Medium | Closed 已关闭 |  | V1.0.6 | 电能测量 | Zixin Li
ARF-48 | 【AcuRev-4100 V1.02】电压电流夹角设置120°，ABC三项的Load Natrue显示L，预期:上位机显示为C | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | AlphaV1.0.2 | 负载特性(RLC) | Daiwei Luo
ARF-47 | 【AcuRev-4100 V1.02】恢复出场设置，能量数据没有被清除，预期:清除能量 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  | AlphaV1.0.2 | 电能测量
ARF-46 | 【AcuRev-4100 V1.01】220V， 100mA(100A)， 电压电流夹角300°，60°，60°，有功export，有功net, 有功total，电表测试无功和视在电能均是NA 和inf | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  | AlphaV1.0.2 | 电能测量 | Minrong Meng
ARF-45 | 【AcuRev-4100 V1.01】上位机设置时间为周日时，必现设置失败。 | Yue Yang | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  | AlphaV1.0.2 | 计时功能
ARF-44 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI上Readings 里的值刷新频率过快，导致看不清具体数值。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Lowest | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息
ARF-43 | 【AcuRev-4100 V1.01】电压电流相角差330 °、120°、120°，分别配置给用户user1，用户user1对应LN显示C，实际显示错误R | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 负载特性(RLC) | Minrong Meng
ARF-42 | 【AcuRev-4100 V1.01】电压电流相角差0°，电表HMI上input1~3对应LN显示C和R反复变换， 预期: 稳定显示R | Zan Hu | Zan Hu | Low | Closed 已关闭 |  |  | 负载特性(RLC) | Minrong Meng
ARF-41 | 【AcuRev-4100 V1.01】反复接入和断开交流源，上位机和HMI显示能量export数据异常，预期: 能量export数据测量正常 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  |  | 电能测量 | Minrong Meng
ARF-40 | 【AcuRev-4100 V1.01】A相只加一路电流且电压电流夹角为0°，上位机和HMI上A相的P和S 对应数据不一致，预期:这种场景P和S需保持一致。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 交流功率 | Minrong Meng
ARF-39 | 【AcuRev-4100 V1.01】输入交流频率50HZ，偶显电表测量到频率为0HZ，电表上下电问题恢复，预期:电表显示50HZ | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 | v1.01p14 |  | 交流频率 | Huitao Wu
ARF-38 | 【AcuRev-4100 V1.01】电压电流夹角φ等于120°，P=U*I*cos(φ)*t， 有功能量import应该等于0， 实际也观察到有值且不为0。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 电能测量 | Minrong Meng
ARF-37 | 【AcuRev-4100 V1.01】user2和user3没有配置电流input通道， 但可以观察到每路都有无功能量0.004kwh和有功电能数据0.001kwh，预期: 没有接入电流, 能量数据为0 kwh | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 电能测量 | Minrong Meng
ARF-36 | 【AcuRev-4100 V1.01】input4~24 没有接入电流， 但是可以看到每路都有无功能量，预期: 没有接入电流, 能量数据为0 kwh | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 电能测量 | Minrong Meng
ARF-35 | 【AcuRev-4100 V1.01】电表掉电上电，电能数据全部丢失，预期: 电表测量数据稳定存储不能因为掉电丢失. | Zan Hu | Zan Hu | Highest | Closed 已关闭 |  |  | 电能测量
ARF-34 | 【AcuRev-4100 V1.01】功率因素HMI和上位机显示不一致，上位机显示0.999, HMI显示1.0, 预期: HMI上PF需要显示到小数点后三位来满足精度0.2% | Congsong Liu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  |  | 交流功率
ARF-33 | 【AcuRev-4100 V1.01】恢复出厂设置，Demand Method恢复后是Fixed block，期望：Sliding block | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 数据重置及恢复出厂设置
ARF-32 | 【AcuRev-4100 V1.01】电流且电压电流夹角为0°， 实际测试ABC三相的无功功率(Q)值不为0，预期:此种场景Q需要等于0 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 交流功率 | Minrong Meng
ARF-31 | 【AcuRev-4100 V1.01】上位机Engery页面，ABC三相有功和无功Import精确位数不一致，存在"0.0"和"0.000"两种格式, 预期:格式保持一致 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 电能测量
ARF-30 | 【AcuRev-4100 V1.01】电压电流夹角240°时候，源上夹角未发生大范围变化，功率因素频繁从-0.5跳变为-0.1，预期:不会发生大幅跳变。 | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  |  | 交流功率 | Minrong Meng
ARF-29 | 【AcuRev-4100 V1.01】上位机升级过程中，升级页面设备列表的Firmware Version 显示不正确 | Congsong Liu | Congsong Liu | Lowest | Closed 已关闭 |  |  | Firmware升级 | ting shen
ARF-28 | 【AcuRev-4100 V1.01】上位机net和total的电能错误的显示0.1kwh，而电表HMI上显示1.572kwh，预期:上位机net和total的电能显示1.572kwh | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 电能测量
ARF-27 | 【AcuRev-4100 V1.01】上位机设备信息页面Firmware Version显示错误 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  |  | Acuview2 | Daiwei Luo
ARF-26 | 【AcuRev-4100 V1.01】电压和电流夹角不等0°时候，有功功率高概率在正负之间变换，预期: 有功功率稳定在精度范围内，不会出现负值和正值变换。 | Zan Hu | Zan Hu | Highest | Closed 已关闭 |  |  | 交流功率
ARF-25 | 【AcuRev-4100 V1.01】上位机同时修改波特率和校验，只有波特率成功，奇偶校验未设置成功。预期:全部成功 | xiaoming.ma | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 网络模块(Modbus_RTU) | xiaoming.ma
ARF-24 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI上波特率有14400和56000，上位机上没有，预期: 上位机上也要有波特率14400和56000 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  |  | 网络模块(Modbus_RTU)
ARF-23 | 【AcuRev-4100 V1.01】电压电流夹角设置120°，ABC三项的Load Natrue显示R，预期:电表显示为C | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  |  | 负载特性(RLC) | Minrong Meng
ARF-22 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI上设置波特率14400，上位机上通过19200可以链接，预期:不能链接。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 网络模块(Modbus_RTU)
ARF-21 | 【AcuRev-4100 V1.01】输入60A 120V，电压电流夹角0°， 10mins，电表A相 视在能量为0，预期:和有功能量一致为1.2kwh | Zan Hu | Zan Hu | High | Closed 已关闭 |  |  | 电能测量 | Minrong Meng
ARF-20 | 【AcuRev-4100 V1.01】上位机Energy Reading Display format修改后，Reading页面 Energy数据的格式无变化 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | Acuview2
ARF-19 | 【AcuRev-4100 V1.01】上位机上能量清除按钮清除功能失效，预期:上位机界面清除电能按钮功能正常 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 电能测量 | Daiwei Luo
ARF-18 | 【AcuRev-4100 V1.01】modbus表中相电压有平均值，上位机显示“-”， 预期: 显示实际测量值 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 交流电压 | Daiwei Luo
ARF-17 | 【AcuRev-4100 V1.01】未加交流源，上位机和HMI上有功率Active Power显示"-0.00"， 预期: 上位机和HMI上有功率Active Power显示"0.00" | Zan Hu | Zan Hu | Low | Closed 已关闭 |  |  | 交流功率 | Minrong Meng
ARF-16 | 【AcuRev-4100 V1.01】上位机 Phase A线地电压值字体加粗， PhaseB PhaseC线地电压值均未字体加黑，预期: 相同属性参数格式一致。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 相角(phase-angle)
ARF-15 | 【AcuRev-4100 V1.01】没有接交流源，上位机和HMI上相相角显示异常"-inf"， 预期: 上位机和HMI显示0°。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 相角(phase-angle) | Minrong Meng
ARF-14 | 【AcuRev-4100 V1.01】电压电流相角差0°，上位机系统A B C均显示 NA， 预期：上位机系统A B C均显示R。 | Zan Hu | Zan Hu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 负载特性(RLC) | Minrong Meng
ARF-13 | 【AcuRev-4100 V1.01】出现一次上电后HMI和上位机读数错误，HMI花屏，随后电表死机。上下电恢复。预期:电表正常，读数正常 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息 | Yue Yang
ARF-12 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI上时间周显示错误，2024.1.1显示周为：0。预计：显示周1 | Yue Yang | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | 计时功能
ARF-11 | 【AcuRev-4100 V1.01】无负载，HMI上负载时间在累加，预期:无负载，负载时间不累加 | Congsong Liu | Congsong Liu | High | Closed 已关闭 |  |  | 计时功能 | Hongbo Liu
ARF-10 | 【AcuRev-4100 V1.01】上位机修改密码后，HMI上Reset Password页面显示密码未刷新，预期:显存密码刷新 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息
ARF-9 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI上设置 Reactive Power Calculation Method失败。HMI设置后，通过串口读寄存器值错误，预期:显示寄存器值正确 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息
ARF-8 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI上设置 Phase Order失败。HMI设置后，通过串口读寄存器值错误，预期显示寄存器值正确 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息
ARF-7 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI上设置 VAR/PF Convention失败。HMI设置后，通过串口读寄存器值错误，预期:显示寄存器值正确 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息
ARF-6 | 软件版本:v1.01p14 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息
ARF-5 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI上设置 Frequency selection失败。HMI设置后，通过串口读寄存器值错误，预期:显示寄存器值正确 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息
ARF-4 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI 上Energy Reading Display format修改后，HMI Energy Reading数据的格式无变化 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息 | Zixin Li
ARF-3 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI上Pulse LED parameter selection无法设置成0。当 LED parameter selection为非0值后，无法在设置成0。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息
ARF-2 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI 上Energy Reading Display format解析错误。目前寄存器地址Energy Reading Display format=1时HMI显示0.001KWh，为2时HMI不显示。与地址表不符 | Congsong Liu | Congsong Liu | Medium | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息
ARF-1 | 【AcuRev-4100 V1.01】HMI上 Settings—Maintenance—Reset Password，进入密码界面后，单独点击左或者右键后（不点击OK键），次时同时按左右键（返回）失效。 | Congsong Liu | Congsong Liu | Low | Closed 已关闭 |  |  | HMI测量设置及出厂信息