## Wiring Check
模块 | 子模块 | FTS编号 | FTS名称(用例编号) | 用例编号 | 用例标题 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 用例级别 | 测试结果 | 测试负责人 | 备注 | 完成自动化 | 问题单来源
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_001 | 3E4WY ABC 正常接线全通 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_001 | 3E4WY ABC 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线：L1→Va、L2→Vb、L3→Vc、N 端正确接入；CT1/CT2/CT3 分别套入 A/B/C 相导线，K 端朝向电源侧 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV0 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_002 | 3E4WY ABC 三相全缺失（条件1） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_002 | 3E4WY ABC 三相全缺失（条件1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开电表电压输入端全部电压线（L1、L2、L3 均不接），N 可保留 （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_003 | 3E4WY ABC Vab 缺失（条件2） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_003 | 3E4WY ABC Vab 缺失（条件2） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1（Va）和 L2（Vb）电压输入线，仅保留 L3（Vc）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@0° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_004 | 3E4WY ABC Vbc 缺失（条件3） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_004 | 3E4WY ABC Vbc 缺失（条件3） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L2（Vb）和 L3（Vc）电压输入线，仅保留 L1（Va）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_005 | 3E4WY ABC Vca 缺失（条件4） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_005 | 3E4WY ABC Vca 缺失（条件4） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1（Va）和 L3（Vc）电压输入线，仅保留 L2（Vb）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_006 | 3E4WY ABC 条件2 guard—Vcn偏低条件7触发 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_006 | 3E4WY ABC 条件2 guard—Vcn偏低条件7触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L1/L2 断开（Vab≈0）且 L3（Vc）也偏低（<184V）；验证条件2 guard 正确拦截，不误报 Va&Vb Wiring Missing （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@0° Vc=172V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_007 | 3E4WY ABC 条件3 guard—Van偏低条件5触发 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_007 | 3E4WY ABC 条件3 guard—Van偏低条件5触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L2/L3 断开（Vbc≈0）且 L1（Va）也偏低（<184V）；验证条件3 guard 正确拦截，不误报 Vb&Vc Wiring Missing （自动化等效控源输出：Va=172V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_008 | 3E4WY ABC 条件4 guard—Vbn偏低条件6触发 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_008 | 3E4WY ABC 条件4 guard—Vbn偏低条件6触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L1/L3 断开（Vca≈0）且 L2（Vb）也偏低（<184V）；验证条件4 guard 正确拦截，不误报 Va&Vc Wiring Missing （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=172V@240° Vc=230V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_009 | 3E4WY ABC Va 欠压缺失（条件5） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_009 | 3E4WY ABC Va 欠压缺失（条件5） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L1（Va）电压输入线，使 Va 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=172V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_010 | 3E4WY ABC Vb 欠压缺失（条件6） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_010 | 3E4WY ABC Vb 欠压缺失（条件6） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L2（Vb）电压输入线，使 Vb 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=172V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_011 | 3E4WY ABC Vc 欠压缺失（条件7） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_011 | 3E4WY ABC Vc 欠压缺失（条件7） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L3（Vc）电压输入线，使 Vc 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=172V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_012 | 3E4WY ABC Va-Vn 反接（条件8） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_012 | 3E4WY ABC Va-Vn 反接（条件8） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L1（Va）与 N 接线在电表电压端子处对调（Va 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=400V@30° Vc=400V@330° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@30° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va-Vn Reversed 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_013 | 3E4WY ABC Vb-Vn 反接（条件9） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_013 | 3E4WY ABC Vb-Vn 反接（条件9） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L2（Vb）与 N 接线在电表电压端子处对调（Vb 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=400V@0° Vb=230V@30° Vc=400V@60° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@30° Ic=1.00A@60°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb-Vn Reversed 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_014 | 3E4WY ABC Vc-Vn 反接（条件10） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_014 | 3E4WY ABC Vc-Vn 反接（条件10） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L3（Vc）与 N 接线在电表电压端子处对调（Vc 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=400V@0° Vb=400V@300° Vc=230V@330° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@300° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc-Vn Reversed 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_015 | 3E4WY ABC Vb 相位错误（条件11） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_015 | 3E4WY ABC Vb 相位错误（条件11） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L2 错误接至偏移 >20° 的非正常相位（如接至非标位置或接线松动导致相位偏移） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@180° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_016 | 3E4WY ABC Vc 相位错误（条件12） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_016 | 3E4WY ABC Vc 相位错误（条件12） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L3 错误接至偏移 >20° 的非正常相位（如接至非标位置或接线松动导致相位偏移） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@60° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Phase Shift 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_017 | 3E4WY ABC 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_017 | 3E4WY ABC 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将电压接线按 ACB 相序错误接入：L1→A 相、L2→C 相电源端、L3→B 相电源端 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Phase Shift 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_018 | 3E4WY ABC Ia 缺失（条件14） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_018 | 3E4WY ABC Ia 缺失（条件14） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT1（A 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=0.05A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Wiring Missing 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_019 | 3E4WY ABC Ib 缺失（条件15） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_019 | 3E4WY ABC Ib 缺失（条件15） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT2（B 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=0.05A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Wiring Missing 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_020 | 3E4WY ABC Ic 缺失（条件16） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_020 | 3E4WY ABC Ic 缺失（条件16） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT3（C 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=0.05A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Wiring Missing | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_021 | 3E4WY ABC Ia 极性反接（条件17，PF=-1） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_021 | 3E4WY ABC Ia 极性反接（条件17，PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT1（A 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@180° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_022 | 3E4WY ABC Ib 极性反接（条件18，PF=-1） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_022 | 3E4WY ABC Ib 极性反接（条件18，PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT2（B 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@60° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_023 | 3E4WY ABC Ic 极性反接（条件19，PF=-1） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_023 | 3E4WY ABC Ic 极性反接（条件19，PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT3（C 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@300°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_024 | 3E4WY ABC Ia 相位错误（条件20，PF=0） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_024 | 3E4WY ABC Ia 相位错误（条件20，PF=0） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT1 套入错误相位导线（如 B 相或 C 相），使 Ia 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@90° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Phase Shift 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_025 | 3E4WY ABC Ib 相位错误（条件21，PF=0） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_025 | 3E4WY ABC Ib 相位错误（条件21，PF=0） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT2 套入错误相位导线（如 A 相或 C 相），使 Ib 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@330° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_026 | 3E4WY ABC Ic 相位错误（条件22，PF=0） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_026 | 3E4WY ABC Ic 相位错误（条件22，PF=0） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT3 套入错误相位导线（如 A 相或 B 相），使 Ic 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@210°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_027 | 3E4WY ACB 正常接线全通 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_027 | 3E4WY ACB 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线 ACB 相序：L1→A 相、L2→C 相电源端、L3→B 相电源端；CT1/CT2/CT3 方向正确 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_028 | 3E4WY ACB Vb 相位错误（条件11） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_028 | 3E4WY ACB Vb 相位错误（条件11） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 L2 接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@60° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_029 | 3E4WY ACB Vc 相位错误（条件12） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_029 | 3E4WY ACB Vc 相位错误（条件12） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 L3 接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Phase Shift 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_030 | 3E4WY ACB 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_030 | 3E4WY ACB 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：设备配置为 ACB 相序，但接线按 ABC 相序接入（L1→A、L2→B、L3→C 电源端） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Phase Shift 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_031 | 3E4WY ACB Ib 极性反接（条件18） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_031 | 3E4WY ACB Ib 极性反接（条件18） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT2（B 相）K/L 接线对调 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@300° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_032 | 3E4WY ACB Ic 极性反接（条件19） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_032 | 3E4WY ACB Ic 极性反接（条件19） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT3（C 相）K/L 接线对调 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@60°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_033 | 3E4WY ACB Ib 相位错误（条件21） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_033 | 3E4WY ACB Ib 相位错误（条件21） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT2 套入错误相位导线，使 Ib 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@210° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-3E4WY | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_034 | 3E4WY ACB Ic 相位错误（条件22） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_3E4_034 | 3E4WY ACB Ic 相位错误（条件22） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 3E4WY，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT3 套入错误相位导线，使 Ic 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_001 | 2E3W Delta ABC 正常接线全通 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_001 | 2E3W Delta ABC 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线：L1/L2/L3 按 Delta 方式接入电表线电压端子；CT-A 套 A 相导线（K 朝电源侧）、CT-C 套 C 相导线 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV0 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_002 | 2E3W Delta ABC 三相全缺失（条件1） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_002 | 2E3W Delta ABC 三相全缺失（条件1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开全部电压输入线（L1、L2、L3 均不接到电表） （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_003 | 2E3W Delta ABC Vab 缺失（条件2） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_003 | 2E3W Delta ABC Vab 缺失（条件2） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1 和 L2（Vab 端子两侧均不接），仅保留 Vbc/Vca 正常 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@0° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_004 | 2E3W Delta ABC Vbc 缺失（条件3） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_004 | 2E3W Delta ABC Vbc 缺失（条件3） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L2 和 L3（Vbc 端子两侧均不接），仅保留 Vab/Vca 正常 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_005 | 2E3W Delta ABC Vca 缺失（条件4） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_005 | 2E3W Delta ABC Vca 缺失（条件4） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L3 和 L1（Vca 端子两侧均不接），仅保留 Vab/Vbc 正常 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@0° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_006 | 2E3W Delta ABC Va 缺失—Vbc 正常（条件5） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_006 | 2E3W Delta ABC Va 缺失—Vbc 正常（条件5） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：仅断开 L1（Va）接线，L2/L3 保持正常连接（Vbc 正常，Vab 和 Vca 偏低） （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_007 | 2E3W Delta ABC Vb 缺失—Vca 正常（条件6） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_007 | 2E3W Delta ABC Vb 缺失—Vca 正常（条件6） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：仅断开 L2（Vb）接线，L1/L3 保持正常连接（Vca 正常，Vab 和 Vbc 偏低） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=0V@0° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_008 | 2E3W Delta ABC Vc 缺失—Vab 正常（条件7） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_008 | 2E3W Delta ABC Vc 缺失—Vab 正常（条件7） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：仅断开 L3（Vc）接线，L1/L2 保持正常连接（Vab 正常，Vbc 和 Vca 偏低） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_009 | 2E3W Delta ABC 相序错误（条件8，ACB→ABC） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_009 | 2E3W Delta ABC 相序错误（条件8，ACB→ABC） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：设备配置为 ABC 相序，但电压接线按 ACB 顺序接入（L1→A 相、L2→C 相电源端、L3→B 相电源端） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_010 | 2E3W Delta ABC Ia 缺失（条件9） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_010 | 2E3W Delta ABC Ia 缺失（条件9） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT-A（A 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=0.05A@330° Ic=1.00A@90°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Wiring Missing 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_011 | 2E3W Delta ABC Ic 缺失（条件10） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_011 | 2E3W Delta ABC Ic 缺失（条件10） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT-C（C 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@330° Ic=0.05A@90°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Wiring Missing | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_012 | 2E3W Delta ABC Ia 极性反接（条件11，∠IA_rel=150°） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_012 | 2E3W Delta ABC Ia 极性反接（条件11，∠IA_rel=150°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-A K/L 接线对调（极性反接），CT-A 安装方向装反 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@180° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_013 | 2E3W Delta ABC Ic 极性反接（条件12，∠IC_rel=270°） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_013 | 2E3W Delta ABC Ic 极性反接（条件12，∠IC_rel=270°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-C K/L 接线对调（极性反接），CT-C 安装方向装反 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@300°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_014 | 2E3W Delta ABC Ia 相位错误（条件13，∠IA_rel=90°） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_014 | 2E3W Delta ABC Ia 相位错误（条件13，∠IA_rel=90°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-A 套在错误相位导线上（如套在 B 相或 C 相导线），使测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@120° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_015 | 2E3W Delta ABC Ic 相位错误（条件14，∠IC_rel=180°） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_015 | 2E3W Delta ABC Ic 相位错误（条件14，∠IC_rel=180°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-C 套在错误相位导线上（如套在 A 相或 B 相导线），使测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@210°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_016 | 2E3W Delta ACB 正常接线全通 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_016 | 2E3W Delta ACB 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序正常接线：L1→A 相电源、L2→C 相电源、L3→B 相电源；CT-A/CT-C 方向正确 （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_017 | 2E3W Delta ACB 相序错误（条件8，ABC→ACB） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_017 | 2E3W Delta ACB 相序错误（条件8，ABC→ACB） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：设备配置为 ACB 相序，但电压接线按 ABC 顺序接入（L1→A、L2→B、L3→C 电源端） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_018 | 2E3W Delta ACB Ia 极性反接（条件11，∠IA_rel=210°） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_018 | 2E3W Delta ACB Ia 极性反接（条件11，∠IA_rel=210°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT-A K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@180° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_019 | 2E3W Delta ACB Ic 极性反接（条件12，∠IC_rel=90°） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_019 | 2E3W Delta ACB Ic 极性反接（条件12，∠IC_rel=90°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT-C K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@60°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_020 | 2E3W Delta ACB Ia 相位错误（条件13，∠IA_rel=90°） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_020 | 2E3W Delta ACB Ia 相位错误（条件13，∠IA_rel=90°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT-A 套在错误相位导线，使测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@60° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_021 | 2E3W Delta ACB Ic 相位错误（条件14，∠IC_rel=180°） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_021 | 2E3W Delta ACB Ic 相位错误（条件14，∠IC_rel=180°） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT-C 套在错误相位导线，使测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@120° Vc=133V@240° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@150°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_022 | 2E3W Delta 条件5 ¦¦防&&回归—Vab单侧偏低Va Missing | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_022 | 2E3W Delta 条件5 ¦¦防&&回归—Vab单侧偏低Va Missing | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：Va 相位偏至≈270°（近Vb@240°），Vab≈69V单侧偏低、Vca≈257V正常；¦¦ 触发 Va Missing，&& 不触发（漏报Pass），防回归 && bug （自动化等效控源输出：Va=133V@270° Vb=133V@240° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@315° Ic=1.00A@75°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W DELTA | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_023 | 2E3W Delta 条件6 ¦¦防&&回归—Vbc单侧偏低Vb Missing | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_DLT_023 | 2E3W Delta 条件6 ¦¦防&&回归—Vbc单侧偏低Vb Missing | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Delta，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：Vb 相位偏至≈150°（近Vc@120°），Vbc≈69V单侧偏低、Vab≈257V正常；¦¦ 触发 Vb Missing，&& 不触发（漏报Pass），防回归 && bug （自动化等效控源输出：Va=133V@0° Vb=133V@150° Vc=133V@120° / Ia=1.00A@315° Ic=1.00A@75°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_001 | 2E3W Network ABC 正常接线全通 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_001 | 2E3W Network ABC 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线：L1→Va、L2→Vb、L3→Vc、N 端正确接入；CT1/CT2/CT3 分别套入 A/B/C 相导线，K 端朝向电源侧 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV0 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_002 | 2E3W Network ABC 三相全缺失（条件1） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_002 | 2E3W Network ABC 三相全缺失（条件1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开电表电压输入端全部电压线（L1、L2、L3 均不接），N 可保留 （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_003 | 2E3W Network ABC Vab 缺失（条件2） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_003 | 2E3W Network ABC Vab 缺失（条件2） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1（Va）和 L2（Vb）电压输入线，仅保留 L3（Vc）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@0° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_004 | 2E3W Network ABC Vbc 缺失（条件3） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_004 | 2E3W Network ABC Vbc 缺失（条件3） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L2（Vb）和 L3（Vc）电压输入线，仅保留 L1（Va）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_005 | 2E3W Network ABC Vca 缺失（条件4） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_005 | 2E3W Network ABC Vca 缺失（条件4） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1（Va）和 L3（Vc）电压输入线，仅保留 L2（Vb）正常连接 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_006 | 2E3W Network ABC 条件2 guard—Vcn偏低条件7触发 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_006 | 2E3W Network ABC 条件2 guard—Vcn偏低条件7触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L1/L2 断开（Vab≈0）且 L3（Vc）也偏低（<184V）；验证条件2 guard 正确拦截 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@0° Vc=172V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@0° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_007 | 2E3W Network ABC 条件3 guard—Van偏低条件5触发 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_007 | 2E3W Network ABC 条件3 guard—Van偏低条件5触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L2/L3 断开（Vbc≈0）且 L1（Va）也偏低（<184V）；验证条件3 guard 正确拦截 （自动化等效控源输出：Va=172V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_008 | 2E3W Network ABC 条件4 guard—Vbn偏低条件6触发 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_008 | 2E3W Network ABC 条件4 guard—Vbn偏低条件6触发 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：L1/L3 断开（Vca≈0）且 L2（Vb）也偏低（<184V）；验证条件4 guard 正确拦截 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=172V@240° Vc=230V@0° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV2 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_009 | 2E3W Network ABC Va 欠压缺失（条件5） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_009 | 2E3W Network ABC Va 欠压缺失（条件5） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L1（Va）电压输入线，使 Va 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=172V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_010 | 2E3W Network ABC Vb 欠压缺失（条件6） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_010 | 2E3W Network ABC Vb 欠压缺失（条件6） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L2（Vb）电压输入线，使 Vb 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=172V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_011 | 2E3W Network ABC Vc 欠压缺失（条件7） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_011 | 2E3W Network ABC Vc 欠压缺失（条件7） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L3（Vc）电压输入线，使 Vc 电压低于 0.8×VRATE（<184V） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=172V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_012 | 2E3W Network ABC Va-Vn 反接（条件8） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_012 | 2E3W Network ABC Va-Vn 反接（条件8） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L1（Va）与 N 接线在电表电压端子处对调（Va 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=400V@30° Vc=400V@330° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@30° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va-Vn Reversed 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_013 | 2E3W Network ABC Vb-Vn 反接（条件9） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_013 | 2E3W Network ABC Vb-Vn 反接（条件9） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L2（Vb）与 N 接线在电表电压端子处对调（Vb 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=400V@0° Vb=230V@30° Vc=400V@60° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@30° Ic=1.00A@60°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Vb-Vn Reversed 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_014 | 2E3W Network ABC Vc-Vn 反接（条件10） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_014 | 2E3W Network ABC Vc-Vn 反接（条件10） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L3（Vc）与 N 接线在电表电压端子处对调（Vc 相对 N 极性反向） （自动化等效控源输出：Va=400V@0° Vb=400V@300° Vc=230V@330° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@300° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Vc-Vn Reversed 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_015 | 2E3W Network ABC Vb 相位错误（条件11） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_015 | 2E3W Network ABC Vb 相位错误（条件11） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L2 错误接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@180° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_016 | 2E3W Network ABC Vc 相位错误（条件12） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_016 | 2E3W Network ABC Vc 相位错误（条件12） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L3 错误接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@60° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Phase Shift 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_017 | 2E3W Network ABC 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_017 | 2E3W Network ABC 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将电压接线按 ACB 相序错误接入：L1→A 相、L2→C 相电源端、L3→B 相电源端 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Phase Shift 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_018 | 2E3W Network ABC Ia 缺失（条件14） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_018 | 2E3W Network ABC Ia 缺失（条件14） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT1（A 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=0.05A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Wiring Missing 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_019 | 2E3W Network ABC Ib 缺失（条件15） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_019 | 2E3W Network ABC Ib 缺失（条件15） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT2（B 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=0.05A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Wiring Missing 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_020 | 2E3W Network ABC Ic 缺失（条件16） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_020 | 2E3W Network ABC Ic 缺失（条件16） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT3（C 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=0.05A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Wiring Missing | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_021 | 2E3W Network ABC Ia 极性反接（条件17） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_021 | 2E3W Network ABC Ia 极性反接（条件17） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT1（A 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@180° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_022 | 2E3W Network ABC Ib 极性反接（条件18） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_022 | 2E3W Network ABC Ib 极性反接（条件18） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT2（B 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@60° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_023 | 2E3W Network ABC Ic 极性反接（条件19） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_023 | 2E3W Network ABC Ic 极性反接（条件19） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT3（C 相）二次侧 K/L 接线对调（极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@300°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_024 | 2E3W Network ABC Ia 相位错误（条件20） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_024 | 2E3W Network ABC Ia 相位错误（条件20） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT1 套入错误相位导线（如 B 相或 C 相），使 Ia 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@90° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Phase Shift 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_025 | 2E3W Network ABC Ib 相位错误（条件21） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_025 | 2E3W Network ABC Ib 相位错误（条件21） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT2 套入错误相位导线（如 A 相或 C 相），使 Ib 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@330° Ic=1.00A@120°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_026 | 2E3W Network ABC Ic 相位错误（条件22） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_026 | 2E3W Network ABC Ic 相位错误（条件22） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT3 套入错误相位导线（如 A 相或 B 相），使 Ic 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@240° Ic=1.00A@210°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_027 | 2E3W Network ACB 正常接线全通 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_027 | 2E3W Network ACB 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线 ACB 相序：L1→A 相、L2→C 相电源端、L3→B 相电源端；CT1/CT2/CT3 方向正确 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_028 | 2E3W Network ACB Vb 相位错误（条件11） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_028 | 2E3W Network ACB Vb 相位错误（条件11） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 L2 接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@60° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_029 | 2E3W Network ACB Vc 相位错误（条件12） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_029 | 2E3W Network ACB Vc 相位错误（条件12） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 L3 接至偏移 >20° 的非正常相位 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Phase Shift 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_030 | 2E3W Network ACB 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_030 | 2E3W Network ACB 相序错误+VB/VC Phase Shift（条件11+12+13） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：设备配置为 ACB 相序，但接线按 ABC 相序接入（L1→A、L2→B、L3→C 电源端） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@240° Vc=230V@120° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Phase Shift 电压侧 Phase C：Phase Shift 电压侧 Phase Order：Phase Order Error 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_031 | 2E3W Network ACB Ib 极性反接（条件18） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_031 | 2E3W Network ACB Ib 极性反接（条件18） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT2（B 相）K/L 接线对调 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@300° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_032 | 2E3W Network ACB Ic 极性反接（条件19） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_032 | 2E3W Network ACB Ic 极性反接（条件19） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT3（C 相）K/L 接线对调 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@60°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_033 | 2E3W Network ACB Ib 相位错误（条件21） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_033 | 2E3W Network ACB Ib 相位错误（条件21） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT2 套入错误相位导线，使 Ib 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@210° Ic=1.00A@240°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W Network | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_034 | 2E3W Network ACB Ic 相位错误（条件22） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_NET_034 | 2E3W Network ACB Ic 相位错误（条件22） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W Network，相序为 ACB，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：ACB 相序配置下，将 CT3 套入错误相位导线，使 Ic 测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=230V@120° Vc=230V@240° / Ia=1.00A@0° Ib=1.00A@120° Ic=1.00A@330°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase B：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase B：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV3 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_001 | 2E3W 1Phase 正常接线全通 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_001 | 2E3W 1Phase 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线：L1→Va、L3→Vc、N 端接入；CT-A 套 A 相导线（K 朝电源侧）、CT-C 套 C 相导线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV0 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_002 | 2E3W 1Phase Va&Vc 全缺失（条件1，Vca<0.1*VRATE） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_002 | 2E3W 1Phase Va&Vc 全缺失（条件1，Vca<0.1*VRATE） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：同时断开 L1（Va）和 L3（Vc）电压输入线（两路电压线均未接） （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_003 | 2E3W 1Phase Va 欠压缺失（条件2） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_003 | 2E3W 1Phase Va 欠压缺失（条件2） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L1（Va）电压线，使 Van < 0.8×VRATE（<184V）；L3（Vc）正常 （自动化等效控源输出：Va=172V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_004 | 2E3W 1Phase Vc 欠压缺失（条件3） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_004 | 2E3W 1Phase Vc 欠压缺失（条件3） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开或松动 L3（Vc）电压线，使 Vcn < 0.8×VRATE（<184V）；L1（Va）正常 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=172V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Vc Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_005 | 2E3W 1Phase Va-Vn 反接（条件4，Vc=400V） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_005 | 2E3W 1Phase Va-Vn 反接（条件4，Vc=400V） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L1（Va）与 N 接线对调（Va 极性反接），L3（Vc）保持正常 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=400V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va-Vn Reversed 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_006 | 2E3W 1Phase Vc-Vn 反接（条件5，Va=400V） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_006 | 2E3W 1Phase Vc-Vn 反接（条件5，Va=400V） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 L3（Vc）与 N 接线对调（Vc 极性反接），L1（Va）保持正常 （自动化等效控源输出：Va=400V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Vc-Vn Reversed 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_007 | 2E3W 1Phase Ia 缺失（条件6） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_007 | 2E3W 1Phase Ia 缺失（条件6） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT-A（A 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=0.05A@0° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Wiring Missing 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_008 | 2E3W 1Phase Ic 缺失（条件7） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_008 | 2E3W 1Phase Ic 缺失（条件7） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT-C（C 相电流互感器）二次侧 K/L 端接线 （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=0.05A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Wiring Missing | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_009 | 2E3W 1Phase Ia 极性反接（条件8，PF=-1） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_009 | 2E3W 1Phase Ia 极性反接（条件8，PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-A K/L 接线对调（A 相 CT 极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@180° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_010 | 2E3W 1Phase Ic 极性反接（条件9，PF=-1） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_010 | 2E3W 1Phase Ic 极性反接（条件9，PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-C K/L 接线对调（C 相 CT 极性反接） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Polarity Reversed | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_011 | 2E3W 1Phase Ia 相位错误（条件10，PF=0） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_011 | 2E3W 1Phase Ia 相位错误（条件10，PF=0） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-A 套入错误相位导线，使 A 相电流测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@90° Ic=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Phase Shift 电流侧 Phase C：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-2E3W 1Phase | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_012 | 2E3W 1Phase Ic 相位错误（条件11，PF=0） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1PH_012 | 2E3W 1Phase Ic 相位错误（条件11，PF=0） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 2E3W 1Phase，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-C 套入错误相位导线，使 C 相电流测量相位偏移 ≥90° （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=230V@180° / Ia=1.00A@0° Ic=1.00A@90°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电压侧 Phase C：Pass 电流侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase C：Phase Shift | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-1E2W | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1E2_001 | 1E2W 正常接线全通 | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1E2_001 | 1E2W 正常接线全通 | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 1E2W，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：正常接线：L1→Va、N 端接入；CT-A 套 A 相导线（K 端朝向电源侧） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase A：Pass | LV0 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-1E2W | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1E2_002 | 1E2W Va 缺失（Van<0.1*VRATE） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1E2_002 | 1E2W Va 缺失（Van<0.1*VRATE） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 1E2W，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：断开 L1（Va）电压输入线（电压端子 Va 未接线） （自动化等效控源输出：Va=0V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Va Wiring Missing 电流侧 Phase A：Pass | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-1E2W | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1E2_003 | 1E2W Ia 缺失（Ian<0.1A） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1E2_003 | 1E2W Ia 缺失（Ian<0.1A） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 1E2W，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：拔除或断开 CT-A 二次侧 K/L 端接线（A 相电流互感器未接入） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=0.05A@0°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase A：Wiring Missing | LV1 |  |  |  | Y
Wiring Check | 4100-1E2W | FTS_ACUREV4100WEB2_WRI_1E2_004 | 1E2W Ia 极性反接（PF=-1） | TestCase_ACUREV4100WEB2_WRI_1E2_004 | 1E2W Ia 极性反接（PF=-1） | 设备已正常上电，相关服务正常启动 | 1. 配置电表接线方式为 1E2W，相序为 ABC，额定电压 VRATE=230V 2. 模拟接线故障：将 CT-A K/L 接线对调（A 相 CT 极性反接，安装方向装反） （自动化等效控源输出：Va=230V@0° Vb=0V@0° Vc=0V@0° / Ia=1.00A@180°） 3. 进入 WEB2 页面 Settings → Diagnostic → Wiring Check，点击 Wiring Check 按钮 4. 在 Confirm Nominal Voltage 弹窗确认 VRATE=230V，点击 Start Wiring Check | 3. 成功进入 Wiring Check 页面，弹出 Confirm Nominal Voltage 弹窗 4. 接线检查完成，结果表 Wiring Status 如下： 电压侧 Phase A：Pass 电流侧 Phase A：Polarity Reversed | LV1 |  |  |  | Y