AcuRev-100 产品需求规格说明书

| Version | 作者 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.01 | 崔少航 | 2026-01-22 | 初版 |
| v1.02 | 崔少航 | 2026-04-22 | 增加认证型/标准型分型；整理订购编码；修订接线章节；修正电压范围；明确 RS485 规格；对齐 RACF 补充功耗、分辨率、物理层、功率符号、电能存储、LED 状态等规格；补充s输出规格、LCD 显示内容、固件升级失败处理等 |
| v1.03 | 崔少航 | 2026-06-02 | 明确认证分层（电表单元独立过 UL/CE，带 Panel+CT 过 CTEP/NYPSC）；CT 支持多规格（含 800A/1200A），认证仅用 200A/400A；删除 CT 内阻自适应；标准型改为 Modbus 手动配置；确认分相使用 A/C；ANSI C12 仅自测不认证；认证型不支持 clear energy/factory reset；认证型不支持固件升级（legally relevant software 锁定）；脉冲输出 SELV；脉冲 LED 50 imp/kWh（认证/能量脉冲测试），脉冲输出 1 imp/kWh，脉冲宽度 20ms；尺寸更新为 120×70×70mm；增加 Acuview2 上位机；全文 review |
| v1.04 | 任一卓 | 2026-07-01 | 计量周期更新为100ms; 修改电流测量端子安全等级为HLV; 2E3W1Phase电流通道增加Iavg; 接线方式中增加接线图； 增加接线检查周期； 补充ADC采样频率的校准； 增加电表单元拨码铅封说明； 接线配置中增加参数； 增加USB通信接口； 增加LCD显示信息； 增加产品型号； 增加序列号格式； 增加LCD弹窗显示； 修改脉冲常数； 增加铅封锁定后禁止配置内容； 增加LCD灯语优先级； 增加最小电流； |

Contents

1 引言	6

1.1 目的	6

1.2 范围	6

1.3 定义、简称及缩写	7

1.4 参考文档	7

2 整体描述	9

2.1 产品外部接口	9

2.2 产品功能概览	10

2.3 用户特征	12

2.4 限制条件	12

2.5 假设和依赖	12

2.6 订购信息	12

3 产品功能	14

3.1 交流电参数测量	14

3.2 接线	15

3.2.1 接线方式	15

3.2.2 接线识别	18

3.2.3 接线告警	18

3.2.4 接线配置	19

3.3 时间功能	20

3.3.1 RTC 与时间保持	20

3.3.2 时间配置	20

3.3.3 运行时间 (Run Time)	20

3.4 通信协议	20

3.4.1通信接口 (RS-485与USB)	20

3.5 固件更新	22

3.5.1 固件更新范围	23

3.5.2 固件更新方法	23

3.5.3 固件更新限制	23

3.5.4 升级失败处理	23

3.6 校准	23

3.7 脉冲输出与 LoRa Pulse 模块	23

3.8 LCD 显示	25

3.9 铅封	26

4 机械规格	26

4.1 尺寸与安装	26

4.2 机械要求	27

4.2.1 振动	27

4.2.2 冲击	27

4.3 防护等级要求	27

4.4 电表单元标记与布局	27

5 电气规格	29

5.1 电压输入	29

5.2 电流输入	29

6 EMC（电磁兼容性）	31

7 安全要求	32

8 环境特性	33

9 认证	34

10 工具软件	35

10.1 测试台	35

10.1.1 校准	35

10.1.2 工厂配置	35

10.1.3 工厂验证	35

10.2 上位机软件 Acuview2	35

11 可制造性	36

1 引言

1.1 目的

此需求规格说明书定义了新一代计费级 kWh 子表 AcuRev-100的要求和规格。此 PRS 针对不同的人员和不同的目的：设计工程师和测试。

1.2 范围

AcuRev-100 为产品系列名称，当前系列下包含 AcuRev-101-mA（CT 二次侧 100mA 或 80mA）与 AcuRev-101-mV（CT 二次侧 333mV）两个型号。

AcuRev-100是一款计费级 kWh 子表（Revenue Grade kWh Submeter），本产品为开放式 (open style) 电表单元，安装于配电箱内部（需装入外壳使用），通过电压引线与多路 CT 输入采集电气参数的测量设备。产品本身不直接执行电能管理策略，而是将采集结果上报至系统控制器，由控制器执行功率调度、逆潮限制等逻辑。

产品主要功能包括：

- 电压直接接入，电流通过80mA或 100mA 或 333mV 互感器接入，从 Va 和 Vn 端子取电

- 支持接线方式

  - 单相 (1 Element 2 Wire)：120V–277V LN

  - 分相 (2 Element 3 Wire 1 Phase)：120V–277V LN, 208V–480V LL

  - 三相 (3 Element 4 Wire Y)：120V–277V LN, 208V–480V LL

- 支持多种 CT 规格（solid core / split core），包括 800A / 1200A。CTEP 认证应用使用 AcuRev-101-mV 型号，须选配以下认证 CT：

  - AcuCT-S77-200-333mV（200A，输出 333mV，TA 30，CL 200）

  - AcuCT-S165-400-333mV（400A，输出 333mV，TA 60，CL 400）

- 测量交流电气参数（各相和系统电压、电流、P/Q/S 功率、能量、功率因数、频率）

- LCD 显示 / LED 指示 / 脉冲输出 / 3.3Vdc 输出（驱动外置 LoRa Pulse 模块）/ RS-485 通信 / 固件升级（Dip Switch 解锁时支持）

本产品主要面向北美市场，认证分为两个层级：

电表单元（独立认证）：

- 安全认证：UL

- 合规认证：CE（IEC 61326-1 + EN 55032 Class B）、FCC Part 15 Class B

电表单元 + Panel（外壳）+ CT（系统认证）：

- 精度认证：MC (Measurement Canada)

- 精度自测：ANSI C12 Class 0.5（仅自测验证，不需要正式认证）

- 计费认证：CTEP（加州型式认证计划）、NYPSC（纽约州公共服务委员会）

- 系统认证以 Flush Mount / Surface Mount / MMU 形态进行

产品正式发布前，电表单元必须完成 UL/CE/FCC 认证。CTEP 认证应用场景下，系统（电表 + Panel + CT）须完成 MC、CTEP 和 NYPSC 认证；须选配 AcuRev-101-mV 型、认证 CT（AcuCT-S77-200-333mV/ AcuCT-S165-400-333mV）及认证 Panel 方可进行系统认证。ANSI 型式测试仅用于性能验证，不需要正式证书。

1.3 定义、简称及缩写

| 缩写 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CT | Current Transformer | 电流互感器 |
| VLN | Line-to-Neutral Voltage | 相电压 |
| VLL | Line-to-Line Voltage | 线电压 |
| RMS | Root Mean Square | 均方根值/有效值 |
| PF | Power Factor | 功率因数 |
| SELV | Safety Extra-Low Voltage | 安全特低电压 |
| HLV | Hazardous Live Voltage | 危险带电电压 |
| RTC | Real-Time Clock | 实时时钟 |
| MC | Measurement Canada | 加拿大计量认证 |

1.4 参考文档

| 标准编号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ANSI C12.1 | 电能表安装及测试规程 | 参考 |
| ANSI C12.20 | 0.2 和 0.5 精度等级电能表 | 自测参考（不需要正式认证） |
| Measurement Canada S-E-06 | Specifications for Electricity Meters | 须满足（CTEP 认证应用） |
| Measurement Canada LMB-EG-07 | Specifications for Instrument Transformers | 须满足（CTEP 认证应用） |
| IEC 61326-1:2012 | 测量、控制和实验室用电气设备 — EMC 通用要求 | 必须满足（CE 要求） |
| EN 55032 | 多媒体设备电磁兼容性 — 发射要求 | 必须满足（CE 要求） |
| FCC Part 15 | 无意辐射设备 | 必须满足 |
| UL 61010-1:2012 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 — 通用要求 | 必须通过 |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012 | 同上（加拿大版） | 必须通过 |
| UL 61010-2-030:2018 | 具有测试或测量电路的设备的特殊安全要求 | 必须通过 |

2 整体描述

2.1 产品外部接口

产品外观尺寸（不大于）：120mm (宽) × 70mm (高) × 70mm (深)。当前设计为 120 × 70 × 54mm。

AcuRev-100为开放式 (open style) 电表单元，需装入外壳使用。外壳设计不在本项目范围内，由未来 Panel 组负责。AcuRev-100电表单元需支持以下安装形态：

- Flush Mount：嵌入式安装（类似 GG2 的 3-gang box 方案）

- Surface Mount：表面安装（独立 NEMA 外壳）

- MMU (Multi-Meter Unit)：多表柜堆叠安装（2–N 块表集中在一个柜体内）

注： AcuRev-100 与 RACF 形态不同（AcuRev-100为开放式电表单元，RACF 为自带外壳的独立产品），无法共用 PCB 和结构。

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| 供电 | 从 Va 和 Vn 端子取电，100–294 VAC |
| 功耗 | ≤ 3W（不含外置 LoRa Pulse 模块）；需评估 3.3V 输出端口驱动 LoRa Pulse 模块（自研或 NextCentury）后的总功耗 |
| 电压测量 | 3 相电压测量 (Va/Vb/Vc/Vn)，50Hz/60Hz，CAT III 277V/480V。1E2W: 120–277V LN；2E3W1P: 120–277V LN, 208–480V LL；3E4WY: 120–277V LN, 208–480V LL |
| 电流测量 | 3 路电流输入，支持多种 CT 规格（200A/400A/ 800A/1200A）； CTEP 认证应用使用 AcuRev-101-mV，须选配认证 CT (AcuCT-S77-200-333mV 200A / AcuCT-S165-400-333mV 400A)；solid core 和 split core |
| 显示 | 1× LCD（点阵图形屏，量产 160×64；测试阶段暂用 256×64），显示进线有功电能累计值；开机依次显示公司logo→型号→序列号→固件版本→接线方式→kWh |
| LED | 1× 双色 LED（红/绿），用于指示运行状态和接线检查结果（详见 §3.2.3）；1× 脉冲 LED（Test Pulse, 50imp/kWh(出厂默认值，可经 Acuview2 在 0.1–50 imp/kWh 范围内调整)，用于认证/能量脉冲测试），详见 §3.7 |
| 脉冲输出 | 1× 电脉冲输出（详见 §3.7） |
| 3.3V 输出 | 1× 3.3V 输出供电（最大 200mA），用于给外置 LoRa Pulse 模块供电（自研模块或第三方 NextCentury LoRa Pulse 模块） |
| 通信 | 2× 通信接口（RS-485 和 USB），均承载 Modbus RTU 协议；波特率和帧格式各自独立配置，Modbus 从机地址共享；两接口可同时连接通信； RS-485：2.5kV 隔离，半双工，120Ω 终端电阻； USB：USB 转串口（UART），2.5 kV 隔离 |
| 通信回线 | 有 |
| 端子布局 | 所有端子从电表单元背面出（参考 GG2 布局：电压端子、CT 端子、脉冲输出、3.3V 输出、RS485 均在背面） |
| 调试 | 串口调试端口 / JTAG-SWD 编程调试端口（内部，不外露） |
| 铅封 | 电表背面（端子侧）配备 Dip Switch 铅封开关：打开时允许配置测量相关参数，LCD 弹窗显示 “Remote Configuration Mode”（无法手动关闭）；关闭时禁止修改测量相关配置。CTEP 认证应用场景下由工厂出厂前锁定 Dip Switch；其他场景出厂时 Dip Switch 默认锁定，安装调试期间可由授权人员解锁。外壳级物理铅封由 Panel 组负责。 |

2.2 产品功能概览

| 功能 | 子项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 交流电参数测量 | 实时量 | 频率（分辨率 0.1Hz）、三相 VLN/VLL（分辨率 0.1V）、各路电流（分辨率 0.1A）、P/Q/S 功率（分辨率 1W）；内部计算周期 100ms |
|  | 电能 | 1/2/3 路及系统总：有功/无功/视在电能（分辨率 1Wh），进线/出线/净/总 |
| 接线 | 接线方式 | 电压接线 + 80mA或100mA 或 333mV CT |
|  | 接线识别 | 接线方式和CT 类型：用户通过 Modbus 配置；Dip Switch 锁定后不可修改。 |
|  | 接线告警 | 支持；发现接线故障时告警提示 |
|  | 接线配置 | 支持，可通过 Modbus 配置；Dip Switch 锁定后不可修改 |
| 显示 | LCD | 进线有功电能累计值（10 位）；开机依次显示公司logo→型号→序列号→固件版本→接线方式→kWh |
|  | LED | 双色 LED：运行状态 / 接线告警 / 固件升级 / 故障；脉冲 LED：50 imp/kWh（认证/能量脉冲测试） |
| 脉冲输出 | 电脉冲 + 脉冲 LED | 有功电能脉冲输出（1 imp/kWh）；脉冲 LED（50imp/kWh）用于认证/能量脉冲测试；脉冲输出可接外置 LoRa Pulse 模块（模块做脉冲计数和通信转发）；以上脉冲常数均为出厂默认值，可经 Acuview2 在 0.1–50 imp/kWh 范围内调整 |
| 3.3V 供电 | 3.3V DC 输出 | 为外置 LoRa Pulse 模块供电（自研或 NextCentury） |
| 时间 | RTC | 断电保留 7 天；精度 ≤0.5s/天 |
|  | 时间配置 | 通过 Modbus 配置 |
|  | 运行时间 | 设备运行时间 / 负载时间 |
| 通信协议 | RS-485与USB | RS-485 和 USB 均承载 Modbus RTU（默认 19200 bit/s, 8-N-1） |
| 固件升级 | Firmware Update | 支持（RS-485/USB）；Dip Switch 锁定后不支持 |
| 校准 | 工厂校准 | 电压/电流增益及相角校准/ADC采样频率 |

2.3 用户特征

- 工厂制造技术员 — 工厂配置、校准和验证

- 铅封机构检验员 — CTEP 认证应用场景下负责验证和铅封（锁定 Dip Switch）

- 安装技术员 — 安装、配置和验证

- 日常操作员 — 监控、记录

2.4 限制条件

- 关键组件（MCU、ADC、内存等）应从国际制造商采购，不得使用中国产品。

- AcuRev-100总 BOM 成本 (PCBA + 结构) ≤ 15 美元。

2.5 假设和依赖

（待补充）

2.6 订购信息

| Model | 说明 |
| --- | --- |
| AcuRev-101-mA | 二次侧 80mA或100mA；接线配置通过 Modbus 配置；支持 200A / 400A / 800A / 1200A CT一次侧额定电流；Dip Switch 解锁时支持固件升级、factory reset、clear energy。 出厂时 Dip Switch 默认锁定，可由授权人员解锁后经 Modbus 修改测量配置； Dip Switch 锁定后不支持测量配置及接线配置、固件升级、factory reset、clear energy。 |
| AcuRev-101-mV | 二次侧 333mV；接线配置均通过 Modbus 配置；CTEP 认证应用：须选配认证 CT（AcuCT-S77-200-333mV 200A 或 AcuCT-S165-400-333mV 400A）及认证 Panel；由工厂写入配置后锁定 Dip Switch，测量配置及接线配置锁定，不支持固件升级、factory reset、clear energy。 |

3 产品功能

3.1 交流电参数测量

总体精度与分辨率要求：

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 系统精度 | MC S-E-06（认证）；ANSI C12 Class 0.5（自测） |
| 相角精度 | ±0.5°（分辨率 0.1°） |
| 频率分辨率 | 0.1 Hz |
| 电压分辨率 | 0.1 V |
| 电流分辨率 | 0.1 A |
| 功率分辨率 | 1 W |
| 电能分辨率 | 1 Wh |
| 内部计算周期 | 100ms |

精度体系说明： 系统精度 MC S-E-06 为认证硬性要求，ANSI C12 Class 0.5 为自测验证目标，均适用于有功功率和有功电能。以下测量参数表中标注"建议"的各分量精度（电压 0.2%、电流 0.2%、无功 0.5% 等）为支撑系统精度的设计目标，非独立认证项。精度保证的电流范围应符合 MC / ANSI C12.20 的要求。

说明： 内部计算周期 100ms，与 RACF 对齐。通信输出速率受 RS485 波特率限制，实际输出按通信接口能力调度。

测量参数明细：

| 参数类型 | 参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 频率 Frequency | Frequency | Accuracy: 0.01Hz (45–65Hz)，IEC 61557-12 class 0.02（建议） |
| 相电压 VLN RMS | Van / Vbn / Vcn / Vlnavg | Accuracy: 0.2%（建议） |
| 线电压 VLL RMS | Vab / Vbc / Vca / Vllavg | Accuracy: 0.2%（建议） |
| 线电流 RMS | Ia / Ib / Ic / Iavg | Accuracy: 0.2%（建议） |
| 有功功率 P | Pa / Pb / Pc / P | 必须满足 0MC；ANSI C12 Class 0.5 |
| 无功功率 Q | Qa / Qb / Qc / Q | Accuracy: 0.5%（建议） |
| 视在功率 S | Sa / Sb / Sc / S | Accuracy: 0.5%（建议） |
| PF | PFa / PFb / PFc / PF | 可配置格式（IEC / IEEE 约定）；Accuracy: 0.2% |
| 相角 Phase Angle | 以 Va 为参考，各 V/I 角度 | 必须 ±0.5° |
| 有功电能 Ep | Ep_a / Ep_b / Ep_c / Ep；进线/出线/净/总 | 必须满足 MC；ANSI C12 Class 0.5 自测 |
| 无功电能 Eq | Eq_a / Eq_b / Eq_c / Eq；进线/出线/净/总 | Accuracy: 0.5%（建议） |
| 视在电能 Es | Es_a / Es_b / Es_c / Es | Accuracy: 0.5%（建议） |

功率符号约定：

| 方向 | 有功功率符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 从电网进线（用电） | 正 (+) | 负载消耗电能 |
| 向电网出线（逆潮） | 负 (−) | 向电网反送电 |

电压门限： 当某相电压 RMS 低于 10V 时，AcuRev-100认为该相"不存在"。

启动电流 (Starting Current, Ist)： 启动电流为 0.1% × 额定电流。当某路电流 RMS 低于 Ist 时，该路功率/电能不累计（输出为零）。例：200A CT → Ist = 0.2A；400A CT → 0.4A；800A CT → 0.8A；1200A CT → 1.2A。精度保证的电流范围应符合 MC / ANSI C12.20 的要求。

最小电流（Minimum Current, Imin）： 最小电流为1% × 额定电流。例：200A CT → Imin = 2A；400A CT → 4A；800A CT → 8A；1200A CT → 12A。

电能累计存储： 电能为累计值，需定期保存至非易失性存储器以防断电丢失。存储周期：1 秒（preferred），最低不超过 5 秒。断电时未保存的电能数据将丢失（最多丢失 1 个存储周期内的累计量）。

3.2 接线

3.2.1 接线方式

本产品支持以下接线方式，电流通过 80mA或100mA 或 333mV CT 接入：

前提条件： Va 和 Vn 必须接线（供电前提）。所有接线方式下 Va 和 Vn 始终作为供电端子。

1 Element 2 Wire（单相）

- 电压：测量 A 相电压 Van

- 电流：测量 A 相电流 Ia

- 系统功率/能量即 A 相

2 Element 3 Wire 1 Phase（分相）

分相场景下使用 A、C 两相。B 相端子不接线。

- 电压：Van, Vcn, Vlnavg; Vac

- 电流：Ia, Ic, Iavg

- 功率/能量：A、C 两相；系统 = A + C

3 Element 4 Wire Y（三相）

- 电压：Van, Vbn, Vcn, Vlnavg; Vab, Vbc, Vca, Vllavg

- 电流：Ia, Ib, Ic, Iavg

- 功率/能量：A、B、C 三相；系统 = A + B + C

3.2.2 接线识别

接线方式和CT类型由用户通过 Modbus 配置，设备不做自适应识别； Va 和 Vn 必须接线（供电前提）。Dip Switch 锁定后配置不可修改。运行中若实际接线与配置不匹配，视为异常并告警。

3.2.3 接线告警

支持接线告警，默认启用。可通过 Modbus 配置接线检查开关（启用/关闭），接线检查周期为 1 次/min。

当发现接线异常时：

- LED 闪红色

- 上位机 Modbus 状态上报

考虑以下接线异常：

- 电压、电流反接

- 电压、电流相位错误（偏离正常 ±20° 以上）

- 电压、电流缺相

以"实际接线 vs 当前配置"作为告警判据。

双色状态 LED 定义（独立于脉冲 LED）：

| LED 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 绿色常亮 | 正常运行，接线正常 |
| 绿色慢闪 | 正常运行，通信活动中 |
| 红色闪烁 | 接线异常检测到 |
| 红绿交替闪烁 | 固件升级中 |
| 红色常亮 | 设备故障（参考 DC260 1320） |

Modbus 状态上报：

通过 Modbus 寄存器上报以下状态，供上位机读取：

- 三相电压、三相电压相位角

- 三相电流、三相电流相位角

- 接线检查结果（各通道错误类型）

3.2.4 接线配置

用户可通过 Modbus 配置；Dip Switch 锁定后不可修改：

- 电流输入方向配置：正向/反向，用于电流输入接反时调整

- 软件配置电流输入通道：可重新配置物理通道与逻辑通道的映射，用于接错线时

- CT类型

- CT一次侧额定电流：CT 一次侧额定电流由 CT Type 隐含（如 200A CT 的 Primary 即 200A）

例如：（以下示例针对 AcuRev-101-mA 型号；AcuRev-101-mV 型号 CT Type 支持333mV，其余字段含义相同）

- Logic Channel  为1-3路的逻辑通道ID（非配置）

- Input Channel为1-3路的物理通道，可配置与Logic Channel的映射，用于接错通道时

- CT Type

- Direction为电流输入方向配置

- Primary: CT一次侧额定电流

200A/400A/800A/1200A；CTEP 认证应用须选配 200A/400A；

| Logic Channel |  | Input Channel | CT Type |  | Primary(A) |  |  | Direction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 1 | 100mA 或 80mA |  | 200 |  |  | Positive |
| B |  | 2 | 100mA 或 80mA |  | 200 |  |  | Positive |
| C |  | 3 | 100mA 或 80mA |  | 200 |  |  | Positive |

3.3 时间功能

3.3.1 RTC 与时间保持

- 漂移优于 ±0.5 秒/天

- 断电时保持时间为 1 周（标准可接受 36 小时，首选 1 周）

3.3.2 时间配置

支持通过 Modbus 配置时间/日期（年/月/日 + 时/分/秒），分辨率 1 秒。

允许用户设置时间。

3.3.3 运行时间 (Run Time)

AcuRev-100在非易失性内存中跟踪并保留：

- 设备运行时间：设备开始运行以来的累计时间

- 负载时间：电流输入 > Ist（启动电流）且电压 > 电压门限 的累计时间

允许用户重置运行时间。

3.4 通信协议

3.4.1通信接口 (RS-485与USB)

波特率可配置范围：9600–115200 bps，默认 19200 bit/s；8-N-1 帧格式。RS-485 与 USB 波特率和帧格式各自独立配置；Modbus 从机地址两者共享，配置一次同时生效；两个接口可同时连接通信。

RS485物理层要求：

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 通信方式 | 半双工 |
| 隔离 | 2.5 kV |
| 终端电阻 | 120 Ω |
| 最大传输距离 | 1000 ft（约 305 m） |
| 通信回线 | 有 |
| 协议 | Modbus RTU |

USB 物理层要求：

| 接口类型 | USB 转串口（UART） |
| --- | --- |
| 隔离 | 2.5 kV |
| 最大传输距离 | 受 USB 线缆限制（USB 2.0 约 5 m） |
| 协议 | Modbus RTU |

AcuRev-100支持通过 RS485和USB 的 Modbus RTU，功能完全一致：

- 读取（功能码 03/04）：

  - 电压：各相 VLN RMS、VLL RMS、相角、频率

  - 电流：各路电流 RMS、相角

  - 功率：各路有功/无功/视在功率、PF

  - 系统合计：合计有功/无功/视在功率、总 PF、功率方向

  - 电能：各路及系统合计的有功/无功/视在电能（进/出/净/总）

  - 状态：接线检查结果（错误类型 + 通道）、设备运行状态

  - 设备信息：型号、序列号、生效 CT 类型、硬件版本、固件版本、Bootloader 版本、制造商等

- 配置（功能码 06/16）：

  - CT 类型（由型号决定：AcuRev-101-mA 支持 100mA / 80mA；AcuRev-101-mV 支持333mV，不可跨型号切换）— Dip Switch 锁定后只读

  - 一次侧额定电流（200A/400A/800A/1200A 等）、电流方向（正/反）、物理通道重映射 — 可写；CTEP 认证应用须选配 200A/400A，Dip Switch 锁定后只读

  - 接线方式 — 可写；Dip Switch 锁定后只读

  - 接线检查开关（启用/关闭，默认启用）

  - Modbus 从站地址（1–247，默认 1）、波特率

  - 时间/日期

  - 密码（Password，0000–9999，默认 0000）

  - 额定频率（Nominal Frequency，50/60 Hz，默认 60 Hz）— Dip Switch 锁定后只读

  - 相序（Phase Order，ABC/ACB，默认 ABC，三相接线方式下生效）— Dip Switch 锁定后只读

  - 电能计算方式（Energy Calculation Method，Generic/Fundamental，默认 Generic）— Dip Switch 锁定后只读

  - 无功功率计算方式（Reactive Power Calculation Method，General/True，默认 General）— Dip Switch 锁定后只读

  - 能量脉冲常数（Energy Pulse Constant，0.1–50 imp/kWh，默认 1 imp/kWh）— Dip Switch 锁定后只读

  - 脉冲 LED 常数（LED Pulse Constant，0.1–50 imp/kWh，默认 50 imp/kWh）— Dip Switch 锁定后只读

  - 电能显示分辨率（Energy Reading Display Format，0.1/0.01/0.001 kWh，默认 0.1 kWh）— Dip Switch 锁定后只读

- 操作（功能码 06/16）：

  - 重启电表 (reboot)

  - 恢复出厂设置并重启 (factory reset) — 支持；Dip Switch 锁定后不支持

  - 重置能量 (clear energy) — 支持；Dip Switch 锁定后不支持

各路独立数据、系统合计数据分别占用独立寄存器地址段。寄存器地址、数据格式（IEEE 754 浮点/定点、字节序等）由 Modbus Address Table 文档定义（另行提供）。

私有协议（通过 RS485 或 USB）：

除标准 Modbus RTU 外，AcuRev-100通过 RS485和USB 还支持私有协议，用于以下功能：

- 校准：工厂校准流程通过私有协议执行

- 固件升级：固件文件传输通过私有协议执行，支持分包传输、校验和确认

说明：私有协议仅用于工厂校准和固件升级，日常使用的读数、配置、操作均通过标准 Modbus RTU 完成。RS-485 与 USB 均可用于私有协议通信。

3.5 固件更新

AcuRev-101 支持固件更新；Dip Switch 锁定后不支持。

说明：CTEP 认证要求计量相关软件在认证后不得变更。AcuRev-101 不采用软件分离架构，因此 Dip Switch 锁定后固件整体锁定，不可升级。

3.5.1 固件更新范围

- 可更新应用程序（Application）

- Bootloader 不可更新，升级过程中不会被擦除

- 固件更新期间测量数据/日志不会改变

- 配置将迁移至新版本

3.5.2 固件更新方法

通过 RS-485 或 USB 私有协议传输固件（§3.4.1），支持分包传输和校验。用户从 Accuenergy 获取固件文件并上传到AcuRev-100。

3.5.3 固件更新限制

只能使用 Accuenergy 发布的文件。固件文件加密并签名。

3.5.4 升级失败处理

不支持自动回滚。升级过程中 Bootloader 始终保留，确保设备在升级失败（如断电、通信中断）后仍可通过 Bootloader 重新接收固件。用户需再次执行升级操作。

3.6 校准

每个电压输入和电流输入都经过校准，以补偿由各种组件误差引起的误差：

- 校准电压 RMS 增益、电流 RMS 增益、电流相角和ADC采样频率

- 校准 50Hz 和 60Hz

- 校准和计算由电表完成，系数永久保存在非易失性存储器中

- 校准流程通过 RS485 或 USB 私有协议执行（§3.4.1），由测试台软件指示 AcuRev-100执行

3.7 脉冲输出与 LoRa Pulse 模块

AcuRev-100提供 1 路有功电能脉冲输出和 1 路 3.3V 供电输出，用于驱动外置 LoRa Pulse 模块实现无线远程抄表 (AMR)。

支持的 LoRa Pulse 模块：

- 自研 LoRa Pulse 模块

- 第三方 NextCentury LoRa Pulse 模块

脉冲 LED (Test Pulse)：

AcuRev-100在正面配备 1× 脉冲 LED（与 LCD 相邻），用于认证和能量脉冲测试，以及现场快速确认计量是否正常：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 脉冲常数 | 50imp/kWh（出厂默认值，可经 Acuview2 在 0.1–50 imp/kWh 范围内调整） |
| 脉冲宽度 | 20 ms |
| 用途 | 认证和能量脉冲测试；现场安装验证 |

- 有负载时 LED 闪烁，闪烁频率与负载功率成正比

- 无负载时 LED 不闪烁

注：脉冲 LED 独立于双色状态 LED。脉冲 LED 用于认证/能量脉冲测试和现场验证，双色 LED 用于运行状态和告警指示。

脉冲输出规格：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 输出类型 | 光耦隔离（无源，集电极开路），满足 SELV 要求 |
| 脉冲源 | 系统进线有功电能 |
| 脉冲常数 | 1 imp/kWh（1 pulse/kWh）（出厂默认值，可经 Acuview2 在 0.1–50 imp/kWh 范围内调整） |
| 脉冲宽度 | 20 ms |
| 最大负载电压 | ≤ 33 VDC |
| 最大负载电流 | ≤ 50 mA |
| 最大负载功耗 | ≤150mW |
| 典型应用 | 可驱动LoRa模块脉冲计数输入 |

注：脉冲 LED（50imp/kWh）和脉冲输出（1 imp/kWh）采用不同常数。脉冲 LED 用于认证和能量脉冲测试，分辨率较高；脉冲输出常数较低，确保高功率下脉冲间隔足够，便于外置 LoRa Pulse 模块计数。

3.3V 供电输出规格：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 输出电压 | 3.3V DC |
| 最大输出电流 | 200mA |
| 用途 | 为外置 LoRa Pulse 模块供电 |

注：脉冲输出和 3.3V 输出配合使用——3.3V 为 LoRa Pulse 模块供电，脉冲输出接入 LoRa Pulse 模块，由模块完成脉冲计数和通信转发（LoRa 无线上报）。LoRa Pulse 模块安装在电表外壳内部或紧邻位置。

参照 GG2 的安全要求：连接到脉冲输出和 3.3V 端子的所有线缆和设备必须封装在电表所处的外壳内。

3.8 LCD 显示

AcuRev-100配备 1× 点阵图形 LCD（量产 160×64；测试阶段暂用 256×64），用于现场显示，显示内容与排版见本节示意图。

正常显示：

- 显示内容：进线有功电能累计值 (kWh)

- 显示格式：9 位整数 + 1 位小数（最大显示 999999999.9 kWh），默认高位空白

- 显示分辨率：0.1 kWh

- 内部数据分辨率：1 Wh（通过 Modbus 可读取完整精度）

开机显示序列：

上电启动时，LCD 依次显示以下信息（每项持续约 2 秒）：

- 公司logo

- 型号（Model）

- 序列号   （格式：MAC(YY+30)MMabcde）

- 固件版本（Firmware Version）

- 接线方式（Service Type：1E2W / 2E3W1P / 3E4WY）

- 进线有功电能累计值（kWh）— 此后保持显示

LCD 背光：

硬件预留背光电路，当前固件不点亮。未来版本可能移除背光硬件。

3.9 铅封

AcuRev-101 通过位于背面端子侧的 Dip Switch 实现软件铅封。铅封（Dip Switch）锁定后，与测量及计量相关的配置不得修改，以满足 MC / CTEP / NYPSC 认证要求。

铅封锁定后，以下参数和操作不可执行：

- 接线配置：接线方式、CT 类型、一次侧额定电流、电流输入方向、物理/逻辑通道映射

- 额定频率（Nominal Frequency）

- 相序（Phase Order）

- 功率因数格式约定（PF/VAR 计算方式，IEC / IEEE）

- 电能计算方式（Energy Calculation Method）

- 无功功率计算方式（Reactive Power Calculation Method）

- 能量脉冲输出配置：Energy Pulse Constant、LED Pulse Constant

- 电能显示分辨率（Energy Reading Display Format）

- 校准（电压/电流增益、相角、ADC 采样频率）

- 固件升级

- 恢复出厂设置（factory reset）

- 重置能量（clear energy）

4 机械规格

4.1 尺寸与安装

- 电表单元尺寸（不大于）：120mm (宽) × 70mm (高) × 70mm (深)；当前设计为 120 × 70 × 54mm

- 产品形态：开放式 (open style) 电表单元，需装入外壳使用

- 安装方式：由外壳设计决定（非电表单元本身固定方式）

- 外壳设计：不在本项目范围内，由未来 Panel 组负责

电表单元需考虑以下安装形态的机械接口需求：

| 安装形态 | 说明 | 参考 |
| --- | --- | --- |
| Flush Mount | 嵌入式，装入墙内接线盒 | GG2 使用 Arlington 3-Gang Box |
| Surface Mount | 表面安装，装入独立 NEMA 外壳 | GG2 使用 UL 认证 NEMA Box |
| MMU | 多表堆叠，装入集中柜体 | GG2 支持 2–28 表 |

注：电表单元的机械接口（固定方式、端子朝向、PCB 外形）需与未来外壳设计协调。建议在结构设计阶段尽早与 Panel 组对齐。

4.2 机械要求

4.2.1 振动

ANSI C12.1 §4.7.3.20/4.7.3.21 (IEC 60068-2-6)：

- 非工作状态，无包装

- 30–350Hz，扫频速度 1 倍频程/分，5 m/s² (0.5g)，每轴 30 分钟

EN 50470-1 §5.2.2.3 (EN 60068-2-6 Test Fc)：

- 10–150Hz；过渡频率 60Hz

- f < 60Hz: 恒幅 0.075mm；f > 60Hz: 恒加速度 1gn (10 m/s²)

- 每轴扫频循环 10 次

测试后误差漂移不得超过 ±0.1%。

4.2.2 冲击

ANSI C12.1 §4.7.3.18 (IEC 60068-2-27:1987)：

- 半正弦脉冲，18 次冲击；峰值加速度 15g (150 m/s²)；脉冲持续 11ms

EN 50470-1 §5.2.2.2 (EN 60068-2-27 Test Ea)：

- 半正弦脉冲；峰值加速度 30g (300 m/s²)；脉冲持续 18ms

测试后误差漂移不得超过 ±0.1%。

4.3 防护等级要求

电表单元为开放式设计，自身不提供防护等级。最终防护等级由外壳决定（由 Panel 组负责），外壳应不低于 IP20。

4.4 电表单元标记与布局

正面（面向用户）：

- LCD 显示屏

- 脉冲 LED (Test Pulse)

- 双色状态 LED（红/绿）

- 制造商 Logo

- 型号标签信息

背面（端子面）：

所有接线端子从背面出（参考 GG2 布局）：

- 电压端子（A/B/C/N）

- CT 端子（A/B/C × X1/X2）

- RS485 端子 + 通信回线

- 脉冲输出端子

- 3.3V 输出端子

- 拨码铅封开关

标注内容（电表单元本体）：

- 制造商名称和 Logo

- 型号 (Model) / 序列号 (SN)  （格式：MAC(YY+30)MMabcde）

- 端子标注

- 温度或环境类别

- 认证标志：UL、CE、FCC

- 电源、测量电流、电压规格

- 脉冲常数标注（LED 50 imp/kWh；脉冲输出 1 imp/kWh）

- Service Type（接线方式）、Rated Voltage、Rated Frequency（参考 GG2 标签）

5 电气规格

5.1 电压输入

电压输入 Va/Vb/Vc/Vn 用于三相电压测量。Va 和 Vn 同时用于供电。

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 额定电压（VLN） | 120V, 208V, 230V, 240V, 277V |
| 额定电压（VLL） | 208V, 240V, 400V, 415V, 480V |
| 工作电压范围（供电及测量） | 100–294 VAC |
| 计量频率 | 50 / 60 Hz（自动检测，范围 45–65 Hz） |
| 功耗 | ≤ 3W（不含外置 LoRa Pulse 模块），总功耗待评估 |

5.2 电流输入

3 路电流输入：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 精度 | ±0.5%（MC S-E-06；ANSI C12 Class 0.5 自测） |
| 相角精度 | ±0.5° |
| 耐受能力 | 30 × CT 一次侧额定电流，持续 0.5 s |

电流输入接口规格：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| Nominal Input | mA model: 80mA, 100mA mV model: 333mV |
| Range | mA model: 0–120mA mV model: 0–400mV |
| Pickup | mA model: 0.06mA mV model: 0.25mV |
| Max voltage | 1.2V |
| 精度 | 0.2% |

6 EMC（电磁兼容性）

EMC 抗扰度：

- IEC 61326-1（CE 要求）

EMC 发射：

- EN 55032 Class B（CE 要求）

- FCC Part 15 Class B

7 安全要求

必须满足：

- UL 61010-1:2012

- CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012

- UL 61010-2-030

设计考虑：

电压输入标称满量程：277V LN / 480V LL，CAT III。

各端子安全等级：

- 电压测量：应视为 HLV

- 电流测量：视为 HLV

- RS-485：应视为 SELV

- 脉冲输出：应视为 SELV

- 3.3V 输出：应视为 SELV

8 环境特性

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 使用场景 | 室内 |
| 污染等级 | Pollution Degree 2 |
| 额定工作温度 | −25°C 至 +70°C |
| 极限工作温度 | −40°C 至 +85°C |
| 存储/运输温度 | −40°C 至 +85°C |
| 额定工作湿度 | 0% 至 75% RH |
| 极限湿度 | 0% 至 95% RH |
| 海拔 | 0 m 至 2000 m |

9 认证

认证分为两个层级：电表单元独立认证，以及电表 + Panel + CT 系统认证。

电表单元独立认证：

| 认证 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UL 61010-1:2012 | 安全 | 必须 |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012 | 安全 | 必须 |
| CE | 合规 | 必须（IEC 61326-1 + EN 55032 Class B） |
| FCC Part 15 Class B | EMC 发射 | 必须 |

系统认证（电表 + Panel + CT，以 Flush Mount / Surface Mount / MMU 形态）：

| 认证 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Measurement Canada (MC) | 精度 | 须满足（CTEP 认证系统）；依据 S-E-06 和 LMB-EG-07 |
| ANSI C12.20 Class 0.5 | 精度 | 自测验证，不需要正式认证 |
| CTEP | 计费 | 须满足（CTEP 认证系统） |
| NYPSC | 计费 | 须满足（CTEP 认证系统） |

10 工具软件

10.1 测试台

测试台是用于测试、校准和配置电表的硬件和软件平台。

10.1.1 校准

- 测试台软件不实现校准算法，仅指示 AcuRev-100执行校准

- AcuRev-100自行实现校准程序和算法

- 测试台软件读取并记录校准结果

- 校准流程通过 RS485 或 USB 私有协议执行（§3.4.1）

10.1.2 工厂配置

测试台应能够为 AcuRev-100配置：

- 设备信息：型号 (Model)、序列号 （格式：MAC(YY+30)MMabcde）

- 接线锁定配置：根据 Model 写入接线方式和 CT 类型，Dip Switch 锁定后锁定，不可修改（CTEP 认证应用须额外选配认证 CT 及认证 Panel）

- 其他设置

10.1.3 工厂验证

测试台应能够验证 AcuRev-100的常规功能，例如准确性、通讯协议等。

10.2 上位机软件 Acuview2

AcuRev-100通过 RS485或USB 与上位机软件 Acuview2 配合使用，Acuview2 支持：

- 测量数据显示：读取并显示所有电气参数（电压、电流、功率、电能、PF、频率等）

- 配置：接线方式、CT 类型、接线配置、Modbus 参数、时间等（Dip Switch 锁定后，接线方式、CT 类型及接线配置在 Acuview2 中只读，不可修改），连接上位机后首次修改基础配置信息需输入密码，密码校验通过后，本次连接内允许继续下发其余测量配置项，断开重连后须重新校验。

- 固件升级：通过 RS485 或 USB 私有协议上传 Accuenergy 发布的固件文件（支持；Dip Switch 锁定后不支持，Acuview2 应禁用升级功能）

11 可制造性

设计时需要考虑可制造性：

- 电表单元为开放式设计，外壳由 Panel 组负责；需定义电表单元与外壳的机械接口规范

- 与 RACF 尽量共用器件（MCU、ADC、RS485 隔离、RTC、电源管理、NVM 等），PCB 不共用

- 避免使用定制设备

- PCB 应可追溯（例如带有 SN）

- 易于组装（需考虑 MMU 多表堆叠场景的组装效率）

- 考虑 PCB 板级硬件和软件的可测试性

- 制造相关文件应完整并为制造技术员提供清晰的操作指南