## AcuRev-100测试用例
模块 | 子模块 | 用例编号 | 用例标题 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 级别 | 是否可自动化 | 调试结果 | 测试结果 | 备注
交流频率 | 交流频率 | Function_AC meter_001_01_case1 | 交流电在45 HZ 、55HZ、65 Hz，测量精度要求0.01HZ | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 1.1、电表上设置50HZ 2、交流电源输入频率为45HZ。 3、Acuview2上检查交流电频率是否在精度范围内，范围:44.99~45.01 Hz 4、交流电源输入频率为55HZ。 5、Acuview2上检查交流电频率是否在精度范围内，范围: 54.99~55.01 Hz 6、交流电源输入频率为65HZ。 7、Acuview2上检查交流电频率是否在精度范围内，范围:64.99~65.01 Hz | 步骤3：Acuview2上交流电频率显示在 44.99~45.01 Hz 范围内； 步骤5：Acuview2上交流电频率显示在 54.99~55.01 Hz 范围内； 步骤7：Acuview2上交流电频率显示在 64.99~65.01 Hz 范围内 | LV2 | 是 | [2026-07-14] 通过 [自动化2026-07-08] 非额定频点恒偏低: 45→44.90, 55→54.90, 65→64.80(要求±0.01Hz, 且分辨率仅0.1Hz); 50/60Hz正常, 疑似固件问题 [2026-07-13] 原始报告json缺失(reports目录被清理), 证据链断裂, 结论降级待重测(监督复核意见); 07-08结论仅存文字记录 | 通过 | 通过
| 交流频率 | Function_AC meter_001_01_case2 | 交流电在50HZ 、60 Hz，测量精度要求0.01HZ | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 1.1、电表上设置60HZ 2、交流电源输入频率为50HZ。 3、Acuview2上检查交流电频率是否在精度范围内，范围: 49.99~50.01 Hz 4、交流电源输入频率为60HZ。 5、Acuview2上检查交流电频率是否在精度范围内，范围:59.99~60.01 Hz | 步骤3：Acuview2上交流电频率显示在 49.99~50.01 Hz 范围内； 步骤5：Acuview2上交流电频率显示在 59.99~60.01 Hz 范围内 | LV0 | 是 | [2026-07-14] 通过 [自动化2026-07-08] 50/60Hz 两点实测均在±0.01Hz内 [2026-07-13] 原始报告json缺失(reports目录被清理), 证据链断裂, 结论降级待重测(监督复核意见); 07-08结论仅存文字记录 | 通过 | 通过
| 交流频率 | Function_AC meter_001_01_case3 | 电表上设置60HZ, 交流电在40HZ 、70 Hz，无测量精度要求（超出45-65Hz计量范围，探索性用例，不保证可测） | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 1.1、电表上设置60HZ 2、交流电源输入频率为40HZ。 3、Acuview2上检查交流电频率可以测试到频率数据，无精度要求 4、交流电源输入频率为70HZ。 5、Acuview2上检查交流电频率可以测试到频率数据，无精度要求 | 3、Acuview2上检查交流电频率可以测试到频率数据，无精度要求 5、Acuview2上检查交流电频率可以测试到频率数据，无精度要求 | LV3 | 是 | 转手工(2026-07-13 裁决): 源CL3021 40Hz下发被拒、70Hz掉输出0V致自供电表断电, 无可自动化测点 |  | 转手工：源CL3021不支持40Hz（下发被拒）/70Hz（输出掉0V致自供电表断电），无可自动化测点；换支持40-70Hz的源后可重评
| 交流频率 | Function_AC meter_001_01_case4 | 空载情况下，电表频率显示0 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、输出50HZ频率 2、关闭源输出 3、Acuview2上位机查看系统频率 | 3、关闭源输出，频率显示0 | LV1 | 否 | [2026-07-13] 转手工(用户裁决): 自供电表关源=电表断电,Modbus不可读; USB口供电能力未验证,验证通过后可重新评估自动化 |  | 不可自动化：空载需关源＝给自供电表断电，Modbus无法回读；USB供电能力未验证
交流电压（相电压） | 线-地电压(相电压)验证 | Function_AC meter_002_01_case1 | 交流电Van、Vbn、Vcn输入额定电压分别均为120V,测量Van、Vbn、Vcn、Vlnavg满足精度要求0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为120V。 3、Acuview2上检查交流电相电压是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电压均在精度范围内，范围(V):119.760 ~ 120.240 Vlnavg范围(V)：119.760 ~ 120.240 | LV0 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 线-地电压(相电压)验证 | Function_AC meter_002_01_case2 | 交流电Van、Vbn、Vcn输入额定电压分别均为220V,277V,测量Van、Vbn、Vcn、Vlnavg满足精度要求0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为220V。 3、Acuview2上检查交流电相电压是否均在精度范围内 4、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为277V。 5、Acuview2上检查交流电相电压是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电压均在精度范围内，范围(V):219.560 ~ 220.440，Vlnavg范围(V)：219.560 ~ 220.440 5、Acuview2上检查交流电相电压均在精度范围内，范围(V):276.446 ~ 277.554，Vlnavg范围(V)：276.446 ~ 277.554 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 线-地电压(相电压)验证 | Function_AC meter_002_01_case3 | 交流电Van、Vbn、Vcn输入临界电压分别均为10.2V、20V,电表有测量值,测量Van、Vbn、Vcn、Vlnavg没有精度要求 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为10.2V。 3、Acuview2上检查交流电相电压是否有测量显示，精度没有要求 4、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为20V。 5、Acuview2上检查交流电相电压是否有测量显示，精度没有要求 | 3、Acuview2上检查交流电相电压有测量显示，没有精度要求 5、Acuview2上检查交流电相电压有测量显示，没有精度要求 | LV3 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 线-地电压(相电压)验证 | Function_AC meter_002_01_case4 | 交流电Van、Vbn、Vcn输入电压分别均为0V，1V，9V,电表Van、Vbn、Vcn、Vlnavg无测量值 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为0V。 3、Acuview2上检查交流电相电压是否为0V 4、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为1V。 5、Acuview2上检查交流电相电压是否为0V，不考虑精度 6、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为9V。 7、Acuview2上检查交流电相电压是否为0V，不考虑精度 | 3、5、7、Acuview2上检查交流电相电压为0V | LV4 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 线-地电压(相电压)验证 | Function_AC meter_002_01_case5 | 交流电Van、Vbn、Vcn输入额定电压为(120V,220V,277V),测量Van、Vbn、Vcn、Vlnavg满足精度要求0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压分别为(120V,220V,277V)。 3、Acuview2上检查交流电相电压是否均在精度范围内，Van范围,Vbn范围,Vcn范围,Vlnavg范围 | 3、Acuview2上检查交流电相电压均在精度范围内， Van范围(V):119.760 ~ 120.240， Vbn范围(V):219.560 ~ 220.440， Vcn范围(V):276.446 ~ 277.554， Vlnavg范围(V):205.255 ~ 206.078 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 线-地电压(相电压)验证 | Function_AC meter_002_01_case6 | 交流电Van、Vbn、Vcn输入额定电压为(120V,120V,120V)顺序，且φA、φB、φC分别为(0°、130°、250°)，Van、Vbn、Vcn、Vlnavg测量值满足精度要求0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为120V。 3、电表相序设置为ABC，φA、φB、φC分别为(0°、130°、250°) 4、Acuview2上检查交流电相电压Van、Vbn、Vcn、Vlnavg测量值是否满足精度要求 | 4、Acuview2上检查交流电相电压均在精度范围内，范围(V):119.760 ~ 120.240， Vlnavg范围(V)：119.760 ~ 120.240 | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 线-地电压(相电压)验证 | Function_AC meter_002_01_case7 | 电压为0，只加电流, 电流测量值正常，但不计算夹角、功率、能量；电压为10V，电流测量值正常，且计算夹角、功率、能量 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为0V。 3、电表相序设置为ABC，φA、φB、φC分别为(0°、240°、120°) 4、input1-3 设置为3A 5、Acuview2上检查交流电相电压Van、Vbn、Vcn、Vlnavg测量值是否为0V。 6、ABC三相, 输入通道input1-3电流均为3A 7、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为10V。 8、电表相序设置为ABC，φA、φB、φC分别为(0°、240°、120°) 9、input1-3 设置为3A 10、ABC三相, 输入通道input1-3电流均为3A | 5、Acuview2上检查交流电相电压Van、Vbn、Vcn、Vlnavg测量值为0V 6、ABC三相, 输入通道input1-3、均为3A，同时功率、夹角、能量不计算 10、ABC三相, 输入通道input1-3、电流均为3A，同时计算功率、夹角、能量 | LV3 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
交变电压（线电压） | 线-线电压(线电压)验证 | Function_AC meter_003_01_case1 | 交流电Van、Vbn、Vcn均输入电压220V和277V, 测量Vab、Vbc、Vca、Vllavg精度均满足要求0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为220V。 3、Acuview2上检查交流电相电压是否均在精度范围内， 4、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为277V。 5、Acuview2上检查交流电相电压是否均在精度范围内， | 3、Acuview2上检查交流电线电压均在精度范围内， 范围(V):380.289 ~ 381.813， Vllavg范围(V)：380.289 ~ 381.813 5、Acuview2上检查交流电线电压均在精度范围内， 范围(V):478.819 ~ 480.738， Vllavg范围(V)：478.819 ~ 480.738 | LV0 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 线-线电压(线电压)验证 | Function_AC meter_003_01_case2 | 交流电Van、Vbn、Vcn均输入临界电压10.2V、20V,电表有测量值，测量Vab、Vbc、Vca、Vllavg精度没有要求 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为10.2V。 3、Acuview2上检查交流电线电压是否有测量显示， 精度没有要求 4、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为20V。 5、Acuview2上检查交流电线电压是否有测量显示, 精度没有要求 | 3、Acuview2上检查交流电线电压有测量显示，精度没有要求 5、Acuview2上检查交流电线电压有测量显示，精度没有要求 | LV3 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 线-线电压(线电压)验证 | Function_AC meter_003_01_case3 | 交流电Van、Vbn、Vcn均输入电压0V，1V，9V,电表Vab，Vbc、Vca、Vllavg无测量值 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为0V。 3、Acuview2上检查交流电线电压是否为0V 4、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为1V。 5、Acuview2上检查交流电线电压是否为0V 6、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的额定电压为9V。 7、Acuview2上检查交流电线电压是否为0V | 3、5、7、Acuview2上检查交流电线电压为0V | LV3 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 线-线电压(线电压)验证 | Function_AC meter_003_01_case4 | 交流电Van、Vbn、Vcn输入额定电压为(120V,220V,270V), θA、θB、θC分别为(0°、60°、120°)测量Vab、Vbc、Vca、Vllavg满足精度要求0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、交流电源输入相电压Van、Vbn、Vcn的电压为(120V,220V,270V), θA、θB、θC分别为(0°、60°、120°)。 3、Acuview2上检查交流电线电压是否均在精度范围内， | 3、Acuview2上检查交流电线电压均在精度范围内 Vab范围(V)：190.406 ~ 191.170 Vca范围(V)：345.285 ~ 346.669 Vbc范围(V)：248.300 ~ 249.295 Vllavg范围(V)：261.330 ~ 262.378 | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
电流测量 | 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case1 | CT选型333mV(200A)，3E4WY，三路电流分别为(50A、100A，200A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 1.1、使用5A/333mV CT，将CT变比值设置为200 2、使用台体输入三路电流分别为(1.25A、2.5A，5A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相 3、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 49.900 ~ 50.100 Ib: 99.800 ~ 100.200 Ic: 199.600 ~ 200.400 Iavg: 116.433 ~ 116.900 | LV0 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case2 | CT选型333mV(200A)，三路电流分别为Imin（2，2，2）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，精度满足精度0.2%,三路电流分别为(0.2,0.1,0.2),无精度要求 备注：0.2A为Ist | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为（0.05，0.05，0.05）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相。 3、精度保证的电流范围应符合要求 4、输入三路电流分别为（0.005，0.0025，0.005）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，无精度要求 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 1.996 ~ 2.004 Ib: 1.996 ~ 2.004 Ic: 1.996 ~ 2.004 Iavg: 1.996 ~ 2.004 4、Acuview2上检查交流电相电流显示约为：0.2,0.1,0.2(无精度要求；Ib=0.1A低于Ist 0.2A，按PRS §3.1仅功率/电能不累计，电流显示是否归零待需求澄清，不作硬判据) | LV0 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case3 | CT选型333mV(200A)，一路电流为（100A），在上位机均配置为对应A相，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入一路电流分别为（2.5A），在上位机均配置为对应A相 3、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 99.800 ~ 100.200 Ib: 0 ~ 0 Ic: 0 ~ 0 Iavg: 33.267 ~ 33.400 | LV1 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case4 | CT选型333mV(200A)，两路电流分别为(200A、240A),在上位机均配置为对应B相和C相，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入两路电流分别为(5A、6A),在上位机均配置为对应B相和C相。 3、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 0 ~ 0 Ib: 199.600 ~ 200.400 Ic: 239.520 ~ 240.480 Iavg: 146.373 ~ 146.960 | LV1 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case5 | CT选型333mV(200A)，三路电流分别为(50A、100A，120A)，顺序ABC，相角设置为(0°、240°、120°)，电表设置电流分别为Positive、Negative，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为(1.25A、2.5A，3A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相 3、电表上设置为顺序ABC， 相角设置为(0°、240°、120°) 4、电表设置电流方向为Positive 5、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 6、电表设置电流方向为Negative 7、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 | 5、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 49.900 ~ 50.100 Ib: 99.800 ~ 100.200 Ic: 119.760 ~ 120.240 Iavg: 89.820 ~ 90.180 6、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 49.900 ~ 50.100 Ib: 99.800 ~ 100.200 Ic: 119.760 ~ 120.240 Iavg: 89.820 ~ 90.180 用户通道&输入通道&系统参数PF 为-1 用户通道&输入通道&系统参数有功功率P为负数 | LV2 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case6 | CT选型333mV(400A)，3E4WY，三路电流分别为(50A、200A，400A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为(0.625A、2.5A，5A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相 3、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 49.900 ~ 50.100 Ib: 199.600 ~ 200.400 Ic: 399.200 ~ 400.800 Iavg: 216.233 ~ 217.100 | LV1 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case7 | CT选型333mV(400A)，三路电流分别为Imin（4A，4A，4A）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，精度保证的电流范围0.2%,输入三路电流分别为（0.4A，0.4A，0.4A） 备注：0.4A为Ist | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为（0.05，0.05，0.05）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相。 3、精度保证的电流范围是否符合精度要求 4、源输入电流A\B\C三相分别为（0.005，0，0.005） | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 3.992 ~ 4.008 Ib: 3.992 ~ 4.008 Ic: 3.992 ~ 4.008 Iavg: 3.992 ~ 4.008 4、Acuview2上检查交流电相电流分别为：0.4,0,0.4(无精度要求) | LV1 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case8 | CT选型100mA(200A)，3E4WY，三路电流分别为(50A、100A，200A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为(5A、10A，20A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相 3、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 49.900 ~ 50.100 Ib: 99.800 ~ 100.200 Ic: 199.600 ~ 200.400 Iavg: 116.433 ~ 116.900 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case9 | CT选型100mA(200A)，三路电流分别为Imin（2，2，2）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，精度满足精度0.2%,三路电流分别为(0.2,0.1,0.2),无精度要求 备注：0.2A为Ist | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为（0.2，0.2，0.2）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相。 3、精度保证的电流范围是否符合 精度要求 4、源输入电流A\B\C三相分别为（0.02，0.01，0.02） | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 1.996 ~ 2.004 Ib: 1.996 ~ 2.004 Ic: 1.996 ~ 2.004 Iavg: 1.996 ~ 2.004 4、Acuview2上检查交流电相电流分别为：0.2,0.1,0.2(无精度要求) | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case10 | CT选型100mA(400A)，3E4WY，三路电流分别为(50A、200A，400A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为(2.5A、10A，20A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相 3、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 49.900 ~ 50.100 Ib: 199.600 ~ 200.400 Ic: 399.200 ~ 400.800 Iavg: 216.233 ~ 217.100 | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case11 | CT选型100mA(400A)，三路电流分别为Imin（4A，4A，4A）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，精度保证的电流范围0.2%,输入三路电流分别为（0.4A，0A，0.4A） 备注：0.4A为Ist | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为（0.2，0.2，0.2）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相 3、精度保证的电流范围是否符合精度的要求 4、输入三路电流分别为（0.02，0，0.02）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 3.992 ~ 4.008 Ib: 3.992 ~ 4.008 Ic: 3.992 ~ 4.008 Iavg: 3.992 ~ 4.008 4、Acuview2上检查交流电相电流分别为：（0.4A，0A，0.4A）(无精度要求) | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case12 | CT选型100mA(800A)，3E4WY，三路电流分别为(50A、400A，800A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为(1.25A、10A，20A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相 3、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 49.900 ~ 50.100 Ib: 399.200 ~ 400.800 Ic: 798.400 ~ 801.600 Iavg: 415.833 ~ 417.500 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case13 | CT选型100mA(800A)，三路电流分别为（8，8，8）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，精度保证的电流范围0.2%,输入三路电流分别为（0.8A，0A，0.8A） 备注：0.8A为Ist | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为（0.2，0.2，0.2）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相。 3、精度保证的电流范围是否符合精度要求 4、源输入电流A\B\C三相分别为（0.02，0，0.02） | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 7.984 ~ 8.016 Ib: 7.984 ~ 8.016 Ic: 7.984 ~ 8.016 Iavg: 7.984 ~ 8.016 4、Acuview2上检查交流电相电流分别为：（0.8A，0A，0.8A）(无精度要求) | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case14 | CT选型100mA(1200A)，3E4WY，三路电流分别为(50A、600A，1200A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为(0.8333A、10A，20A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相 3、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 49.900 ~ 50.100 Ib: 598.800 ~ 601.200 Ic: 1197.600 ~ 1202.400 Iavg: 615.433 ~ 617.900 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case15 | CT选型100mA(1200A)，三路电流分别为（12，12，12）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，精度保证的电流范围0.2%,输入三路电流分别为（1.2A，1.2A，1.2A） 备注：0.8A为Ist | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为（0.2，0.2，0.2）,在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相。 3、精度保证的电流范围是否符合精度要求 4、源输入电流A\B\C三相分别为（0.02，0，0.02） | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 11.976 ~ 12.024 Ib: 11.976 ~ 12.024 Ic: 11.976 ~ 12.024 Iavg: 11.976 ~ 12.024 4、Acuview2上检查交流电相电流分别为：（1.2A，1.2A，1.2A）(无精度要求) | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case16 | CT选型RCT(500A)，3E4WY，输入三路电流分别为(50A、300A，500A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为(0.5A、3A，5A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相 3、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 49.900 ~ 50.100 Ib: 299.400 ~ 300.600 Ic: 499.000 ~ 501.000 Iavg: 282.767 ~ 283.900 | LV1 | 是 | 已生成待调试：CT类型(80mA/RCT)无寄存器枚举映射，待固件/工程师确认(2026-07-14) |  | 待调试：80mA/RCT无CT类型寄存器枚举映射，待固件/工程师确认后调试
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case17 | CT选型RCT(1000A)，3E4WY，输入三路电流分别为(400A、600A，800A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入三路电流分别为(2A、3A，4A)，在上位机上分别配置为对应A相、B相、C相 3、Acuview2上检查交流电相电流是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia： 399.200 ~ 400.800 Ib: 598.800 ~ 601.200 Ic: 798.400 ~ 801.600 Iavg: 598.800 ~ 601.200 | LV2 | 是 | 已生成待调试：CT类型(80mA/RCT)无寄存器枚举映射，待固件/工程师确认(2026-07-14) |  | 待调试：80mA/RCT无CT类型寄存器枚举映射，待固件/工程师确认后调试
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case18 | CT选型100mA(5A)，3E4WY，CT一次侧额定电流取5-2000A范围下限5A，三路显示电流均为2.5A，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机配置CT Type=100mA、CT Primary=5（范围下限） 3、源输入三路电流均为10A（经台体CT 20A/100mA，显示系数=Primary/20=0.25，对应显示2.5A；源Ic带载不足，不取20A），分别配置为对应A相、B相、C相 4、Acuview2上检查Ia、Ib、Ic、Iavg是否均在精度范围内 5、恢复CT Primary=1000（默认值） | 4、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia：2.495 ~ 2.505 Ib：2.495 ~ 2.505 Ic：2.495 ~ 2.505 Iavg：2.495 ~ 2.505 5、回读CT Primary=1000，还原成功 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(CT Primary字面值前置写入成功/设源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，换板后重跑；本次已真机实证固件支持CT Primary 5-2000A字面值写入(5/1500/2000均写入回读一致)，helpers已切字面值口径，跑后已还原1000；07-14台面反馈源Ic 20A过载→源电流降10A(显示2.5A)已修正重跑
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case19 | CT选型100mA(2000A)，3E4WY，CT一次侧额定电流取5-2000A范围上限2000A，三路显示电流均为1000A，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机配置CT Type=100mA、CT Primary=2000（范围上限） 3、源输入三路电流均为10A（经台体CT 20A/100mA，显示系数=Primary/20=100，对应显示1000A），分别配置为对应A相、B相、C相 4、Acuview2上检查Ia、Ib、Ic、Iavg是否均在精度范围内 5、恢复CT Primary=1000（默认值） | 4、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia：998.0 ~ 1002.0 Ib：998.0 ~ 1002.0 Ic：998.0 ~ 1002.0 Iavg：998.0 ~ 1002.0 5、回读CT Primary=1000，还原成功 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(CT Primary字面值前置写入成功/设源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，换板后重跑；本次已真机实证固件支持CT Primary 5-2000A字面值写入(5/1500/2000均写入回读一致)，helpers已切字面值口径，跑后已还原1000
| 相电流测量验证 | Function_AC meter_004_01_case20 | CT选型100mA(1500A)，3E4WY，CT一次侧额定电流取5-2000A范围内任意值1500A，三路显示电流均为750A，测量Ia,Ib,Ic,Iavg满足精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、接线方式3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机配置CT Type=100mA、CT Primary=1500（范围内任意非档位值） 3、源输入三路电流均为10A（经台体CT 20A/100mA，显示系数=Primary/20=75，对应显示750A），分别配置为对应A相、B相、C相 4、Acuview2上检查Ia、Ib、Ic、Iavg是否均在精度范围内 5、恢复CT Primary=1000（默认值） | 4、Acuview2上检查交流电相电流均在精度范围内 Ia：748.5 ~ 751.5 Ib：748.5 ~ 751.5 Ic：748.5 ~ 751.5 Iavg：748.5 ~ 751.5 5、回读CT Primary=1000，还原成功 | LV3 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(CT Primary字面值前置写入成功/设源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，换板后重跑；本次已真机实证固件支持CT Primary 5-2000A字面值写入(5/1500/2000均写入回读一致)，helpers已切字面值口径，跑后已还原1000
| 对应不同接线方式电流验证 | Function_AC meter_004_02_case1 | CT选型333mV(200A)，1E2W输入InputA电流为100A，测量InputA电流精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、1E2W | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、1E2W输入InputA电流为2.5A 3、Acuview2上检查电流InputA是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查电流InputA在精度范围内 IA: 99.800 ~ 100.200 | LV0 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| 对应不同接线方式电流验证 | Function_AC meter_004_02_case2 | CT选型333mV(200A)，2E3W1P接线输入InputA、InputC电流为(100A、200A)，测量InputA、InputC电流精度0.2% | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、2E3W1P | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、2E3W1P接线输入InputA、InputC电流为(2.5A、5A) 3、Acuview2上检查电流InputA、InputC是否均在精度范围内 | 3、Acuview2上检查电流InputA、InputC均在精度范围内 Ia: 99.800 ~ 100.200 Ic: 199.600 ~ 200.400 | LV0 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
PF、功率 | PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case1 | CT选型333mV(200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为220V，(A&B&C相)电流为(50A、50A、50A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入(A&B&C相)电流为(1.25A、1.25A、1.25A)，电压均为220V 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：10978.0 ~ 11022.0 W B相：10978.0 ~ 11022.0 W C相：10978.0 ~ 11022.0 W 系统：32934.0 ~ 33066.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-55.0 ~ 55.0 VAR B相：-55.0 ~ 55.0 VAR C相：-55.0 ~ 55.0 VAR 系统：-165.0 ~ 165.0 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：10945.0 ~ 11055.0 VA B相：10945.0 ~ 11055.0 VA C相：10945.0 ~ 11055.0 VA 系统：32835.0 ~ 33165.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.998 ~ 1.002 B相：PF 0.998 ~ 1.002 C相：PF 0.998 ~ 1.002 系统：PF 0.998 ~ 1.002 | LV0 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case2 | CT选型333mV(200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(100A、100A、100A)，电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(30、270、150)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、(A&B&C相)电流为(2.5A、2.5A、2.5A)，电压均为120V 3、电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(30、270、150) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：10371.5 ~ 10413.1 W B相：10371.5 ~ 10413.1 W C相：10371.5 ~ 10413.1 W 系统：31114.5 ~ 31239.3 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-6060.0 ~ -5940.0 VAR B相：-6060.0 ~ -5940.0 VAR C相：-6060.0 ~ -5940.0 VAR 系统：-18180.0 ~ -17820.0 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：11940.0 ~ 12060.0 VA B相：11940.0 ~ 12060.0 VA C相：11940.0 ~ 12060.0 VA 系统：35820.0 ~ 36180.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.864 ~ 0.868 B相：PF 0.864 ~ 0.868 C相：PF 0.864 ~ 0.868 系统：PF 0.864 ~ 0.868 | LV1 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case3 | CT选型333mV(200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为220V，(A&B&C相)电流为(50A、50A、50A)，电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(300、180、60)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、(A&B&C相)电流为(1.25A、1.25A、1.25A)，电压均为220V 3、电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(300、180、60) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：5489.0 ~ 5511.0 W B相：5489.0 ~ 5511.0 W C相：5489.0 ~ 5511.0 W 系统：16467.0 ~ 16533.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：9471.3 ~ 9581.3 VAR B相：9471.3 ~ 9581.3 VAR C相：9471.3 ~ 9581.3 VAR 系统：28413.8 ~ 28743.8 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：10945.0 ~ 11055.0 VA B相：10945.0 ~ 11055.0 VA C相：10945.0 ~ 11055.0 VA 系统：32835.0 ~ 33165.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.498 ~ 0.502 B相：PF 0.498 ~ 0.502 C相：PF 0.498 ~ 0.502 系统：PF 0.498 ~ 0.502 | LV1 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case4 | CT选型333mV(200A)，1E2W接线下，输入A相电压均为277V，A相电流为100A，电压角度0°，电流角度为120°，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、1E2W | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入A相电压均为277V，A相电流为2.5A 3、电压角度0°，电流角度为120° 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：-13877.7 ~ -13822.2 W 系统：-13877.7 ~ -13822.2 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-24127.4 ~ -23850.4 VAR 系统：-24127.4 ~ -23850.4 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：27561.5 ~ 27838.5 VA 系统：27561.5 ~ 27838.5 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF -0.502 ~ -0.498 系统：PF -0.502 ~ -0.498 | LV1 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case5 | CT选型333mV(200A)，2E3W1P输入InputA、C电流为(200A 200A)，Va、Vc电压均为100V,电压相角θ和电流相角ϕ差值为60°，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、2E3W1P | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、Input A、C电流为(5A、5A)，Va、Vc电压均为100V 3、电压相角θ和电流相角ϕ差值为60° 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：9980.0 ~ 10020.0 W C相：9980.0 ~ 10020.0 W 系统：19960.0 ~ 20040.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：17220.5 ~ 17420.5 VAR C相：17220.5 ~ 17420.5 VAR 系统：34441.0 ~ 34841.0 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：19900.0 ~ 20100.0 VA C相：19900.0 ~ 20100.0 VA 系统：39800.0 ~ 40200.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.498 ~ 0.502 C相：PF 0.498 ~ 0.502 系统：PF 0.498 ~ 0.502 | LV2 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case6 | CT选型333mV(400A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(200A、200A、200A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(2.5A、2.5A、2.5A) 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：23952.0 ~ 24048.0 W B相：23952.0 ~ 24048.0 W C相：23952.0 ~ 24048.0 W 系统：71856.0 ~ 72144.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-120.0 ~ 120.0 VAR B相：-120.0 ~ 120.0 VAR C相：-120.0 ~ 120.0 VAR 系统：-360.0 ~ 360.0 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：23880.0 ~ 24120.0 VA B相：23880.0 ~ 24120.0 VA C相：23880.0 ~ 24120.0 VA 系统：71640.0 ~ 72360.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.998 ~ 1.002 B相：PF 0.998 ~ 1.002 C相：PF 0.998 ~ 1.002 系统：PF 0.998 ~ 1.002 | LV1 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case7 | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为270V，(A&B&C相)电流为(200A、200A、200A)，电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(60、300、180)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、(A&B&C相)电流为(20A、20A、20A)，电压均为270V 3、电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(60、300、180) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：26946.0 ~ 27054.0 W B相：26946.0 ~ 27054.0 W C相：26946.0 ~ 27054.0 W 系统：80838.0 ~ 81162.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-47035.4 ~ -46495.4 VAR B相：-47035.4 ~ -46495.4 VAR C相：-47035.4 ~ -46495.4 VAR 系统：-141106.1 ~ -139486.1 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：53730.0 ~ 54270.0 VA B相：53730.0 ~ 54270.0 VA C相：53730.0 ~ 54270.0 VA 系统：161190.0 ~ 162810.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.498 ~ 0.502 B相：PF 0.498 ~ 0.502 C相：PF 0.498 ~ 0.502 系统：PF 0.498 ~ 0.502 | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case8 | CT选型100mA(400A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(200A、200A、200A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(10A、10A、10A) 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：23952.0 ~ 24048.0 W B相：23952.0 ~ 24048.0 W C相：23952.0 ~ 24048.0 W 系统：71856.0 ~ 72144.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-120.0 ~ 120.0 VAR B相：-120.0 ~ 120.0 VAR C相：-120.0 ~ 120.0 VAR 系统：-360.0 ~ 360.0 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：23880.0 ~ 24120.0 VA B相：23880.0 ~ 24120.0 VA C相：23880.0 ~ 24120.0 VA 系统：71640.0 ~ 72360.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.998 ~ 1.002 B相：PF 0.998 ~ 1.002 C相：PF 0.998 ~ 1.002 系统：PF 0.998 ~ 1.002 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case8_01 | CT选型80mA(400A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(200A、200A、200A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(8A、8A、8A) 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：23952.0 ~ 24048.0 W B相：23952.0 ~ 24048.0 W C相：23952.0 ~ 24048.0 W 系统：71856.0 ~ 72144.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-120.0 ~ 120.0 VAR B相：-120.0 ~ 120.0 VAR C相：-120.0 ~ 120.0 VAR 系统：-360.0 ~ 360.0 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：23880.0 ~ 24120.0 VA B相：23880.0 ~ 24120.0 VA C相：23880.0 ~ 24120.0 VA 系统：71640.0 ~ 72360.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.998 ~ 1.002 B相：PF 0.998 ~ 1.002 C相：PF 0.998 ~ 1.002 系统：PF 0.998 ~ 1.002 | LV1 | 是 | 已生成待调试：CT类型(80mA/RCT)无寄存器枚举映射，待固件/工程师确认(2026-07-14) |  | 待调试：80mA/RCT无CT类型寄存器枚举映射，待固件/工程师确认后调试
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case9 | CT选型100mA(800A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(400A、400A、400A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(10A、10A、10A) 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：47904.0 ~ 48096.0 W B相：47904.0 ~ 48096.0 W C相：47904.0 ~ 48096.0 W 系统：143712.0 ~ 144288.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-240.0 ~ 240.0 VAR B相：-240.0 ~ 240.0 VAR C相：-240.0 ~ 240.0 VAR 系统：-720.0 ~ 720.0 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：47760.0 ~ 48240.0 VA B相：47760.0 ~ 48240.0 VA C相：47760.0 ~ 48240.0 VA 系统：143280.0 ~ 144720.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.998 ~ 1.002 B相：PF 0.998 ~ 1.002 C相：PF 0.998 ~ 1.002 系统：PF 0.998 ~ 1.002 | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case10 | CT选型100mA(1200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(600A、600A、600A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(10A、10A、10A) 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：59880.0 ~ 60120.0 W B相：59880.0 ~ 60120.0 W C相：59880.0 ~ 60120.0 W 系统：179640.0 ~ 180360.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-300.0 ~ 300.0 VAR B相：-300.0 ~ 300.0 VAR C相：-300.0 ~ 300.0 VAR 系统：-900.0 ~ 900.0 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：59700.0 ~ 60300.0 VA B相：59700.0 ~ 60300.0 VA C相：59700.0 ~ 60300.0 VA 系统：179100.0 ~ 180900.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.998 ~ 1.002 B相：PF 0.998 ~ 1.002 C相：PF 0.998 ~ 1.002 系统：PF 0.998 ~ 1.002 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case10_01 | CT选型80mA(1200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(600A、600A、600A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(8A、8A、8A) 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：59880.0 ~ 60120.0 W B相：59880.0 ~ 60120.0 W C相：59880.0 ~ 60120.0 W 系统：179640.0 ~ 180360.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-300.0 ~ 300.0 VAR B相：-300.0 ~ 300.0 VAR C相：-300.0 ~ 300.0 VAR 系统：-900.0 ~ 900.0 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：59700.0 ~ 60300.0 VA B相：59700.0 ~ 60300.0 VA C相：59700.0 ~ 60300.0 VA 系统：179100.0 ~ 180900.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.998 ~ 1.002 B相：PF 0.998 ~ 1.002 C相：PF 0.998 ~ 1.002 系统：PF 0.998 ~ 1.002 | LV1 | 是 | 已生成待调试：CT类型(80mA/RCT)无寄存器枚举映射，待固件/工程师确认(2026-07-14) |  | 待调试：80mA/RCT无CT类型寄存器枚举映射，待固件/工程师确认后调试
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case11 | CT选型RCT(500A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(200A、300A、400A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(2A、3A、4A) 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：19960.0 ~ 20040.0 W B相：29940.0 ~ 30060.0 W C相：39920.0 ~ 40080.0 W 系统：89820.0 ~ 90180.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-100.0 ~ 100.0 VAR B相：-150.0 ~ 150.0 VAR C相：-200.0 ~ 200.0 VAR 系统：-450.0 ~ 450.0 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：19900.0 ~ 20100.0 VA B相：29850.0 ~ 30150.0 VA C相：39800.0 ~ 40200.0 VA 系统：89550.0 ~ 90450.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.998 ~ 1.002 B相：PF 0.998 ~ 1.002 C相：PF 0.998 ~ 1.002 系统：PF 0.998 ~ 1.002 | LV2 | 是 | 已生成待调试：CT类型(80mA/RCT)无寄存器枚举映射，待固件/工程师确认(2026-07-14) |  | 待调试：80mA/RCT无CT类型寄存器枚举映射，待固件/工程师确认后调试
| PF、功率 | Function_AC meter_005_01_case12 | CT选型RCT(1000A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(600A、800A、1000A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查测量PF、功率 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(3A、4A、5A) 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、AC meter上检查测量PF、功率精度是否满足要求 | 4、AC meter上检查测量PF、功率精度满足要求 有功功率 P 取值（±0.2%，工程设计目标；认证硬指标为0.5%）： A相：59880.0 ~ 60120.0 W B相：79840.0 ~ 80160.0 W C相：99800.0 ~ 100200.0 W 系统：239520.0 ~ 240480.0 W 无功功率 Q 取值（±0.5%，以额定S为基准，SRS §3.5）： A相：-300.0 ~ 300.0 VAR B相：-400.0 ~ 400.0 VAR C相：-500.0 ~ 500.0 VAR 系统：-1200.0 ~ 1200.0 VAR 视在功率 S 取值（±0.5%，SRS §3.5）： A相：59700.0 ~ 60300.0 VA B相：79600.0 ~ 80400.0 VA C相：99500.0 ~ 100500.0 VA 系统：238800.0 ~ 241200.0 VA 功率因数 PF 取值：（Class 0.2，±0.002） A相：PF 0.998 ~ 1.002 B相：PF 0.998 ~ 1.002 C相：PF 0.998 ~ 1.002 系统：PF 0.998 ~ 1.002 | LV2 | 是 | 已生成待调试：CT类型(80mA/RCT)无寄存器枚举映射，待固件/工程师确认(2026-07-14) |  | 待调试：80mA/RCT无CT类型寄存器枚举映射，待固件/工程师确认后调试
相角 | 相电压相角验证 | Function_AC meter_006_01_case1 | ABC三相电压角度为(0° 120° 240°)，上位机上检查phaseA、phaseB、PhaseC的相角满足精度±0.5° | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、电源输入ABC三相电压角度为(0° 120° 240°)，电压为100V 3、检查相电压A B C三相的精度是否符合±0.5° | 3、检查相电压A B C三相的精度符合±0.5° 备注: 使用excel公式计算具体值 | LV0 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 相电压相角验证 | Function_AC meter_006_01_case2 | ABC三相电压角度为(0° 1° 5°)，上位机上检查phaseA、phaseB、PhaseC的相角满足精度±0.5° | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、电源输入ABC三相电压角度为(0° 1° 5°)，电压为100V 3、检查相电压A B C三相的精度是否符合±0.5° | 3、检查相电压A B C三相的精度符合±0.5° 备注: 使用excel公式计算具体值 | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 电流输入对应相角验证 | Function_AC meter_006_02_case1 | ABC三相电流相角分设置为0°、1°、5°，上位机上检查input1的相角满足精度±0.5° | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、电源输入input1~3的电流相角为(0°、1°、5°)，电流为5A 3、检查input1的电流相角的精度是否符合±0.5° | 3、检查input1~3的电流相角的精度符合±0.5° 备注: 使用excel公式计算具体值 | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| 电流输入对应相角验证 | Function_AC meter_006_02_case2 | ABC三相电流相角分设置为60°、90°、120°，上位机上检查input1的相角满足精度±0.5° | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、3E4WY | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、电源输入input1~3的电流相角为(60°、90°、120°)，电流为5A 3、检查input1的电流相角的精度是否符合±0.5° | 3、检查input1~3的电流相角的精度符合±0.5° 备注: 使用excel公式计算具体值 | LV0 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case1 | CT选型333mV(200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(100A、100A、100A)，电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(30、270、150)，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型333mV(200A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入(A&B&C相)电流均为2.5A，电压均为120V 3、电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(30、270、150) 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：C（容性）） 有功电能 Ep 取值（Ep+（正向有功））： A相：1.723 ~ 1.741 kWh B相：1.723 ~ 1.741 kWh C相：1.723 ~ 1.741 kWh 系统：5.186 ~ 5.206 kWh 无功电能 Eq 取值（Eq-（容性））： A相：-1.005 ~ -0.995 kVARh B相：-1.005 ~ -0.995 kVARh C相：-1.005 ~ -0.995 kVARh 系统：-3.015 ~ -2.985 kVARh 视在电能 Es 取值： A相：1.990 ~ 2.010 kVAh B相：1.990 ~ 2.010 kVAh C相：1.990 ~ 2.010 kVAh 系统：5.988 ~ 6.012 kVAh | LV0 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case2 | CT选型333mV(200A)，1E2W接线，输入A相电压均为277V，A相电流为100A，电压角度0°，电流角度为120°，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型333mV(200A)，1E2W接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入A相电压为277V，A相电流为2.5A 3、电压角度0°，电流角度120° 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：C（P<0，发电模式）） 有功电能 Ep 取值（Ep-（输出有功））： A相：-2.320 ~ -2.297 kWh 系统：-2.320 ~ -2.297 kWh 无功电能 Eq 取值（Eq-（容性））： A相：-4.018 ~ -3.978 kVARh 系统：-4.018 ~ -3.978 kVARh 视在电能 Es 取值： A相：4.594 ~ 4.640 kVAh 系统：4.594 ~ 4.640 kVAh | LV1 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case3 | CT选型333mV(200A)，2E3W1P接线，输入InputA、C电流为(200A, 200A)，Va、Vc电压均为100V，电压相角θ和电流相角ϕ差值为60°，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型333mV(200A)，2E3W1P接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入A、C电流均为5A，Va、Vc电压均为100V 3、电压相角θ和电流相角ϕ差值为60° 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：L（感性）） 有功电能 Ep 取值（Ep+（正向有功））： A相：1.658 ~ 1.675 kWh C相：1.658 ~ 1.675 kWh 系统：3.317 ~ 3.350 kWh 无功电能 Eq 取值（Eq+（感性））： A相：2.872 ~ 2.901 kVARh C相：2.872 ~ 2.901 kVARh 系统：5.762 ~ 5.785 kVARh 视在电能 Es 取值： A相：3.317 ~ 3.350 kVAh C相：3.317 ~ 3.350 kVAh 系统：6.653 ~ 6.680 kVAh | LV1 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case4 | CT选型333mV(400A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(200A、200A、200A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型333mV(400A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入(A&B&C相)电流均为2.5A，电压均为120V 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：R） 有功电能 Ep 取值（Ep+（正向有功））： A相：3.980 ~ 4.020 kWh B相：3.980 ~ 4.020 kWh C相：3.980 ~ 4.020 kWh 系统：11.976 ~ 12.024 kWh 无功电能 Eq 取值（）： A相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） B相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） C相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 系统：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 视在电能 Es 取值： A相：3.980 ~ 4.020 kVAh B相：3.980 ~ 4.020 kVAh C相：3.980 ~ 4.020 kVAh 系统：11.976 ~ 12.024 kVAh | LV1 | 是 | 已生成待调试：mV用例回归原文配置(333mV)，待接入5A/333mV CT回路后调试(2026-07-14) |  | 待调试：mV用例回归原文配置（333mV），待台面接入5A/333mV CT回路后调试
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case5 | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为270V，(A&B&C相)电流为(200A、200A、200A)，电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(60、300、180)，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入(A&B&C相)电流均为20A，电压均为270V 3、电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(60、300、180) 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：C（容性）） 有功电能 Ep 取值（Ep+（正向有功））： A相：4.478 ~ 4.523 kWh B相：4.478 ~ 4.523 kWh C相：4.478 ~ 4.523 kWh 系统：13.473 ~ 13.527 kWh 无功电能 Eq 取值（Eq-（容性））： A相：-7.833 ~ -7.755 kVARh B相：-7.833 ~ -7.755 kVARh C相：-7.833 ~ -7.755 kVARh 系统：-23.430 ~ -23.336 kVARh 视在电能 Es 取值： A相：8.982 ~ 9.018 kVAh B相：8.982 ~ 9.018 kVAh C相：8.982 ~ 9.018 kVAh 系统：26.946 ~ 27.054 kVAh | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：能量增量Δ=0——已知板子ADC芯片损坏(不计量)，增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏不计量（能量Δ=0），增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case6 | CT选型100mA(400A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(200A、200A、200A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型100mA(400A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入(A&B&C相)电流均为10A，电压均为120V 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：R） 有功电能 Ep 取值（Ep+（正向有功））： A相：3.980 ~ 4.020 kWh B相：3.980 ~ 4.020 kWh C相：3.980 ~ 4.020 kWh 系统：11.976 ~ 12.024 kWh 无功电能 Eq 取值（）： A相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） B相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） C相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 系统：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 视在电能 Es 取值： A相：3.980 ~ 4.020 kVAh B相：3.980 ~ 4.020 kVAh C相：3.980 ~ 4.020 kVAh 系统：11.976 ~ 12.024 kVAh | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：能量增量Δ=0——已知板子ADC芯片损坏(不计量)，增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏不计量（能量Δ=0），增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case7 | CT选型100mA(800A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(400A、400A、400A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型100mA(800A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入(A&B&C相)电流均为10A，电压均为120V 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：R） 有功电能 Ep 取值（Ep+（正向有功））： A相：7.984 ~ 8.016 kWh B相：7.984 ~ 8.016 kWh C相：7.984 ~ 8.016 kWh 系统：23.952 ~ 24.048 kWh 无功电能 Eq 取值（）： A相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） B相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） C相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 系统：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 视在电能 Es 取值： A相：7.984 ~ 8.016 kVAh B相：7.984 ~ 8.016 kVAh C相：7.984 ~ 8.016 kVAh 系统：23.952 ~ 24.048 kVAh | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：能量增量Δ=0——已知板子ADC芯片损坏(不计量)，增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏不计量（能量Δ=0），增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case7_01 | CT选型80mA(800A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(400A、400A、400A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型100mA(800A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入(A&B&C相)电流均为8A，电压均为120V 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：R） 有功电能 Ep 取值（Ep+（正向有功））： A相：7.984 ~ 8.016 kWh B相：7.984 ~ 8.016 kWh C相：7.984 ~ 8.016 kWh 系统：23.952 ~ 24.048 kWh 无功电能 Eq 取值（）： A相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） B相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） C相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 系统：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 视在电能 Es 取值： A相：7.984 ~ 8.016 kVAh B相：7.984 ~ 8.016 kVAh C相：7.984 ~ 8.016 kVAh 系统：23.952 ~ 24.048 kVAh | LV1 | 是 | 已生成待调试：CT类型(80mA/RCT)无寄存器枚举映射，待固件/工程师确认(2026-07-14) |  | 待调试：80mA/RCT无CT类型寄存器枚举映射，待固件/工程师确认后调试
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case8 | CT选型100mA(1200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(600A、600A、600A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型100mA(1200A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入(A&B&C相)电流均为10A，电压均为100V 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：R） 有功电能 Ep 取值（Ep+（正向有功））： A相：9.980 ~ 10.020 kWh B相：9.980 ~ 10.020 kWh C相：9.980 ~ 10.020 kWh 系统：29.940 ~ 30.060 kWh 无功电能 Eq 取值（）： A相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） B相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） C相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 系统：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 视在电能 Es 取值： A相：9.980 ~ 10.020 kVAh B相：9.980 ~ 10.020 kVAh C相：9.980 ~ 10.020 kVAh 系统：29.940 ~ 30.060 kVAh | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：能量增量Δ=0——已知板子ADC芯片损坏(不计量)，增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏不计量（能量Δ=0），增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case9 | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为220V，(A&B&C相)电流为(100A、100A、100A)，电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(240、120、0)，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度（第二象限：Ep−/Eq+，发电+感性） | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入(A&B&C相)电流均为10A，电压均为220V 3、电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(240、120、0) （各相电压超前本相电流120°，即φ=120°，P<0发电模式，Q>0感性） 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：L感性/P<0发电模式，第二象限Ep−/Eq+） 有功电能 Ep 取值（Ep-（输出有功，发电模式））： A相：-1.842 ~ -1.824 kWh B相：-1.842 ~ -1.824 kWh C相：-1.842 ~ -1.824 kWh 系统：-5.527 ~ -5.472 kWh 无功电能 Eq 取值（Eq+（感性））： A相：3.160 ~ 3.191 kVARh B相：3.160 ~ 3.191 kVARh C相：3.160 ~ 3.191 kVARh 系统：9.507 ~ 9.545 kVARh 视在电能 Es 取值： A相：3.648 ~ 3.685 kVAh B相：3.648 ~ 3.685 kVAh C相：3.648 ~ 3.685 kVAh 系统：10.978 ~ 11.022 kVAh | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：能量增量Δ=0——已知板子ADC芯片损坏(不计量)，增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏不计量（能量Δ=0），增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case10 | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线，三相电压均为220V，三相电流不平衡（A相50A、B相100A、C相150A），三相电压角度(0、240、120)，三相电流角度(330、210、90)（各相φ均为30°，感性），AC meter上检查各相及系统能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入三相电压均为220V；A相电流5A，B相电流10A，C相电流15A（三相电流不平衡） 3、三相电压角度分别为(0、240、120)，三相电流角度分别为(330、210、90) （各相电压与本相电流夹角均为30°，负载均为感性L） 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取各相及系统的有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查各相及系统Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，三相电流不平衡，各相φ=30°，负载特性：L（感性）） 有功电能 Ep 取值（Ep+（正向有功））： A相：1.580 ~ 1.596 kWh B相：3.160 ~ 3.191 kWh C相：4.739 ~ 4.787 kWh 系统：9.507 ~ 9.545 kWh 无功电能 Eq 取值（Eq+（感性））： A相：0.912 ~ 0.921 kVARh B相：1.824 ~ 1.842 kVARh C相：2.736 ~ 2.764 kVARh 系统：5.489 ~ 5.511 kVARh 视在电能 Es 取值（各相独立计量）： A相：1.824 ~ 1.842 kVAh B相：3.648 ~ 3.685 kVAh C相：5.489 ~ 5.511 kVAh 系统（各相之和）：10.978 ~ 11.022 kVAh | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：能量增量Δ=0——已知板子ADC芯片损坏(不计量)，增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏不计量（能量Δ=0），增量断言流程已调通，换板后跑10min全时长
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case11 | CT选型RCT(500A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(400A、400A、400A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型RCT(500A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、源输入(A&B&C相)电流均为4A，电压均为120V 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：R） 有功电能 Ep 取值（Ep+（正向有功））： A相：7.984 ~ 8.016 kWh B相：7.984 ~ 8.016 kWh C相：7.984 ~ 8.016 kWh 系统：23.952 ~ 24.048 kWh 无功电能 Eq 取值（）： A相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） B相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） C相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 系统：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 视在电能 Es 取值： A相：7.984 ~ 8.016 kVAh B相：7.984 ~ 8.016 kVAh C相：7.984 ~ 8.016 kVAh 系统：23.952 ~ 24.048 kVAh | LV1 | 是 | 已生成待调试：CT类型(80mA/RCT)无寄存器枚举映射，待固件/工程师确认(2026-07-14) |  | 待调试：80mA/RCT无CT类型寄存器枚举映射，待固件/工程师确认后调试
| Ep/Eq/Es能量累计 | Function_AC meter_007_01_case12 | CT选型RCT(1000A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(600A、600A、600A)，电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120)，AC meter上检查能量累计Ep、Eq、Es精度 | CT选型RCT(1000A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、(A&B&C相)电流均为3A，电压均为100V 3、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 4、对电表能量计数器（Ep、Eq、Es）进行清零操作 5、确认AC meter上各相及系统的Ep、Eq、Es均显示为0，确认清零成功 6、累计时间T=10分钟后，在AC meter上读取有功电能Ep、无功电能Eq、视在电能Es 7、检查Ep、Eq、Es精度是否满足±0.5%要求 | 7、AC meter上检查有功电能、无功电能、视在电能精度满足要求 （精度±0.5%，累计时间T=10min，负载特性：R） 有功电能 Ep 取值（Ep+（正向有功））： A相：9.980 ~ 10.020 kWh B相：9.980 ~ 10.020 kWh C相：9.980 ~ 10.020 kWh 系统：29.940 ~ 30.060 kWh 无功电能 Eq 取值（）： A相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） B相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） C相：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 系统：≈ 0.000 kVARh（纯阻性，理论无功为0） 视在电能 Es 取值： A相：9.980 ~ 10.020 kVAh B相：9.980 ~ 10.020 kVAh C相：9.980 ~ 10.020 kVAh 系统：29.940 ~ 30.060 kVAh | LV1 | 是 | 已生成待调试：CT类型(80mA/RCT)无寄存器枚举映射，待固件/工程师确认(2026-07-14) |  | 待调试：80mA/RCT无CT类型寄存器枚举映射，待固件/工程师确认后调试
| Ep+脉冲（光脉冲） | Function_AC meter_008_01_case1 | CT选型333mV(200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(100A、100A、100A)，电压角度(0、240、120)，电流角度(30、270、150)，配置LED光脉冲常数50 imp/kWh，AC meter上检查Ep+能量脉冲精度 | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、配置AC meter LED光能量脉冲输出常数为50 imp/kWh 3、源输入(A&B&C相)电流均为2.5A，电压均为120V 4、电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(30、270、150) 5、对AC meter能量脉冲计数器进行清零，确认脉冲计数显示为0 6、固定累计时间T=10分钟，记录AC meter Ep+脉冲输出的实际计数值N 7、检查实际脉冲计数N是否在允许误差范围内（精度±0.2%） | 7、AC meter Ep+能量脉冲计数精度满足要求 （精度±0.2%，脉冲常数50 imp/kWh，累计时间T=10min，负载特性：C（容性）） 计算依据： 系统有功功率 P = 31176.91 W 理论有功电能 E = 5.1962 kWh（T=10min） 理论脉冲数 N = E × C = 259.81 个 实际脉冲计数 N 应满足（±0.2%）： 259 ~ 261 个脉冲 | LV0 | 是 |  |  | 未生成：脉冲类需脉冲采集台架（规划accuracy_pulse引擎），台架接入后转换
| Ep+脉冲（电脉冲） | Function_AC meter_008_01_case1_01 | CT选型333mV(200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(100A、100A、100A)，电压角度(0、240、120)，电流角度(30、270、150)，配置电脉冲常数50 imp/kWh，AC meter上检查Ep+能量脉冲精度 | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、配置AC meter电能量脉冲输出常数为50 imp/kWh 3、源输入(A&B&C相)电流均为2.5A，电压均为120V 4、电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(30、270、150) 5、对AC meter能量脉冲计数器进行清零，确认脉冲计数显示为0 6、固定累计时间T=10分钟，记录AC meter Ep+脉冲输出的实际计数值N 7、检查实际脉冲计数N是否在允许误差范围内（精度±0.2%） | 7、AC meter Ep+能量脉冲计数精度满足要求 （精度±0.2%，脉冲常数50 imp/kWh，累计时间T=10min，负载特性：C（容性）） 计算依据： 系统有功功率 P = 31176.91 W 理论有功电能 E = 5.1962 kWh（T=10min） 理论脉冲数 N = E × C = 259.81 个 实际脉冲计数 N 应满足（±0.2%）： 259 ~ 261 个脉冲 | LV0 | 是 |  |  | 未生成：脉冲类需脉冲采集台架（规划accuracy_pulse引擎），台架接入后转换
| Ep+脉冲（光脉冲） | Function_AC meter_008_01_case2 | CT选型333mV(400A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(200A、200A、200A)，电压角度(0，240，120)，电流角度(0，240，120)，LED光配置脉冲常数20 imp/kWh，AC meter上检查Ep+能量脉冲精度 | CT选型100mA(400A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、配置AC meter LED光能量脉冲输出常数为20 imp/kWh 3、源输入(A&B&C相)电流均为2.5A，电压均为120V 4、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 5、对AC meter能量脉冲计数器进行清零，确认脉冲计数显示为0 6、固定累计时间T=10分钟，记录AC meter Ep+脉冲输出的实际计数值N 7、检查实际脉冲计数N是否在允许误差范围内（精度±0.2%） | 7、AC meter Ep+能量脉冲计数精度满足要求 （精度±0.2%，脉冲常数20 imp/kWh，累计时间T=10min，负载特性：R） 计算依据： 系统有功功率 P = 72000.00 W 理论有功电能 E = 12.0000 kWh（T=10min） 理论脉冲数 N = E × C = 240.00 个 实际脉冲计数 N 应满足（±0.2%）： 240 ~ 240 个脉冲 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：脉冲类需脉冲采集台架（规划accuracy_pulse引擎），台架接入后转换
| Ep+脉冲（光脉冲） | Function_AC meter_008_01_case3 | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(100A、100A、100A)，电压角度(0、240、120)，电流角度(30、270、150)，LED光配置脉冲常数50 imp/kWh，AC meter上检查Ep+能量脉冲精度 | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、配置AC meter LED光能量脉冲输出常数为50 imp/kWh 3、源输入(A&B&C相)电流均为10A，电压均为120V 4、电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(30、270、150) 5、对AC meter能量脉冲计数器进行清零，确认脉冲计数显示为0 6、固定累计时间T=10分钟，记录AC meter Ep+脉冲输出的实际计数值N 7、检查实际脉冲计数N是否在允许误差范围内（精度±0.2%） | 7、AC meter Ep+能量脉冲计数精度满足要求 （精度±0.2%，脉冲常数50 imp/kWh，累计时间T=10min，负载特性：C（容性）） 计算依据： 系统有功功率 P = 31176.91 W 理论有功电能 E = 5.1962 kWh（T=10min） 理论脉冲数 N = E × C = 259.81 个 实际脉冲计数 N 应满足（±0.2%）： 259 ~ 261 个脉冲 | LV2 | 是 |  |  | 未生成：脉冲类需脉冲采集台架（规划accuracy_pulse引擎），台架接入后转换
| Ep+脉冲（光脉冲） | Function_AC meter_008_01_case3_.01 | CT选型80mA(200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(100A、100A、100A)，电压角度(0、240、120)，电流角度(30、270、150)，LED光配置脉冲常数50 imp/kWh，AC meter上检查Ep+能量脉冲精度 | CT选型100mA(200A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、配置AC meter LED光能量脉冲输出常数为50 imp/kWh 3、源输入(A&B&C相)电流均为8A，电压均为120V 4、电压角度分别为(0、240、120)，电流角度分别为(30、270、150) 5、对AC meter能量脉冲计数器进行清零，确认脉冲计数显示为0 6、固定累计时间T=10分钟，记录AC meter Ep+脉冲输出的实际计数值N 7、检查实际脉冲计数N是否在允许误差范围内（精度±0.2%） | 7、AC meter Ep+能量脉冲计数精度满足要求 （精度±0.2%，脉冲常数50 imp/kWh，累计时间T=10min，负载特性：C（容性）） 计算依据： 系统有功功率 P = 31176.91 W 理论有功电能 E = 5.1962 kWh（T=10min） 理论脉冲数 N = E × C = 259.81 个 实际脉冲计数 N 应满足（±0.2%）： 259 ~ 261 个脉冲 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：脉冲类需脉冲采集台架（规划accuracy_pulse引擎），台架接入后转换；且80mA CT无寄存器枚举映射，待固件确认
| Ep+脉冲（光脉冲） | Function_AC meter_008_01_case4 | CT选型100mA(400A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(200A、200A、200A)，电压角度(0，240，120)，电流角度(0，240，120)，LED光配置脉冲常数20 imp/kWh，AC meter上检查Ep+能量脉冲精度 | CT选型100mA(400A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、配置AC meter LED光能量脉冲输出常数为20 imp/kWh 3、源输入(A&B&C相)电流均为10A，电压均为120V 4、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 5、对AC meter能量脉冲计数器进行清零，确认脉冲计数显示为0 6、固定累计时间T=10分钟，记录AC meter Ep+脉冲输出的实际计数值N 7、检查实际脉冲计数N是否在允许误差范围内（精度±0.2%） | 7、AC meter Ep+能量脉冲计数精度满足要求 （精度±0.2%，脉冲常数20 imp/kWh，累计时间T=10min，负载特性：R） 计算依据： 系统有功功率 P = 72000.00 W 理论有功电能 E = 12.0000 kWh（T=10min） 理论脉冲数 N = E × C = 240.00 个 实际脉冲计数 N 应满足（±0.2%）： 240 ~ 240 个脉冲 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：脉冲类需脉冲采集台架（规划accuracy_pulse引擎），台架接入后转换
| Ep+脉冲（电脉冲） | Function_AC meter_008_01_case4_01 | CT选型100mA(400A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(200A、200A、200A)，电压角度(0，240，120)，电流角度(0，240，120)，电配置脉冲常数20 imp/kWh，AC meter上检查Ep+能量脉冲精度 | CT选型100mA(400A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、配置AC meter 电能量脉冲输出常数为20 imp/kWh 3、源输入(A&B&C相)电流均为10A，电压均为120V 4、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 5、对AC meter能量脉冲计数器进行清零，确认脉冲计数显示为0 6、固定累计时间T=10分钟，记录AC meter Ep+脉冲输出的实际计数值N 7、检查实际脉冲计数N是否在允许误差范围内（精度±0.2%） | 7、AC meter Ep+能量脉冲计数精度满足要求 （精度±0.2%，脉冲常数20 imp/kWh，累计时间T=10min，负载特性：R） 计算依据： 系统有功功率 P = 72000.00 W 理论有功电能 E = 12.0000 kWh（T=10min） 理论脉冲数 N = E × C = 240.00 个 实际脉冲计数 N 应满足（±0.2%）： 240 ~ 240 个脉冲 | LV2 | 是 |  |  | 未生成：脉冲类需脉冲采集台架（规划accuracy_pulse引擎），台架接入后转换
| Ep+脉冲（光脉冲） | Function_AC meter_008_01_case5 | CT选型100mA(800A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(400A、400A、400A)，电压角度(0，240，120)，电流角度(0，240，120)，LED光配置脉冲常数10 imp/kWh，AC meter上检查Ep+能量脉冲精度 | CT选型100mA(800A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、配置AC meter LED光能量脉冲输出常数为10 imp/kWh 3、源输入(A&B&C相)电流均为10A，电压均为120V 4、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 5、对AC meter能量脉冲计数器进行清零，确认脉冲计数显示为0 6、固定累计时间T=10分钟，记录AC meter Ep+脉冲输出的实际计数值N 7、检查实际脉冲计数N是否在允许误差范围内（精度±0.2%） | 7、AC meter Ep+能量脉冲计数精度满足要求 （精度±0.2%，脉冲常数10 imp/kWh，累计时间T=10min，负载特性：R） 计算依据： 系统有功功率 P = 144000.00 W 理论有功电能 E = 24.0000 kWh（T=10min） 理论脉冲数 N = E × C = 240.00 个 实际脉冲计数 N 应满足（±0.2%）： 240 ~ 240 个脉冲 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：脉冲类需脉冲采集台架（规划accuracy_pulse引擎），台架接入后转换
| Ep+脉冲（光脉冲） | Function_AC meter_008_01_case6 | CT选型100mA(1200A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(600A、600A、600A)，电压角度(0，240，120)，电流角度(0，240，120)，LED光配置脉冲常数10 imp/kWh，AC meter上检查Ep+能量脉冲精度 | CT选型100mA(1200A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、配置AC meter LED光能量脉冲输出常数为10 imp/kWh 3、源输入(A&B&C相)电流均为10A，电压均为100V 4、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 5、对AC meter能量脉冲计数器进行清零，确认脉冲计数显示为0 6、固定累计时间T=10分钟，记录AC meter Ep+脉冲输出的实际计数值N 7、检查实际脉冲计数N是否在允许误差范围内（精度±0.2%） | 7、AC meter Ep+能量脉冲计数精度满足要求 （精度±0.2%，脉冲常数10 imp/kWh，累计时间T=10min，负载特性：R） 计算依据： 系统有功功率 P = 180000.00 W 理论有功电能 E = 30.0000 kWh（T=10min） 理论脉冲数 N = E × C = 300.00 个 实际脉冲计数 N 应满足（±0.2%）： 299 ~ 301 个脉冲 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：脉冲类需脉冲采集台架（规划accuracy_pulse引擎），台架接入后转换
| Ep+脉冲（光脉冲） | Function_AC meter_008_01_case7 | CT选型RCT(500A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为120V，(A&B&C相)电流为(400A、400A、400A)，电压角度(0，240，120)，电流角度(0，240，120)，LED光配置脉冲常数10 imp/kWh，AC meter上检查Ep+能量脉冲精度 | CT选型CT选型RCT(500A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、配置AC meter LED光能量脉冲输出常数为10 imp/kWh 3、源输入(A&B&C相)电流均为4A，电压均为120V 4、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 5、对AC meter能量脉冲计数器进行清零，确认脉冲计数显示为0 6、固定累计时间T=10分钟，记录AC meter Ep+脉冲输出的实际计数值N 7、检查实际脉冲计数N是否在允许误差范围内（精度±0.2%） | 7、AC meter Ep+能量脉冲计数精度满足要求 （精度±0.2%，脉冲常数10 imp/kWh，累计时间T=10min，负载特性：R） 计算依据： 系统有功功率 P = 144000.00 W 理论有功电能 E = 24.0000 kWh（T=10min） 理论脉冲数 N = E × C = 240.00 个 实际脉冲计数 N 应满足（±0.2%）： 240 ~ 240 个脉冲 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：脉冲类需脉冲采集台架（规划accuracy_pulse引擎），台架接入后转换；且RCT无寄存器枚举映射，待固件确认
| Ep+脉冲（光脉冲） | Function_AC meter_008_01_case8 | CT选型RCT(1000A)，3E4WY接线，输入ABC电压均为100V，(A&B&C相)电流为(600A、600A、600A)，电压角度(0，240，120)，电流角度(0，240，120)， LED光配置脉冲常数10 imp/kWh，AC meter上检查Ep+能量脉冲精度 | CT选型RCT(1000A)，3E4WY接线 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、配置AC meter LED光能量脉冲输出常数为10 imp/kWh 3、源输入(A&B&C相)电流均为3A，电压均为100V 4、电压角度分别为(0，240，120)，电流角度分别为(0，240，120) 5、对AC meter能量脉冲计数器进行清零，确认脉冲计数显示为0 6、固定累计时间T=10分钟，记录AC meter Ep+脉冲输出的实际计数值N 7、检查实际脉冲计数N是否在允许误差范围内（精度±0.2%） | 7、AC meter Ep+能量脉冲计数精度满足要求 （精度±0.2%，脉冲常数10 imp/kWh，累计时间T=10min，负载特性：R） 计算依据： 系统有功功率 P = 180000.00 W 理论有功电能 E = 30.0000 kWh（T=10min） 理论脉冲数 N = E × C = 300.00 个 实际脉冲计数 N 应满足（±0.2%）： 299 ~ 301 个脉冲 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：脉冲类需脉冲采集台架（规划accuracy_pulse引擎），台架接入后转换；且RCT无寄存器枚举映射，待固件确认
接线验证 | 1E2W接线验证 | Function_AC meter_009_01_case1 | 1E2W 接线方式， 上位机 realtime数据中“显示”符合接线方式中的显示规划 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、1E2W输电,上位机配1E2W接线，Va为120V, I_in1为100A，压流夹角0°。 3、 根据最新的接线方式说明书检查上位机上real-time页面显示 4、根据最新的接线方式说明书检查上位机上Energy页面显示 | 3、 上位机上real-time显示与最新的接线方式说明书保持一致 4、 上位机Energy显示与最新的接线方式说明书保持一致 | LV0 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
接线验证 | 1E2W接线验证 | Function_AC meter_009_01_case2 | 1E2W 接线测量5分钟， 切换到2E3W1P接线方式，再次切换到1E2W 接线，检查HMI和上位机上能量是否全部被置为0, 电压电流测量正确 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、1E2W输电，上位机配1E2W接线，Va为120V, I_in1为80A，压流夹角0°。 3、检查上位机对应有功功率是否正确 4、测量5分钟 5、切换到2E3W1P接线方式，选择清除能量 6、检查上位机上能量是否测量参数全部置为0, 电压电流测量正确 | 6、上位机上能量测量参数全部置为0, 电压电流测量正确 | LV1 | 是 | 已生成存根: 红线清能量+OCR+切接线弹窗复合流程待硬件补 |  | 未生成：接线切换含能量清零（红线需人工确认）＋Acuview切接线弹窗交互，待015/016 GUI引擎就绪后转换
接线验证 | 2E3W1P接线验证 | Function_AC meter_009_02_case1 | 上位机配2E3W1P接线，压流夹角30° | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机配2E3W1P接线， 2.1、检查上位机的默认配置是否为 Va、Vc 2.2、 Va、Vc配置为120V, A、C相电流分别为50A 和50A，压流夹角30°。 3、检查上位机中A、C相、系统对应功率是否正确，系统的PF是否等于0.866 4、检查系统的平均电流是否为50A。 | 2.1、检查上位机的默认配置为 Va、Vc 3.上位机中A、C相、系统对应功率正确，系统的PF等于0.866 4、系统的平均电流为50A。 | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
接线验证 | 2E3W1P接线验证 | Function_AC meter_009_02_case2 | 上位机配2E3W1P接线， 系统功率数据是A、C相数据之和 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机配2E3W1P接线， 2.1、检查上位机的默认配置是否为 Va、Vc 2.2、 Va、Vc配置为120V, A、C相电流分别为50A 和150A，压流夹角0°。 （Va/Vc角度0、180°，A、C相电流角度0/180°） 3.系统的平均电流是否为100A， PhaseA功率数据与PhaseC功率数据之和是否等于sys功率 | 3.系统的平均电流为100A， PhaseA功率数据与PhaseC功率数据之和等于sys功率 | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
接线验证 | 2E3W1P接线验证 | Function_AC meter_009_02_case3 | 2E3W1P接线测量5分钟， 切换到1E2W接线方式，检查上位机上电压，电流，能量是否与1E2W接线方式测量数据保持一致，2E3W1P接线测量数据全部重置为0 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机配2E3W1P接线 3、2E3W1P接线测量5分钟，切换到1E2W接线方式 4、检查能量是否被清0，上位机能量及real-time的数据显示是否同1E2W时一致 5、切回2E3W1P接线 6、Va、Vc配置为120V, A、C相电流分别为50A 和150A，压流夹角0° 7、系统的平均电流是否为100A，PhaseA功率数据与PhaseC功率数据之和是否等于sys功率 | 4、能量被清0，上位机上电压、电流、功率与1E2W接线方式数据一致，源接线方式多出测量参数全部为”-“ 7、系统的平均电流为100A，PhaseA功率数据与PhaseC功率数据之和等于sys功率 | LV0 | 是 | 已生成存根: 红线清能量+OCR+切接线弹窗复合流程待硬件补 |  | 未生成：接线切换含能量清零（红线需人工确认）＋Acuview切接线弹窗交互，待015/016 GUI引擎就绪后转换
接线验证 | 2E3W1P接线验证 | Function_AC meter_009_02_case4 | 2E3W1P接线配置，上位机 realtime数据中“显示”符合接线方式中的显示规划 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机配2E3W1P接线， 2.1、检查上位机的默认配置是否为 Va、Vc 2.2、 Va、Vc配置为120V, A、C相电流分别为100A 和200A，压流夹角0°。 （Va/Vc角度0、180°，A、C相电流角度0/180°） 3、 根据最新的接线方式说明书检查上位机上real-time显示 4、 根据最新的接线方式说明书检查上位机上Energy显示 | 3、 上位机上real-time显示与最新的接线方式说明书保持一致 4、 根据最新的接线方式说明书检查上位机上Energy显示保持一致 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
接线验证 | 2E3W1P接线验证 | Function_AC meter_009_02_case5 | 2E3W1P接线配置，验证Va为0时，Vc 相的角度为0，，input的角度为0，电压电流测量正常，功率计算正确 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机配2E3W1P接线， 2.1、检查上位机的默认配置是否为 Va、Vc 2.2、 Va、Vc配置为120V, A、C相电流分别为100A 和200A，压流夹角0°。 （Va/Vc角度0、180°，A、C相电流角度0/180°） 3、检查上位机数据是否正确 4、修改源上Va的幅值为0，检查Va的角度功率均为0、Ia幅值正常，角度功率均为0，Vc和Ic的角度为0，电压电流幅值以及功率维持之前的数值不受影响 5、 从源上关闭输入，再按照关闭前的配置直接打开输入 6、检查Va的角度功率均为0、Ia电流幅值正常，角度功率均为0，Vc和Ic的角度为0，电压电流幅值以及功率维持之前的数值不受影响 | 2.1、检查上位机的默认配置为 Va、Vc 3、数据正确 4~6、 Va的角度功率均为0、Ia电流幅值正常，角度功率均为0，Vc和Ic的角度为0，电压电流幅值以及功率维持之前的数值不受影响 | LV1 | 否 |  |  | 不可自动化：要求Va=0（关源＝自供电表断电），本台面不可自动化；转手工或待外部供电方案
接线验证 | 3E4WY接线验证 | Function_AC meter_009_03_case1 | 上位机配3E4WY接线，A\B\C三相电流分别配Va、Vb、Vc，压流角0°，对应功率正确 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、3E4WY输电，上位机配3E4WY接线， 3、 Va、Vb、Vc均为120V, I_in1~3均为50A 100A 150A，压流角0° 4、检查上位机上real-time数据是否正确 | 4、检查上位机上real-time数据正确 | LV0 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
接线验证 | 3E4WY接线验证 | Function_AC meter_009_03_case2 | 3E4WY接线测量5分钟， 切换到1E2W接线方式，再次切换到3E4WY接线，检查HMI和上位机上能量是否全部被置为0, 电压电流测量正确 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、3E4WY输电，上位机配3E4WY接线，Va、Vb、Vc均为120V, I_in1~3均为100A，压流夹角0°，Va、Vb、Vc相角为(0°、120°、240°)。 3、上位机上input1~3配置电压Va、Vb、Vc 4、测量5分钟 5、切换到1E2W接线方式，选择能量不清0 6、立即切换到3E4WY接线方式，选择能量清0 7、检查上位机上能量是否测量参数全部置为0, 电压电流测量正确 | 5、切换后能量未被清掉 7、检查上位机上能量是否测量参数全部置为0, 电压电流测量正确 | LV4 | 是 | 已生成存根: 红线清能量+OCR+切接线弹窗(清/不清分支)待硬件补 |  | 未生成：接线切换含能量清零（红线需人工确认）＋Acuview切接线弹窗交互，待015/016 GUI引擎就绪后转换
接线验证 | 3E4WY接线验证 | Function_AC meter_009_03_case3 | 3E4WY接线配置，上位机 realtime数据中“显示”符合接线方式中的显示规划 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、3E4WY输电，上位机配3E4WY接线，Va、Vb、Vc均为120V, I_in1~3均为200A，压流夹角0°，Va、Vb、Vc相角为(0°、120°、240°)。 3、上位机上input1~3配置电压Va、Vb、Vc 5、上位机上user1添加3路input 6、 根据最新的接线方式说明书检查上位机上real-time显示 7、 根据最新的接线方式说明书检查上位机上Energy显示、 | 6、 上位机上real-time显示与最新的接线方式说明书保持一致 7、根据最新的接线方式说明书检查上位机上Energy显示保持一致 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：判据读数全零——已知板子ADC芯片损坏问题(2026-07-14)，自动化流程本身已调通(设源/前置配置/救源/断言/报告全链路OK)，换板后重跑出有效结果 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏读数为零，自动化全链路已调通，换板后重跑出有效结果
接线验证 | 3E4WY接线验证 | Function_AC meter_009_03_case4 | 3E4WY 接线配置，验证Va为0时，Vb、Vc相的角度为0，input的角度为0，电压电流测量正常，功率计算正确 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、3E4WY输电，上位机配3E4WY接线， 3、user1配置三路负载， Va、Vb、Vc均为120V, I_in1~3均为30A 40A 50A，压流角0° 4、修改Ua 幅值为0，检查Va的角度功率为0、input1电流幅值正常，角度功率均为0，Vb、Vc和Input2的角度为0，电压电流幅值以及功率维持之前的数值不受影响 5、 从源上关闭输入，再按照关闭前的配置直接打开输入 6、 检查Vb的角度功率为0、input1电流幅值正常，角度功率均为0，Vb、Vc和Input2的角度为0，电压电流幅值以及功率维持之前的数值不受影响 | 4\6、Vb的角度功率为0、input1电流幅值正常，角度功率均为0，Vb、Vc和Input2的角度为0，电压电流幅值以及功率维持之前的数值不受影响 | LV3 | 否 |  |  | 不可自动化：要求Va=0（关源＝自供电表断电），本台面不可自动化；转手工或待外部供电方案
接线验证 | 上位机user and ct 配置 | Function_AC meter_009_03_case5 | 上位机setting的Current&Wiring界面，修改CT Type与CT Primary（5-2000A连续可配） | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机setting的Current&Wiring界面，遍历选择CT Type（333mV、100mA、RCT），逐项保存并回读 3、CT Primary分别写入5（下限）、250（任意值）、2000（上限），逐次保存并回读 4、恢复CT Primary=1000（默认值）并回读 | 2、CT Type可选333mV/100mA/RCT，写入后回读一致（RCT选配型号为RCT16-200/500/1000或RCT24-200/500/1000） 3、CT Primary在5-2000A连续范围内任意值均写入成功，回读与写入一致（非固定档位下拉；333mV/100mA/RCT均适用，依据PRS §3.2.4/§5.2、地址表Range=5-2000） 4、回读=1000，还原成功 | LV1 | 是 | 已生成挂门禁: 待Tesseract OCR(下拉)+CT Type枚举真机确认 |  | 未生成：CT Type下拉校验需Acuview GUI驱动（write_verify引擎未就绪）；用例已于2026-07-14按5-2000A连续范围重写，待重新评审后转换
接线验证 | 上位机user and ct 配置 | Function_AC meter_009_03_case6 | 上位机setting的Current&Wiring界面，CT Primary越界值写入被拒绝 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机setting的Current&Wiring界面，CT Primary分别写入4（低于下限5）、2001（高于上限2000）、-1（负数）、abc（非数字）、空值，逐次尝试保存 3、每次尝试后经Modbus回读channel1~3 input CT Primary寄存器（0x104A/0x104E/0x1052） 4、恢复CT Primary=1000（默认值）并回读 | 2、全部越界/非法值写入被拒绝或阻止保存，上位机有报错提示 3、Modbus回读值保持原值不变 4、回读=1000，还原成功 | LV2 | 是 | 已调试通过(2026-07-15): GUI(Acuview COM11)输入非法值4/2001/-1/abc/空->COM6回读CT Primary保持合法值不变->还原1000, 6/6 PASS(72s)。越界/非法输入被拒语义成立, 全链路(坐标导航/免密/键入/Update弹窗/跨口回读/还原)验证OK | 通过 | 未生成：2026-07-14新增（CT Primary越界拒绝），可Modbus断言，待评审后转换
接线检查 | 正常接线基准 | Function_AC meter_010_07_case1 | 1E2W 正常接线基准：无告警且不检测相序 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 1E2W（经 Acuview2 Setting 或 Modbus 下发） 2. 程控源输出正常基准：ua=220V/qua=0°，ia=5A/qia=0°，ub=uc=0V，ib=ic=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. 接线检查结果全部正常，无任何告警；voltagePhaseOrder = 2（1E2W 不检测相序）；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 正常接线基准 | Function_AC meter_010_07_case2 | 2E3W1P 正常接线基准：无告警且不检测相序 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. 接线检查结果全部正常，无任何告警；voltagePhaseOrder = 2（2E3W1P 不检测相序）；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试 |  | zhi
接线检查 | 正常接线基准 | Function_AC meter_010_07_case3 | 3E4WY-ABC 正常接线基准：无告警且相序判定为 ABC | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. 接线检查结果全部正常，无任何告警；voltagePhaseOrder = 0（ABC）与配置一致，不报相序配置错误；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试 |  | 未通过
接线检查 | 正常接线基准 | Function_AC meter_010_07_case4 | 3E4WY-ACB 正常接线基准：无告警且相序判定为 ACB | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. 接线检查结果全部正常，无任何告警；voltagePhaseOrder = 1（ACB）与配置一致，不报相序配置错误；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 1E2W判据 | Function_AC meter_010_08_case1 | 1E2W 条件1：Van<10V 触发 Va 接线缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 1E2W（经 Acuview2 Setting 或 Modbus 下发） 2. 程控源输出正常基准：ua=220V/qua=0°，ia=5A/qia=0°，ub=uc=0V，ib=ic=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V（Van<10V。注意：Va/Vn 为供电端子，标准环境下表将断电，需独立辅助供电维持表运行后方可执行本步）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 上报 Va 接线缺失（条件1）；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 已调试
接线检查 | 1E2W判据 | Function_AC meter_010_08_case2 | 1E2W 条件2：Ia_rms<0.1 触发 Ia 接线缺失且跳过反向判定 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 1E2W（经 Acuview2 Setting 或 Modbus 下发） 2. 程控源输出正常基准：ua=220V/qua=0°，ia=5A/qia=0°，ub=uc=0V，ib=ic=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ia=0A（表侧 Ia_rms<0.1）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 接线缺失（条件2）；不执行条件3，不报 Ia 正负反向；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 1E2W判据 | Function_AC meter_010_08_case3 | 1E2W 条件3：pf_A∈[-1,-0.9] 触发 Ia 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 1E2W（经 Acuview2 Setting 或 Modbus 下发） 2. 程控源输出正常基准：ua=220V/qua=0°，ia=5A/qia=0°，ub=uc=0V，ib=ic=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=180°（pf_A=cos(0°-180°)=-1∈[-1,-0.9]），ia 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 上报 Ia 正负反向（条件3）；无缺相/缺流告警（条件1/2 不触发是判定前提）；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case1 | 2E3W1P 条件1：Va&Vc 双相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V 且 uc=5V（Van<10V 且 Vcn<10V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va & Vc 接线缺失（条件1）；跳过条件2-5，不报单相缺失/反接；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 已调试
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case2 | 2E3W1P 条件2：Va 单相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V（Van<10V，uc 保持 220V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va 接线缺失（条件2）；跳过条件3-5；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 已调试
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case3 | 2E3W1P 条件3：Vc 单相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：uc=5V（Vcn<10V，ua 保持 220V 供电正常）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Vc 接线缺失（条件3）；跳过条件4-5，不报反接；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case4 | 2E3W1P 条件4：Vcn/Van≥1.4 触发 Va-Vn 反接 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=150V，uc=220V（Vcn/Van=1.467≥1.4；ua=150V 高于供电下限 100V），相角不变；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Va-Vn 反接（条件4）；跳过条件5，不报 Vc-Vn 反接；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case5 | 2E3W1P 条件5：Van/Vcn≥1.4 触发 Vc-Vn 反接 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=220V，uc=150V（Van/Vcn=1.467≥1.4），相角不变；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vc-Vn 反接（条件5，末条）；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case6 | 2E3W1P 条件6：Ia_rms<0.1 触发 Ia 缺失且跳过 Ia 反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ia=0A（Ia_rms<0.1，ic 保持 5A）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 接线缺失（条件6）；跳过条件8，不报 Ia 反向；Ic 检测不受影响；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case7 | 2E3W1P 条件7：Ic_rms<0.1 触发 Ic 缺失且跳过 Ic 反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ic=0A（Ic_rms<0.1，ia 保持 5A）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ic 接线缺失（条件7）；跳过条件9，不报 Ic 反向；Ia 检测不受影响；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case8 | 2E3W1P 条件8：pf_A∈[-1,-0.9] 触发 Ia 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=180°（pf_A=cos(0°-180°)=-1），ia 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 正负反向（条件8）；Ic 无告警；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case9 | 2E3W1P 条件9：pf_C∈[-1,-0.9] 触发 Ic 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qic=0°（∠Vc=180°，pf_C=cos(180°-0°)=-1），ic 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ic 正负反向（条件9）；Ia 无告警；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case1 | 3E4WY 条件1：三相电压全缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=ub=uc=5V（三相 VLN 均<10V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va & Vb & Vc 接线缺失（条件1）；跳过条件2-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case2 | 3E4WY 条件2：Va&Vb 两相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V 且 ub=5V（uc 保持 220V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va & Vb 接线缺失（条件2）；跳过条件3-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case3 | 3E4WY 条件3：Vb&Vc 两相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ub=5V 且 uc=5V（ua 保持 220V 供电正常）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Vb & Vc 接线缺失（条件3）；跳过条件4-13，不报单相缺失；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case4 | 3E4WY 条件4：Va&Vc 两相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V 且 uc=5V（ub 保持 220V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va & Vc 接线缺失（条件4）；跳过条件5-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case5 | 3E4WY 条件5：Va 单相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V（ub=uc 保持 220V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va 接线缺失（条件5）；跳过条件6-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case6 | 3E4WY 条件6：Vb 单相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ub=5V（ua=uc 保持 220V）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Vb 接线缺失（条件6）；跳过条件7-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case7 | 3E4WY 条件7：Vc 单相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：uc=5V（ua=ub 保持 220V）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Vc 接线缺失（条件7）；跳过条件8-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case8 | 3E4WY 条件8：Vbn/Van 与 Vcn/Van 均≥1.3 触发 Va-Vn 反接 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=150V（ub=uc 保持 220V，Vbn/Van=Vcn/Van=1.467≥1.3；ua=150V 高于供电下限 100V），相角不变；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Va-Vn 反接（条件8）；跳过条件9-13，不报相位/相序错误；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 基准/还原点PASS, 故障点(ua=150V)期望bit3[Va-Vn反接]实际0x0000(检查任务未执行); 三点结构与位断言正常 | 未通过
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case9 | 3E4WY 条件9：Van/Vbn 与 Vcn/Vbn 均≥1.3 触发 Vb-Vn 反接 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ub=150V（ua=uc 保持 220V，Van/Vbn=Vcn/Vbn=1.467≥1.3），相角不变；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vb-Vn 反接（条件9）；跳过条件10-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case10 | 3E4WY 条件10：Van/Vcn 与 Vbn/Vcn 均≥1.3 触发 Vc-Vn 反接 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：uc=150V（ua=ub 保持 220V，Van/Vcn=Vbn/Vcn=1.467≥1.3），相角不变；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vc-Vn 反接（条件10）；跳过条件11-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case11 | 3E4WY-ABC 条件11：∠Vb∉[240°±20°] 触发 Vb 相位错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qub=200°（∉[220°,260°]，留 20° 裕度；幅值全 220V，电流角不变）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vb 相位错误（条件11）；相序算法因 ∠Vb 出窗判不出相序，voltagePhaseOrder=2，但输出 2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误（已裁定 2026-07-14）；条件12 不报；pf_B=cos(200°-240°)=0.766 不落电流告警窗，无电流告警；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 故障点(qub=200°)期望bit6[Vb相位错误]实际0x0000; phaseOrder=2断言PASS(与ADC态巧合, 不可采信) | 未通过
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case12 | 3E4WY-ACB 条件11：∠Vb∉[120°±20°] 触发 Vb 相位错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qub=80°（∉[100°,140°]；幅值全 220V）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vb 相位错误（条件11，ACB 窗口）；voltagePhaseOrder=2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误；条件12 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case13 | 3E4WY-ABC 条件12：∠Vc∉[120°±20°] 触发 Vc 相位错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：quc=160°（∉[100°,140°]；幅值全 220V，qub 保持 240°）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vc 相位错误（条件12）；voltagePhaseOrder=2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误；条件11 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case14 | 3E4WY-ACB 条件12：∠Vc∉[240°±20°] 触发 Vc 相位错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：quc=280°（∉[220°,260°]；幅值全 220V，qub 保持 120°）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vc 相位错误（条件12，ACB 窗口）；voltagePhaseOrder=2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误；条件11 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case15 | 3E4WY 条件13：源出 ABC 而表配置 ACB 触发相序配置错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：源改为 ABC 正相序：qua=0°/qub=240°/quc=120°（幅值 220V 对称，电流角同步 qia=0°/qib=240°/qic=120°）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 上报 ABC/ACB 相序配置错误（条件13：算法明确判出 voltagePhaseOrder=0≠配置1，输出 0/1 参与比较）；因相位窗随 ACB 配置切换，∠Vb=240°∉[100°,140°]、∠Vc=120°∉[220°,260°]，条件11/12 同时上报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: PHASE_ORDER=1写入成功, 但voltagePhaseOrder=2(测量无效)未产生bit8/6/7; 链路全通 | 未通过
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case16 | 3E4WY 条件13：源出 ACB 而表配置 ABC 触发相序配置错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：源改为 ACB 负相序：qua=0°/qub=120°/quc=240°（幅值 220V 对称，电流角同步 qia=0°/qib=120°/qic=240°）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 上报 ABC/ACB 相序配置错误（条件13：算法明确判出 voltagePhaseOrder=1≠配置0）；∠Vb=120°∉[220°,260°]、∠Vc=240°∉[100°,140°]，条件11/12 同时上报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case17 | 3E4WY 幅值不对称致相序不可判定时不误报相序配置错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：uc=180V（ua=ub 保持 220V，角度全部正常保持基准）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 无任何接线告警：三相均>10V 但 uc 偏差 26.67V > 平均值 206.67V×10%，相序算法 Step2 对称性失败输出 voltagePhaseOrder=2；输出 2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误（已裁定 2026-07-14）；条件11/12 不报（角度在窗内）；无缺失/反接（Van/Vcn=1.22<1.3）；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试 | 2026-07-14 抽样实跑: ⚠️空心PASS: 期望(无告警+phaseOrder=2)恰与ADC坏死态一致, 本次PASS不可采信, 换板修复ADC后必须复跑确认 | 通过
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case1 | 3E4WY 条件14：Ia_rms<0.1 触发 Ia 缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ia=0A（ib=ic 保持 5A）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 接线缺失（条件14）；跳过条件17/20/21；Ib/Ic 检测不受影响，无其他告警；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 频率读0测量未就绪, 错误码恒0(检查任务未执行), Ia缺失位未置; 链路全通 | 未通过
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case2 | 3E4WY 条件15：Ib_rms<0.1 触发 Ib 缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ib=0A（ia=ic 保持 5A）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ib 接线缺失（条件15）；跳过条件18/20/22；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case3 | 3E4WY 条件16：Ic_rms<0.1 触发 Ic 缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ic=0A（ia=ib 保持 5A）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ic 接线缺失（条件16）；跳过条件19/21/22；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case4 | 3E4WY 条件17：pf_A∈[-1,-0.9] 触发 Ia 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=180°（pf_A=cos(0°-180°)=-1），ia 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 正负反向（条件17）；pf=-1 不落互错窗 -0.5±10%，条件20/21 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 同上, Ia反向位未置; 链路全通 | 未通过
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case5 | 3E4WY 条件18：pf_B∈[-1,-0.9] 触发 Ib 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qib=60°（pf_B=cos(240°-60°)=-1），ib 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ib 正负反向（条件18）；条件20/22 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case6 | 3E4WY 条件19：pf_C∈[-1,-0.9] 触发 Ic 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qic=300°（pf_C=cos(120°-300°)=-1），ic 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ic 正负反向（条件19）；条件21/22 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case7 | 3E4WY-ABC 条件20：Ia 与 Ib 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=240°、qib=0°（模拟 Ia/Ib CT 引线互换：Ia 通道读到原 B 相电流、Ib 通道读到原 A 相电流），qic 保持 120°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 与 Ib 反接（条件20）：pf_A=cos(0°-240°)=-0.5 且 Q_A=+0.866>0，pf_B=cos(240°-0°)=-0.5 且 Q_B=-0.866<0，均落判据窗；pf_C=1 正常，条件21/22 及反向条件不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 故障点(qia=240°/qib=0°)期望bit6[Ia-Ib互错]实际0x0000; 其余点PASS | 未通过
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case8 | 3E4WY-ACB 条件20：Ia 与 Ib 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=120°、qib=0°（Ia/Ib 互换），qic 保持 240°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 与 Ib 反接（条件20，ACB 判据）：pf_A=-0.5 且 Q_A=-0.866<0，pf_B=-0.5 且 Q_B=+0.866>0，符合 ACB 侧 Q 符号要求；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case9 | 3E4WY-ABC 条件21：Ia 与 Ic 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=120°、qic=0°（Ia/Ic 互换），qib 保持 240°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 与 Ic 反接（条件21）：pf_A=-0.5 且 Q_A=-0.866<0，pf_C=-0.5 且 Q_C=+0.866>0；pf_B=1 正常，条件20/22 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case10 | 3E4WY-ACB 条件21：Ia 与 Ic 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=240°、qic=0°（Ia/Ic 互换），qib 保持 120°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 与 Ic 反接（条件21，ACB 判据）：pf_A=-0.5 且 Q_A=+0.866>0，pf_C=-0.5 且 Q_C=-0.866<0；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case11 | 3E4WY-ABC 条件22：Ib 与 Ic 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qib=120°、qic=240°（Ib/Ic 互换），qia 保持 0°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ib 与 Ic 反接（条件22）：pf_B=cos(240°-120°)=-0.5 且 Q_B=+0.866>0，pf_C=cos(120°-240°)=-0.5 且 Q_C=-0.866<0；pf_A=1 正常，条件20/21 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case12 | 3E4WY-ACB 条件22：Ib 与 Ic 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qib=240°、qic=120°（Ib/Ic 互换），qia 保持 0°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ib 与 Ic 反接（条件22，ACB 判据）：pf_B=-0.5 且 Q_B=-0.866<0，pf_C=-0.5 且 Q_C=+0.866>0；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case1 | 3E4WY 输入 ABC 正相序，voltagePhaseOrder=0 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. voltagePhaseOrder = 0（ABC）：Step1 三相均>10V 通过，Step2 对称性通过，Step3 命中 ∠Vb∈[240°±20°] 且 ∠Vc∈[120°±20°]；无相序配置错误告警；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case2 | 3E4WY 输入 ACB 负相序，voltagePhaseOrder=1 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. voltagePhaseOrder = 1（ACB）：Step3 命中 ∠Vb∈[120°±20°] 且 ∠Vc∈[240°±20°]；配置=ACB 一致，无相序配置错误告警；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 已调试
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case3 | 相序算法 Step1 电压有效性不满足输出 2 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ub=8V（Vbn<10V，ua=uc 保持 220V，角度正常）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. voltagePhaseOrder = 2（Step1 电压有效性失败，不进入 Step2/3）；输出 2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误；同时上报 Vb 接线缺失（电压条件6，独立执行）；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 故障点(ub=8V)期望bit1[Vb缺失]实际0x0000; phaseOrder=2 PASS(巧合); 电流码只记录路径验证OK | 未通过
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case4 | 相序算法 Step2 幅值对称性不满足输出 2 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：uc=180V（三相均>10V；uc 偏差 26.67V > 平均 206.67V×10%=20.67V，角度全部正常）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. voltagePhaseOrder = 2（Step2 对称性失败，不进入 Step3）；输出 2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误（已裁定 2026-07-14）；无缺失/反接/相位错误告警；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case5 | 1E2W 不检测相序，voltagePhaseOrder 恒为 2 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 1E2W（经 Acuview2 Setting 或 Modbus 下发） 2. 程控源输出正常基准：ua=220V/qua=0°，ia=5A/qia=0°，ub=uc=0V，ib=ic=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. voltagePhaseOrder = 2（1E2W 不检测相序）；不上报相序配置错误；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case6 | 2E3W1P 不检测相序，voltagePhaseOrder 恒为 2 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. voltagePhaseOrder = 2（2E3W1P 不检测相序）；不上报相序配置错误；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case1 | VLN 缺相门限 10V 边界（以 Vb 承载） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：ub=9.5V（<10V）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：ub=10.5V（≥10V）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 Vb 接线缺失（条件6） 5. 不报 Vb 缺失；但 Van/Vbn=220/10.5=20.95≥1.3，转报 电压端 Vb-Vn 反接（条件9）——缺相门限与反接门限交接的固有现象，断言按转判结果写 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case2 | 2E3W1P V-N 反接阈值 K=1.4 边界 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：ua=150V、uc=210V（Vcn/Van=1.40 刚达阈值）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：ua=150V、uc=204V（比值 1.36<1.4）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 电压端 Va-Vn 反接（条件4） 5. 无反接告警，接线检查结果正常（2E3W1P 无对称性检查） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case3 | 3E4WY V-N 反接阈值 K=1.3 边界 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：ua=150V、ub=uc=195V（Vbn/Van=Vcn/Van=1.30 刚达阈值）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：ua=150V、ub=uc=190V（比值 1.267<1.3）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 电压端 Va-Vn 反接（条件8） 5. 无反接告警，无任何接线告警；三相不对称>10% 致相序算法 Step2 失败，voltagePhaseOrder=2，但输出 2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误（已裁定 2026-07-14） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case4 | 3E4WY 相位窗 ±20° 边界（条件11，∠Vb） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：qub=219°（刚出窗 [220°,260°]）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：qub=221°（刚入窗）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 仅上报 电压端 Vb 相位错误（条件11）；voltagePhaseOrder=2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误 5. 无相位错误告警，voltagePhaseOrder=0，接线检查结果正常 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case5 | 相序算法 Step2 对称性 ±10% 边界（以 Vc 承载） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：uc=188V（ua=ub=220V，偏差>平均值×10%）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：uc=190V（偏差<平均值×10%）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 相序算法 Step2 失败，voltagePhaseOrder=2（以该寄存器值为断言）；输出 2 不参与条件13 比较，无任何接线告警 5. 对称性通过，voltagePhaseOrder=0，接线检查结果正常 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case6 | 电流反向 pf 窗 [-1,-0.9] 边界（条件17，Ia） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：qia=155°（pf_A=cos155°=-0.906∈[-1,-0.9]）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：qia=150°（pf_A=-0.866>-0.9）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 Ia 正负反向（条件17） 5. 无电流告警，接线检查结果正常（RACG 判据表无电流相位错误条件） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case7 | 电流互错 pf 窗 -0.5±10% 边界（条件20，A 侧） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：qia=240°、qib=0°（pf_A=-0.5 窗中心，B 侧同步满足）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：qia=250°、qib=0°（pf_A=cos250°=-0.342∉[-0.55,-0.45]，A 侧不命中）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 Ia 与 Ib 反接（条件20） 5. 条件20 不报；无其他电流告警 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case8 | 缺流门限 0.1A 边界（条件14，Ia；表侧测量值） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：ia=0A（表侧 Ia_rms=0<0.1）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：ia=0.05A（以 CT 一次额定 200A、台体 CT 20A:100mA 计，表侧读数=源电流×10=0.5A≥0.1）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 Ia 接线缺失（条件14） 5. 不报 Ia 缺失；qia=0° 时 pf_A=1，无其他电流告警 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 已调试
接线检查 | 相序检查 | Function_AC meter_010_04_case1 | 3E4WY下输入ABC正相序，相序检查算法正确识别并输出voltagePhaseOrder=0 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、可调三相功率源（可独立设置V/I幅值及相角） 5、接线方式3E4WY，三相电压>10V且三相幅值对称（满足相序检查前提条件） | 1、配置3E4WY，Van=Vbn=Vcn=120V（幅值对称，偏差<10%×vLNAvg） 2、设置角Va=0°，角Vb=240°（在[240°±20°]范围内），角Vc=120°（在[120°±20°]范围内） 3、Modbus配置相序为ABC（Phase Order=0） 4、等待>1min 5、通过Modbus读取voltagePhaseOrder寄存器值及接线检查结果 | 5、voltagePhaseOrder=0（ABC正相序）； 配置相序与检测相序一致，无相序配置错误告警；LED绿色常亮 | LV2 | 是 |  |  | 未生成：本期转换范围外（001~009、011）；已另建接线检查判据级用例集（010_07~13，59条）作转换预备
接线检查 | 相序检查 | Function_AC meter_010_04_case2 | 3E4WY下输入ACB负相序，相序检查算法正确识别并输出voltagePhaseOrder=1 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、可调三相功率源（可独立设置V/I幅值及相角） 5、接线方式3E4WY，三相>10V且对称，Modbus配置相序为ACB | 1、配置3E4WY，Van=Vbn=Vcn=120V 2、设置角Va=0°，角Vb=120°（在ACB对应的[120°±20°]内），角Vc=240°（在[240°±20°]内） 3、Modbus配置相序为ACB（Phase Order=1） 4、等待>1min，读取voltagePhaseOrder | 4、voltagePhaseOrder=1（ACB负相序）； 配置与检测一致，无相序配置错误告警；LED绿色常亮 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：本期转换范围外（001~009、011）；已另建接线检查判据级用例集（010_07~13，59条）作转换预备
接线检查 | 相序检查 | Function_AC meter_010_04_case3 | 相序检查前提条件不满足时，输出voltagePhaseOrder=2（不判断），不触发相序配置错误 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、可调三相功率源（可独立设置V/I幅值及相角） 5、接线方式3E4WY | 1、子测试1：降低Vbn至5V（<10V，电压有效性不满足） 等待>1min，读取voltagePhaseOrder 2、恢复三相对称，设置Vbn=140V（¦Vbn-vLNAvg¦>10%×vLNAvg，幅值对称性不满足） 等待>1min，读取voltagePhaseOrder 3、两种情况下均配置Phase Order=0（ABC），检查是否触发配置错误告警 | 子测试1：voltagePhaseOrder=2（无法判断）；不触发相序配置错误告警 子测试2：voltagePhaseOrder=2；不触发相序配置错误告警 相序检查前提条件不满足时，自动输出2，避免误判 | LV2 | 是 |  |  | 未生成：本期转换范围外（001~009、011）；已另建接线检查判据级用例集（010_07~13，59条）作转换预备
接线检查 | 告警开关配置 | Function_AC meter_010_05_case1 | 通过Modbus关闭接线检查开关后，接线异常不触发告警（LED不红闪，Modbus不上报） | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、可调三相功率源（可独立设置V/I幅值及相角） 5、接线方式3E4WY，三相电压正常 | 1、配置3E4WY，正常接线，确认无告警（接线检查开关默认启用） 2、通过Modbus写入关闭接线检查开关 3、制造接线异常：反接Ia使pf_A=-1.0 4、等待>1min 5、检查LED颜色及Modbus接线检查结果寄存器 | 5、LED不红闪（保持绿色常亮或绿色慢闪）； Modbus接线检查结果寄存器无告警内容（不上报）； 接线检查功能已关闭，异常不被检测 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：本期转换范围外（001~009、011）；已另建接线检查判据级用例集（010_07~13，59条）作转换预备
接线检查 | 告警开关配置 | Function_AC meter_010_05_case2 | 重新启用接线检查开关后，接线异常恢复触发告警 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、可调三相功率源（可独立设置V/I幅值及相角） 5、接线检查开关当前为关闭，接线异常仍存在（Ia反接） | 1、在case1基础上，接线异常仍存在，确认当前无告警 2、通过Modbus写入启用接线检查（接线检查开关=启用） 3、等待>1min检测周期 4、检查LED及Modbus接线检查结果 | 4、LED恢复红色闪烁； Modbus正确上报电流端Ia正负反向； 接线检查功能恢复正常 | LV2 | 是 |  |  | 未生成：本期转换范围外（001~009、011）；已另建接线检查判据级用例集（010_07~13，59条）作转换预备
接线检查 | 告警开关配置 | Function_AC meter_010_05_case3 | 设备出厂默认接线检查开关为启用状态，恢复出厂设置后默认启用 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、可调三相功率源（可独立设置V/I幅值及相角） 5、接线方式3E4WY，三相电压正常 | 1、通过Modbus执行恢复出厂设置操作 2、通过Modbus读取接线检查开关寄存器值 3、制造接线异常（如Ia反接），等待>1min 4、检查是否自动触发告警 | 2、接线检查开关寄存器值=启用（默认值=1）； 4、LED红色闪烁，Modbus正确上报告警； 默认状态下无需手动配置即可检测告警 | LV2 | 是 |  |  | 未生成：本期转换范围外（001~009、011）；已另建接线检查判据级用例集（010_07~13，59条）作转换预备
接线检查 | 告警上报 | Function_AC meter_010_06_case1 | 多路接线异常同时存在时，Modbus接线检查结果各通道独立上报正确错误类型 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、可调三相功率源（可独立设置V/I幅值及相角） 5、接线方式3E4WY，接线检查启用 | 1、配置3E4WY，三相电压120V正常，三相电流10A 2、同时制造两种异常：降低Van至0V（Va缺相）+ 反接Ib使pf_B=-1（Ib反向） 3、等待>1min 4、通过Modbus读取接线检查结果寄存器（各电压通道+各电流通道错误类型） | 4、电压通道A上报Va接线缺失； 电流通道B上报Ib正负反向； 其他通道无告警； 两路告警独立上报，互不干扰；LED红色闪烁 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：本期转换范围外（001~009、011）；已另建接线检查判据级用例集（010_07~13，59条）作转换预备
接线检查 | 告警上报 | Function_AC meter_010_06_case2 | 接线恢复正常后，Modbus接线检查结果寄存器自动清零，LED恢复绿色常亮 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、可调三相功率源（可独立设置V/I幅值及相角） 5、当前存在接线告警（Modbus有告警上报，LED红色闪烁） | 1、确认当前存在告警（如Ia反接，pf_A=-1） 2、恢复接线正确（Ia正向，pf_A=1.0） 3、等待>1min检测周期 4、通过Modbus读取接线检查结果寄存器全部通道值 5、观察LED颜色 | 4、Modbus接线检查结果寄存器各通道全部清零（无告警）； 5、LED恢复绿色常亮（接线正确，无通信活动） | LV1 | 是 |  |  | 未生成：本期转换范围外（001~009、011）；已另建接线检查判据级用例集（010_07~13，59条）作转换预备
计时功能 | 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case1 | 铅封未封闭，通过上位机设置时间，年/月/日和时/分/秒，遍历所有时间，遍历所有日期(包括闰年)，遍历所有周 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、设置电表上“Use Customer Time ”时间， 2000-01-01 00:00:00 ---周6 2099-12-31 23:59:00 ---周4 2024-11-04 00:00:00 ---周1 2024-11-05 00:00:00 ---周2 2024-11-13 00:00:00 ---周3 2024-11-15 23:00:00 ---周5 2024-11-30 23:59:00 ---周6 2024-11-24 23:58:59 ---周日 2024-02-29 23:58:00 ---闰年日期 3、检查设置是否成功 3、掉电重启电表 4、检查电表的set目录电表时间是否未丢失，且电表计时功能正常 | 3、电表时间设置成功，AcuView工具界面无报错，电表显示时间为设置时间加上查看延迟的时间 5、电表时间未丢失，且电表计时功能正常 | LV0 | 是 | 已调试 | 通过：9组时间遍历(含闰年/分钟滚动)、掉电重启后时钟保持、还原PC时间全部通过(2026-07-14实测)
| 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case2 | 铅封未封闭，通过上位机设置本地PC时间，年/月/日和时/分/秒，设置和显示正常 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、设置电表上“Use PC Time ”为PC时间，时间精度为1min 3、检查设置是否成功 4、掉电重启电表 5、检查电表时间是否和PC时间一致 | 3、电表时间设置成功，AcuView工具界面无报错，电表显示时间为设置时间加上查看延迟的时间 5、电表时间保存且和PC时间同步 | LV2 | 是 | 已调试 | 通过：PC对时(±60s)与掉电重启后时间保持均通过(2026-07-14实测)
| 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case3 | 断电时保留时间为1周 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、设置电表上“Use PC Time ”为当前PC时间。 3、检查设置是否成功 4、断开电表电源 5、等待7天 6、连接电表到Acuview2，检查电表时间和PC时间误差是否≤3.5s（RTC漂移优于±0.5s/天，7天累计≤3.5s，PRS §3.3.1） | 3、时间设置成功，AcuView工具界面无报错，电表显示时间为设置时间加上查看延迟的时间 6、电表时间显示和PC时间误差≤3.5s | LV4 | 否 |  |  | 转手工：断电保留7天长时验证不可自动化
| 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case4 | 铅封封闭，通过上位机设置时间，年/月/日和时/分/秒，遍历所有时间，遍历所有日期(包括闰年)，遍历所有周 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、设置电表上“Use Customer Time ”时间， 2000-01-01 00:00:00 ---周6 2099-12-31 23:59:00 ---周4 3、检查设置是否成功 3、掉电重启电表 4、检查电表的set目录电表时间是否未丢失，且电表计时功能正常 | 3、电表时间设置成功，AcuView工具界面无报错，电表显示时间为设置时间加上查看延迟的时间 5、电表时间未丢失，且电表计时功能正常 | LV3 | 是 |  |  | 未生成：需人工拨码使铅封处于封闭态，待人工配合场次再自动化（SRS §11.2）
| 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case5 | 设备开始运行以来的累计时间正常 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、在上位机上是否可查询电表的运行时间T1 2、当前设备运行5min后，电表的运行时间是否为：T2=T+5min 3、设备掉电一段时间后后启动，上电立即查看电表的运行时间是否仍为T2 | 1、上位机上可查询电表的运行时间T1 2、上位机上运行时间为T2 3、上位机上运行时间为T2(未发生变化) | LV1 | 是 | 已调试 | 通过：运行时间累计(Δ≈等待时长±10s)与掉电重启后计数保持均通过(2026-07-14实测)
| 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case6 | 使用100mA（200A）的CT，设备有负载的累计时间；即电流输入 > Ist (0.2A) 且电压 > 10V | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、在上位机上是否可查询电表的负载时间T1 2、电表接源，有负载时(电流=0.3A，大于Ist 0.2A；电压=15V，大于10V门限)，等待5mins，负载时间是否为：T2=T1+5min 3、电表接源，有负载时(电流=1A 且电压=20V)，等待5mins，负载时间是否为：T3=T2+5min 4、电表接源，无负载时(电流=0.004A 且电压=9V)，等待5mins，负载时间是否为：T3 5、电表未接源，无负载时，等待5mins，负载时间是否为：T3 | 1、上位机上可查询电表的负载时间T1 2、上位机上负载时间为T2 3、上位机上负载时间为T3 4、上位机上负载时间为T3(未发生变化) 5、上位机上负载时间为T3(未发生变化) | LV2 | 是 | 已调试 | 未通过：负载时间不累计——负载判定依赖电流测量，已知ADC损坏读零所致；计时流程已调通，换板后重跑 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏致电流读零、负载判定不成立，计时流程已调通，换板后重跑
| 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case7 | 使用100mA（400A）的CT,设备有负载的累计时间；即电流输入 > Ist (0.4A) 且电压 > 10V，修改CT如下：100mA（800A），100mA（1200A） | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、在上位机上是否可查询电表的负载时间T1 2、电表接源，有负载时(电流=Ist (0.4A) 且电压 = 10V)，等待5mins，负载时间是否为：T2=T1+5min 3、电表接源，有负载时(电流=1A 且电压= 20V)，等待5mins，负载时间是否为：T3=T2+5min 4、电表接源，无负载时(电流=0.2A 且电压=9 V)，等待5mins，负载时间是否为：T3 4、电表未接源，无负载时，等待5mins，负载时间是否为：T3 5、修改CT如下：100mA（800A），100mA（1200A）,按照电压＞10V且启动电流＞ 0.1% × 额定电流 | 1、上位机上可查询电表的负载时间T1 2、上位机上负载时间为T2 3、上位机上负载时间为T3 3、上位机上负载时间为T3(未发生变化) 4、上位机上负载时间为T3(未发生变化) 5、负载时间准确 | LV1 | 是 | 已调试 | 未通过：负载时间不累计——负载判定依赖电流测量，已知ADC损坏读零所致；计时流程已调通，换板后重跑 | 未通过：已知板卡ADC芯片损坏致电流读零、负载判定不成立，计时流程已调通，换板后重跑
| 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case8 | 铅封封闭，上位机上用户可重置这些设备运行时间 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、铅封封闭，连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机上重置设备运行时间 | 2、电表的设备运行时间被清除。HMI和上位机更新显示运行时间0H | LV2 | 是 |  |  | 未生成：需人工拨码使铅封处于封闭态，待人工配合场次再自动化（SRS §11.2）
| 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case9 | 铅封封闭，上位机上用户可重置这些设备负载时间。 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、铅封封闭，连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机上重置设备负载时间 | 2、电表的设备负载时间被清除。HMI和上位机更新显示负载时间0H | LV2 | 是 |  |  | 未生成：需人工拨码使铅封处于封闭态，待人工配合场次再自动化（SRS §11.2）
| 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case10 | 铅封未封闭，上位机上用户可重置这些设备运行时间 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、铅封未封闭，连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机上重置设备运行时间 | 2、电表的设备运行时间被清除。HMI和上位机更新显示运行时间0H | LV3 | 是 | 已调试 | 通过：重置后运行时间读值≈0(2026-07-14实测)
| 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case11 | 铅封未封闭，上位机上用户可重置这些设备负载时间。 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、铅封未封闭，连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机上重置设备负载时间 | 2、电表的设备负载时间被清除。HMI和上位机更新显示负载时间0H | LV3 | 是 | 已调试 | 通过：重置后负载时间读值≈0(2026-07-14实测)
| 计时功能 | Function_AC meter_011_01_case12 | 表计长时间掉电，表计时钟不能未非法值 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1.表计长时间掉电（超过七天） 2.表计上电查看时钟 | 2.时钟不能为非法值，应该取一个默认值 | LV2 | 否 |  |  | 转手工：长时间掉电长时验证不可自动化
LCD显示及LED指示灯 | LCD显示 | Function_AC meter_012_01_case1 | 开机显示序列正常 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、电表上电正常 2、查看上电后电表LCD依次显示的显示项数据是否准确，显示间隔是否准确 | 2、上电后电表以公司logo，型号（Model），序列号 （格式：MAC(YY+30)Mmabcde），固件版本（Firmware Version），接线方式（Service Type：1E2W / 2E3W1P / 3E4WY），进线有功电能累计值（kWh）依次显示，显示数据正常，轮显间隔正常， | LV0 | 否 |  |  | 不可自动化：LCD开机轮显序列需人工目视
| LCD显示 | Function_AC meter_012_01_case2 | 电表上电后常显：进线有功电能累计值 (kWh) | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、电表上电正常 2、电表轮显结束后进入常显，常显进线有功电能累计值 (kWh)，查看• 显示内容、显示格式、显示分辨率是否正确 | 2、电表• 显示内容：进线有功电能累计值 (kWh)，显示格式：9 位整数 + 1 位小数（最大显示 999999999.9 kWh），默认高位空白，显示分辨率：0.1 kWh | LV1 | 否 |  |  | 不可自动化：LCD常显内容需人工目视
| LED指示灯 | Function_AC meter_012_02_case1 | 电表正常走电量，脉冲灯正常闪烁 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、电表上电正常 2、给电表接入200V,100A电流，脉冲常数设置为50，查看脉冲灯闪烁是否正常 | 2、电表正常走电量，脉冲灯按脉冲常数对应频率正常闪烁（脉冲LED颜色PRS未规定、待需求澄清，不以红色为判据；红色为状态LED接线异常灯语） | LV1 | 否 |  |  | 不可自动化：脉冲LED闪烁需人工目视（LED颜色待需求澄清）
| LED指示灯 | Function_AC meter_012_02_case2 | 事件指示灯正常显示 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、电表上电正常 2、正常运行，接线正常，查看事件指示灯显示 3、正常运行，通信活动中，查看事件指示灯显示 4、模拟接线检查异常，查看事件指示灯显示 5、模拟电表固件升级，查看事件指示灯显示 6、模拟设备故障，查看事件指示灯显示 | 2、绿色常亮 3、绿色慢闪 4、红色闪烁 5、红绿交替闪烁 6、红色常亮 | LV1 | 否 |  |  | 不可自动化：事件指示灯灯语需人工目视
| LED指示灯 | Function_AC meter_012_02_case3 | 优先级 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、电表上电正常 2、此时给电表进行正常通讯 3、模拟电表接线检查异常，发送接线检查命令 4、此时给电表升级 5、升级结束后查看电表事件指示灯 6、此后模拟电表设备故障，查看电表事件指示灯 | 1、电表绿色常亮 2、电表由绿色常亮变为绿色慢闪，停止通讯后变为绿色常亮 3、事件指示灯由绿色常亮变为绿色慢闪再变为红色闪烁 4、事件指示灯由红色闪烁变为红绿交替闪烁 5、升级结束后事件指示灯变为红色闪烁 6、事件指示灯由红色闪烁变为红色常亮 | LV1 | 否 |  |  | 不可自动化：LED灯语优先级需人工目视
铅封 | 铅封 | Function_AC meter_013_01_case1 | 铅封解锁，LCD 弹窗显示 “Remote Configuration Mode”，不可手动关闭 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、电表上电正常运行 2、铅封解锁 3、观察LCD 液晶显示情况 3.3、给电表掉电后上电，观察LCD 液晶显示情况 4、铅封锁定 5、观察LCD 液晶显示情况 | 3、LCD 弹窗显示 “Remote Configuration Mode”，不可手动关闭 3.3、上电瞬间，电表无轮显，直接显示“Remote Configuration Mode”，不可手动关闭 5、LCD 弹窗显示正向有功总电能 | LV1 | 否 |  |  | 不可自动化：LCD弹窗需人工目视，且铅封切换需人工拨码
| 铅封 | Function_AC meter_013_01_case2 | 铅封解锁，修改电表接线方式及CT变比值，修改成功，铅封锁定，无法修改电表接线方式及CT变比值 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2.、铅封解锁 3、修改电表接线方式及CT变比值 4、查看修改是否成功，掉电后上电，数据是否被重置 5、铅封锁定， 6、修改电表接线方式及CT变比值 7、查看修改是否成功 | 4、修改成功，电表掉电再上电，数据不会被重置 7、修改失败；上位机置灰 | LV1 | 否 |  |  | 不可自动化：铅封锁定/解锁需人工拨码切换（2026-07-14 工程师标否；锁定态只读约束本身可Modbus断言，后续如安排人工配合场次可重评）
| 铅封 | Function_AC meter_013_01_case3 | 铅封解锁，电表升级成功；铅封锁定，电表升级失败 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2.、铅封解锁 3、电表升级，查看升级是否成功 4、铅封锁定，继续对表进行升级，查看升级是否成功 | 3、升级成功； 4、升级失败 | LV1 | 否 |  |  | 不可自动化：铅封锁定/解锁需人工拨码切换（2026-07-14 工程师标否；锁定态只读约束本身可Modbus断言，后续如安排人工配合场次可重评）
| 铅封 | Function_AC meter_013_01_case4 | 铅封解锁，factory reset、clear energy操作均成功；铅封锁定，factory reset、clear energy提示失败 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2.、铅封解锁 3、在上位机中对电表进行clear energy，查看是否成功 4、继续在上位机中对电表进行factory reset，查看是否成功 5、铅封锁定 6、重复3~4操作，查看你上位机提示 | 3、上位机提示成功 4、上位机提示成功 6、上位机均提示失败 | LV1 | 否 |  |  | 不可自动化：铅封锁定/解锁需人工拨码切换（2026-07-14 工程师标否；锁定态只读约束本身可Modbus断言，后续如安排人工配合场次可重评）
| 铅封 | Function_AC meter_013_01_case5 | 铅封解锁时：额定频率（Nominal Frequency）相序（Phase Order）功率因数格式约定（PF/VAR 计算方式，IEC / IEEE）电能计算方式（Energy Calculation Method）无功功率计算方式（Reactive Power Calculation Method）能量脉冲输出配置：Energy Pulse Constant、LED Pulse Constant，电能显示分辨率（Energy Reading Display Format）均可配置；铅封锁定，以上只可读 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2.、铅封解锁 3、在上位机上修改额定频率（Nominal Frequency）相序（Phase Order）功率因数格式约定（PF/VAR 计算方式，IEC / IEEE）电能计算方式（Energy Calculation Method）无功功率计算方式（Reactive Power Calculation Method）能量脉冲输出配置：Energy Pulse Constant、LED Pulse Constant，电能显示分辨率（Energy Reading Display Format），查看修改是否成功 4、铅封锁定，继续修改3中配置，查看修改是否成功， | 3、能正常修改 4、以上参数只支持可读 | LV0 | 否 |  |  | 不可自动化：铅封锁定/解锁需人工拨码切换（2026-07-14 工程师标否；锁定态只读约束本身可Modbus断言，后续如安排人工配合场次可重评）
Firmware升级 | Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case1 | 上位机通过RTU方式，波特率设置为9600,升级正常。 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查电表的FW版本为Rev1 3、记录电表的能量数据值为value1 4、上传电表FW版本(版本号Rev2),升级波特率选择9600，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 6、升级完成后，检查电表的FW版本是否为Rev2 7、升级完成后，检查电表能量值是否依旧为value1；检查电表的测量数据是否准确(电压,电流,功率) | 5、升级过程无错误出现 6、电表的FW版本为Rev2 7、升级完成后，检查电表能量值依旧为value1；检查电表的测量数据准确(电压,电流,功率) | LV1 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case2 | 上位机通过RTU方式，波特率设置为19200,升级正常。注意:间测量数据/日志不会改变, 新版本以继续工作 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查电表的FW版本为Rev1 3、记录电表的能量数据值为value1 4、上传电表FW版本(版本号Rev2),升级波特率选择19200，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 6、升级完成后，检查电表的FW版本是否为Rev2 7、升级完成后，检查电表能量值是否依旧为value1；检查电表的测量数据是否准确(电压,电流,功率) | 5、升级过程无错误出现 6、电表的FW版本为Rev2 7、升级完成后，检查电表能量值依旧为value1；检查电表的测量数据准确(电压,电流,功率) | LV0 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case3 | 上位机通过RTU方式，波特率设置为38400,升级正常。 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查电表的FW版本为Rev1 3、记录电表的能量数据值为value1 4、上传电表FW版本(版本号Rev2),升级波特率选择38400，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 6、升级完成后，检查电表的FW版本是否为Rev2 7、升级完成后，检查电表能量值是否依旧为value1；检查电表的测量数据是否准确(电压,电流,功率) | 5、升级过程无错误出现 6、电表的FW版本为Rev2 7、升级完成后，检查电表能量值依旧为value1；检查电表的测量数据准确(电压,电流,功率) | LV1 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case4 | 上位机通过RTU方式，波特率设置为57600,升级正常。 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查电表的FW版本为Rev1 3、记录电表的能量数据值为value1 4、上传电表FW版本(版本号Rev2),升级波特率选择57600，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 6、升级完成后，检查电表的FW版本是否为Rev2 7、升级完成后，检查电表能量值是否依旧为value1；检查电表的测量数据是否准确(电压,电流,功率) | 5、升级过程无错误出现 6、电表的FW版本为Rev2 7、升级完成后，检查电表能量值依旧为value1；检查电表的测量数据准确(电压,电流,功率) | LV2 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case5 | 升级过程中断开连接，待通讯正常后能继续升级 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1.表计正常升级，待表计升级到40%时 2.关闭上位机 3.继续打开上位机点击升级 4、升级完成后再次升级，待上位机显示clearing,给电表掉电 5、上电后继续升级 | 2.上位机提示升级失败 3.能升级成功 4、升级中断，电表进入Bootloader 5、能升级成功 | LV2 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case6 | 上位机通过RTU方式，波特率设置为115200,升级正常。 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查电表的FW版本为Rev1 3、记录电表的能量数据值为value1 4、上传电表FW版本(版本号Rev2),升级波特率选择115200，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 6、升级完成后，检查电表的FW版本是否为Rev2 7、升级完成后，检查电表能量值是否依旧为value1；检查电表的测量数据是否准确(电压,电流,功率) | 5、升级过程无错误出现 6、电表的FW版本为Rev2 7、升级完成后，检查电表能量值依旧为value1；检查电表的测量数据准确(电压,电流,功率) | LV2 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case7 | 其他产品升级包进行升级（固件包合法性校验） | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过上位机升级时选择他产品升级包进行升级（如：4100、1320） 2、查看文件是否正常加载、解析 | 2.上位机升级界面升级文件解析失败，提示用户“固件文件无效” | LV3 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case8 | 全新电表，烧写boot，升级完APP后，查看 setting的配置不存在非法值。 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、烧写boot 程序 2、升级APP应用程序 3、检查 setting的配置是否存在非法值。 备注: setting 配置参考modbus地址表。 | 3、 setting的配置不存在非法值。 | LV3 | 否 |  |  | 不可自动化：全新电表烧写boot需J-Flash工具人工操作
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case9 | 上位机通过RTU方式，压力升级15次 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机Firmeare Update界面选择升级文件，进行升级 3、连续升级压测10次 | 2、升级成功，升级过程无错误出现 3、每次均能升级成功 | LV3 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case10 | 上位机升级界面显示准确，设备信息栏中Model、 Hardware、 Firmware等信息显示正确 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查上位机Firmeare Update界面显示 | 2、设备信息栏中Model、Hardware、Firmware等信息显示正确 Model：AcuRev-101-mA 或 AcuRev-101-mV（按被测型号） Hardware：V 1.01 Firmware：V 1.01 注：这里版本信息为样例格式，具体以测试版本为准；Model型号串待固件确认后更新（AcuRev-100为系列名，非型号） | LV3 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case11 | 上位机升级后，接入源，查看电压、电流、角度精度 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机Firmeare Update界面选择升级文件，进行升级 3、接入源，输入电压、电流和角度，查看电压、电流和角度是否符合精度要求 | 2、升级成功 3、电压、电流和角度符合精度要求 | LV3 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case12 | 修改slave id后进行RTU升级 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、修改slave id为2，RTU连接到上位机 2、进行RTU升级 | 2、RTU升级成功 | LV3 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case13 | 使用J Flash烧写boot程序的工具反复连接单板，单板稳定运行不会重启 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、使用J Flash工具连接电表 2、 在工具中点击Connect 3、 在工具中点击DisConnect 4、 在工具中点击Connect | 2、连接成功，电表不会重启 4、 断连均成功，电表重启 | LV2 | 否 |  |  | 不可自动化：需J-Flash专用工具人工操作
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case14 | 使用J Flash 烧写boot程序成功 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、 使用J Flash 工具连接电表，输入R7FA2A2AD 2、 在工具中点击Connect 3、 烧写 .hex 程序 4、 重启电表，检查boot Version 版本 | 2、连接成功 3、 烧写成功 4、 boot Version 版本为烧写的最新版本 | LV2 | 否 |  |  | 不可自动化：需J-Flash专用工具人工操作
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case15 | boot界面信息查看（升级波特率默认9600） | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、电表进入boot模式，查看界面信息显示是否正确 | 1、信息显示正确，如何显示待确认 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case16 | 升级前后，查看电表各个寄存器数据不会发生变化 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、电表上电，升级前保存电表上位机各个reading界面的数据，包括setting界面的设备信息 2、电表升级 3、升级结束后，在上位机上比对升级前后数据（步骤1中提到的数据） | 3、升级不会该表各个寄存器中数据，升级前后数据一致 备注：（需量、datalog数据在配置间隔较小时，可能存在数据上有偏差，注意识别） | LV1 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
| Firmware升级 | Function_AC meter_014_01_case17 | 升级前后，查看电表setting界面各个数据不会发生变化 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、电表上电，升级前截图保存setting界面各数据 2、电表升级 3、升级结束后，在上位机上比对升级前后setting界面各个数据 | 3、升级不会影响电表原有参数的配置，升级前后，电表各个参数配置不变 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：Acuview2升级界面GUI驱动未实现，升级批次未排期
数据重置及恢复出厂设置 | 数据重置及恢复出厂设置 | Function_AC meter_015_01_case1 | 上位机上通过RTU,断开输入源，重置能量 (clear energy),重置成功 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、断开输入源，Acuview2上进行重置能量 (clear energy)操作 3、检查电表的能量是否被清0 | 3、上位机上页面能量被清0 | LV1 | 是 | 已生成挂门禁: 红线清能量(已授权,需工程师在场放行) |  | 未生成：清零/复位类红线操作需人工确认＋GUI write_verify引擎未就绪（015/016批）
| 数据重置及恢复出厂设置 | Function_AC meter_015_01_case2 | 上位机上通过RTU，"Reading"->"system status"->"Reboot Meter"可reboot电表，重启后电表功能正常。 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、Acuview2上进行重启电表操作（"Reading"->"system status"->"Reboot Meter"） 3、检查电表是否重启，重启后电表功能是否正常 | 3、电表重启成功。重连上位机观测到电表功能正常，电气参数测量正常（满足精度要求） | LV4 | 是 | 已生成挂门禁: 红线重启(已授权,需在场放行,源保活) |  | 未生成：清零/复位类红线操作需人工确认＋GUI write_verify引擎未就绪（015/016批）
| 数据重置及恢复出厂设置 | Function_AC meter_015_01_case3 | 上位机上通过RTU，恢复出厂设置并重启 (factory reset and reboot). 清除内容如下: 恢复基本设置参数、初始RTC时钟设置、清除用户设置参数 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 4、铅封解锁 | 1、通过RTU连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、Acuview2上进行恢复出厂设置并重启 (factory reset and reboot)操作 3、检查电表是否恢复出厂设置并重启 (factory reset and reboot)，重启后电表功能是否正常 【出厂设置】基本配置信息（依据RACG Modbus Address Table v1.01 Basic Setting段）： Password：0 RS485 Baud Rate：19200；RS485 Parity：None1 USB Baud Rate：19200；USB Parity：None1 Modbus Slave ID：1（范围1~247） LCD Backlight Time：1（0~120min） Device run time：0；Device load time：0（只读，出厂为0） 默认时间：2024.1.1 00:00:00 week:1 Frequency Selection：1（60Hz） Service Configuration：2（3E4WY；枚举 0:1E2W / 1:2E3W1P / 2:3E4WY） channel1~3 input wiring ID：1/2/3；channel1~3 Current Direction：0（positive） channel1~3 input CT Type：0（100mA，mA型）；channel1~3 input CT Primary：1000（范围5~2000A） Reactive Power Calculation Method：0（General） PF Convention：0（IEC） Phase Order：0（ABC） Energy Reading Display format：0（Primary in 0.1 kWh） Energy Calculation Method：0（Generic） Energy pulse constant：1000（=1.00 imp/kWh，范围100~50000即0.1~50 imp/kWh） Pulse width：20ms（固定值） LED pulse constant：50000（=50.00 imp/kWh） 【出厂设置】电气参数：能量 (clear energy)：0 注：原清单中 Service Configuration=4、Energy Calculation Method=1、Pulse LED width=100、PT1/PT2、RS485 protocol、Basic Reading Display format、DC300脉冲常数备注均为1320/DC300模板残留，已按本表地址表重写删除 | 3、电表恢复出厂成功，参数恢复为默认值。重连上位机观测到电表功能正常，电气参数测量正常（满足精度要求） | LV0 | 是 | 已生成挂门禁: 红线恢复出厂(本轮未授权自动执行) |  | 未生成：清零/复位类红线操作需人工确认＋GUI write_verify引擎未就绪（015/016批）
通讯模块 | 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case1 | 上位机上通过Rtu/USB，配置slaveID为5、247，上位机上显示正常 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、分别通过Rtu/USB连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、设置参数：slaveID:5 3、设置参数：slaveID:247 | 2、上位机更新连接参数slaveID:5 连接成功， 上位机上页面更新显示：slaveID:5 2、上位机更新连接参数slaveID:247 连接成功， 上位机上页面更新显示：slaveID:247 | LV2 | 是 | 转手动执行(用户确认): 此版本Acuview改SlaveID后连接必断且不自动重连(Connection→Connect无效,需手动关连接窗口重开),逐值自动化流程脆弱价值低. 电表侧对合法SlaveID接受能力已验证(设5寄存器回读=5). |  | 未生成：通讯参数配置/重连待GUI write_verify引擎（015/016批）
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case2 | 上位机上通过Rtu/USB，配置slaveID为0、255失败 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、分别通过Rtu/USB连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、设置参数：slaveID:0 3、设置参数：slaveID:255 | 2、配置失败。上位机无法输入slaveID:0 提示用户输入范围 3、配置失败。上位机无法输入slaveID:255 提示用户输入范围 | LV3 | 是 | 转手动执行(用户确认,同case1因): 越界值若被接受/截断改变SlaveID会导致Acuview断连不自动重连(曾把表改成25断链). 需人工目视上位机拒绝提示+寄存器回读确认地址未变. |  | 未生成：通讯参数配置/重连待GUI write_verify引擎（015/016批）
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case3 | 上位机上通过Rtu/USB，配置slaveID，上位机需更新连接参数自动重连 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、分别通过Rtu/USB连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 设置参数（如下参数可参考）： slaveID:2 | 1、参数设置成功。上位机提示用户需要重连，选择重连后上位机更新连接参数自动重连 | LV3 | 是 |  |  | 未生成：通讯参数配置/重连待GUI write_verify引擎（015/016批）
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case4 | 上位机上通过Rtu/USB,配置modbus RTU ON成功，波特率设置为9600、(None1)，通信正常 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、通过USB连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、设置波特率为9600、校验位None1 3、通过RTU连接AcuRev100电表到Acuview2上，设置连接参数：波特率9600、校验位None1，是否连接成功。 | 2、参数设置成功。上位机上页面更新显示：波特率9600、校验位None1 3、RTU连接成功 | LV1 | 是 | OCR下拉选值打通; GUI设USB波特率9600下发,COM6以9600重连回读4135=9600一致,还原19200(2/2 PASS) | 通过 | 未生成：通讯参数配置/重连待GUI write_verify引擎（015/016批）
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case5 | 上位机上通过Rtu/USB,配置modbus RTU ON成功，波特率设置为9600、19200，奇校验(ODD)，通信正常 奇校验/偶校验互相验证 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、通过USB接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、设置波特率设置为9600、奇校验(ODD) 3、通过RTU连接AcuRev100电表到Acuview2上，设置连接参数：波特率设置为9600、奇校验(ODD)，是否连接成功。 4、设置波特率设置为19200、奇校验(ODD) 5、通过USB连接AcuRev100电表到Acuview2上，设置连接参数：波特率设置为19200、奇校验(ODD)，是否连接成功。 6、断开上位机，在上位机端修改校验方式为偶校验(EVEN)，其余不变，查看上位机能否连接 | 2、参数设置成功。上位机上页面更新显示：特率设置为9600、奇校验(ODD) 3、RTU连接成功 5、参数设置成功。上位机上页面更新显示：特率设置为19200、奇校验(ODD) 6、连接失败 | LV0 | 是 | GUI设USB奇校验ODD(4136=1,parity=O重连)+波特率9600均写入回读一致,均还原(4/4 PASS) | 通过 | 未生成：通讯参数配置/重连待GUI write_verify引擎（015/016批）
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case6 | 上位机上通过Rtu/USB,配置modbus RTU ON成功，波特率设置为76800、115200，偶校验(EVEN)，通信正常 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、通过USB连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、设置波特率设置为76800、奇校验(EVEN) 3、通过RTU连接AcuRev100电表到Acuview2上，设置连接参数：波特率设置为76800、奇校验(EVEN)，是否连接成功。 4、设置波特率设置为115200、奇校验(EVEN) 5、通过USB连接AcuRev100电表到Acuview2上，设置连接参数：波特率设置为115200、奇校验(EVEN)，是否连接成功。 6、断开上位机，在上位机端修改校验方式为奇校验(ODD)，其余不变，查看上位机能否连接 | 2、参数设置成功。上位机上页面更新显示：特率设置为76800、奇校验(EVEN) 3、RTU连接成功 5、参数设置成功。上位机上页面更新显示：特率设置为115200、奇校验(EVEN) 6、连接失败 | LV1 | 是 | GUI设USB偶校验EVEN(4136=0,parity=E重连)+波特率76800(编码7680)均写入回读一致,均还原(4/4 PASS) | 通过 | 未生成：通讯参数配置/重连待GUI write_verify引擎（015/016批）
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case7 | 上位机上通过Rtu/USB,配置modbus RTU ON成功，波特率设置为76800、115200，无校验(None1、None2)，通信正常 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、通过USB连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、设置波特率设置为76800、无校验(None1) 3、通过RTU连接AcuRev100电表到Acuview2上，设置连接参数：波特率设置为76800、无校验(None1)，是否连接成功。 4、设置波特率设置为115200、无校验(None2) 5、通过USB连接AcuRev100电表到Acuview2上，设置连接参数：波特率设置为115200、无校验(None2)，是否连接成功。 | 2、参数设置成功。上位机上页面更新显示：特率设置为76800、无校验(None1) 3、RTU连接成功 4、参数设置成功。上位机上页面更新显示：特率设置为115200、无校验(None2) 5、USB连接成功 | LV1 | 是 | GUI设USB波特率76800(编码7680,baud=76800重连)写入回读一致,还原19200(2/2 PASS); 引擎补中性页刷新消除界面失步 | 通过 | 未生成：通讯参数配置/重连待GUI write_verify引擎（015/016批）
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case8 | 上位机上通过Rtu,配置串口通信参数，上位机需更新连接参数自动重连 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、通过RTU连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、设置串口参数（如下参数可参考）： 波特率设置为9600、奇校验(ODD) 3、观察上位机是否重连 | 2、参数设置成功。HMI上页面更新显示：特率设置为9600、无校验(ODD) 3、上位机提示用户需要重连，选择重连后上位机更新连接参数自动重连 | LV2 | 是 |  |  | 未生成：通讯参数配置/重连待GUI write_verify引擎（015/016批）
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case9 | 表计连接上位机时，双击连接按钮 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1.通过RTU连接AcuRev100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2.断掉RTU 3.再次连接表计连接上位机时，双击连接按钮，查看页面； 4.点击双击后，在列表头点击一下，查看页面 | 3.页面连接正常 4.页面连接正常 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：通讯参数配置/重连待GUI write_verify引擎（015/016批）
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case10 | 连接1个RTU客户端, RTU链接5mins范围内，RTU链接稳定。 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、Acuview2上建立1个RTU客户端连接电表 2、查看5mins超时范围内，RTU连接是否稳定 | 2、5mins超时范围内，RTU连接稳定，上位机读取、设置参数正常，无报错 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：通讯参数配置/重连待GUI write_verify引擎（015/016批）
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case11 | 连接1个RTU客户端，同时多次读取能量，读取日志正常， 上位机和电表均为出现闪退或死机现象 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、Acuview2上建立1个RTU客户端连接电表 2、上位机循环读取Energy（循环读取15次） | 2、每次都能读取成功，无报错、死机现象 | LV4 | 否 |  |  | 不可自动化：闪退/死机现象需人工观察
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case12 | 连接1个USB客户端, USB链接5mins超时范围内，RTU链接稳定。 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、Acuview2上建立1个USB客户端连接电表 2、查看5mins超时范围内，USB连接是否稳定 | 2、5mins超时范围内，RTU连接稳定，上位机读取、设置参数正常，无报错 | LV1 | 是 |  |  | 未生成：通讯参数配置/重连待GUI write_verify引擎（015/016批）
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case13 | 连接1个USB客户端，同时多次读取能量， 上位机和电表均为出现闪退或死机现象 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、Acuview2上建立1个USB客户端连接电表 2、上位机循环读取Energy（循环读取15次） | 2、每次都能读取成功，无报错、死机现象 | LV4 | 否 |  |  | 不可自动化：闪退/死机现象需人工观察
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case15 | 两台电表通过rtu连接，配置相同的波特率和校验模式，不同的slave_id，验证上位机可以正常连接两个电表，且测量值正常不会互相传错；同时验证不同校验模式，上位机无法正常连接两个电表 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、配置第一个电表的Baud Rate为19200、Parity为None1，Slave id配置为1 2、配置第一个电表的Baud Rate为19200、Parity为None1，Slave id配置为3 3、第一个电表不加源 4、第二个电表加源，电压全部为120V、电流全部为4A、压流角为0 5、上位机先后连接两个电表，检查real-time数值 6、配置第一个电表的Baud Rate为19200、Parity为None1，Slave id配置为1 7、配置第一个电表的Baud Rate为19200、Parity为None2，Slave id配置为3 8、尝试通过上位机连接两个电表 | 5、 连接成功，第1个电表的测量值全部为0，第二个电表的测量值为实际值，精度符合预期 8、 奇偶校验方式不同，连接失败 | LV2 | 否 |  |  | 不可自动化：需两台实表RS485组网，当前台面单表
| 通讯模块 | Function_AC meter_016_01_case16 | 一台电表通过USB连接到PC，配置不同的slave_id，验证上位机可以正常连接到电表 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、配置第电表的Baud Rate为19200、Parity为None1，Slave id配置为1 2、电表加源，电压全部为120V、电流全部为4A、压流角为0 3、上位机通过USB连接电表，检查real-time数值 4、配置电表的Baud Rate为19200、Parity为None1，Slave id配置为3 5、电表加源，电压全部为120V、电流全部为4A、压流角为0 6、上位机通过USB连接电表，检查real-time数值 | 3、上位机通过USB连接电表成功，上位机上real-time数值显示正常 6、上位机通过USB连接电表成功，上位机上上位机real-time数值显示正常 | LV2 | 是 | 已生成存根: 端口冲突(Acuview走USB与verify冲突),待引擎逐用例端口角色对调
密码 | 上位机配置参数权限管理 | Function_AC meter_017_01_case1 | 首次连接上位机进入general，修改参数 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、进入general界面，随意修改参数后，点击update 3、输入错误的密码 4、输入正确的密码 5、切换reading界面，再次进入general界面，修改参数，点击update | 3、提示密码错误 4、参数修改成功，上位机密码栏会显示正确的密码 5、此时无需输入密码，即可进行修改参数 备注：若关闭RTU客户端后，重新连接上位机，修改参数时仍需输入密码 | LV1 | 是 | 已调试，通过
| 上位机配置参数权限管理 | Function_AC meter_017_01_case2 | 首次连接上位机进入Current&Wiring，修改参数 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、进入Current&Wiring界面，随意修改参数后，点击update 3、输入错误的密码 4、输入正确的密码 5、切换reading界面，再次进入general界面，修改参数，点击update | 3、提示密码错误 4、参数修改成功 5、此时无需输入密码，即可进行修改参数 备注：若关闭RTU客户端后，重新连接上位机，修改参数时仍需输入密码 | LV1 | 是 | 已调试，通过
| 上位机配置参数权限管理 | Function_AC meter_017_01_case3 | 首次连接上位机进入system status，factory reset | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、点击factory reset 3、输入错误的密码 4、输入正确的密码 | 3、提示密码错 4、恢复出厂设置成功 | LV1 | 是 | 已调试，通过
| 上位机配置参数权限管理 | Function_AC meter_017_01_case4 | 首次连接上位机进入system status，设置时间和clear run time/load time | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-100电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、进行设置时间 3、输入错误的密码 4、输入正确的密码 5、重新连接上位机，重复上述步骤，遍历clear run time和load time | 3、提示密码错误 4、时间设置成功 5、首次连接上位机，点击clear run time 和 clear load time都需要输入密码 | LV1 | 是 | 已调试，通过
| 密码及背光设置 | Function_AC meter_017_01_case5 | 上位机上设置密码分别为0001、1000、9999，使用设置密码可以进入对应目录，输入错误密码不可以。 | 1、Acuview2上位机 2、RTU串口线 3、AcuRev-100电表 | 1、AcuRev-100电表上位机上密码设置界面（Setting—Maintenance—Password） 2、设置密码0001，检查是否设置成功 3、使用0001登录，检查是否登录成功 4、设置密码1000，检查是否设置成功 5、使用1000登录，检查是否登录成功 6、设置密码9999，检查是否设置成功 7、使用9999登录，检查是否登录成功 8、输入错误4位数密码，点击登录，检查是否登录成功 | 2、设置密码0001，设置成功 3、使用0001登录，登录成功 4、设置密码1000，设置成功 5、使用1000登录，登录成功 6、设置密码9999，设置成功 7、使用9999登录，登录成功 8、输入错误4位数密码，上位机提示密码错误，登录失败 | LV0 | 是 | 已调试，通过
校表方案 | MV型电表校表
MA型电表校准
RCT校表