## 接线检查判据
模块 | 子模块 | 用例编号 | 用例标题 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 用例级别 | 是否可自动化 | 备注 | 调试结果 | 测试结果
接线检查 | 正常接线基准 | Function_AC meter_010_07_case1 | 1E2W 正常接线基准：无告警且不检测相序 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 1E2W（经 Acuview2 Setting 或 Modbus 下发） 2. 程控源输出正常基准：ua=220V/qua=0°，ia=5A/qia=0°，ub=uc=0V，ib=ic=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. 接线检查结果全部正常，无任何告警；voltagePhaseOrder = 2（1E2W 不检测相序）；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是
接线检查 | 正常接线基准 | Function_AC meter_010_07_case2 | 2E3W1P 正常接线基准：无告警且不检测相序 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. 接线检查结果全部正常，无任何告警；voltagePhaseOrder = 2（2E3W1P 不检测相序）；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | B 相 ub=0/ib=0 不参与判定，不得误触发任何告警
接线检查 | 正常接线基准 | Function_AC meter_010_07_case3 | 3E4WY-ABC 正常接线基准：无告警且相序判定为 ABC | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. 接线检查结果全部正常，无任何告警；voltagePhaseOrder = 0（ABC）与配置一致，不报相序配置错误；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 |  | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: voltagePhaseOrder=2(期望0); 错误码读0; WIRE_CHECK_STATUS停留0(检查任务未执行, 疑似测量无效时固件不跑检查); 链路(4162/4195写入+12288开关触发+12290/12291/12304读取)全通 | 未通过
接线检查 | 正常接线基准 | Function_AC meter_010_07_case4 | 3E4WY-ACB 正常接线基准：无告警且相序判定为 ACB | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. 接线检查结果全部正常，无任何告警；voltagePhaseOrder = 1（ACB）与配置一致，不报相序配置错误；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是
接线检查 | 1E2W判据 | Function_AC meter_010_08_case1 | 1E2W 条件1：Van<10V 触发 Va 接线缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 1E2W（经 Acuview2 Setting 或 Modbus 下发） 2. 程控源输出正常基准：ua=220V/qua=0°，ia=5A/qia=0°，ub=uc=0V，ib=ic=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V（Van<10V。注意：Va/Vn 为供电端子，标准环境下表将断电，需独立辅助供电维持表运行后方可执行本步）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 上报 Va 接线缺失（条件1）；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 自供电冲突：Van<10V 导致表断电无法回读，需辅助供电改造后人工执行；对应旧用例 010_01_case1
接线检查 | 1E2W判据 | Function_AC meter_010_08_case2 | 1E2W 条件2：Ia_rms<0.1 触发 Ia 接线缺失且跳过反向判定 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 1E2W（经 Acuview2 Setting 或 Modbus 下发） 2. 程控源输出正常基准：ua=220V/qua=0°，ia=5A/qia=0°，ub=uc=0V，ib=ic=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ia=0A（表侧 Ia_rms<0.1）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 接线缺失（条件2）；不执行条件3，不报 Ia 正负反向；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_01_case2
接线检查 | 1E2W判据 | Function_AC meter_010_08_case3 | 1E2W 条件3：pf_A∈[-1,-0.9] 触发 Ia 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 1E2W（经 Acuview2 Setting 或 Modbus 下发） 2. 程控源输出正常基准：ua=220V/qua=0°，ia=5A/qia=0°，ub=uc=0V，ib=ic=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=180°（pf_A=cos(0°-180°)=-1∈[-1,-0.9]），ia 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 上报 Ia 正负反向（条件3）；无缺相/缺流告警（条件1/2 不触发是判定前提）；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_01_case3
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case1 | 2E3W1P 条件1：Va&Vc 双相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V 且 uc=5V（Van<10V 且 Vcn<10V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va & Vc 接线缺失（条件1）；跳过条件2-5，不报单相缺失/反接；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 自供电冲突：需辅助供电改造后人工执行；对应旧用例 010_02_case1
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case2 | 2E3W1P 条件2：Va 单相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V（Van<10V，uc 保持 220V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va 接线缺失（条件2）；跳过条件3-5；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 自供电冲突：需辅助供电改造后人工执行；对应旧用例 010_02_case2（原合并条件2/3）
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case3 | 2E3W1P 条件3：Vc 单相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：uc=5V（Vcn<10V，ua 保持 220V 供电正常）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Vc 接线缺失（条件3）；跳过条件4-5，不报反接；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_02_case2（原合并条件2/3）
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case4 | 2E3W1P 条件4：Vcn/Van≥1.4 触发 Va-Vn 反接 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=150V，uc=220V（Vcn/Van=1.467≥1.4；ua=150V 高于供电下限 100V），相角不变；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Va-Vn 反接（条件4）；跳过条件5，不报 Vc-Vn 反接；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | K=1.4（已裁定 2026-07-14）；对应旧用例 010_02_case3
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case5 | 2E3W1P 条件5：Van/Vcn≥1.4 触发 Vc-Vn 反接 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=220V，uc=150V（Van/Vcn=1.467≥1.4），相角不变；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vc-Vn 反接（条件5，末条）；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | K=1.4（已裁定）；对应旧用例 010_02_case4
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case6 | 2E3W1P 条件6：Ia_rms<0.1 触发 Ia 缺失且跳过 Ia 反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ia=0A（Ia_rms<0.1，ic 保持 5A）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 接线缺失（条件6）；跳过条件8，不报 Ia 反向；Ic 检测不受影响；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_02_case5（原合并条件6/7）
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case7 | 2E3W1P 条件7：Ic_rms<0.1 触发 Ic 缺失且跳过 Ic 反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ic=0A（Ic_rms<0.1，ia 保持 5A）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ic 接线缺失（条件7）；跳过条件9，不报 Ic 反向；Ia 检测不受影响；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_02_case5（原合并条件6/7）
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case8 | 2E3W1P 条件8：pf_A∈[-1,-0.9] 触发 Ia 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=180°（pf_A=cos(0°-180°)=-1），ia 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 正负反向（条件8）；Ic 无告警；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_02_case6（原合并条件8/9）
接线检查 | 2E3W1P判据 | Function_AC meter_010_09_case9 | 2E3W1P 条件9：pf_C∈[-1,-0.9] 触发 Ic 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qic=0°（∠Vc=180°，pf_C=cos(180°-0°)=-1），ic 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ic 正负反向（条件9）；Ia 无告警；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 分相 Vc 位于 180°，Ic 反向对应电流角 0°；对应旧用例 010_02_case6
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case1 | 3E4WY 条件1：三相电压全缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=ub=uc=5V（三相 VLN 均<10V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va & Vb & Vc 接线缺失（条件1）；跳过条件2-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 自供电冲突：需辅助供电改造后人工执行；对应旧用例 010_03_case1
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case2 | 3E4WY 条件2：Va&Vb 两相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V 且 ub=5V（uc 保持 220V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va & Vb 接线缺失（条件2）；跳过条件3-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 自供电冲突：需辅助供电改造后人工执行；对应旧用例 010_03_case2（原合并条件2/3/4）
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case3 | 3E4WY 条件3：Vb&Vc 两相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ub=5V 且 uc=5V（ua 保持 220V 供电正常）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Vb & Vc 接线缺失（条件3）；跳过条件4-13，不报单相缺失；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case2（原合并条件2/3/4）
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case4 | 3E4WY 条件4：Va&Vc 两相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V 且 uc=5V（ub 保持 220V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va & Vc 接线缺失（条件4）；跳过条件5-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 自供电冲突：需辅助供电改造后人工执行；对应旧用例 010_03_case2（原合并条件2/3/4）
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case5 | 3E4WY 条件5：Va 单相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=5V（ub=uc 保持 220V。ua<10V 表将断电，需独立辅助供电维持）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Va 接线缺失（条件5）；跳过条件6-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 否 | 自供电冲突：需辅助供电改造后人工执行；对应旧用例 010_03_case3（原合并条件5/6/7）
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case6 | 3E4WY 条件6：Vb 单相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ub=5V（ua=uc 保持 220V）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Vb 接线缺失（条件6）；跳过条件7-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case3（原合并条件5/6/7）
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case7 | 3E4WY 条件7：Vc 单相缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：uc=5V（ua=ub 保持 220V）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Vc 接线缺失（条件7）；跳过条件8-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case3（原合并条件5/6/7）
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case8 | 3E4WY 条件8：Vbn/Van 与 Vcn/Van 均≥1.3 触发 Va-Vn 反接 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ua=150V（ub=uc 保持 220V，Vbn/Van=Vcn/Van=1.467≥1.3；ua=150V 高于供电下限 100V），相角不变；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Va-Vn 反接（条件8）；跳过条件9-13，不报相位/相序错误；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | K=1.3（已裁定 2026-07-14，修改说明 sheet 统一 1.4 为笔误）；对应旧用例 010_03_case4（旧标题写 1.4 为过时值） | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 基准/还原点PASS, 故障点(ua=150V)期望bit3[Va-Vn反接]实际0x0000(检查任务未执行); 三点结构与位断言正常 | 未通过
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case9 | 3E4WY 条件9：Van/Vbn 与 Vcn/Vbn 均≥1.3 触发 Vb-Vn 反接 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ub=150V（ua=uc 保持 220V，Van/Vbn=Vcn/Vbn=1.467≥1.3），相角不变；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vb-Vn 反接（条件9）；跳过条件10-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | K=1.3（已裁定）；对应旧用例 010_03_case5（旧标题写 1.4 为过时值）
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case10 | 3E4WY 条件10：Van/Vcn 与 Vbn/Vcn 均≥1.3 触发 Vc-Vn 反接 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：uc=150V（ua=ub 保持 220V，Van/Vcn=Vbn/Vcn=1.467≥1.3），相角不变；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vc-Vn 反接（条件10）；跳过条件11-13；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | K=1.3（已裁定）；对应旧用例 010_03_case6（旧标题写 1.4 为过时值）
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case11 | 3E4WY-ABC 条件11：∠Vb∉[240°±20°] 触发 Vb 相位错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qub=200°（∉[220°,260°]，留 20° 裕度；幅值全 220V，电流角不变）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vb 相位错误（条件11）；相序算法因 ∠Vb 出窗判不出相序，voltagePhaseOrder=2，但输出 2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误（已裁定 2026-07-14）；条件12 不报；pf_B=cos(200°-240°)=0.766 不落电流告警窗，无电流告警；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 输出2 不参与条件13 比较（用户裁定 2026-07-14）；对应旧用例 010_03_case7 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 故障点(qub=200°)期望bit6[Vb相位错误]实际0x0000; phaseOrder=2断言PASS(与ADC态巧合, 不可采信) | 未通过
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case12 | 3E4WY-ACB 条件11：∠Vb∉[120°±20°] 触发 Vb 相位错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qub=80°（∉[100°,140°]；幅值全 220V）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vb 相位错误（条件11，ACB 窗口）；voltagePhaseOrder=2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误；条件12 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | ACB 配置变体；输出2 不报13（已裁定）
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case13 | 3E4WY-ABC 条件12：∠Vc∉[120°±20°] 触发 Vc 相位错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：quc=160°（∉[100°,140°]；幅值全 220V，qub 保持 240°）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vc 相位错误（条件12）；voltagePhaseOrder=2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误；条件11 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 输出2 不报13（已裁定）；对应旧用例 010_03_case8
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case14 | 3E4WY-ACB 条件12：∠Vc∉[240°±20°] 触发 Vc 相位错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：quc=280°（∉[220°,260°]；幅值全 220V，qub 保持 120°）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 电压端 Vc 相位错误（条件12，ACB 窗口）；voltagePhaseOrder=2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误；条件11 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | ACB 配置变体；输出2 不报13（已裁定）
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case15 | 3E4WY 条件13：源出 ABC 而表配置 ACB 触发相序配置错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：源改为 ABC 正相序：qua=0°/qub=240°/quc=120°（幅值 220V 对称，电流角同步 qia=0°/qib=240°/qic=120°）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 上报 ABC/ACB 相序配置错误（条件13：算法明确判出 voltagePhaseOrder=0≠配置1，输出 0/1 参与比较）；因相位窗随 ACB 配置切换，∠Vb=240°∉[100°,140°]、∠Vc=120°∉[220°,260°]，条件11/12 同时上报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 条件13 仅经输出 0/1≠配置触发（输出2 不参与比较，已裁定 2026-07-14），该场景必伴条件11/12 同报；对应旧用例 010_03_case9 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: PHASE_ORDER=1写入成功, 但voltagePhaseOrder=2(测量无效)未产生bit8/6/7; 链路全通 | 未通过
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case16 | 3E4WY 条件13：源出 ACB 而表配置 ABC 触发相序配置错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：源改为 ACB 负相序：qua=0°/qub=120°/quc=240°（幅值 220V 对称，电流角同步 qia=0°/qib=120°/qic=240°）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 上报 ABC/ACB 相序配置错误（条件13：算法明确判出 voltagePhaseOrder=1≠配置0）；∠Vb=120°∉[220°,260°]、∠Vc=240°∉[100°,140°]，条件11/12 同时上报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 反向组合；条件13 仅经输出 0/1≠配置触发（已裁定）
接线检查 | 3E4WY电压判据 | Function_AC meter_010_10_case17 | 3E4WY 幅值不对称致相序不可判定时不误报相序配置错误 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：uc=180V（ua=ub 保持 220V，角度全部正常保持基准）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 无任何接线告警：三相均>10V 但 uc 偏差 26.67V > 平均值 206.67V×10%，相序算法 Step2 对称性失败输出 voltagePhaseOrder=2；输出 2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误（已裁定 2026-07-14）；条件11/12 不报（角度在窗内）；无缺失/反接（Van/Vcn=1.22<1.3）；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 负向不误报用例（原设计为条件13 单独触发路径，按 2026-07-14 裁定改为不报） | 2026-07-14 抽样实跑: ⚠️空心PASS: 期望(无告警+phaseOrder=2)恰与ADC坏死态一致, 本次PASS不可采信, 换板修复ADC后必须复跑确认 | 通过
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case1 | 3E4WY 条件14：Ia_rms<0.1 触发 Ia 缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ia=0A（ib=ic 保持 5A）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 接线缺失（条件14）；跳过条件17/20/21；Ib/Ic 检测不受影响，无其他告警；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case10 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 频率读0测量未就绪, 错误码恒0(检查任务未执行), Ia缺失位未置; 链路全通 | 未通过
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case2 | 3E4WY 条件15：Ib_rms<0.1 触发 Ib 缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ib=0A（ia=ic 保持 5A）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ib 接线缺失（条件15）；跳过条件18/20/22；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case11
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case3 | 3E4WY 条件16：Ic_rms<0.1 触发 Ic 缺失 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ic=0A（ia=ib 保持 5A）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ic 接线缺失（条件16）；跳过条件19/21/22；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case12
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case4 | 3E4WY 条件17：pf_A∈[-1,-0.9] 触发 Ia 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=180°（pf_A=cos(0°-180°)=-1），ia 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 正负反向（条件17）；pf=-1 不落互错窗 -0.5±10%，条件20/21 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case13 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 同上, Ia反向位未置; 链路全通 | 未通过
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case5 | 3E4WY 条件18：pf_B∈[-1,-0.9] 触发 Ib 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qib=60°（pf_B=cos(240°-60°)=-1），ib 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ib 正负反向（条件18）；条件20/22 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case14
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case6 | 3E4WY 条件19：pf_C∈[-1,-0.9] 触发 Ic 正负反向 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qic=300°（pf_C=cos(120°-300°)=-1），ic 保持 5A；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ic 正负反向（条件19）；条件21/22 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case15
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case7 | 3E4WY-ABC 条件20：Ia 与 Ib 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=240°、qib=0°（模拟 Ia/Ib CT 引线互换：Ia 通道读到原 B 相电流、Ib 通道读到原 A 相电流），qic 保持 120°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 与 Ib 反接（条件20）：pf_A=cos(0°-240°)=-0.5 且 Q_A=+0.866>0，pf_B=cos(240°-0°)=-0.5 且 Q_B=-0.866<0，均落判据窗；pf_C=1 正常，条件21/22 及反向条件不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case16 | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 故障点(qia=240°/qib=0°)期望bit6[Ia-Ib互错]实际0x0000; 其余点PASS | 未通过
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case8 | 3E4WY-ACB 条件20：Ia 与 Ib 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=120°、qib=0°（Ia/Ib 互换），qic 保持 240°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 与 Ib 反接（条件20，ACB 判据）：pf_A=-0.5 且 Q_A=-0.866<0，pf_B=-0.5 且 Q_B=+0.866>0，符合 ACB 侧 Q 符号要求；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | ACB 配置变体
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case9 | 3E4WY-ABC 条件21：Ia 与 Ic 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=120°、qic=0°（Ia/Ic 互换），qib 保持 240°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 与 Ic 反接（条件21）：pf_A=-0.5 且 Q_A=-0.866<0，pf_C=-0.5 且 Q_C=+0.866>0；pf_B=1 正常，条件20/22 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case17
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case10 | 3E4WY-ACB 条件21：Ia 与 Ic 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qia=240°、qic=0°（Ia/Ic 互换），qib 保持 120°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ia 与 Ic 反接（条件21，ACB 判据）：pf_A=-0.5 且 Q_A=+0.866>0，pf_C=-0.5 且 Q_C=-0.866<0；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | ACB 配置变体
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case11 | 3E4WY-ABC 条件22：Ib 与 Ic 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qib=120°、qic=240°（Ib/Ic 互换），qia 保持 0°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ib 与 Ic 反接（条件22）：pf_B=cos(240°-120°)=-0.5 且 Q_B=+0.866>0，pf_C=cos(120°-240°)=-0.5 且 Q_C=-0.866<0；pf_A=1 正常，条件20/21 不报；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_03_case18
接线检查 | 3E4WY电流判据 | Function_AC meter_010_11_case12 | 3E4WY-ACB 条件22：Ib 与 Ic 电流互错 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：qib=240°、qic=120°（Ib/Ic 互换），qia 保持 0°；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. 仅上报 Ib 与 Ic 反接（条件22，ACB 判据）：pf_B=-0.5 且 Q_B=-0.866<0，pf_C=-0.5 且 Q_C=+0.866>0；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | ACB 配置变体
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case1 | 3E4WY 输入 ABC 正相序，voltagePhaseOrder=0 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. voltagePhaseOrder = 0（ABC）：Step1 三相均>10V 通过，Step2 对称性通过，Step3 命中 ∠Vb∈[240°±20°] 且 ∠Vc∈[120°±20°]；无相序配置错误告警；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_04_case1
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case2 | 3E4WY 输入 ACB 负相序，voltagePhaseOrder=1 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ACB（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 1） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=120°/quc=240°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=120°/qic=240°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. voltagePhaseOrder = 1（ACB）：Step3 命中 ∠Vb∈[120°±20°] 且 ∠Vc∈[240°±20°]；配置=ACB 一致，无相序配置错误告警；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV1 | 是 | 对应旧用例 010_04_case2
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case3 | 相序算法 Step1 电压有效性不满足输出 2 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：ub=8V（Vbn<10V，ua=uc 保持 220V，角度正常）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. voltagePhaseOrder = 2（Step1 电压有效性失败，不进入 Step2/3）；输出 2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误；同时上报 Vb 接线缺失（电压条件6，独立执行）；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 对应旧用例 010_04_case3（原合并 Step1/Step2 门） | 2026-07-14 抽样实跑: ADC口径FAIL: 故障点(ub=8V)期望bit1[Vb缺失]实际0x0000; phaseOrder=2 PASS(巧合); 电流码只记录路径验证OK | 未通过
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case4 | 相序算法 Step2 幅值对称性不满足输出 2 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 4. 修改程控源输出：uc=180V（三相均>10V；uc 偏差 26.67V > 平均 206.67V×10%=20.67V，角度全部正常）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 5. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读接线检查结果 | 3. 接线检查结果全部正常，无告警 5. voltagePhaseOrder = 2（Step2 对称性失败，不进入 Step3）；输出 2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误（已裁定 2026-07-14）；无缺失/反接/相位错误告警；LED 红色闪烁（MANUAL 目视，不计入自动断言） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常，LED 恢复绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 对应旧用例 010_04_case3（原合并 Step1/Step2 门）；与 010_10_case17 同源不同断言焦点
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case5 | 1E2W 不检测相序，voltagePhaseOrder 恒为 2 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 1E2W（经 Acuview2 Setting 或 Modbus 下发） 2. 程控源输出正常基准：ua=220V/qua=0°，ia=5A/qia=0°，ub=uc=0V，ib=ic=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. voltagePhaseOrder = 2（1E2W 不检测相序）；不上报相序配置错误；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 验证不误报；与 010_07_case1 基准同源，断言焦点为相序输出
接线检查 | 相序检查方法 | Function_AC meter_010_12_case6 | 2E3W1P 不检测相序，voltagePhaseOrder 恒为 2 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min） 3. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果与 voltagePhaseOrder | 3. voltagePhaseOrder = 2（2E3W1P 不检测相序）；不上报相序配置错误；LED 绿色（MANUAL 目视） | LV2 | 是 | 验证不误报
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case1 | VLN 缺相门限 10V 边界（以 Vb 承载） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：ub=9.5V（<10V）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：ub=10.5V（≥10V）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 Vb 接线缺失（条件6） 5. 不报 Vb 缺失；但 Van/Vbn=220/10.5=20.95≥1.3，转报 电压端 Vb-Vn 反接（条件9）——缺相门限与反接门限交接的固有现象，断言按转判结果写 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 贴边 ±0.5V 存在源精度抖动风险；"刚不触发"侧落入相邻判据而非正常，为门限交接固有
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case2 | 2E3W1P V-N 反接阈值 K=1.4 边界 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 2E3W1P（A+C 分相，B 相端子不接线） 2. 程控源输出正常基准：ua=uc=220V，qua=0°/quc=180°，ia=ic=5A，qia=0°/qic=180°，ub=0V/ib=0A，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：ua=150V、uc=210V（Vcn/Van=1.40 刚达阈值）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：ua=150V、uc=204V（比值 1.36<1.4）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 电压端 Va-Vn 反接（条件4） 5. 无反接告警，接线检查结果正常（2E3W1P 无对称性检查） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | K=1.4 已裁定（2026-07-14）；贴边比值受源幅值精度影响约 ±0.02，实测抖动时可改用 uc=222V(1.48)/uc=195V(1.30)
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case3 | 3E4WY V-N 反接阈值 K=1.3 边界 | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：ua=150V、ub=uc=195V（Vbn/Van=Vcn/Van=1.30 刚达阈值）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：ua=150V、ub=uc=190V（比值 1.267<1.3）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 电压端 Va-Vn 反接（条件8） 5. 无反接告警，无任何接线告警；三相不对称>10% 致相序算法 Step2 失败，voltagePhaseOrder=2，但输出 2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误（已裁定 2026-07-14） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | K=1.3 已裁定（修改说明 sheet 统一 1.4 为笔误）；phaseOrder=2 可作为辅助断言
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case4 | 3E4WY 相位窗 ±20° 边界（条件11，∠Vb） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：qub=219°（刚出窗 [220°,260°]）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：qub=221°（刚入窗）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 仅上报 电压端 Vb 相位错误（条件11）；voltagePhaseOrder=2 不参与条件13 比较，不报相序配置错误 5. 无相位错误告警，voltagePhaseOrder=0，接线检查结果正常 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 源相角精度贴边易越界；实测抖动时改用 qub=210°/230°（10° 裕度）
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case5 | 相序算法 Step2 对称性 ±10% 边界（以 Vc 承载） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：uc=188V（ua=ub=220V，偏差>平均值×10%）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：uc=190V（偏差<平均值×10%）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 相序算法 Step2 失败，voltagePhaseOrder=2（以该寄存器值为断言）；输出 2 不参与条件13 比较，无任何接线告警 5. 对称性通过，voltagePhaseOrder=0，接线检查结果正常 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 边界值随三相幅值联动漂移（本组理论边界≈188.6V）；实测抖动时改用 uc=180V/200V
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case6 | 电流反向 pf 窗 [-1,-0.9] 边界（条件17，Ia） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：qia=155°（pf_A=cos155°=-0.906∈[-1,-0.9]）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：qia=150°（pf_A=-0.866>-0.9）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 Ia 正负反向（条件17） 5. 无电流告警，接线检查结果正常（RACG 判据表无电流相位错误条件） 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | pf 随角度非线性，理论边界 qia≈154.16°；实测抖动时改用 qia=165°(-0.966)/145°(-0.819)
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case7 | 电流互错 pf 窗 -0.5±10% 边界（条件20，A 侧） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：qia=240°、qib=0°（pf_A=-0.5 窗中心，B 侧同步满足）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：qia=250°、qib=0°（pf_A=cos250°=-0.342∉[-0.55,-0.45]，A 侧不命中）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 Ia 与 Ib 反接（条件20） 5. 条件20 不报；无其他电流告警 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 互错 pf 窗对应角度仅约 6.6° 宽（qia∈[236.6°,243.25°]），源精度风险最高，触发侧只取窗中心 240°，不建议贴 pf 边界取值
接线检查 | 判据边界值 | Function_AC meter_010_13_case8 | 缺流门限 0.1A 边界（条件14，Ia；表侧测量值） | 1、Acuview2上位机（RS-485，Modbus RTU） 2、可程控三相功率源 3、AcuRev-100电表 4、接线检查功能已启用（默认启用） 5、Dip Switch 处于解锁状态（允许接线配置写入） | 1. 配置接线方式 = 3E4WY，相序配置 = ABC（Modbus 寄存器 0x1063 Phase Order = 0） 2. 程控源输出正常基准：ua=ub=uc=220V，qua=0°/qub=240°/quc=120°，ia=ib=ic=5A，qia=0°/qib=240°/qic=120°，freq=50Hz；关→开一次接线检查开关触发立即检测（开关开启瞬间检查一次；常开时检测周期 1 次/min），回读接线检查结果确认全部正常 3. 修改程控源输出（刚触发侧）：ia=0A（表侧 Ia_rms=0<0.1）；关→开接线检查开关触发立即检测（或等待 ≥60s） 4. 经 Acuview2 Reading—接线检查 页与 Modbus 回读接线检查结果 5. 修改程控源输出（刚不触发侧）：ia=0.05A（以 CT 一次额定 200A、台体 CT 20A:100mA 计，表侧读数=源电流×10=0.5A≥0.1）；触发立即检测后回读接线检查结果 6. 程控源还原步骤 2 正常基准值；触发立即检测后回读确认告警全部清除 | 2. 接线检查结果全部正常 4. 上报 Ia 接线缺失（条件14） 5. 不报 Ia 缺失；qia=0° 时 pf_A=1，无其他电流告警 6. 告警清除，接线检查结果恢复全部正常 | LV2 | 是 | 门限 0.1 为表侧测量值，源侧取值须按 台体CT 20A:100mA×一次额定 换算（200A 档换算系数×10）；贴边 0.1A 表侧值需源输出 0.01A 量级，小电流噪声大，贴边验证需实测微调