## AcuRev1320 第一轮脉冲精度测试 (hidden)
测试点 | [10 empty] | 光脉冲转速仪测试结果 |  |  | SDG 2042X 频率计测试结果
接线方式 | CT类型 | Voltage (V) | Current (A) | Power Factor | Power (kW) | Energy (kWH) | Pulse Constant | Hour PulseCnt | 计算脉冲周期 (s) | Min PulseCnt | 测量Min PulseCnt | 误差 (%) | 理论误差 (%) | mim(s) | max(s) | avg(s) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%)
3E4W Y接线 | mv | 69 | 2.5 | 1 | 0.5175 | 0.5175 | 5000 | 2587.5 | 1.3913 | 43.125 | 43.1 | 0.05797% | 0.2% | 1.3913 | 1.3916 | 1.3914 | -0.0002406% | 0.02132% | 0.01033%
|  | 120 | 2.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 5000 | 2250 | 1.6 | 37.5 | 37.5 | 0% | 0.3% | 1.5993 | 1.5998 | 1.5996 | -0.04369% | -0.01238% | -0.02763%
|  | 347 | 2.5 | 0.8 | 2.082 | 2.082 | 5000 | 10410 | 0.34582 | 173.5 | 173.4 | 0.05764% | 0.3% | 0.3457 | 0.3459 | 0.34585 | -0.03537% | 0.02275% | 0.007135%
|  | 347 | 6 | 1 | 6.246 | 6.246 | 5000 | 31230 | 0.11527 | 520.5 | 520.4 | 0.01921% | 0.2% | 0.1152 | 0.1153 | 0.11527 | -0.06487% | 0.02275% | -0.006745%
|  | 347 | 6 | 0.5 | 3.123 | 3.123 | 5000 | 15615 | 0.23055 | 260.25 | 260.1 | 0.05764% | 0.3% | 0.2305 | 0.2308 | 0.23059 | -0.02106% | 0.1095% | 0.01755%
|  | 347 | 6 | 0.8 | 4.9968 | 4.9968 | 5000 | 24984 | 0.14409 | 416.4 | 416.3 | 0.02402% | 0.3% | 0.144 | 0.1441 | 0.14408 | -0.06469% | 0.0054% | -0.009868%
接线方式 | CT类型 | Voltage (V) | Current (A) | Power Factor | Power (kW) | Energy (kWH) | Pulse Constant | Hour PulseCnt | 计算脉冲周期 (s) | Min PulseCnt | 测量Min PulseCnt | 误差 (%) | 理论误差 (%) | mim(s) | max(s) | avg(s) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%)
3E4W Y接线 | mA | 69 | 8 | 1 | 1.656 | 1.656 | 2500 | 4140 | 0.86957 | 69 | 69 | 0% | 0.2% | 0.8691 | 0.8696 | 0.86931 | -0.05349% | 0.004022% | -0.02878%
|  | 120 | 8 | 0.5 | 1.44 | 1.44 | 1500 | 2160 | 1.6667 | 36 | 36 | 0% | 0.3% | 1.6635 | 1.6643 | 1.6639 | -0.19% | -0.1419% | -0.1653%
|  | 347 | 8 | 0.8 | 6.6624 | 6.6624 | 1500 | 9993.6 | 0.36023 | 166.56 | 166.4 | 0.09606% | 0.3% | 0.3602 | 0.3604 | 0.36033 | -0.008611% | 0.04716% | 0.0277%
|  | 347 | 19.2 | 1 | 19.9872 | 19.9872 | 1500 | 29980.8 | 0.12008 | 499.68 | 499.3 | 0.07605% | 0.2% | 0.12 | 0.1208 | 0.12005 | -0.06404% | 0.6025% | -0.02366%
|  | 347 | 19.2 | 0.5 | 9.9936 | 9.9936 | 1500 | 14990.4 | 0.24015 | 249.84 | 249.9 | 0.02402% | 0.3% | 0.2399 | 0.24 | 0.23993 | -0.1059% | -0.06394% | -0.09306%
|  | 347 | 19.2 | 0.8 | 15.9898 | 15.9898 | 1500 | 23984.64 | 0.1501 | 399.744 | 399.5 | 0.06104% | 0.3% | 0.15 | 0.1501 | 0.15007 | -0.064% | 0.003086% | -0.02063%
测试点 | [9 empty] | SDG 2042X 频率计测试结果
接线方式 | CT类型 | 电压(V) | 电流 | 电流(A) | PF | 有功功率(kW) | 脉冲常数 | 间隔(ms) | 相对误差 | mim(ms) | max(ms) | avg(ms) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%)
1E2W接线 | mv | 69 | Imin=1%In | 0.05 | 1 | 0.00345 | 100000 | 10434.783 | 0.4% | 10424.307 | 10444.508 | 10435.608 | 0.1004% | 0.0932% | -0.007906%
|  | 69 | Imin1%In | 0.05 | 0.5 | 0.00173 | 100000 | 20869.565 | 0.5% | SDS 1204X HD 示波器测试结果 |  | 20851.2 | NA | NA | 0.088%
|  | 69 | Imin1%In | 0.05 | 0.8 | 0.00276 | 100000 | 13043.478 | 0.5% | 13030.91 | 13059.91 | 13044.688 | 0.09635% | 0.126% | -0.009277%
接线方式 | CT类型 | 电压(V) | 电流 | 电流(A) | PF | 有功功率(kW) | 脉冲常数 | 间隔(ms) | 相对误差 | mim(ms) | max(ms) | avg(ms) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%)
1E2W接线 | mA | 69 | Imin=1%In | 0.16 | 1 | 0.01104 | 100000 | 3260.87 | 0.4% | 3257.501 | 3263.201 | 3260.495 | 0.1033% | 0.07148% | -0.0115%
|  | 69 | Imin1%In | 0.16 | 0.5 | 0.00552 | 100000 | 6521.739 | 0.5% | 6505.601 | 6531.601 | 6518.501 | -0.2474% | 0.1512% | -0.04965%
|  | 69 | Imin1%In | 0.16 | 0.8 | 0.00883 | 100000 | 4076.087 | 0.5% | 4071.501 | 4077.501 | 4073.87 | 0.1125% | -0.03469% | 0.05439%
测点来源：继承与AcuRev4100脉冲灯测点

## 精度快速测试测点 (hidden)
测试点 | 备注 | input |  |  |  | 要求误差 | [5 empty] | 备注
|  | 频率(Hz) | 电压(V) | 电流 | PF | 电压 | 电流 | 角度 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率
Test Point 2 |  | 50Hz | 69 | Imin 1% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.2% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 6 |  | 50Hz | 69 | Imin 2% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.2% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 7 |  | 50Hz | 120 | Imin 2% In | 0.5 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.25% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 8 |  | 50Hz | 347 | Imin 2% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.25% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 9 |  | 50Hz | 480 | Imin 2% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.25% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 10 |  | 50Hz | 69 | 5% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.1% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 11 |  | 50Hz | 120 | 5% In | 0.5 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.25% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 12 |  | 50Hz | 347 | 5% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.25% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 13 |  | 50Hz | 480 | 5% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.25% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 14 |  | 50Hz | 69 | 10% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.1% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 15 |  | 50Hz | 120 | 10% In | 0.5 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 16 |  | 50Hz | 347 | 10% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 17 |  | 50Hz | 480 | 10% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 18 |  | 50Hz | 69 | 50% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.1% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 19 |  | 50Hz | 69 | 50% In | 0.5 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 20 |  | 50Hz | 69 | 50% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 21 |  | 50Hz | 120 | 50% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.1% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 22 |  | 50Hz | 120 | 50% In | 0.5 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 23 |  | 50Hz | 120 | 50% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 24 |  | 50Hz | 347 | 50% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.1% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 25 |  | 50Hz | 347 | 50% In | 0.5 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 26 |  | 50Hz | 347 | 50% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 27 |  | 50Hz | 480 | 50% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.1% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 28 |  | 50Hz | 480 | 50% In | 0.5 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 29 |  | 50Hz | 480 | 50% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 30 |  | 50Hz | 69 | Imax 120% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.1% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 31 |  | 50Hz | 120 | Imax 120% In | 0.5 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 32 |  | 50Hz | 347 | Imax 120% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 33 |  | 50Hz | 480 | Imax 120% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.15% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求
Test Point 34 | 供电电压也需要-10% | 50Hz | 432 | 50% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.3% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求 | 相比TP27, 偏差不超过 0.2%
Test Point 35 | 供电电压也需要-10% | 50Hz | 432 | 50% In | 0.5 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.55% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求 | 相比TP28, 偏差不超过 0.4%
Test Point 36 | 供电电压也需要-10% | 50Hz | 432 | 50% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.55% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求 | 相比TP29, 偏差不超过 0.4%
Test Point 37 | 供电电压也需要+10% | 50Hz | 528 | 50% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.3% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求 | 相比TP27, 偏差不超过 0.2%
Test Point 38 | 供电电压也需要+10% | 50Hz | 528 | 50% In | 0.5 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.55% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求 | 相比TP28, 偏差不超过 0.4%
Test Point 39 | 供电电压也需要+10% | 50Hz | 528 | 50% In | 0.8 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.55% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求 | 相比TP29, 偏差不超过 0.4%
Test Point 40 | 供电频率也需要47.5Hz | 50Hz | 480 | 50% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.3% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求 | 相比TP27, 偏差不超过 0.2%
Test Point 41 | 供电频率也需要52.5Hz | 50Hz | 480 | 50% In | 1 | 0.1% | 0.1% | 0.1° | 0.3% | 记录但暂不做强制要求 | 记录但暂不做强制要求 | 相比TP27, 偏差不超过 0.2%

## mV-脉冲灯测点分析 (hidden)
测试点 | [11 empty] | 光脉冲转速仪测试结果 |  |  | SDG 2042X 频率计测试结果
接线方式 | CT类型 | Voltage (V) | Current (A) |  | Power Factor | Power (kW) | Energy (kWH) | Pulse Constant | Hour PulseCnt | 计算脉冲周期 (s) | Min PulseCnt | 测量Min PulseCnt | 误差 (%) | 理论误差 (%) | mim(s) | max(s) | avg(s) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%)
3E4W Y接线 | mv | 69 | Imin 1% In | 0.05 | 1 | 0.01035 | 0.01035 | 100000 | 1035 | 3.4783 | 17.25 |  | 100% | 0.2% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.1 | 1 | 0.0207 | 0.0207 | 100000 | 2070 | 1.7391 | 34.5 |  | 100% | 0.2% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.1 | 0.5 | 0.018 | 0.018 | 100000 | 1800 | 2 | 30 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | Imin 2% In | 0.1 | 0.8 | 0.08328 | 0.08328 | 100000 | 8328 | 0.43228 | 138.8 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.1 | 0.8 | 0.1152 | 0.1152 | 100000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | 5% In | 0.25 | 1 | 0.05175 | 0.05175 | 100000 | 5175 | 0.69565 | 86.25 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | 5% In | 0.25 | 0.5 | 0.045 | 0.045 | 100000 | 4500 | 0.8 | 75 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | 5% In | 0.25 | 0.8 | 0.2082 | 0.2082 | 100000 | 20820 | 0.17291 | 347 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | 5% In | 0.25 | 0.8 | 0.288 | 0.288 | 100000 | 28800 | 0.125 | 480 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | 10% In | 0.5 | 1 | 0.1035 | 0.1035 | 10000 | 1035 | 3.4783 | 17.25 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | 10% In | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 10000 | 900 | 4 | 15 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | 10% In | 0.5 | 0.8 | 0.4164 | 0.4164 | 10000 | 4164 | 0.86455 | 69.4 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | 10% In | 0.5 | 0.8 | 0.576 | 0.576 | 10000 | 5760 | 0.625 | 96 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | 50% In | 2.5 | 1 | 0.5175 | 0.5175 | 5000 | 2587.5 | 1.3913 | 43.125 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | 50% In | 2.5 | 0.5 | 0.25875 | 0.25875 | 5000 | 1293.75 | 2.7826 | 21.5625 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | 50% In | 2.5 | 0.8 | 0.414 | 0.414 | 5000 | 2070 | 1.7391 | 34.5 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | 50% In | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 5000 | 4500 | 0.8 | 75 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | 50% In | 2.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 5000 | 2250 | 1.6 | 37.5 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | 50% In | 2.5 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 5000 | 3600 | 1 | 60 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | 50% In | 2.5 | 1 | 2.6025 | 2.6025 | 5000 | 13012.5 | 0.27666 | 216.875 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | 50% In | 2.5 | 0.5 | 1.3013 | 1.3013 | 5000 | 6506.25 | 0.55331 | 108.4375 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | 50% In | 2.5 | 0.8 | 2.082 | 2.082 | 5000 | 10410 | 0.34582 | 173.5 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | 50% In | 2.5 | 1 | 3.6 | 3.6 | 5000 | 18000 | 0.2 | 300 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | 50% In | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 5000 | 9000 | 0.4 | 150 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | 50% In | 2.5 | 0.8 | 2.88 | 2.88 | 5000 | 14400 | 0.25 | 240 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | Imax 120% In | 6 | 1 | 1.242 | 1.242 | 5000 | 6210 | 0.57971 | 103.5 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | Imax 120% In | 6 | 0.5 | 1.08 | 1.08 | 5000 | 5400 | 0.66667 | 90 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | Imax 120% In | 6 | 0.8 | 4.9968 | 4.9968 | 5000 | 24984 | 0.14409 | 416.4 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | Imax 120% In | 6 | 0.8 | 6.912 | 6.912 | 5000 | 34560 | 0.10417 | 576 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%

## mA-脉冲灯测点分析 (hidden)
测试点 | [11 empty] | 光脉冲转速仪测试结果 |  |  | SDG 2042X 频率计测试结果
接线方式 | CT类型 | Voltage (V) | Current (A) |  | Power Factor | Power (kW) | Energy (kWH) | Pulse Constant | Hour PulseCnt | 计算脉冲周期 (s) | Min PulseCnt | 测量Min PulseCnt | 误差 (%) | 理论误差 (%) | mim(s) | max(s) | avg(s) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%)
3E4W Y接线 | mA | 69 | Imin 1% In | 0.2 | 1 | 0.0414 | 0.0414 | 100000 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% | 0.2% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.4 | 1 | 0.0828 | 0.0828 | 100000 | 8280 | 0.43478 | 138 |  | 100% | 0.2% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.4 | 0.5 | 0.072 | 0.072 | 100000 | 7200 | 0.5 | 120 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | Imin 2% In | 0.4 | 0.8 | 0.33312 | 0.33312 | 100000 | 33312 | 0.10807 | 555.2 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.4 | 0.8 | 0.4608 | 0.4608 | 10000 | 4608 | 0.78125 | 76.8 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | 5% In | 1 | 1 | 0.207 | 0.207 | 100000 | 20700 | 0.17391 | 345 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | 5% In | 1 | 0.5 | 0.18 | 0.18 | 100000 | 18000 | 0.2 | 300 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | 5% In | 1 | 0.8 | 0.8328 | 0.8328 | 10000 | 8328 | 0.43228 | 138.8 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | 5% In | 1 | 0.8 | 1.152 | 1.152 | 10000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% | 0.25% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | 10% In | 2 | 1 | 0.414 | 0.414 | 10000 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | 10% In | 2 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 10000 | 3600 | 1 | 60 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | 10% In | 2 | 0.8 | 1.6656 | 1.6656 | 10000 | 16656 | 0.21614 | 277.6 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | 10% In | 2 | 0.8 | 2.304 | 2.304 | 10000 | 23040 | 0.15625 | 384 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | 50% In | 10 | 1 | 2.07 | 2.07 | 5000 | 10350 | 0.34783 | 172.5 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | 50% In | 10 | 0.5 | 1.035 | 1.035 | 5000 | 5175 | 0.69565 | 86.25 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | 50% In | 10 | 0.8 | 1.656 | 1.656 | 5000 | 8280 | 0.43478 | 138 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | 50% In | 10 | 1 | 3.6 | 3.6 | 5000 | 18000 | 0.2 | 300 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | 50% In | 10 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 5000 | 9000 | 0.4 | 150 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | 50% In | 10 | 0.8 | 2.88 | 2.88 | 5000 | 14400 | 0.25 | 240 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | 50% In | 10 | 1 | 10.41 | 10.41 | 2500 | 26025 | 0.13833 | 433.75 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | 50% In | 10 | 0.5 | 5.205 | 5.205 | 2500 | 13012.5 | 0.27666 | 216.875 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | 50% In | 10 | 0.8 | 8.328 | 8.328 | 2500 | 20820 | 0.17291 | 347 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | 50% In | 10 | 1 | 14.4 | 14.4 | 2500 | 36000 | 0.1 | 600 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | 50% In | 10 | 0.5 | 7.2 | 7.2 | 2500 | 18000 | 0.2 | 300 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | 50% In | 10 | 0.8 | 11.52 | 11.52 | 2500 | 28800 | 0.125 | 480 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 69 | Imax 120% In | 24 | 1 | 4.968 | 4.968 | 2500 | 12420 | 0.28986 | 207 |  | 100% | 0.1% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 120 | Imax 120% In | 24 | 0.5 | 4.32 | 4.32 | 2500 | 10800 | 0.33333 | 180 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 347 | Imax 120% In | 24 | 0.8 | 19.9872 | 19.9872 | 1500 | 29980.8 | 0.12008 | 499.68 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%
|  | 480 | Imax 120% In | 24 | 0.8 | 27.648 | 27.648 | 1000 | 27648 | 0.13021 | 460.8 |  | 100% | 0.15% |  |  |  | -100% | -100% | -100%

## 说明
说明: 1、根据参考协议：IEC 62053-22 Class0.1s，电压电流（标称电压：480V，标称电流：5A），以及AcuRev1320快速精度测试测点 2、测量参数为系统有功总

## 1E2W_脉冲灯测点
测试点 | [11 empty] | 光脉冲转速仪测试结果 |  | SDG 2042X 频率计测试结果 | [5 empty] | 系统有功能量精度
接线方式 | CT类型 | Voltage (V) | Current (A) |  | Power Factor | Power (kW) | Energy (kWH) | Pulse Constant | Hour PulseCnt | 脉冲周期(s) | Min PulseCnt | 测量Min PulseCnt | 误差 (%) | mim(s) | max(s) | avg(s) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%) | 理论误差 (%)
1E2W 接线 | mV | 69 | Imin 1% In | 0.05 | 1 | 0.00345 | 0.00345 | 60000 | 207 | 17.3913 | 3.45 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.1 | 1 | 0.0069 | 0.0069 | 60000 | 414 | 8.6957 | 6.9 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.1 | 0.5 | 0.006 | 0.006 | 60000 | 360 | 10 | 6 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.1 | 0.8 | 0.0384 | 0.0384 | 60000 | 2304 | 1.5625 | 38.4 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 0.25 | 1 | 0.01725 | 0.01725 | 60000 | 1035 | 3.4783 | 17.25 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 0.25 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 60000 | 900 | 4 | 15 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 0.25 | 0.8 | 0.096 | 0.096 | 60000 | 5760 | 0.625 | 96 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 0.5 | 1 | 0.0345 | 0.0345 | 50000 | 1725 | 2.087 | 28.75 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 50000 | 1500 | 2.4 | 25 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 0.5 | 0.8 | 0.192 | 0.192 | 10000 | 1920 | 1.875 | 32 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 2.5 | 1 | 0.1725 | 0.1725 | 5000 | 862.5 | 4.1739 | 14.375 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 2.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 5000 | 750 | 4.8 | 12.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 2.5 | 0.8 | 0.96 | 0.96 | 5000 | 4800 | 0.75 | 80 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 6 | 1 | 0.414 | 0.414 | 5000 | 2070 | 1.7391 | 34.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 6 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 5000 | 1800 | 2 | 30 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 6 | 0.8 | 2.304 | 2.304 | 5000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
| mA | 69 | Imin 1% In | 0.2 | 1 | 0.0138 | 0.0138 | 100000 | 1380 | 2.6087 | 23 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.4 | 1 | 0.0276 | 0.0276 | 100000 | 2760 | 1.3043 | 46 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.4 | 0.5 | 0.024 | 0.024 | 100000 | 2400 | 1.5 | 40 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.4 | 0.8 | 0.1536 | 0.1536 | 10000 | 1536 | 2.3437 | 25.6 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 1 | 1 | 0.069 | 0.069 | 100000 | 6900 | 0.52174 | 115 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 1 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 100000 | 6000 | 0.6 | 100 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 1 | 0.8 | 0.384 | 0.384 | 10000 | 3840 | 0.9375 | 64 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 2 | 1 | 0.138 | 0.138 | 10000 | 1380 | 2.6087 | 23 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 2 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 10000 | 1200 | 3 | 20 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 2 | 0.8 | 0.768 | 0.768 | 10000 | 7680 | 0.46875 | 128 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 10 | 1 | 0.69 | 0.69 | 5000 | 3450 | 1.0435 | 57.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 5000 | 3000 | 1.2 | 50 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 10 | 0.8 | 3.84 | 3.84 | 2500 | 9600 | 0.375 | 160 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 24 | 1 | 1.656 | 1.656 | 2500 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 24 | 0.5 | 1.44 | 1.44 | 2500 | 3600 | 1 | 60 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 24 | 0.8 | 9.216 | 9.216 | 1000 | 9216 | 0.39062 | 153.6 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%

## 3E4W Y_脉冲灯测点
测试点 | [11 empty] | 光脉冲转速仪测试结果 |  | SDG 2042X 频率计测试结果 | [5 empty] | 系统有功能量精度
接线方式 | CT类型 | Voltage (V) | Current (A) |  | Power Factor | Power (kW) | Energy (kWH) | Pulse Constant | Hour PulseCnt | 脉冲周期(s) | Min PulseCnt | 测量Min PulseCnt | 误差 (%) | mim(s) | max(s) | avg(s) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%) | 理论误差 (%)
3E4W Y接线 | mV | 69 | Imin 1% In | 0.05 | 1 | 0.01035 | 0.01035 | 60000 | 621 | 5.7971 | 10.35 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.1 | 1 | 0.0207 | 0.0207 | 60000 | 1242 | 2.8986 | 20.7 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.1 | 0.5 | 0.018 | 0.018 | 60000 | 1080 | 3.3333 | 18 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.1 | 0.8 | 0.1152 | 0.1152 | 60000 | 6912 | 0.52083 | 115.2 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 0.25 | 1 | 0.05175 | 0.05175 | 60000 | 3105 | 1.1594 | 51.75 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 0.25 | 0.5 | 0.045 | 0.045 | 60000 | 2700 | 1.3333 | 45 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 0.25 | 0.8 | 0.288 | 0.288 | 50000 | 14400 | 0.25 | 240 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 0.5 | 1 | 0.1035 | 0.1035 | 10000 | 1035 | 3.4783 | 17.25 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 10000 | 900 | 4 | 15 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 0.5 | 0.8 | 0.576 | 0.576 | 10000 | 5760 | 0.625 | 96 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 2.5 | 1 | 0.5175 | 0.5175 | 5000 | 2587.5 | 1.3913 | 43.125 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 2.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 5000 | 2250 | 1.6 | 37.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 2.5 | 0.8 | 2.88 | 2.88 | 5000 | 14400 | 0.25 | 240 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 6 | 1 | 1.242 | 1.242 | 5000 | 6210 | 0.57971 | 103.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 6 | 0.5 | 1.08 | 1.08 | 5000 | 5400 | 0.66667 | 90 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 6 | 0.8 | 6.912 | 6.912 | 2500 | 17280 | 0.20833 | 288 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
| mA | 69 | Imin 1% In | 0.2 | 1 | 0.0414 | 0.0414 | 100000 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.4 | 1 | 0.0828 | 0.0828 | 100000 | 8280 | 0.43478 | 138 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.4 | 0.5 | 0.072 | 0.072 | 100000 | 7200 | 0.5 | 120 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.4 | 0.8 | 0.4608 | 0.4608 | 10000 | 4608 | 0.78125 | 76.8 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 1 | 1 | 0.207 | 0.207 | 100000 | 20700 | 0.17391 | 345 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 1 | 0.5 | 0.18 | 0.18 | 100000 | 18000 | 0.2 | 300 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 1 | 0.8 | 1.152 | 1.152 | 10000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 2 | 1 | 0.414 | 0.414 | 10000 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 2 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 10000 | 3600 | 1 | 60 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 2 | 0.8 | 2.304 | 2.304 | 5000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 10 | 1 | 2.07 | 2.07 | 5000 | 10350 | 0.34783 | 172.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 10 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 5000 | 9000 | 0.4 | 150 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 10 | 0.8 | 11.52 | 11.52 | 1000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 24 | 1 | 4.968 | 4.968 | 2500 | 12420 | 0.28986 | 207 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 24 | 0.5 | 4.32 | 4.32 | 2500 | 10800 | 0.33333 | 180 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 24 | 0.8 | 27.648 | 27.648 | 500 | 13824 | 0.26042 | 230.4 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%

## 2E3W_Delta_脉冲灯测点
测试点 | [11 empty] | 光脉冲转速仪测试结果 |  | SDG 2042X 频率计测试结果 | [5 empty] | 系统有功能量精度
接线方式 | CT类型 | Voltage (V) | Current (A) |  | Power Factor | Power (kW) | Energy (kWH) | Pulse Constant | Hour PulseCnt | 脉冲周期(s) | Min PulseCnt | 测量Min PulseCnt | 误差 (%) | mim(s) | max(s) | avg(s) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%) | 理论误差 (%)
3E4W_Delta接线 | mV | 69 | Imin 1% In | 0.05 | 1 | 0.01035 | 0.01035 | 60000 | 621 | 5.7971 | 10.35 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.1 | 1 | 0.0207 | 0.0207 | 60000 | 1242 | 2.8986 | 20.7 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.1 | 0.5 | 0.018 | 0.018 | 60000 | 1080 | 3.3333 | 18 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.1 | 0.8 | 0.1152 | 0.1152 | 60000 | 6912 | 0.52083 | 115.2 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 0.25 | 1 | 0.05175 | 0.05175 | 60000 | 3105 | 1.1594 | 51.75 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 0.25 | 0.5 | 0.045 | 0.045 | 60000 | 2700 | 1.3333 | 45 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 0.25 | 0.8 | 0.288 | 0.288 | 50000 | 14400 | 0.25 | 240 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 0.5 | 1 | 0.1035 | 0.1035 | 10000 | 1035 | 3.4783 | 17.25 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 10000 | 900 | 4 | 15 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 0.5 | 0.8 | 0.576 | 0.576 | 10000 | 5760 | 0.625 | 96 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 2.5 | 1 | 0.5175 | 0.5175 | 5000 | 2587.5 | 1.3913 | 43.125 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 2.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 5000 | 2250 | 1.6 | 37.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 2.5 | 0.8 | 2.88 | 2.88 | 5000 | 14400 | 0.25 | 240 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 6 | 1 | 1.242 | 1.242 | 5000 | 6210 | 0.57971 | 103.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 6 | 0.5 | 1.08 | 1.08 | 5000 | 5400 | 0.66667 | 90 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 6 | 0.8 | 6.912 | 6.912 | 2500 | 17280 | 0.20833 | 288 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
| mA | 69 | Imin 1% In | 0.2 | 1 | 0.0414 | 0.0414 | 100000 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.4 | 1 | 0.0828 | 0.0828 | 100000 | 8280 | 0.43478 | 138 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.4 | 0.5 | 0.072 | 0.072 | 100000 | 7200 | 0.5 | 120 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.4 | 0.8 | 0.4608 | 0.4608 | 10000 | 4608 | 0.78125 | 76.8 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 1 | 1 | 0.207 | 0.207 | 100000 | 20700 | 0.17391 | 345 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 1 | 0.5 | 0.18 | 0.18 | 100000 | 18000 | 0.2 | 300 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 1 | 0.8 | 1.152 | 1.152 | 10000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 2 | 1 | 0.414 | 0.414 | 10000 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 2 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 10000 | 3600 | 1 | 60 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 2 | 0.8 | 2.304 | 2.304 | 5000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 10 | 1 | 2.07 | 2.07 | 5000 | 10350 | 0.34783 | 172.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 10 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 5000 | 9000 | 0.4 | 150 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 10 | 0.8 | 11.52 | 11.52 | 1000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 24 | 1 | 4.968 | 4.968 | 2500 | 12420 | 0.28986 | 207 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 24 | 0.5 | 4.32 | 4.32 | 2500 | 10800 | 0.33333 | 180 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 24 | 0.8 | 27.648 | 27.648 | 500 | 13824 | 0.26042 | 230.4 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%

## 2E3w1p_脉冲灯测点(optional)
测试点 | [11 empty] | 光脉冲转速仪测试结果 |  | SDG 2042X 频率计测试结果 | [5 empty] | 系统有功能量精度
接线方式 | CT类型 | Voltage (V) | Current (A) |  | Power Factor | Power (kW) | Energy (kWH) | Pulse Constant | Hour PulseCnt | 脉冲周期(s) | Min PulseCnt | 测量Min PulseCnt | 误差 (%) | mim(s) | max(s) | avg(s) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%) | 理论误差 (%)
2E3W-phase1接线 | mV | 69 | Imin 1% In | 0.05 | 1 | 0.0069 | 0.0069 | 60000 | 414 | 8.6957 | 6.9 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.1 | 1 | 0.0138 | 0.0138 | 60000 | 828 | 4.3478 | 13.8 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.1 | 0.5 | 0.012 | 0.012 | 60000 | 720 | 5 | 12 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.1 | 0.8 | 0.0768 | 0.0768 | 60000 | 4608 | 0.78125 | 76.8 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 0.25 | 1 | 0.0345 | 0.0345 | 60000 | 2070 | 1.7391 | 34.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 0.25 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 60000 | 1800 | 2 | 30 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 0.25 | 0.8 | 0.192 | 0.192 | 50000 | 9600 | 0.375 | 160 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 0.5 | 1 | 0.069 | 0.069 | 10000 | 690 | 5.2174 | 11.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 10000 | 600 | 6 | 10 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 0.5 | 0.8 | 0.384 | 0.384 | 10000 | 3840 | 0.9375 | 64 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 2.5 | 1 | 0.345 | 0.345 | 5000 | 1725 | 2.087 | 28.75 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 5000 | 1500 | 2.4 | 25 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 2.5 | 0.8 | 1.92 | 1.92 | 5000 | 9600 | 0.375 | 160 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 6 | 1 | 0.828 | 0.828 | 5000 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 6 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 5000 | 3600 | 1 | 60 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 6 | 0.8 | 4.608 | 4.608 | 2500 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
| mA | 69 | Imin 1% In | 0.2 | 1 | 0.0276 | 0.0276 | 100000 | 2760 | 1.3043 | 46 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.4 | 1 | 0.0552 | 0.0552 | 100000 | 5520 | 0.65217 | 92 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.4 | 0.5 | 0.048 | 0.048 | 100000 | 4800 | 0.75 | 80 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.4 | 0.8 | 0.3072 | 0.3072 | 10000 | 3072 | 1.1719 | 51.2 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 1 | 1 | 0.138 | 0.138 | 100000 | 13800 | 0.26087 | 230 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 1 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 100000 | 12000 | 0.3 | 200 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 1 | 0.8 | 0.768 | 0.768 | 10000 | 7680 | 0.46875 | 128 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 2 | 1 | 0.276 | 0.276 | 10000 | 2760 | 1.3043 | 46 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 2 | 0.5 | 0.24 | 0.24 | 10000 | 2400 | 1.5 | 40 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 2 | 0.8 | 1.536 | 1.536 | 5000 | 7680 | 0.46875 | 128 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 10 | 1 | 1.38 | 1.38 | 5000 | 6900 | 0.52174 | 115 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 10 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 5000 | 6000 | 0.6 | 100 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 10 | 0.8 | 7.68 | 7.68 | 1000 | 7680 | 0.46875 | 128 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 24 | 1 | 3.312 | 3.312 | 2500 | 8280 | 0.43478 | 138 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 24 | 0.5 | 2.88 | 2.88 | 2500 | 7200 | 0.5 | 120 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 24 | 0.8 | 18.432 | 18.432 | 500 | 9216 | 0.39062 | 153.6 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%

## 2E3wN_脉冲灯测点(optional)
测试点 | [11 empty] | 光脉冲转速仪测试结果 |  | SDG 2042X 频率计测试结果 | [5 empty] | 系统有功能量精度
接线方式 | CT类型 | Voltage (V) | Current (A) |  | Power Factor | Power (kW) | Energy (kWH) | Pulse Constant | Hour PulseCnt | 脉冲周期(s) | Min PulseCnt | 测量Min PulseCnt | 误差 (%) | mim(s) | max(s) | avg(s) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%) | 理论误差 (%)
2E3W-Netowrk接线 | mV | 69 | Imin 1% In | 0.05 | 1 | 0.0069 | 0.0069 | 60000 | 414 | 8.6957 | 6.9 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.1 | 1 | 0.0138 | 0.0138 | 60000 | 828 | 4.3478 | 13.8 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.1 | 0.5 | 0.012 | 0.012 | 60000 | 720 | 5 | 12 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.1 | 0.8 | 0.0768 | 0.0768 | 60000 | 4608 | 0.78125 | 76.8 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 0.25 | 1 | 0.0345 | 0.0345 | 60000 | 2070 | 1.7391 | 34.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 0.25 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 60000 | 1800 | 2 | 30 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 0.25 | 0.8 | 0.192 | 0.192 | 50000 | 9600 | 0.375 | 160 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 0.5 | 1 | 0.069 | 0.069 | 10000 | 690 | 5.2174 | 11.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 10000 | 600 | 6 | 10 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 0.5 | 0.8 | 0.384 | 0.384 | 10000 | 3840 | 0.9375 | 64 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 2.5 | 1 | 0.345 | 0.345 | 5000 | 1725 | 2.087 | 28.75 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 5000 | 1500 | 2.4 | 25 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 2.5 | 0.8 | 1.92 | 1.92 | 5000 | 9600 | 0.375 | 160 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 6 | 1 | 0.828 | 0.828 | 5000 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 6 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 5000 | 3600 | 1 | 60 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 6 | 0.8 | 4.608 | 4.608 | 2500 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
| mA | 69 | Imin 1% In | 0.2 | 1 | 0.0276 | 0.0276 | 100000 | 2760 | 1.3043 | 46 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.4 | 1 | 0.0552 | 0.0552 | 100000 | 5520 | 0.65217 | 92 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.4 | 0.5 | 0.048 | 0.048 | 100000 | 4800 | 0.75 | 80 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.4 | 0.8 | 0.3072 | 0.3072 | 10000 | 3072 | 1.1719 | 51.2 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 1 | 1 | 0.138 | 0.138 | 100000 | 13800 | 0.26087 | 230 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 1 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 100000 | 12000 | 0.3 | 200 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 1 | 0.8 | 0.768 | 0.768 | 10000 | 7680 | 0.46875 | 128 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 2 | 1 | 0.276 | 0.276 | 10000 | 2760 | 1.3043 | 46 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 2 | 0.5 | 0.24 | 0.24 | 10000 | 2400 | 1.5 | 40 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 2 | 0.8 | 1.536 | 1.536 | 5000 | 7680 | 0.46875 | 128 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 10 | 1 | 1.38 | 1.38 | 5000 | 6900 | 0.52174 | 115 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 10 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 5000 | 6000 | 0.6 | 100 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 10 | 0.8 | 7.68 | 7.68 | 1000 | 7680 | 0.46875 | 128 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 24 | 1 | 3.312 | 3.312 | 2500 | 8280 | 0.43478 | 138 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 24 | 0.5 | 2.88 | 2.88 | 2500 | 7200 | 0.5 | 120 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 24 | 0.8 | 18.432 | 18.432 | 500 | 9216 | 0.39062 | 153.6 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%

## 2.5E4wY接线_脉冲灯测点(optional)
测试点 | [11 empty] | 光脉冲转速仪测试结果 |  | SDG 2042X 频率计测试结果 | [5 empty] | 系统有功能量精度
接线方式 | CT类型 | Voltage (V) | Current (A) |  | Power Factor | Power (kW) | Energy (kWH) | Pulse Constant | Hour PulseCnt | 脉冲周期(s) | Min PulseCnt | 测量Min PulseCnt | 误差 (%) | mim(s) | max(s) | avg(s) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%) | 理论误差 (%)
2.5E4W-Y接线 | mV | 69 | Imin 1% In | 0.05 | 1 | 0.0069 | 0.0069 | 60000 | 414 | 8.6957 | 6.9 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.1 | 1 | 0.0138 | 0.0138 | 60000 | 828 | 4.3478 | 13.8 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.1 | 0.5 | 0.012 | 0.012 | 60000 | 720 | 5 | 12 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.1 | 0.8 | 0.0768 | 0.0768 | 60000 | 4608 | 0.78125 | 76.8 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 0.25 | 1 | 0.0345 | 0.0345 | 60000 | 2070 | 1.7391 | 34.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 0.25 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 60000 | 1800 | 2 | 30 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 0.25 | 0.8 | 0.192 | 0.192 | 50000 | 9600 | 0.375 | 160 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 0.5 | 1 | 0.069 | 0.069 | 10000 | 690 | 5.2174 | 11.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 10000 | 600 | 6 | 10 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 0.5 | 0.8 | 0.384 | 0.384 | 10000 | 3840 | 0.9375 | 64 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 2.5 | 1 | 0.345 | 0.345 | 5000 | 1725 | 2.087 | 28.75 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 5000 | 1500 | 2.4 | 25 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 2.5 | 0.8 | 1.92 | 1.92 | 5000 | 9600 | 0.375 | 160 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 6 | 1 | 0.828 | 0.828 | 5000 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 6 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 5000 | 3600 | 1 | 60 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 6 | 0.8 | 4.608 | 4.608 | 2500 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
| mA | 69 | Imin 1% In | 0.2 | 1 | 0.0276 | 0.0276 | 100000 | 2760 | 1.3043 | 46 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.4 | 1 | 0.0552 | 0.0552 | 100000 | 5520 | 0.65217 | 92 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.4 | 0.5 | 0.048 | 0.048 | 100000 | 4800 | 0.75 | 80 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.4 | 0.8 | 0.3072 | 0.3072 | 10000 | 3072 | 1.1719 | 51.2 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 1 | 1 | 0.138 | 0.138 | 100000 | 13800 | 0.26087 | 230 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 1 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 100000 | 12000 | 0.3 | 200 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 1 | 0.8 | 0.768 | 0.768 | 10000 | 7680 | 0.46875 | 128 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 2 | 1 | 0.276 | 0.276 | 10000 | 2760 | 1.3043 | 46 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 2 | 0.5 | 0.24 | 0.24 | 10000 | 2400 | 1.5 | 40 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 2 | 0.8 | 1.536 | 1.536 | 5000 | 7680 | 0.46875 | 128 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 10 | 1 | 1.38 | 1.38 | 5000 | 6900 | 0.52174 | 115 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 10 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 5000 | 6000 | 0.6 | 100 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 10 | 0.8 | 7.68 | 7.68 | 1000 | 7680 | 0.46875 | 128 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 24 | 1 | 3.312 | 3.312 | 2500 | 8280 | 0.43478 | 138 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 24 | 0.5 | 2.88 | 2.88 | 2500 | 7200 | 0.5 | 120 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 24 | 0.8 | 18.432 | 18.432 | 500 | 9216 | 0.39062 | 153.6 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%

## 3E3wD接线_脉冲灯测点(optional)
测试点 | [11 empty] | 光脉冲转速仪测试结果 |  | SDG 2042X 频率计测试结果 | [5 empty] | 系统有功能量精度
接线方式 | CT类型 | Voltage (V) | Current (A) |  | Power Factor | Power (kW) | Energy (kWH) | Pulse Constant | Hour PulseCnt | 脉冲周期(s) | Min PulseCnt | 测量Min PulseCnt | 误差 (%) | mim(s) | max(s) | avg(s) | mim误差(%) | max误差(%) | avg误差(%) | 理论误差 (%)
3E3W_Delta接线 | mV | 69 | Imin 1% In | 0.05 | 1 | 0.01035 | 0.01035 | 60000 | 621 | 5.7971 | 10.35 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.1 | 1 | 0.0207 | 0.0207 | 60000 | 1242 | 2.8986 | 20.7 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.1 | 0.5 | 0.018 | 0.018 | 60000 | 1080 | 3.3333 | 18 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.1 | 0.8 | 0.1152 | 0.1152 | 60000 | 6912 | 0.52083 | 115.2 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 0.25 | 1 | 0.05175 | 0.05175 | 60000 | 3105 | 1.1594 | 51.75 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 0.25 | 0.5 | 0.045 | 0.045 | 60000 | 2700 | 1.3333 | 45 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 0.25 | 0.8 | 0.288 | 0.288 | 50000 | 14400 | 0.25 | 240 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 0.5 | 1 | 0.1035 | 0.1035 | 10000 | 1035 | 3.4783 | 17.25 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 10000 | 900 | 4 | 15 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 0.5 | 0.8 | 0.576 | 0.576 | 10000 | 5760 | 0.625 | 96 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 2.5 | 1 | 0.5175 | 0.5175 | 5000 | 2587.5 | 1.3913 | 43.125 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 2.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 5000 | 2250 | 1.6 | 37.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 2.5 | 0.8 | 2.88 | 2.88 | 5000 | 14400 | 0.25 | 240 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 6 | 1 | 1.242 | 1.242 | 5000 | 6210 | 0.57971 | 103.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 6 | 0.5 | 1.08 | 1.08 | 5000 | 5400 | 0.66667 | 90 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 6 | 0.8 | 6.912 | 6.912 | 2500 | 17280 | 0.20833 | 288 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
| mA | 69 | Imin 1% In | 0.2 | 1 | 0.0414 | 0.0414 | 100000 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 69 | Imin 2% In | 0.4 | 1 | 0.0828 | 0.0828 | 100000 | 8280 | 0.43478 | 138 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.2%
|  | 120 | Imin 2% In | 0.4 | 0.5 | 0.072 | 0.072 | 100000 | 7200 | 0.5 | 120 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | Imin 2% In | 0.4 | 0.8 | 0.4608 | 0.4608 | 10000 | 4608 | 0.78125 | 76.8 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 5% In | 1 | 1 | 0.207 | 0.207 | 100000 | 20700 | 0.17391 | 345 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 5% In | 1 | 0.5 | 0.18 | 0.18 | 100000 | 18000 | 0.2 | 300 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 480 | 5% In | 1 | 0.8 | 1.152 | 1.152 | 10000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.25%
|  | 69 | 10% In | 2 | 1 | 0.414 | 0.414 | 10000 | 4140 | 0.86957 | 69 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 10% In | 2 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 10000 | 3600 | 1 | 60 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 10% In | 2 | 0.8 | 2.304 | 2.304 | 5000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | 50% In | 10 | 1 | 2.07 | 2.07 | 5000 | 10350 | 0.34783 | 172.5 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | 50% In | 10 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 5000 | 9000 | 0.4 | 150 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | 50% In | 10 | 0.8 | 11.52 | 11.52 | 1000 | 11520 | 0.3125 | 192 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 69 | Imax 120% In | 24 | 1 | 4.968 | 4.968 | 2500 | 12420 | 0.28986 | 207 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.1%
|  | 120 | Imax 120% In | 24 | 0.5 | 4.32 | 4.32 | 2500 | 10800 | 0.33333 | 180 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%
|  | 480 | Imax 120% In | 24 | 0.8 | 27.648 | 27.648 | 500 | 13824 | 0.26042 | 230.4 |  | 100% |  |  |  | -100% | -100% | -100% | 0.15%