## 3E4WY
用例编号 | 接线方式 | CT类型 | CT Primary(A) | 频率(Hz) | 电流换算系数 | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy(°) | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 源A相电压(V) | 源B相电压(V) | 源C相电压(V) | 源A相电流(A) | 源B相电流(A) | 源C相电流(A) | 源A相电压相角(°) | 源B相电压相角(°) | 源C相电压相角(°) | 源A相电流相角(°) | 源B相电流相角(°) | 源C相电流相角(°) | 备注 | A相电压(V)期望值 | A相电压(V)最小值 | A相电压(V)最小误差 | A相电压(V)最大值 | A相电压(V)最大误差 | A相电压(V)平均值 | A相电压(V)平均误差 | A相电压(V)精度测试结果 | B相电压(V)期望值 | B相电压(V)最小值 | B相电压(V)最小误差 | B相电压(V)最大值 | B相电压(V)最大误差 | B相电压(V)平均值 | B相电压(V)平均误差 | B相电压(V)精度测试结果 | C相电压(V)期望值 | C相电压(V)最小值 | C相电压(V)最小误差 | C相电压(V)最大值 | C相电压(V)最大误差 | C相电压(V)平均值 | C相电压(V)平均误差 | C相电压(V)精度测试结果 | A相电流(A)期望值 | A相电流(A)最小值 | A相电流(A)最小误差 | A相电流(A)最大值 | A相电流(A)最大误差 | A相电流(A)平均值 | A相电流(A)平均误差 | A相电流(A)精度测试结果 | B相电流(A)期望值 | B相电流(A)最小值 | B相电流(A)最小误差 | B相电流(A)最大值 | B相电流(A)最大误差 | B相电流(A)平均值 | B相电流(A)平均误差 | B相电流(A)精度测试结果 | C相电流(A)期望值 | C相电流(A)最小值 | C相电流(A)最小误差 | C相电流(A)最大值 | C相电流(A)最大误差 | C相电流(A)平均值 | C相电流(A)平均误差 | C相电流(A)精度测试结果 | A相电压相角(°)期望值 | A相电压相角(°)最小值 | A相电压相角(°)最小误差 | A相电压相角(°)最大值 | A相电压相角(°)最大误差 | A相电压相角(°)平均值 | A相电压相角(°)平均误差 | A相电压相角(°)精度测试结果 | B相电压相角(°)期望值 | B相电压相角(°)最小值 | B相电压相角(°)最小误差 | B相电压相角(°)最大值 | B相电压相角(°)最大误差 | B相电压相角(°)平均值 | B相电压相角(°)平均误差 | B相电压相角(°)精度测试结果 | C相电压相角(°)期望值 | C相电压相角(°)最小值 | C相电压相角(°)最小误差 | C相电压相角(°)最大值 | C相电压相角(°)最大误差 | C相电压相角(°)平均值 | C相电压相角(°)平均误差 | C相电压相角(°)精度测试结果 | A相电流相角(°)期望值 | A相电流相角(°)最小值 | A相电流相角(°)最小误差 | A相电流相角(°)最大值 | A相电流相角(°)最大误差 | A相电流相角(°)平均值 | A相电流相角(°)平均误差 | A相电流相角(°)精度测试结果 | B相电流相角(°)期望值 | B相电流相角(°)最小值 | B相电流相角(°)最小误差 | B相电流相角(°)最大值 | B相电流相角(°)最大误差 | B相电流相角(°)平均值 | B相电流相角(°)平均误差 | B相电流相角(°)精度测试结果 | C相电流相角(°)期望值 | C相电流相角(°)最小值 | C相电流相角(°)最小误差 | C相电流相角(°)最大值 | C相电流相角(°)最大误差 | C相电流相角(°)平均值 | C相电流相角(°)平均误差 | C相电流相角(°)精度测试结果 | A相有功(W)期望值 | A相有功(W)最小值 | A相有功(W)最小误差 | A相有功(W)最大值 | A相有功(W)最大误差 | A相有功(W)平均值 | A相有功(W)平均误差 | A相有功(W)精度测试结果 | B相有功(W)期望值 | B相有功(W)最小值 | B相有功(W)最小误差 | B相有功(W)最大值 | B相有功(W)最大误差 | B相有功(W)平均值 | B相有功(W)平均误差 | B相有功(W)精度测试结果 | C相有功(W)期望值 | C相有功(W)最小值 | C相有功(W)最小误差 | C相有功(W)最大值 | C相有功(W)最大误差 | C相有功(W)平均值 | C相有功(W)平均误差 | C相有功(W)精度测试结果 | 系统有功(W)期望值 | 系统有功(W)最小值 | 系统有功(W)最小误差 | 系统有功(W)最大值 | 系统有功(W)最大误差 | 系统有功(W)平均值 | 系统有功(W)平均误差 | 系统有功(W)精度测试结果 | A相无功(var)期望值 | A相无功(var)最小值 | A相无功(var)最小误差 | A相无功(var)最大值 | A相无功(var)最大误差 | A相无功(var)平均值 | A相无功(var)平均误差 | A相无功(var)精度测试结果 | B相无功(var)期望值 | B相无功(var)最小值 | B相无功(var)最小误差 | B相无功(var)最大值 | B相无功(var)最大误差 | B相无功(var)平均值 | B相无功(var)平均误差 | B相无功(var)精度测试结果 | C相无功(var)期望值 | C相无功(var)最小值 | C相无功(var)最小误差 | C相无功(var)最大值 | C相无功(var)最大误差 | C相无功(var)平均值 | C相无功(var)平均误差 | C相无功(var)精度测试结果 | 系统无功(var)期望值 | 系统无功(var)最小值 | 系统无功(var)最小误差 | 系统无功(var)最大值 | 系统无功(var)最大误差 | 系统无功(var)平均值 | 系统无功(var)平均误差 | 系统无功(var)精度测试结果 | A相视在(VA)期望值 | A相视在(VA)最小值 | A相视在(VA)最小误差 | A相视在(VA)最大值 | A相视在(VA)最大误差 | A相视在(VA)平均值 | A相视在(VA)平均误差 | A相视在(VA)精度测试结果 | B相视在(VA)期望值 | B相视在(VA)最小值 | B相视在(VA)最小误差 | B相视在(VA)最大值 | B相视在(VA)最大误差 | B相视在(VA)平均值 | B相视在(VA)平均误差 | B相视在(VA)精度测试结果 | C相视在(VA)期望值 | C相视在(VA)最小值 | C相视在(VA)最小误差 | C相视在(VA)最大值 | C相视在(VA)最大误差 | C相视在(VA)平均值 | C相视在(VA)平均误差 | C相视在(VA)精度测试结果 | 系统视在(VA)期望值 | 系统视在(VA)最小值 | 系统视在(VA)最小误差 | 系统视在(VA)最大值 | 系统视在(VA)最大误差 | 系统视在(VA)平均值 | 系统视在(VA)平均误差 | 系统视在(VA)精度测试结果 | AB线电压(V)期望值 | AB线电压(V)最小值 | AB线电压(V)最小误差 | AB线电压(V)最大值 | AB线电压(V)最大误差 | AB线电压(V)平均值 | AB线电压(V)平均误差 | AB线电压(V)精度测试结果 | BC线电压(V)期望值 | BC线电压(V)最小值 | BC线电压(V)最小误差 | BC线电压(V)最大值 | BC线电压(V)最大误差 | BC线电压(V)平均值 | BC线电压(V)平均误差 | BC线电压(V)精度测试结果 | CA线电压(V)期望值 | CA线电压(V)最小值 | CA线电压(V)最小误差 | CA线电压(V)最大值 | CA线电压(V)最大误差 | CA线电压(V)平均值 | CA线电压(V)平均误差 | CA线电压(V)精度测试结果
RACG_case35 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 20 | 20 | 20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | [SKIPPED] 未执行：IC=20A 超本源该相上限 15A；电表侧电流 200A（源侧 20A）；额定电流 100%
RACG_case36 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 15 | 15 | 15 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 电表侧电流 150A（源侧 15A）；额定电流 75%（受限源下的近满载点） | 120 | 119.8619 | -0.001151 | 120.0213 | 0.000178 | 119.927 | -0.000609 | Passed | 120 | 119.9288 | -0.000593 | 120.0842 | 0.000702 | 119.9925 | -6.3e-05 | Passed | 120 | 119.925 | -0.000625 | 120.0805 | 0.000671 | 119.9871 | -0.000108 | Passed | 150 | 149.963 | -0.000247 | 150.1729 | 0.001153 | 150.0735 | 0.00049 | Passed | 150 | 149.9461 | -0.000359 | 150.1404 | 0.000936 | 150.0247 | 0.000165 | Passed | 150 | 149.8777 | -0.000815 | 150.0763 | 0.000509 | 149.9584 | -0.000277 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 239.0893 | -0.9107 | 240.2518 | 0.2518 | 239.9918 | -0.0082 | Passed | 120 | 119.7482 | -0.2518 | 120.6694 | 0.6694 | 120.008 | 0.008 | Passed | 0 | 359.5453 | -0.4547 | 359.9976 | -0.0024 | 359.7408 | -0.2592 | Passed | 240 | 238.6901 | -1.3099 | 240.0802 | 0.0802 | 239.6574 | -0.3426 | Passed | 120 | 119.0881 | -0.9119 | 120.0074 | 0.0074 | 119.5502 | -0.4498 | Passed | 18000 | 17976.9043 | -0.001283 | 18023.6035 | 0.001311 | 17995.41 | -0.000255 | Passed | 18000 | 17983.2344 | -0.000931 | 18028.6074 | 0.001589 | 18001.4834 | 8.2e-05 | Passed | 18000 | 17973.2266 | -0.001487 | 18020.3457 | 0.00113 | 17992.3912 | -0.000423 | Passed | 54000 | 53934.7031 | -0.001209 | 54072.2188 | 0.001337 | 53989.2844 | -0.000198 | Passed | 0 | 0.7617 | 0.7617 | 143.0356 | 143.0356 | 81.427 | 81.427 | Failed | 0 | 5.6995 | 5.6995 | 180.4496 | 180.4496 | 105.0932 | 105.0932 | Failed | 0 | 27.0708 | 27.0708 | 234.8901 | 234.8901 | 143.7332 | 143.7332 | Failed | 0 | 40.8887 | 40.8887 | 550.9673 | 550.9673 | 330.2534 | 330.2534 | Failed | 18000 | 17977.7188 | -0.001238 | 18023.9336 | 0.00133 | 17997.8455 | -0.00012 | Passed | 18000 | 17983.2812 | -0.000929 | 18029.4922 | 0.001638 | 18001.8303 | 0.000102 | Passed | 18000 | 17974.5312 | -0.001415 | 17998.6211 | -7.7e-05 | 17993.0682 | -0.000385 | Passed | 54000 | 53958.3047 | -0.000772 | 54051.5938 | 0.000955 | 53992.7438 | -0.000134 | Passed | 207.8461 | 207.4058 | -0.002119 | 208.6219 | 0.003733 | 207.7841 | -0.000299 | Failed | 207.8461 | 206.9075 | -0.004516 | 208.1278 | 0.001355 | 207.8102 | -0.000173 | Failed | 207.8461 | 207.529 | -0.001526 | 208.4958 | 0.003126 | 207.7796 | -0.00032 | Failed
RACG_case37 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；额定电流 50% | 120 | 119.8723 | -0.001064 | 120.0349 | 0.000291 | 119.968 | -0.000267 | Passed | 120 | 119.9362 | -0.000532 | 120.0892 | 0.000743 | 119.9548 | -0.000377 | Passed | 120 | 119.9291 | -0.000591 | 120.0848 | 0.000707 | 120.0219 | 0.000182 | Passed | 100 | 99.6667 | -0.003333 | 100.0025 | 2.5e-05 | 99.8462 | -0.001538 | Failed | 100 | 99.2851 | -0.007149 | 99.9781 | -0.000219 | 99.6359 | -0.003641 | Failed | 100 | 98.4443 | -0.015557 | 99.935 | -0.00065 | 99.2137 | -0.007863 | Failed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 240.0123 | 0.0123 | 240.0123 | 0.0123 | 240.0123 | 0.0123 | Passed | 120 | 119.7482 | -0.2518 | 120.6694 | 0.6694 | 120.1001 | 0.1001 | Passed | 0 | 359.6558 | -0.3442 | 359.8433 | -0.1567 | 359.7635 | -0.2365 | Passed | 240 | 239.5624 | -0.4376 | 239.9478 | -0.0522 | 239.7448 | -0.2552 | Passed | 120 | 118.9874 | -1.0126 | 120.503 | 0.503 | 119.6424 | -0.3576 | Passed | 12000 | 11948.0215 | -0.004332 | 12017.8867 | 0.001491 | 11985.8969 | -0.001175 | Failed | 12000 | 11908.4424 | -0.00763 | 11991.3477 | -0.000721 | 11952.894 | -0.003925 | Failed | 12000 | 11806.2363 | -0.016147 | 12015.124 | 0.00126 | 11913.525 | -0.007206 | Failed | 36000 | 35663.2656 | -0.009354 | 36023.9297 | 0.000665 | 35852.3164 | -0.004102 | Failed | 0 | 32.6828 | 32.6828 | 71.9709 | 71.9709 | 49.4481 | 49.4481 | Failed | 0 | 13.5048 | 13.5048 | 93.5132 | 93.5132 | 55.7097 | 55.7097 | Failed | 0 | 34.8048 | 34.8048 | 160.7747 | 160.7747 | 94.717 | 94.717 | Failed | 0 | 88.5112 | 88.5112 | 326.0538 | 326.0538 | 199.8748 | 199.8748 | Failed | 12000 | 11948.0781 | -0.004327 | 12002.4951 | 0.000208 | 11978.3516 | -0.001804 | Passed | 12000 | 11908.7607 | -0.007603 | 12006.6885 | 0.000557 | 11957.9372 | -0.003505 | Failed | 12000 | 11806.9795 | -0.016085 | 12000.0684 | 6e-06 | 11907.8274 | -0.007681 | Failed | 36000 | 35679.0469 | -0.008915 | 36008.6953 | 0.000242 | 35844.1164 | -0.00433 | Failed | 207.8461 | 207.6688 | -0.000853 | 207.8148 | -0.000151 | 207.7663 | -0.000384 | Passed | 207.8461 | 207.0398 | -0.003879 | 208.0138 | 0.000807 | 207.7332 | -0.000543 | Failed | 207.8461 | 207.4237 | -0.002032 | 208.382 | 0.002579 | 207.9413 | 0.000458 | Failed
RACG_case38 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 电表侧电流 20A（源侧 2A）；额定电流 10% | 120 | 119.869 | -0.001092 | 120.03 | 0.00025 | 119.9628 | -0.00031 | Passed | 120 | 119.9335 | -0.000554 | 120.0898 | 0.000748 | 119.9682 | -0.000265 | Passed | 120 | 119.9244 | -0.00063 | 120.0815 | 0.000679 | 120.003 | 2.5e-05 | Passed | 20 | 20.0029 | 0.000145 | 20.0326 | 0.00163 | 20.0158 | 0.000792 | Passed | 20 | 20.0036 | 0.00018 | 20.0302 | 0.00151 | 20.0075 | 0.000374 | Passed | 20 | 20.0046 | 0.00023 | 20.0307 | 0.001535 | 20.0202 | 0.00101 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 239.0893 | -0.9107 | 240.2518 | 0.2518 | 239.7593 | -0.2407 | Passed | 120 | 119.7482 | -0.2518 | 120.9107 | 0.9107 | 120.1244 | 0.1244 | Passed | 0 | 359.8286 | -0.1714 | 359.8583 | -0.1417 | 359.8434 | -0.1566 | Passed | 240 | 238.9304 | -1.0696 | 240.102 | 0.102 | 239.6342 | -0.3658 | Passed | 120 | 119.5878 | -0.4122 | 120.785 | 0.785 | 119.9712 | -0.0288 | Passed | 2400 | 2397.8862 | -0.000881 | 2404.4329 | 0.001847 | 2401.7494 | 0.000729 | Passed | 2400 | 2399.0701 | -0.000387 | 2405.6853 | 0.002369 | 2400.5483 | 0.000228 | Failed | 2400 | 2398.9744 | -0.000427 | 2405.4898 | 0.002287 | 2402.1765 | 0.000907 | Failed | 7200 | 7196.4624 | -0.000491 | 7209.1143 | 0.001266 | 7204.4743 | 0.000621 | Passed | 0 | 5.929 | 5.929 | 7.1898 | 7.1898 | 6.5637 | 6.5637 | Passed | 0 | -0.4888 | -0.4888 | 7.6371 | 7.6371 | 5.2446 | 5.2446 | Passed | 0 | 4.8487 | 4.8487 | 7.4137 | 7.4137 | 6.4229 | 6.4229 | Passed | 0 | 10.9646 | 10.9646 | 20.9508 | 20.9508 | 18.2311 | 18.2311 | Passed | 2400 | 2397.9565 | -0.000851 | 2404.5095 | 0.001879 | 2401.1531 | 0.00048 | Passed | 2400 | 2399.178 | -0.000343 | 2402.6096 | 0.001087 | 2401.7987 | 0.000749 | Passed | 2400 | 2399.0984 | -0.000376 | 2402.2612 | 0.000942 | 2401.5599 | 0.00065 | Passed | 7200 | 7199.3193 | -9.5e-05 | 7209.2827 | 0.001289 | 7204.5117 | 0.000627 | Passed | 207.8461 | 207.4175 | -0.002062 | 208.768 | 0.004435 | 208.0363 | 0.000915 | Failed | 207.8461 | 206.9121 | -0.004494 | 208.0049 | 0.000764 | 207.4359 | -0.001974 | Failed | 207.8461 | 207.5346 | -0.001499 | 208.8837 | 0.004992 | 207.9455 | 0.000478 | Failed
RACG_case39 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 120 | 120 | 120 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；Imin = 1%×额定 | 120 | 119.8728 | -0.00106 | 120.0417 | 0.000348 | 119.9101 | -0.000749 | Passed | 120 | 119.9346 | -0.000545 | 120.0954 | 0.000795 | 120.0454 | 0.000379 | Passed | 120 | 119.9293 | -0.000589 | 120.0867 | 0.000723 | 120.0071 | 5.9e-05 | Passed | 2 | 2 | 0 | 2.0036 | 0.0018 | 2.0018 | 0.00089 | Passed | 2 | 1.9987 | -0.00065 | 2.0036 | 0.0018 | 2.0017 | 0.00085 | Passed | 2 | 2.0003 | 0.00015 | 2.0042 | 0.0021 | 2.002 | 0.000995 | Failed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 239.0893 | -0.9107 | 240.0123 | 0.0123 | 239.92 | -0.08 | Passed | 120 | 119.7482 | -0.2518 | 120.9107 | 0.9107 | 120.2368 | 0.2368 | Passed | 0 | 359.823 | -0.177 | 0.0238 | 0.0238 | 359.8985 | -0.1015 | Passed | 240 | 238.9387 | -1.0613 | 239.9431 | -0.0569 | 239.7862 | -0.2138 | Passed | 120 | 119.5865 | -0.4135 | 120.7923 | 0.7923 | 120.0974 | 0.0974 | Passed | 240 | 239.5559 | -0.00185 | 240.6095 | 0.00254 | 239.8843 | -0.000482 | Failed | 240 | 239.842 | -0.000658 | 240.6607 | 0.002753 | 240.3553 | 0.001481 | Failed | 240 | 239.7374 | -0.001094 | 240.7921 | 0.0033 | 240.2629 | 0.001095 | Failed | 720 | 719.9894 | -1.5e-05 | 721.1425 | 0.001587 | 720.5025 | 0.000698 | Passed | 0 | -0.0994 | -0.0994 | 0.7422 | 0.7422 | 0.42514 | 0.42514 | Passed | 0 | 0.2908 | 0.2908 | 0.7458 | 0.7458 | 0.56133 | 0.56133 | Passed | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0.8919 | 0.8919 | 0.58471 | 0.58471 | Passed | 0 | 0.8387 | 0.8387 | 1.9775 | 1.9775 | 1.5712 | 1.5712 | Passed | 240 | 239.7504 | -0.00104 | 240.3978 | 0.001657 | 240.0361 | 0.00015 | Passed | 240 | 239.897 | -0.000429 | 240.6076 | 0.002532 | 240.2941 | 0.001226 | Passed | 240 | 240.0065 | 2.7e-05 | 240.4577 | 0.001907 | 240.2217 | 0.000924 | Passed | 720 | 719.8838 | -0.000161 | 721.015 | 0.00141 | 720.5519 | 0.000766 | Passed | 207.8461 | 207.6664 | -0.000864 | 208.63 | 0.003772 | 207.8907 | 0.000214 | Failed | 207.8461 | 206.9144 | -0.004483 | 208.1443 | 0.001435 | 207.5569 | -0.001391 | Failed | 207.8461 | 207.4119 | -0.002089 | 208.7701 | 0.004446 | 208.0202 | 0.000837 | Failed
RACG_case40 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 120 | 120 | 120 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 电表侧电流 0.2A（源侧 0.02A）；Ist = 0.1%×额定；低于 Imin 不适用精度等级，宽口径 | 120 | 119.8764 | -0.00103 | 120.0332 | 0.000277 | 119.9234 | -0.000638 | Passed | 120 | 119.9361 | -0.000533 | 120.0967 | 0.000806 | 120.0311 | 0.000259 | Passed | 120 | 119.9293 | -0.000589 | 119.9348 | -0.000543 | 119.9316 | -0.00057 | Passed | 0.2 | 0.1991 | -0.0045 | 0.2015 | 0.0075 | 0.20074 | 0.0037 | Passed | 0.2 | 0.1988 | -0.006 | 0.2013 | 0.0065 | 0.20027 | 0.00135 | Passed | 0.2 | 0.1989 | -0.0055 | 0.203 | 0.015 | 0.2009 | 0.0045 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 239.3306 | -0.6694 | 240.0123 | 0.0123 | 239.9441 | -0.0559 | Passed | 120 | 119.7482 | -0.2518 | 120.9107 | 0.9107 | 120.1003 | 0.1003 | Passed | 0 | 359.0296 | -0.9704 | 0.3302 | 0.3302 | 359.925 | -0.075 | Passed | 240 | 239.4517 | -0.5483 | 240.2293 | 0.2293 | 239.8083 | -0.1917 | Passed | 120 | 119.5215 | -0.4785 | 121.0845 | 1.0845 | 120.0467 | 0.0467 | Passed | 24 | 23.7518 | -0.010342 | 24.3408 | 0.0142 | 23.9859 | -0.000586 | Passed | 24 | 23.8992 | -0.0042 | 24.1002 | 0.004175 | 23.9856 | -0.0006 | Passed | 24 | 23.8475 | -0.006354 | 24.1209 | 0.005037 | 23.9969 | -0.000128 | Passed | 72 | 71.7494 | -0.00348 | 72.1593 | 0.002213 | 71.9684 | -0.000438 | Passed | 0 | -0.1383 | -0.1383 | 0.4065 | 0.4065 | 0.03142 | 0.03142 | Passed | 0 | -0.0909 | -0.0909 | 0.2345 | 0.2345 | 0.05684 | 0.05684 | Passed | 0 | -0.2021 | -0.2021 | 0.1501 | 0.1501 | 0.02225 | 0.02225 | Passed | 0 | -0.3998 | -0.3998 | 0.426 | 0.426 | 0.11051 | 0.11051 | Passed | 24 | 23.8684 | -0.005483 | 24.1522 | 0.006342 | 24.0724 | 0.003017 | Passed | 24 | 23.934 | -0.00275 | 24.1071 | 0.004462 | 24.0441 | 0.00184 | Passed | 24 | 23.8588 | -0.005883 | 24.3484 | 0.014517 | 24.097 | 0.004043 | Passed | 72 | 71.9802 | -0.000275 | 72.5003 | 0.006949 | 72.2136 | 0.002967 | Passed | 207.8461 | 207.8029 | -0.000208 | 208.3834 | 0.002585 | 207.8648 | 9e-05 | Failed | 207.8461 | 206.9155 | -0.004477 | 208.0147 | 0.000811 | 207.6489 | -0.000949 | Failed | 207.8461 | 207.5442 | -0.001452 | 208.626 | 0.003752 | 207.8244 | -0.000105 | Failed
RACG_case41 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 220 | 220 | 220 | 20 | 20 | 20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | [SKIPPED] 未执行：IC=20A 超本源该相上限 15A；电表侧电流 200A（源侧 20A）；额定电流 100%
RACG_case42 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 电表侧电流 100A（源侧 10A） | 220 | 219.7891 | -0.000959 | 220.0767 | 0.000349 | 219.9049 | -0.000432 | Passed | 220 | 219.8782 | -0.000554 | 220.1629 | 0.00074 | 219.966 | -0.000154 | Passed | 220 | 219.8714 | -0.000585 | 220.1587 | 0.000721 | 219.9615 | -0.000175 | Passed | 100 | 99.6547 | -0.003453 | 100.1147 | 0.001147 | 99.9919 | -8.1e-05 | Failed | 100 | 99.2787 | -0.007213 | 100.0883 | 0.000883 | 99.9071 | -0.000929 | Failed | 100 | 98.4363 | -0.015637 | 100.0458 | 0.000458 | 99.8079 | -0.001921 | Failed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 239.0893 | -0.9107 | 240.2518 | 0.2518 | 239.8997 | -0.1003 | Passed | 120 | 119.9877 | -0.0123 | 120.9107 | 0.9107 | 120.1723 | 0.1723 | Passed | 0 | 359.676 | -0.324 | 0.0139 | 0.0139 | 359.8654 | -0.1346 | Passed | 240 | 238.9741 | -1.0259 | 240.0823 | 0.0823 | 239.7575 | -0.2425 | Passed | 120 | 119.3262 | -0.6738 | 120.8366 | 0.8366 | 120.0044 | 0.0044 | Passed | 22000 | 21938.4316 | -0.002799 | 22033.2734 | 0.001512 | 21995.1268 | -0.000222 | Failed | 22000 | 21830.4492 | -0.007707 | 22036.1953 | 0.001645 | 21981.7621 | -0.000829 | Failed | 22000 | 21642.0723 | -0.016269 | 22025.7773 | 0.001172 | 21953.773 | -0.002101 | Failed | 66000 | 65410.9531 | -0.008925 | 66038.0781 | 0.000577 | 65930.6633 | -0.001051 | Failed | 0 | -5.3447 | -5.3447 | 124.0761 | 124.0761 | 51.6656 | 51.6656 | Failed | 0 | 31.1135 | 31.1135 | 135.8521 | 135.8521 | 54.5135 | 54.5135 | Failed | 0 | 28.2127 | 28.2127 | 249.8704 | 249.8704 | 64.053 | 64.053 | Failed | 0 | 71.613 | 71.613 | 509.7986 | 509.7986 | 170.232 | 170.232 | Failed | 22000 | 21903.1582 | -0.004402 | 22005.4395 | 0.000247 | 21988.7084 | -0.000513 | Passed | 22000 | 21830.9492 | -0.007684 | 22035.0879 | 0.001595 | 21976.1731 | -0.001083 | Failed | 22000 | 21643.3379 | -0.016212 | 22025.7188 | 0.001169 | 21953.9146 | -0.002095 | Failed | 66000 | 65377.4453 | -0.009433 | 66065 | 0.000985 | 65918.7969 | -0.00123 | Failed | 381.0512 | 380.2806 | -0.002022 | 382.7494 | 0.004457 | 381.1298 | 0.000206 | Failed | 381.0512 | 379.1039 | -0.00511 | 381.3769 | 0.000855 | 380.4611 | -0.001549 | Failed | 381.0512 | 380.7349 | -0.00083 | 382.7438 | 0.004442 | 381.2638 | 0.000558 | Failed
RACG_case43 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 220 | 220 | 220 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；Imin | 220 | 219.775 | -0.001023 | 219.7966 | -0.000925 | 219.7873 | -0.000967 | Passed | 220 | 219.8807 | -0.000542 | 219.892 | -0.000491 | 219.8865 | -0.000516 | Passed | 220 | 219.8718 | -0.000583 | 219.8805 | -0.000543 | 219.877 | -0.000559 | Passed | 2 | 1.9983 | -0.00085 | 2.003 | 0.0015 | 2.0007 | 0.000335 | Passed | 2 | 1.9992 | -0.0004 | 2.0039 | 0.00195 | 2.0005 | 0.000265 | Passed | 2 | 1.9991 | -0.00045 | 2.0029 | 0.00145 | 2.0007 | 0.000355 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 240.0123 | 0.0123 | 240.2518 | 0.2518 | 240.1081 | 0.1081 | Passed | 120 | 119.7482 | -0.2518 | 120.9107 | 0.9107 | 120.2609 | 0.2609 | Passed | 0 | 359.8403 | -0.1597 | 0.0635 | 0.0635 | 359.8878 | -0.1122 | Passed | 240 | 239.838 | -0.162 | 240.1602 | 0.1602 | 240.0097 | 0.0097 | Passed | 120 | 119.5955 | -0.4045 | 120.7906 | 0.7906 | 120.1474 | 0.1474 | Passed | 440 | 439.21 | -0.001795 | 439.8583 | -0.000322 | 439.5242 | -0.001081 | Passed | 440 | 439.5129 | -0.001107 | 440.1386 | 0.000315 | 439.7619 | -0.000541 | Passed | 440 | 439.6618 | -0.000769 | 440.0471 | 0.000107 | 439.8441 | -0.000354 | Passed | 1320 | 1318.7837 | -0.000921 | 1319.3208 | -0.000515 | 1319.1302 | -0.000659 | Passed | 0 | -0.4873 | -0.4873 | 1.2239 | 1.2239 | 0.8604 | 0.8604 | Passed | 0 | 0.0841 | 0.0841 | 1.3397 | 1.3397 | 0.75543 | 0.75543 | Passed | 0 | -0.2489 | -0.2489 | 1.1725 | 1.1725 | 0.87126 | 0.87126 | Passed | 0 | 0.2717 | 0.2717 | 3.7103 | 3.7103 | 2.4871 | 2.4871 | Passed | 440 | 439.2267 | -0.001757 | 440.2534 | 0.000576 | 439.7267 | -0.000621 | Passed | 440 | 439.364 | -0.001445 | 440.0721 | 0.000164 | 439.7239 | -0.000628 | Passed | 440 | 439.5526 | -0.001017 | 440.3986 | 0.000906 | 439.9093 | -0.000206 | Passed | 1320 | 1318.4788 | -0.001152 | 1320.4236 | 0.000321 | 1319.3598 | -0.000485 | Passed | 381.0512 | 380.2775 | -0.00203 | 380.7541 | -0.00078 | 380.561 | -0.001286 | Failed | 381.0512 | 379.1064 | -0.005104 | 381.812 | 0.001997 | 380.5482 | -0.00132 | Failed | 381.0512 | 380.2642 | -0.002065 | 382.5066 | 0.003819 | 381.2565 | 0.000539 | Failed
RACG_case44 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 277 | 277 | 277 | 20 | 20 | 20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | [SKIPPED] 未执行：IC=20A 超本源该相上限 15A；电表侧电流 200A（源侧 20A）；电压上限 + 额定电流 100%
RACG_case45 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 277 | 277 | 277 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；电压上限 + Imin | 277 | 276.5852 | -0.001497 | 281.0062 | 0.014463 | 277.3399 | 0.001227 | Failed | 277 | 276.8494 | -0.000544 | 279.0234 | 0.007305 | 277.2573 | 0.000929 | Failed | 277 | 276.8117 | -0.00068 | 277.2158 | 0.000779 | 276.9745 | -9.2e-05 | Passed | 2 | 1.9982 | -0.0009 | 2.0035 | 0.00175 | 2.001 | 0.000495 | Passed | 2 | 1.9996 | -0.0002 | 2.004 | 0.002 | 2.0014 | 0.000685 | Passed | 2 | 1.9992 | -0.0004 | 2.0039 | 0.00195 | 2.0015 | 0.00075 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 240.0123 | 0.0123 | 243.7226 | 3.7226 | 240.4073 | 0.4073 | Passed | 120 | 117.2188 | -2.7812 | 120.9107 | 0.9107 | 119.9837 | -0.0163 | Passed | 0 | 353.2367 | -6.7633 | 0.0558 | 0.0558 | 359.1633 | -0.8367 | Failed | 240 | 236.8084 | -3.1916 | 244.0306 | 4.0306 | 240.0325 | 0.0325 | Passed | 120 | 112.6958 | -7.3042 | 120.8543 | 0.8543 | 119.4477 | -0.5523 | Failed | 554 | 499.5473 | -0.09829 | 555.2808 | 0.002312 | 548.784 | -0.009415 | Failed | 554 | 553.9173 | -0.000149 | 562.2654 | 0.014919 | 555.4269 | 0.002576 | Failed | 554 | 553.0431 | -0.001727 | 555.388 | 0.002505 | 554.3009 | 0.000543 | Failed | 1662 | 1617.0772 | -0.027029 | 1664.3061 | 0.001388 | 1658.5118 | -0.002099 | Failed | 0 | -0.5394 | -0.5394 | 59.2432 | 59.2432 | 7.475 | 7.475 | Failed | 0 | -3.0225 | -3.0225 | 31.0819 | 31.0819 | 3.6306 | 3.6306 | Failed | 0 | -0.0023 | -0.0023 | 43.9339 | 43.9339 | 5.2024 | 5.2024 | Failed | 0 | 0.0819 | 0.0819 | 80.8869 | 80.8869 | 16.308 | 16.308 | Failed | 554 | 553.0236 | -0.001762 | 562.683 | 0.015673 | 554.9565 | 0.001727 | Failed | 554 | 553.5693 | -0.000777 | 557.9243 | 0.007084 | 554.609 | 0.001099 | Failed | 554 | 553.174 | -0.001491 | 555.1633 | 0.0021 | 554.1546 | 0.000279 | Passed | 1662 | 1661.2781 | -0.000434 | 1675.3961 | 0.00806 | 1663.7202 | 0.001035 | Failed | 479.7781 | 475.6501 | -0.008604 | 480.0624 | 0.000593 | 479.2756 | -0.001047 | Failed | 479.7781 | 477.6733 | -0.004387 | 490.5242 | 0.022398 | 480.9625 | 0.002469 | Failed | 479.7781 | 472.5826 | -0.014997 | 483.4071 | 0.007564 | 479.9935 | 0.000449 | Failed
RACG_case46 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；感性 | 220 | 219.7803 | -0.000999 | 220.0671 | 0.000305 | 219.8429 | -0.000714 | Passed | 220 | 219.8838 | -0.000528 | 220.1779 | 0.000809 | 220.0289 | 0.000131 | Passed | 220 | 219.8778 | -0.000555 | 220.161 | 0.000732 | 219.9404 | -0.000271 | Passed | 100 | 99.6388 | -0.003612 | 100.0993 | 0.000993 | 99.925 | -0.00075 | Failed | 100 | 99.2591 | -0.007409 | 100.0722 | 0.000722 | 99.6953 | -0.003047 | Failed | 100 | 98.5485 | -0.014515 | 100.0327 | 0.000327 | 99.3999 | -0.006001 | Failed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 240.0123 | 0.0123 | 240.2518 | 0.2518 | 240.0841 | 0.0841 | Passed | 120 | 119.7482 | -0.2518 | 120.9107 | 0.9107 | 120.1005 | 0.1005 | Passed | 300 | 299.7485 | -0.2515 | 300.0887 | 0.0887 | 299.8858 | -0.1142 | Passed | 180 | 179.6445 | -0.3555 | 180.1532 | 0.1532 | 179.9553 | -0.0447 | Passed | 60 | 59.0729 | -0.9271 | 60.8181 | 0.8181 | 59.816 | -0.184 | Passed | 11000 | 10885.3057 | -0.010427 | 11010.7236 | 0.000975 | 10946.1667 | -0.004894 | Failed | 11000 | 10811.0713 | -0.017175 | 11009.8418 | 0.000895 | 10926.644 | -0.006669 | Failed | 11000 | 10618.043 | -0.034723 | 11007.9219 | 0.00072 | 10837.5169 | -0.014771 | Failed | 33000 | 32315.0977 | -0.020755 | 32992.2031 | -0.000236 | 32710.3277 | -0.008778 | Failed | 19052.5589 | 19002.209 | -0.002643 | 19079.5449 | 0.001416 | 19046.7977 | -0.000302 | Passed | 19052.5589 | 18959.6836 | -0.004875 | 19085.2422 | 0.001715 | 19023.8199 | -0.001508 | Passed | 19052.5589 | 18856.8926 | -0.01027 | 19075.7051 | 0.001215 | 18986.642 | -0.00346 | Failed | 57157.6767 | 56840.7031 | -0.005546 | 57240.3672 | 0.001447 | 57057.2598 | -0.001757 | Failed | 22000 | 21900.5078 | -0.004522 | 22001.0957 | 5e-05 | 21967.7973 | -0.001464 | Passed | 22000 | 21826.8828 | -0.007869 | 22031.9062 | 0.00145 | 21938.6912 | -0.002787 | Failed | 22000 | 21669.6191 | -0.015017 | 21995.9043 | -0.000186 | 21862.0301 | -0.006271 | Failed | 66000 | 65397.332 | -0.009131 | 66025.7344 | 0.00039 | 65768.5176 | -0.003507 | Failed | 381.0512 | 380.2892 | -0.002 | 380.9988 | -0.000137 | 380.7784 | -0.000716 | Passed | 381.0512 | 379.3589 | -0.004441 | 381.835 | 0.002057 | 380.9896 | -0.000161 | Failed | 381.0512 | 380.29 | -0.001998 | 382.5027 | 0.003809 | 381.0535 | 6e-06 | Failed
RACG_case47 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 323.13 | 203.13 | 83.13 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；感性 | 220 | 219.7803 | -0.000999 | 220.0726 | 0.00033 | 219.9547 | -0.000206 | Passed | 220 | 219.8931 | -0.000486 | 220.1793 | 0.000815 | 220.036 | 0.000164 | Passed | 220 | 219.8766 | -0.000561 | 220.1653 | 0.000751 | 219.91 | -0.000409 | Passed | 100 | 99.7589 | -0.002411 | 100.0937 | 0.000937 | 99.9875 | -0.000125 | Failed | 100 | 99.3825 | -0.006175 | 100.0716 | 0.000716 | 99.8925 | -0.001075 | Failed | 100 | 98.5407 | -0.014593 | 100.0231 | 0.000231 | 99.6756 | -0.003244 | Failed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 239.0893 | -0.9107 | 240.0123 | 0.0123 | 239.92 | -0.08 | Passed | 120 | 119.7482 | -0.2518 | 120.6694 | 0.6694 | 120.0761 | 0.0761 | Passed | 323.13 | 322.8279 | -0.3021 | 323.1816 | 0.0516 | 323.0701 | -0.0599 | Passed | 203.13 | 202.2708 | -0.8592 | 203.1946 | 0.0646 | 202.9531 | -0.1769 | Passed | 83.13 | 82.4873 | -0.6427 | 83.6527 | 0.5227 | 83.0233 | -0.1067 | Passed | 17599.9764 | 17474.6367 | -0.007122 | 17620.3633 | 0.001158 | 17579.9379 | -0.001139 | Failed | 17599.9764 | 17390.1621 | -0.011921 | 17622.1074 | 0.001257 | 17560.3119 | -0.002254 | Failed | 17599.9764 | 17170.6758 | -0.024392 | 17614.3457 | 0.000816 | 17495.5457 | -0.005934 | Failed | 52799.9293 | 52035.4727 | -0.014478 | 52856.8125 | 0.001077 | 52635.7953 | -0.003109 | Failed | 13200.0314 | 13189.2842 | -0.000814 | 13250.5752 | 0.003829 | 13213.6973 | 0.001035 | Passed | 13200.0314 | 13183.3281 | -0.001265 | 13252.0938 | 0.003944 | 13216.5983 | 0.001255 | Passed | 13200.0314 | 13162.8701 | -0.002815 | 13243.3008 | 0.003278 | 13208.5245 | 0.000643 | Passed | 39600.0943 | 39549.0742 | -0.001288 | 39741.0234 | 0.003559 | 39638.8211 | 0.000978 | Passed | 22000 | 21926.9941 | -0.003318 | 22027.3867 | 0.001245 | 21992.7199 | -0.000331 | Passed | 22000 | 21855.1602 | -0.006584 | 22032.3281 | 0.001469 | 21979.9518 | -0.000911 | Failed | 22000 | 21667.5352 | -0.015112 | 21993.9434 | -0.000275 | 21919.658 | -0.003652 | Failed | 66000 | 65449.6914 | -0.008338 | 66051.8281 | 0.000785 | 65892.3293 | -0.001631 | Failed | 381.0512 | 380.7448 | -0.000804 | 382.9993 | 0.005112 | 381.1956 | 0.000379 | Failed | 381.0512 | 379.3617 | -0.004434 | 381.3911 | 0.000892 | 380.702 | -0.000916 | Failed | 381.0512 | 380.2717 | -0.002046 | 382.0506 | 0.002623 | 381.0785 | 7.2e-05 | Failed
RACG_case48 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 60 | 300 | 180 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；容性 | 220 | 219.7964 | -0.000925 | 220.0789 | 0.000359 | 219.9917 | -3.8e-05 | Passed | 220 | 219.8831 | -0.000531 | 219.9001 | -0.000454 | 219.8912 | -0.000494 | Passed | 220 | 219.879 | -0.00055 | 220.1656 | 0.000753 | 220.0473 | 0.000215 | Passed | 100 | 99.9594 | -0.000406 | 100.0921 | 0.000921 | 100.0382 | 0.000382 | Passed | 100 | 99.9342 | -0.000658 | 100.0762 | 0.000762 | 99.9924 | -7.6e-05 | Passed | 100 | 99.8906 | -0.001094 | 100.019 | 0.00019 | 99.9778 | -0.000222 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 239.0893 | -0.9107 | 240.2518 | 0.2518 | 239.9679 | -0.0321 | Passed | 120 | 119.7482 | -0.2518 | 120.6694 | 0.6694 | 120.1001 | 0.1001 | Passed | 60 | 59.6882 | -0.3118 | 59.8852 | -0.1148 | 59.8 | -0.2 | Passed | 300 | 299.0812 | -0.9188 | 299.9651 | -0.0349 | 299.7656 | -0.2344 | Passed | 180 | 179.1205 | -0.8795 | 180.3289 | 0.3289 | 179.6808 | -0.3192 | Passed | 11000 | 11015.4434 | 0.001404 | 11071.8926 | 0.006536 | 11041.4221 | 0.003766 | Failed | 11000 | 11001.3682 | 0.000124 | 11092.2695 | 0.008388 | 11055.9773 | 0.005089 | Failed | 11000 | 10994.0088 | -0.000545 | 11207.96 | 0.018905 | 11112.1216 | 0.010193 | Failed | 33000 | 33013.9844 | 0.000424 | 33372.0664 | 0.011275 | 33209.5211 | 0.006349 | Failed | -19052.5589 | -18997.875 | -0.005995 | -18938.3418 | -0.00287 | -18971.058 | -0.004278 | Failed | -19052.5589 | -19048.7344 | -0.004566 | -18965.5742 | -0.000201 | -18994.3418 | -0.003056 | Passed | -19052.5589 | -19010.0137 | -0.010891 | -18845.0664 | -0.002233 | -18925.5086 | -0.006668 | Failed | -57157.6767 | -57001.6953 | -0.006581 | -56781.543 | -0.002729 | -56890.9094 | -0.004667 | Failed | 22000 | 21971.9473 | -0.001275 | 22027.9883 | 0.001272 | 22007.5729 | 0.000344 | Passed | 22000 | 21976.8809 | -0.001051 | 22004.3848 | 0.000199 | 21990.2637 | -0.000443 | Passed | 22000 | 21963.9062 | -0.001641 | 22019.8906 | 0.000904 | 21999.842 | -7e-06 | Passed | 66000 | 65912.7344 | -0.001322 | 66049.4297 | 0.000749 | 65997.6789 | -3.5e-05 | Passed | 381.0512 | 380.2976 | -0.001978 | 382.7498 | 0.004458 | 381.0101 | -0.000108 | Failed | 381.0512 | 379.3543 | -0.004453 | 381.8156 | 0.002006 | 380.7417 | -0.000812 | Failed | 381.0512 | 380.287 | -0.002005 | 382.0519 | 0.002626 | 381.2755 | 0.000589 | Failed
RACG_case49 | 3E4WY | 100mA | 200 | 50 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；容性 | 220 | 219.7998 | -0.00091 | 220.0851 | 0.000387 | 219.8303 | -0.000771 | Passed | 220 | 219.8949 | -0.000478 | 220.1807 | 0.000821 | 220.0109 | 4.9e-05 | Passed | 220 | 219.878 | -0.000555 | 219.8882 | -0.000508 | 219.882 | -0.000536 | Passed | 100 | 99.6301 | -0.003699 | 100.089 | 0.00089 | 99.9587 | -0.000413 | Failed | 100 | 99.2468 | -0.007532 | 100.0702 | 0.000702 | 99.8767 | -0.001233 | Failed | 100 | 98.4051 | -0.015949 | 100.0223 | 0.000223 | 99.6215 | -0.003785 | Failed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 240.0123 | 0.0123 | 240.2518 | 0.2518 | 240.0362 | 0.0362 | Passed | 120 | 119.7482 | -0.2518 | 120.9107 | 0.9107 | 120.305 | 0.305 | Passed | 36.87 | 36.6173 | -0.2527 | 36.8866 | 0.0166 | 36.788 | -0.082 | Passed | 276.87 | 276.5158 | -0.3542 | 276.8314 | -0.0386 | 276.7362 | -0.1338 | Passed | 156.87 | 156.0491 | -0.8209 | 157.8047 | 0.9347 | 157.0253 | 0.1553 | Passed | 17599.9764 | 17563.9121 | -0.002049 | 17625.6309 | 0.001458 | 17584.766 | -0.000864 | Failed | 17599.9764 | 17531.3711 | -0.003898 | 17630.5586 | 0.001738 | 17594.6914 | -0.0003 | Failed | 17599.9764 | 17449.0645 | -0.008575 | 17580.7168 | -0.001094 | 17553.2348 | -0.002656 | Failed | 52799.9293 | 52544.3438 | -0.004841 | 52835.0938 | 0.000666 | 52732.691 | -0.001273 | Failed | -13200.0314 | -13196.9141 | -0.01119 | -13052.3193 | -0.000236 | -13149.3815 | -0.003837 | Failed | -13200.0314 | -13168.5371 | -0.017108 | -12974.1992 | -0.002386 | -13114.7538 | -0.00646 | Failed | -13200.0314 | -13196.7383 | -0.032721 | -12768.1172 | -0.000249 | -13094.1744 | -0.008019 | Failed | -39600.0943 | -39532.375 | -0.02034 | -38794.6367 | -0.00171 | -39358.3106 | -0.006106 | Failed | 22000 | 21898.8789 | -0.004596 | 22000.5664 | 2.6e-05 | 21973.9545 | -0.001184 | Passed | 22000 | 21825.1562 | -0.007947 | 22032.6895 | 0.001486 | 21973.9713 | -0.001183 | Failed | 22000 | 21637.3594 | -0.016484 | 21993.7305 | -0.000285 | 21904.9664 | -0.00432 | Failed | 66000 | 65361.6016 | -0.009673 | 66025.4062 | 0.000385 | 65852.8922 | -0.002229 | Failed | 381.0512 | 380.3121 | -0.00194 | 381.2522 | 0.000528 | 380.844 | -0.000544 | Passed | 381.0512 | 379.363 | -0.00443 | 381.8284 | 0.00204 | 380.4378 | -0.00161 | Failed | 381.0512 | 380.2883 | -0.002002 | 382.5172 | 0.003847 | 381.3824 | 0.000869 | Failed
RACG_case50 | 3E4WY | 100mA | 200 | 60 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 220 | 220 | 220 | 20 | 20 | 20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | [SKIPPED] 未执行：IC=20A 超本源该相上限 15A；电表侧电流 200A（源侧 20A）；60Hz 额定电流 100%
RACG_case51 | 3E4WY | 100mA | 200 | 60 | 10 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；60Hz 感性 | 220 | 219.7641 | -0.001072 | 220.1072 | 0.000487 | 219.905 | -0.000432 | Passed | 220 | 219.8637 | -0.00062 | 220.2073 | 0.000942 | 220.0709 | 0.000322 | Passed | 220 | 219.8547 | -0.00066 | 220.1981 | 0.0009 | 219.9588 | -0.000187 | Passed | 100 | 99.9427 | -0.000573 | 100.1 | 0.001 | 100.0069 | 6.9e-05 | Passed | 100 | 99.9003 | -0.000997 | 100.073 | 0.00073 | 99.9784 | -0.000216 | Passed | 100 | 99.8668 | -0.001332 | 100.0309 | 0.000309 | 99.9232 | -0.000768 | Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Passed | 240 | 238.2068 | -1.7932 | 241.5285 | 1.5285 | 239.9169 | -0.0831 | Passed | 120 | 118.4715 | -1.5285 | 121.7931 | 1.7931 | 120.3842 | 0.3842 | Passed | 300 | 299.8392 | -0.1608 | 300.0225 | 0.0225 | 299.9202 | -0.0798 | Passed | 180 | 178.0546 | -1.9454 | 181.5449 | 1.5449 | 179.8659 | -0.1341 | Passed | 60 | 58.3246 | -1.6754 | 61.6488 | 1.6488 | 60.2805 | 0.2805 | Passed | 11000 | 10952.8672 | -0.004285 | 11004.0352 | 0.000367 | 10975.57 | -0.002221 | Failed | 11000 | 10957.0986 | -0.0039 | 11004.3564 | 0.000396 | 10984.9864 | -0.001365 | Failed | 11000 | 10929.6963 | -0.006391 | 11000.5303 | 4.8e-05 | 10965.9448 | -0.003096 | Failed | 33000 | 32884.8164 | -0.00349 | 32962.4062 | -0.001139 | 32926.5016 | -0.002227 | Failed | 19052.5589 | 19040.4863 | -0.000634 | 19094.4414 | 0.002198 | 19071.5537 | 0.000997 | Passed | 19052.5589 | 19044.8066 | -0.000407 | 19097.0547 | 0.002335 | 19065.7549 | 0.000693 | Passed | 19052.5589 | 19034.7031 | -0.000937 | 19105.6113 | 0.002785 | 19073.2543 | 0.001086 | Passed | 57157.6767 | 57172.7969 | 0.000265 | 57245.0547 | 0.001529 | 57210.5625 | 0.000925 | Passed | 22000 | 21963.8164 | -0.001645 | 22032.5586 | 0.00148 | 21992.0111 | -0.000363 | Passed | 22000 | 21968.3828 | -0.001437 | 22036.0684 | 0.001639 | 22002.3236 | 0.000106 | Passed | 22000 | 21956.5137 | -0.001977 | 21993.4453 | -0.000298 | 21978.9713 | -0.000956 | Passed | 66000 | 65919.7031 | -0.001217 | 66061.4844 | 0.000932 | 65973.3062 | -0.000404 | Passed | 381.0512 | 378.349 | -0.007091 | 384.1403 | 0.008107 | 381.173 | 0.00032 | Failed | 381.0512 | 376.2628 | -0.012566 | 384.5008 | 0.009053 | 380.1462 | -0.002375 | Failed | 381.0512 | 378.0386 | -0.007906 | 384.1307 | 0.008082 | 381.6361 | 0.001535 | Failed