## test_case_mA
test_case | Phase_A_Voltage(V) | Phase_B_Voltage(V) | Phase_C_Voltage(V) | Phase_A_Current_src(A) | Phase_B_Current_src(A) | Phase_C_Current_src(A) | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率(Hz) | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy(°) | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔(s) | CT_Primary(A) | 备注
RACG_case1 | 120 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；额定电流 100%
RACG_case2 | 120 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 150A（源侧 15A）；额定电流 75%（受限源下的近满载点）
RACG_case3 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；额定电流 50%
RACG_case4 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 20A（源侧 2A）；额定电流 10%
RACG_case5 | 120 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；Imin = 1%×额定
RACG_case6 | 120 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 0.2A（源侧 0.02A）；Ist = 0.1%×额定；低于 Imin 不适用精度等级，宽口径
RACG_case7 | 220 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；额定电流 100%
RACG_case8 | 220 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）
RACG_case9 | 220 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；Imin
RACG_case10 | 277 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；电压上限 + 额定电流 100%
RACG_case11 | 277 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；电压上限 + Imin
RACG_case12 | 220 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5L | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；感性
RACG_case13 | 220 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 323.13 | 203.13 | 83.13 | 0 | 0.8L | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；感性
RACG_case14 | 220 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 60 | 300 | 180 | 0 | 0.5C | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；容性
RACG_case15 | 220 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8C | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；容性
RACG_case16 | 220 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；60Hz 额定电流 100%
RACG_case17 | 220 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5L | 1E2W | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；60Hz 感性
RACG_case18 | 120 | 0 | 120 | 20 | 0 | 20 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；额定电流 100%
RACG_case19 | 120 | 0 | 120 | 15 | 0 | 15 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 150A（源侧 15A）；额定电流 75%（受限源下的近满载点）
RACG_case20 | 120 | 0 | 120 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；额定电流 50%
RACG_case21 | 120 | 0 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 20A（源侧 2A）；额定电流 10%
RACG_case22 | 120 | 0 | 120 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；Imin = 1%×额定
RACG_case23 | 120 | 0 | 120 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 0.2A（源侧 0.02A）；Ist = 0.1%×额定；低于 Imin 不适用精度等级，宽口径
RACG_case24 | 220 | 0 | 220 | 20 | 0 | 20 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；额定电流 100%
RACG_case25 | 220 | 0 | 220 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）
RACG_case26 | 220 | 0 | 220 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；Imin
RACG_case27 | 240 | 0 | 240 | 20 | 0 | 20 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；电压上限 + 额定电流 100%
RACG_case28 | 240 | 0 | 240 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；电压上限 + Imin
RACG_case29 | 220 | 0 | 220 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240 | 180 | 300 | 180 | 120 | 0 | 0.5L | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；感性
RACG_case30 | 220 | 0 | 220 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240 | 180 | 323.13 | 203.13 | 143.13 | 0 | 0.8L | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；感性
RACG_case31 | 220 | 0 | 220 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240 | 180 | 60 | 300 | 240 | 0 | 0.5C | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；容性
RACG_case32 | 220 | 0 | 220 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240 | 180 | 36.87 | 276.87 | 216.87 | 0 | 0.8C | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；容性
RACG_case33 | 220 | 0 | 220 | 20 | 0 | 20 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；60Hz 额定电流 100%
RACG_case34 | 220 | 0 | 220 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240 | 180 | 300 | 180 | 120 | 0 | 0.5L | 2E3W1P | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；60Hz 感性
RACG_case35 | 120 | 120 | 120 | 20 | 20 | 20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；额定电流 100%
RACG_case36 | 120 | 120 | 120 | 15 | 15 | 15 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 150A（源侧 15A）；额定电流 75%（受限源下的近满载点）
RACG_case37 | 120 | 120 | 120 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；额定电流 50%
RACG_case38 | 120 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 20A（源侧 2A）；额定电流 10%
RACG_case39 | 120 | 120 | 120 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；Imin = 1%×额定
RACG_case40 | 120 | 120 | 120 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 0.2A（源侧 0.02A）；Ist = 0.1%×额定；低于 Imin 不适用精度等级，宽口径
RACG_case41 | 220 | 220 | 220 | 20 | 20 | 20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；额定电流 100%
RACG_case42 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）
RACG_case43 | 220 | 220 | 220 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；Imin
RACG_case44 | 277 | 277 | 277 | 20 | 20 | 20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；电压上限 + 额定电流 100%
RACG_case45 | 277 | 277 | 277 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.2A）；电压上限 + Imin
RACG_case46 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5L | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；感性
RACG_case47 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 323.13 | 203.13 | 83.13 | 0 | 0.8L | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；感性
RACG_case48 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 60 | 300 | 180 | 0 | 0.5C | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；容性
RACG_case49 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8C | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；容性
RACG_case50 | 220 | 220 | 220 | 20 | 20 | 20 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 20A）；60Hz 额定电流 100%
RACG_case51 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5L | 3E4WY | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 10A）；60Hz 感性

## test_case_mV
test_case | Phase_A_Voltage(V) | Phase_B_Voltage(V) | Phase_C_Voltage(V) | Phase_A_Current_src(A) | Phase_B_Current_src(A) | Phase_C_Current_src(A) | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率(Hz) | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy(°) | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔(s) | CT_Primary(A) | 备注
RACG_case1 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；额定电流 100%
RACG_case2 | 120 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 150A（源侧 3.75A）；额定电流 75%（受限源下的近满载点）
RACG_case3 | 120 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；额定电流 50%
RACG_case4 | 120 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 20A（源侧 0.5A）；额定电流 10%
RACG_case5 | 120 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.05A）；Imin = 1%×额定
RACG_case6 | 120 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 0.2A（源侧 0.005A）；Ist = 0.1%×额定；低于 Imin 不适用精度等级，宽口径
RACG_case7 | 220 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；额定电流 100%
RACG_case8 | 220 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）
RACG_case9 | 220 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.05A）；Imin
RACG_case10 | 277 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；电压上限 + 额定电流 100%
RACG_case11 | 277 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.05A）；电压上限 + Imin
RACG_case12 | 220 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5L | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；感性
RACG_case13 | 220 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 323.13 | 203.13 | 83.13 | 0 | 0.8L | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；感性
RACG_case14 | 220 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 60 | 300 | 180 | 0 | 0.5C | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；容性
RACG_case15 | 220 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8C | 1E2W | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；容性
RACG_case16 | 220 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 1E2W | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；60Hz 额定电流 100%
RACG_case17 | 220 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5L | 1E2W | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；60Hz 感性
RACG_case18 | 120 | 0 | 120 | 5 | 0 | 5 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；额定电流 100%
RACG_case19 | 120 | 0 | 120 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 150A（源侧 3.75A）；额定电流 75%（受限源下的近满载点）
RACG_case20 | 120 | 0 | 120 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；额定电流 50%
RACG_case21 | 120 | 0 | 120 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 20A（源侧 0.5A）；额定电流 10%
RACG_case22 | 120 | 0 | 120 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.05A）；Imin = 1%×额定
RACG_case23 | 120 | 0 | 120 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 0.2A（源侧 0.005A）；Ist = 0.1%×额定；低于 Imin 不适用精度等级，宽口径
RACG_case24 | 220 | 0 | 220 | 5 | 0 | 5 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；额定电流 100%
RACG_case25 | 220 | 0 | 220 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）
RACG_case26 | 220 | 0 | 220 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.05A）；Imin
RACG_case27 | 240 | 0 | 240 | 5 | 0 | 5 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；电压上限 + 额定电流 100%
RACG_case28 | 240 | 0 | 240 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.05A）；电压上限 + Imin
RACG_case29 | 220 | 0 | 220 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 240 | 180 | 300 | 180 | 120 | 0 | 0.5L | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；感性
RACG_case30 | 220 | 0 | 220 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 240 | 180 | 323.13 | 203.13 | 143.13 | 0 | 0.8L | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；感性
RACG_case31 | 220 | 0 | 220 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 240 | 180 | 60 | 300 | 240 | 0 | 0.5C | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；容性
RACG_case32 | 220 | 0 | 220 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 240 | 180 | 36.87 | 276.87 | 216.87 | 0 | 0.8C | 2E3W1P | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；容性
RACG_case33 | 220 | 0 | 220 | 5 | 0 | 5 | 0 | 240 | 180 | 0 | 240 | 180 | 0 | 1.0 | 2E3W1P | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；60Hz 额定电流 100%
RACG_case34 | 220 | 0 | 220 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 240 | 180 | 300 | 180 | 120 | 0 | 0.5L | 2E3W1P | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；60Hz 感性
RACG_case35 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；额定电流 100%
RACG_case36 | 120 | 120 | 120 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 150A（源侧 3.75A）；额定电流 75%（受限源下的近满载点）
RACG_case37 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；额定电流 50%
RACG_case38 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 20A（源侧 0.5A）；额定电流 10%
RACG_case39 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.05A）；Imin = 1%×额定
RACG_case40 | 120 | 120 | 120 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 0.2A（源侧 0.005A）；Ist = 0.1%×额定；低于 Imin 不适用精度等级，宽口径
RACG_case41 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；额定电流 100%
RACG_case42 | 220 | 220 | 220 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）
RACG_case43 | 220 | 220 | 220 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.05A）；Imin
RACG_case44 | 277 | 277 | 277 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；电压上限 + 额定电流 100%
RACG_case45 | 277 | 277 | 277 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 2A（源侧 0.05A）；电压上限 + Imin
RACG_case46 | 220 | 220 | 220 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5L | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；感性
RACG_case47 | 220 | 220 | 220 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 323.13 | 203.13 | 83.13 | 0 | 0.8L | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；感性
RACG_case48 | 220 | 220 | 220 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 60 | 300 | 180 | 0 | 0.5C | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；容性
RACG_case49 | 220 | 220 | 220 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 36.87 | 276.87 | 156.87 | 0 | 0.8C | 3E4WY | 50 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；容性
RACG_case50 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1.0 | 3E4WY | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 200A（源侧 5A）；60Hz 额定电流 100%
RACG_case51 | 220 | 220 | 220 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5L | 3E4WY | 60 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 10 | 0.2 | 200 | 电表侧电流 100A（源侧 2.5A）；60Hz 感性

## 说明
测点矩阵来源 | 由 test_point/gen_acurev100_testpoints.py 生成，改点位请改脚本后重跑
电流列语义 | 列 5~7 = 源侧输出电流(A)；电表期望读数 = 源电流 × CT_Primary ÷ 台体CT额定
台体CT额定 | mA 型 20A(20A/100mA) / mV 型 5A(5A/333mV)，见 config.yaml source.bench_ct_a
阈值来源 | projects/AcuRev100/config.yaml accuracy 段；相角为绝对量(°)，其余为比值
满载点 | 矩阵按 100%额定编写（mA 型源侧 20A）；某台源某相出不到额定时由引擎运行时跳过并在报告标 [SKIPPED]（config source.max_current_a_phase / over_phase_cap），换正常源改配置即全跑，本文件不用重生成。另置 75%额定点保证受限源下的近满载覆盖
宽口径行 | Ist(0.1%×额定) 低于 Imin，不在精度等级适用区间，按 ±10% 定性判定
电压上限 | 1E2W/3E4WY 取 277V（CAT III 277V，3E4WY 线电压 √3×277≈480V 恰在上限）；2E3W1P 分相线电压=2×相电压，故取 240V（2×240=480V）
2E3W1P 相角 | 分相 A+C 反相：Vc 相角 180°（不是 120°）——已实跑用例 009_02 与 1320 老表口径
未接线相 | 🔴 未接线相不出压不出流：1E2W 的 B/C、2E3W1P 的 B 全置 0（2026-07-27 实机：1E2W 给 B 相加压 → 源报 Ub 过载并进保护锁存）
排序原则 | 同频率的点连续（频率切换是唯一会掉源输出的动作，60Hz 排末尾每接线只切一次）；同 PF 的点也连续，角度帧同值可跳发
频率点 | 50Hz 为主；60Hz 仅 2 点——写频率选择寄存器会触发电表延迟重启 30~60s