## AcuRev1320_buglist
问题单号 | 摘要 | 优先级 | 状态 | 经办人 | 报告人 | 标签 | 影响版本 | 修复版本
A1320-1007 | 【AcuRev-1320 v1.01p07】DI Count范围改到4,294,967,295。DI Count写入最大值：FF FF FF FF,WEB解析错误 | Low | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | Input&Output | v1.01p08 | v1.01p09
A1320-1006 | 【AcuRev-1320 v1.01p07】DI Count范围改到4,294,967,295。DI Count写入最大值：FF FF FF FF,上位机解析错误 | Low | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | Input&Output | v1.01p07
A1320-1005 | 【AcuRev-1320 v1.01p07】【数据推送到AcuCloud】电表上传到acucloud平台的数据与实际数据不一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 数据推送到AcuCloud | v1.01p07 | v1.01p08
A1320-1004 | 【AcuRev-1320 v1.01p07】电表打开Acucloud后，修改datapost中meter id的值，发现电表会不断重启（通过上位机/Web均会有该问题） | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | AcuCloud | v1.01p07 | v1.01p08
A1320-1003 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】2e2P3W delta接线，上位机Max Demand显示错误，预期：不显示phase A/B/C功率需量 | Low | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 接线配置 | v1.01p06
A1320-1002 | 【AcuRev-1320 v1.01p07】电表恢复出厂设置，电表时钟未恢复成一个默认值，目前连续对电表操作两次恢复出厂设置，电表时钟第一次被恢复为2026-06-08，第二次被恢复为2026-08-07； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 时钟 | v1.01p06 | v1.01p08
A1320-1001 | 【AcuRev-1320 v1.01p07】在web端，反复切换电表独立模式与非独立模式，查看电表rael-time数据出现错误值，上位机端反复切换未出现异常 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p07 | v1.01p08
A1320-998 | 【AcuRev-1320 v1.01p07】问题描述：电表SNTP模块SNTP上传间隔描述有误，需修改为SNTP Update Interval；SNTP中url需要加校验 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机
A1320-997 | 【AcuRev-1320 v1.01p07】【Boot】Boot烧录版本v1.01p07成功后，发现HMI页面Boot显示v1.01p06。预期：Boot显示v1.01p07，实际：Boot显示v1.01p06。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yong Li | Yang Wang | BOOT | v1.01p07
A1320-996 | 【AcuRev-1320 v1.01p07】【上位机】接线方式3E4W-Y，读取上位机datalog1-4，发现部分数据乱码。预期：数据显示正确，实际：部分数据乱码。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | 上位机 | v1.01p07
A1320-995 | 【AcuRev-1320 v1.01p07】构造超过200个waveform log，并随机读取其中几个waveform log 的波形,读取失败，上位机提示Data is not ready! | Medium | CLOSED已关闭 | Jingsheng Wu | Renjie Jiao | 电能质量事件 | v1.01p07
A1320-994 | 【AcuRev-1320 v1.01p07】将电表Maximum sync interval配置为1h,连续掉电两次后，Maximum sync interval变为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 数据重置及恢复出厂设置 |  | v1.01p08
A1320-993 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】THD 2h 集合数据电压、电流Fundamental RMS值错误，预期：THD 10 min/2h 集合数据正常 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 谐波因数 | v1.01p06
A1320-992 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】上位机AcuCloud设置页面，使能打开时, Token为空，能更新(下发)成功，预期：使能打开时, Token为空，不能更新(下发)成功 | Low | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | AcuCloud | v1.01p06
A1320-991 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】AcuRev1322电表每次新开WEB页面都需要点击刷新按钮才会出现PQ Event & Waveform设置界面，关闭浏览器，再次进入设置就会没有PQ界面。预期:AcuRev1322电表WEB展示PQ设置界面 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | Web页面Reading&setting | v1.01p06 | v1.01p07
A1320-990 | 【AcuRev-1321 v1.01p06】【IndependentInput】上位机设置Summation1配input1&2&3&4, Summation2配input1&2&3，web页面检查Summation2没有数据。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | IndependentInput | v1.01p07
A1320-989 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】detalog1/2/3共用585个扇区，当detalog1/2/3其中一个设置585blocks后，WEB 页面修改blocks数量报错。预期：WEB 页面可以修改datalog blocks数量 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | Web页面Reading&setting | v1.01p06 | v1.01p07
A1320-988 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】【待确认】【web】接线方式3E4W-Y，上位机的相角图显示线电压角度，web页面的相角图的线电压角度不显示。预期：web页面的线电压角度显示，实际：web页面不显示。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | web | v1.01p06
A1320-987 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】使能Dual Source Energy ，Web-Dual Source Energy 页面，设置Switching Mode为DI时，可以修改Direction，预期：设置Switching Mode为DI，Direction不可修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | Web页面Reading&setting | v1.01p06 | v1.01p07
A1320-986 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】打开web页面，setting-Metering-Demand页面,点击clear max demand reset log,清除LOG失败，预期：清除成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | Web页面Reading&setting | v1.01p06
A1320-985 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】【待确认】【上位机】接线方式3E4W-Delta，部分参数在web页面与上位机显示不相同。预期：显示相同，实际：显示不相同。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | 上位机
A1320-984 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】【网络模块】上位机界面和HMI复网络默认配置 （network reset），网络ip，网关等参数没有恢复为默认值 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 网络模块 | v1.01p06
A1320-983 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】【HMI】realtime-200ms页面，电压相角θ和电流相角ϕ差值为30°，HMI显示各项负载特性均为C。预期：HMI显示各项负载特性均为L，实际：HMI显示各项负载特性均为C。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | HMI | v1.01p06 | v1.01p07
A1320-982 | 【AcuRev-1321 v1.01p06】AcuRev 1320 WEB的能量显示没有随着Energy Reading Display Format设置改变，始终显示三位小数，预期：如电表参数Energy Reading Display Format设置0.1时，WEB能量显示一位小数 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | Web页面Reading&setting | v1.01p06
A1320-981 | 【AcuRev-1321 v1.01p06】【CustomRead】上位机配置Custom Read选择添加 Real-Time 和energy能量相关参数显示乱码 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | customreading | v1.01p06
A1320-980 | 【AcuRev-1321 v1.01p06】【CustomRead】上位机配置Custom Read选择Harmonics-THD (conventional)参数 保存失败 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | customreading | v1.01p06 | v1.01p07
A1320-979 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】独立通道打开，上位机max/min参数显示错误，预期：按照独立通道下的max/min参数显示 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | IndependentInput | v1.01p06
A1320-978 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】上位机BACNet 无法设置9600、19200波特率，预期：BACNet 可以设置9600、19200波特率 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | BACNet | v1.01p06
A1320-977 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】BACNet中，部分参数赋值与电表实时值不一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | BACNet | v1.01p06 | v1.01p07
A1320-976 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】【网络模块】电表和电脑都接入路由器，TCP连接四个客户端，重新插拔电脑侧网线后，其中两个TCP连接失败。预期：四个TCP连接成功，实际：两个TCP连接失败。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | 网络模块 | v1.01p06 | v1.01p07
A1320-975 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】【上位机DataLogSetting】上边栏Setting的Data Log Setting中，选择已经连接的设备，选中Real-time Metering 和Energy 两个模块中的部分参数，勾选Split Fileds By Category，Test 成功，实际生成1个日志文件。预期：生成两个日志文件 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 上位机DataLogSetting | v1.01p06
A1320-974 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】当Energy Reading Display Format设置0.1kwh/0.01kwh时，datalog中能量显示错误 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | DATALog | v1.01p06
A1320-973 | 【AcuRev-1321 v1.01p06】【datalog】datalog配置满参数，产生1000条datalog数据，上位机读取datalog失败，提示‘read fail’。预期：上位机读取成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | DATALog | v1.01p06
A1320-972 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】【上位机】Setting-Metering-General中PT2参数范围：50~690，。预期：PT2参数范围：50~830，实际：PT2参数范围：50~690。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | 上位机 | v1.01p06
A1320-971 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】【FCT测试】DI/D0测试中， 发送报文01 03 20 02 00 00 ，返回报文01 03 00 20 F0 不规范， 预期:返回报文01 03 02 00 00 B8 44 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | FCT测试 | v1.01p06
A1320-970 | 【AcuRev-1320 v1.01p06】【时分用电】上位机修改Ten Years Holiday相关配置，点击保存后，上位机出现闪退现象。预期：上位机不会出现闪退 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 时分用电 | v1.01p06
A1320-969 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】【需求】：当前利用上位机读data log后将数据保存下来，与data post推送的data logger数据下载保存后进行比对，目前两下载模板有比较大的偏差，需要产品进行整理后给出 | Medium | HOLDING | Zan Hu | Jingru Liu | 需求 | v1.01p05
A1320-968 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】正常配置data log及data post（导入填写正确服务token (测试http服务器需要校验token)），配置完成后无数据产生，等待大概超过6h,数据会推送（测试两次均出现这样情况） | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | dataloggers | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-967 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】电表正常上电，告警中配置A/B相电压大于120V告警，小于115V结束告警。正常测试，多次多源进行开关，发现告警事件中有非法数据 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Jingru Liu | 告警 | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-966 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】Flicker类型60HZ，pinst(3s)精度不满足8%要求 | Low | HOLDING | Zan Hu | Congsong Liu | 电压闪变 | v1.01p05
A1320-965 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】电表独立模式下，电表的接线配置为2e3w 1phase,单独模拟A相电压骤升，发现此时A相电压骤升波形有误；（其余场景也出现波形有误），详见描述 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 电能质量事件 | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-964 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】Datalog中配置Dualsource参数， 发现log 数据中Dualsource能量单位一直是kWh，预期：log 数据中能量单位随着能量参数选择不同显示对应单位。 | Low | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | DualSourceEnergy | v1.01p05
A1320-963 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】Datalog中配置Dualsource参数， 发现Datalog 4显示数据显示错误， 预期: Datalog 4中显示Dualsource数据显示正确。 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | DualSourceEnergy | v1.01p05
A1320-962 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】电表模拟多条电压骤降事件后。pq event数据记录正常，但是电能质量事件报告图形有误 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p05
A1320-961 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】当电表无pq event（电压骤升、电压骤降）时，读电表电能质量事件报告，上位机报错； | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p05
A1320-960 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】电表上电，web端连接正常，利用web端将pc时间写入电表中，实际web端写入时会将错误时区写入 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-959 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】电表接线配置为2e3w notwork ,电压120，电流0.005，压流角为60°，Displacement Power Factor有误 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Jingru Liu | Realtime | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-958 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】【需求】非独立模式下，电表在接线配置为2e3w delta,给表加电压、电流产生需量及最大需量，理论上，该接线配置下没有各分相的需量及最大需量，产品给的接线配置文档有误导致HMI及上位机显示有误，产品已经修改，上位机及HMI应该同步修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | HMI | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-957 | 问题描述：【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】【需求】非独立模式下，电表在接线配置为2e3w delta,给表加电压、电流产生需量及最大需量，理论上，该接线配置下没有各分相的需量及最大需量，产品给的接线配置文档有误导致HMI及上位机显示有误，产品已经修改，上位机及HMI应该同步修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p05
A1320-956 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】电表上电，上位机连接正常，修改电能质量事件参数配置，提示语有误 将提示语中抖动的英文单词描述改为Hysteresis | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p05
A1320-955 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【IndependentInput】接线方式3E4W-Y,独立通道打开，datalog1-3配置Quadrant Energy模块所有参数，导出datalog1-3发现，部分通道参数显示异常值。预期：通道参数显示正确值，实际：部分通道参数显示异常值。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | IndependentInput | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-952 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】DualSource模式DI，DI低电平不改变，修改能量参数后，能量累计按照上次设置能量参数累计，预期：修改能量参数后，能量按照新能量参数累计 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | DualSourceEnergy | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-951 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】DualSource模式DI1，高电平，generator能量能量累计，修改模式DI2，此时DI2低电平，generator能量仍然累计，预期：修改模式DI2，DI2低电平，Grid能量增加 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | DualSourceEnergy | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-950 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】DualSource模式comm，Direction为Generator，切换为DI模式，DI低电平，generator能量增加，Grid能量不变，预期：DI低电平，generator能量不变，Grid能量增加 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | DualSourceEnergy | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-949 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【web】接线方式2E3W1Phase,独立通道打开，上位机显示可配置线电压为"Vac"，web页面显示"Vca"。预期：web页面显示"Vac"，实际：web页面显示"Vca"。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | web | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-948 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【BACnet IP】上位机修改Device Description描述，通过Ace-8000设备连接电表，对应的Objectname描述和Database_Revision没有发生改变 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | BACnet通信协议 | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-947 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【SNTP】上位机修改SNTP页面的Time Zone参数配置不生效，一直为默认配置480.预期：Time Zone配置可以修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | SNTP | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-946 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】打开独立通道，power calculation Voltage selection 参数选择None，上位机上Summation 可以选择对应None的通道，预期：当某一电流通道配置电压为disable时，Summation 不可配置该通道 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | HMI测量设置及出厂信息 | v1.01p05
A1320-945 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】上位机上通过USB连接AcuRev1320电表，读取任意LOG数据，都会失败，预期：USB连接，读取LOG数据正常 | High | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | USB接口测试 | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-944 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】打开BACnet/IP使能的同时，修改device instance，Database Revision不会增加，预期：修改device instance，Database Revision值会增加 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | BACnet通信协议 | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-943 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】当前打开Acucloud使能开关后，电表会不断重启，目前测试未定位到具体问题，需要开发王少英王工进行定位，acucloud相关用例目前不能测试； | High | CLOSED已关闭 | Shaoying Wang | Jingru Liu | AcuCloud | v1.01p05
A1320-942 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】【需求】经过产品经理与崔总确认：电表发生电流骤升，当电表模式为独立模式时，tigger channel下应该为：input 1/2/3/4；当电表模式为非独立模式，tigger channel下应该为input A/B/C | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p05
A1320-941 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【web】接线方式3E4W-Y,上位机显示电压序分量和电流序分量为0，web页面显示"-"。预期：web页面显示为0，实际：web页面显示"-"。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | web | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-937 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】打开电压、电流不平衡pq使能开关及关联DO告警打开，理论上当电表模拟电压、电流不平衡时，DO状态位应该置为高电平，实际无高电平产生； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 电能质量事件 | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-936 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】电表上电，上位机连接正常，电表处于非独立模式，打开电压不平衡事件使能开关，模拟电压不平衡事件，上位机读取pq event中有一条为独立模式使能开关，目前读出来电压不平衡发生时，独立模式为打开，理论上应该为关闭 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 电能质量事件 | v1.01p05 | v1.01p07
A1320-935 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】上位机pq event显示界面中duration未添加单位，理论上需加上单位ms | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p05
A1320-931 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】上位机的Phase Angles页面，源输入三相电压200V，相角(0,240,120)，电流全部为4A，相角（0，240，120）；预期： 按照实际负载进行绘图；实际： 电流幅值相对于电压幅值来说，数值太小了，相角绘图无法正常显示 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Lihong Wang | 相角(phase-angle) | v1.01p05
A1320-930 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【Web页面Reading&setting】web和上位机页面关于data post页面的HTTP/HTTPS配置页面不一致，上位机需要修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | Web页面Reading&setting | v1.01p05
A1320-929 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】上位机数据导入导出功能，预期： 使用rtu、tcp 连接上位机，选择全部或者部分参数，均能导入导出成功；实际：导出均能成功，rtu连接时导入参数配置失败，tcp连接时导入参数显示成功，实际上只有部分参数成功写入 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Lihong Wang | 数据导出导入 | v1.01p05
A1320-928 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【Web页面Reading&setting】web页面，点击setting进入IO模块页面，DO参数描述与上位机描述不一致 | Low | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | Web页面Reading&setting | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-927 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】Datalog上位机日志选定时间(from selected Time)开始读取时，选定开始时间存在秒，日志读取失败，预期：日志读取正常 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | DATALog | v1.01p05
A1320-926 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】电表已配置Datalog日志，电表关机一段时间，电表开机后，上位机日志选定时间(from selected Time)开始读取时，选定开始时间为电表关机时间段，日志读取失败，预期：选定开始时间为电表关机时间段，日志读取正常（显示开机后日志） | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | DATALog | v1.01p05
A1320-925 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【Web页面Reading&setting】web页面查看PQ Event & Waveform的Nominal Voltage参数范围，参数范围提示不一致. | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | Web页面Reading&setting | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-924 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【Web页面Reading&setting】进入web页面修改PQ Event & Waveform页面的Nominal Voltage参数为1000000，保存后上位机查看该参数为16960.预期：web和上位机配置数据一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | Web页面Reading&setting | v1.01p05
A1320-923 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】电表在恢复出厂设置以后，电表出现一条清除max demand的数据，理论上不应该有这条数据产生 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Jingru Liu | MaxDemand | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-922 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【MV】点击清除tou energy，实际电表tou max demand也被清除 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Jingru Liu | tou | v1.01p05
A1320-921 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【Web页面Reading&setting】上位机或web页面修改Device Description满30个字符，修改完成后web页面查看Device Description描述会额外加上sn。 | Low | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | Web页面Reading&setting | v1.01p05
A1320-920 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】HMI界面 Max Demand 的P、Q、S 页面，预期显示为“SYS”的位置显示成了“N” | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Lihong Wang | 记录与统计 | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-919 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】输入电流5A，谐波百分比0.5%，谐波次数2， 谐波相位30°，电表显示电流THD0，预期显示0.5% | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 谐波因数 | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-918 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】电表Datalog读取，概率出现乱码或日志数据全为0 | High | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | DATALog | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-917 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【Web页面Reading&setting】打开Acu Cloud功能，点击Test Communication之后电表会发生重启。预期：打开AcuCloud功能，电表功能正常 | High | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | Web页面Reading&setting | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-916 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【Web页面Reading&setting】HDCP打开，PC和电表直连，Web页面上修改Ethernet mode，web提示失败，但是实际保存成功。预期：web页面修改提示成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | Web页面Reading&setting | v1.01p05 | v1.01p06
A1320-915 | 【AcuRev-1320 v1.01p05】【Web页面Reading&setting】web页面登录成功后，测试过程中修改电表IP,使用新ip无法登录web页，一段时间后新ip无法ping通。预期：修改后的ip可以登录web页面 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | Web页面Reading&setting | v1.01p05
A1320-914 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】【需求】当前电表给Acucloud推送数据时未加时区导致数据不能正常推至云端，产品回复：表给云端推送的时间要加上时区信息 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | AcuCloud | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-913 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】电表上电，上位机及WEB端连接正常，查看IO reading模块的描述，上位机描述正确，web端需按照上位机描述进行修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-912 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】电表上电，上位机及web端均连接成功，给电表加入不同电压电流，使其产生不平衡及序分量值，查看上位机及web端序分量画图，上位机画图有误，上位机需参照web端进行画图 | Medium | HOLDING | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-911 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】【需求】web页面登录成功后，测试过程中修改电表IP,查看web端未彻底断连，每个界面都能切换，所有数据显示-,页面未给提示，建议修改，产品给出具体方案。 | Low | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04
A1320-910 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【上位机】HMI配置IO模块的DO Settings-Energy Pulse Output参数，发现HMI配置System apparent energy total的ID与寄存器表ID不一致。预期：ID为36，实际：ID为44。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 上位机 | v1.01p04
A1320-909 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】检查Trend Log 支持配置的参数，预期：没有Energy 、Demand、RMS 的Load Nature 参数，实际：添加了这些参数 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p04
A1320-908 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】电表上电，web端及上位机连接均正常，经过与产品核对，moving average中web端有缺项，web端需要按照上位机补充； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04
A1320-907 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】上位机需修改，tou模块 maximum demand的命名这个地方没有按照地址表弄，上位机需要检查一下，现在tou模块 maximum demand里面没有maximum demand，全是energy | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-906 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】当前电表上位机在绘制电压谐波、电流谐波时有误 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-905 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】Independent Input Channel 使能，输入4路电流5A，谐波含量百分比5%，谐波次数33，谐波相位300，上位机显示数据有误； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-904 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】Independent Input Channel 使能，输入4路电流5A，谐波含量百分比5%，谐波次数33，谐波相位300，零线电流的谐波值有误，目前读出来为0，C相及零线电流基波rms值有误，目前读出来也为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Jingru Liu | 谐波 | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-903 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】设置ABC相电压均设置为120V，谐波含量百分比3%， 谐波次数31，谐波相位90°，以上工况下，谐波的图形不能正确画出来。工况：Independent Input Channel 使能，输入4路电流5A，谐波含量百分比5%，谐波次数33，谐波相位300 其他工况均不能画出来图；经过查看是上位机问题； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-902 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】谐波含量百分比30%，谐波次数62，谐波相位180° ，谐波是62次的时候 数据有误。开发回复：超过50次p04版本没实现 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 谐波 | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-901 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】电表上电，出现一次源输入电压、电流，上位机显示0值，Setting页面下发配置失败，HMI下发配置也失败。预期：电表上电工作正常，能测量电压、电流值，能下发配置命令成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电气参数稳定性 | v1.01p04
A1320-899 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【上位机】【待确认】SystemLog记满5000条后，5001往下覆盖第1条，第1条在页面最后显示的SystemLog排列机制，与产品沟通，需修改成Alarm Log记满200条后的排列模式。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 上位机 | v1.01p04
A1320-898 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【DO】构造net能量为负值且负相增长，发现A相有功电能net存在能量脉冲。预期：DO无电能量脉冲，实际：DO存在电能量脉冲。 | Medium | HOLDING | Peigong Wang | Yang Wang | DO | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-897 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【DO】在系统视在电能的进线有能量，出现无能量的前提下，发现系统视在电能（Net、Total）无能量脉冲。预期：系统视在电能（Net、Total）有能量脉冲，实际：系统视在电能（Net、Total）无能量脉冲。 | Medium | CLOSED已关闭 | Peigong Wang | Yang Wang | DO | v1.01p04
A1320-896 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【上位机】HMI界面配置DO的系统视在的进出净总能量参数正常，上位机无系统视在的进出净能量参数。预期：上位机存在系统视在的进出净能量参数，实际：上位机无系统视在的进出净能量参数。 | Medium | CLOSED已关闭 | Zhao Wang | Yang Wang | 上位机 | v1.01p04
A1320-895 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】交流电源输入三项电压120V，电流Ia、Ib、Ic 为3A，等待2小时， 检查Real-Time Metering （2hr），电表显示IC为0，phase C 功率为0，预期：电表显示IC为3A，有功功率0.36kW | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 交流电流 | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-894 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】二相三线delta接线，台体输入Ua,Uc（30°，90°）,上位机上150/180 cycle、10min中Ubn的项电压角度有值，预期：二相三线delta接线，Ubn的项电压角度为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 相角(phase-angle) | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-893 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【上位机】HMI界面配置DO能量脉冲参数正常，上位机配置DO能量脉冲参数失败。预期：上位机配置DO能量脉冲参数成功，实际：配置失败。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 上位机 | v1.01p04
A1320-892 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】录波log中，PQ事件手动录波和DI触发录波上位机显示频率为0，预期：录波log中，PQ事件的频率正常显示 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-891 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】电表工况如下：设置ABC相电压均设置为120V，谐波含量百分比1%，谐波次数2，谐波相位30°，利用昂立源进行测试，测试结果幅值、百分比是正确的，但是谐波角度是错误 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Jingru Liu | 谐波 | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-890 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】电表接线配置为2 Element 3 Wire Network，电表原本Va、Vb、Vc均为120V, A\C电流分别为3A， 4A，压流夹角0°，Va、Vb、Vc相角为(0°、240°、120°)，然后把A相电压值改为0，理论上修改Ua 幅值为0，检查Va的角度功率为0、A相电流幅值正常，角度功率均为0，Vc和Ic的角度为0，电压电流幅值以及功率维持之前的数值不受影响 ，实际数据如描述中图，三相四线Y也有相同的问题 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | Realtime | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-889 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】上位机上配置正确的http和https连接信息后， 点击“Test communication“， 上位机立即返回失败， 预期: 正确配置信息返回通信成功的提示。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | Datapost(http&https) | v1.01p04
A1320-888 | 上位机配置1E2W/2E3W1P/2E3W-Network接线方式，查看Demand和Max Demand模块参数，发现功率显示与新需求不相同。预期：与新需求相同，实际：与新需求不相同。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 上位机 | v1.01p04
A1320-887 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】利用上位机修改tou参数，发现上位机有多处不合理错误，问题如下，详见描述中 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-886 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】将电表时间同步周期写入7200s,连续掉电2次，上电后在上位机读电表时间同步周期值为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 时钟 | v1.01p04
A1320-885 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【上位机】【待确认】上位机配置告警使能，选择参数THD_Vavg和THD_Iavg，发现上位机Reading-Harmonic-THD无该参数。预期：THD有该参数，实际：THD无该参数。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 上位机 | v1.01p04
A1320-884 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】设置电表接线方式为三相四线Y,升源加电压200V,电流5A，压流角0°，电压电流、角度数据正常。此时切换接线方式到1E2W，电压电流数据正常，此时降源，修改A相压流角为30°后升源，电压、电流、角度值均有误； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | Realtime | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-883 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【告警功能】上位机配置告警使能，选择参数THD_Vavg和THD_Iavg，加源满足告警触发条件，发现告警未触发。预期：告警触发，实际：告警未触发。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 告警功能 | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-882 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】电表在非独立模式下，接线方式为单相两线，查看HMI上电流谐波，电流谐波值出现ch2 ch3 ch4，理论上不应该有；其他接线方式下也有类似问题，不进行一一列举，请开发按照接线配置最新文档进行处理 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | HMI | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-881 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【告警功能】上位机读取告警log过程中，HMI同一时间读取告警log，表会重启。预期：表不会重启，实际：表会重启。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 告警功能 | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-880 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】【需求】按照最新接线配置文档检查HMI上real-time、谐波、序分量中数据显示项，目前HMI在各个模块均有问题，需修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | HMI | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-879 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】【需求】按照最新接线配置文档检查上位机real-time、谐波、序分量中数据显示项，目前上位机在各个模块均有问题，需修改 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-878 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】 BACnet 协议，检查DI Status的参数信息，预期：与地址表一致；实际：DI Status的Description 与地址表不一致，缺少Unit 配置 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | BACNet | v1.01p04
A1320-877 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Datalog 配置A、B、C 相的1st Current Angle Harmonics ，检查生成的日志，预期：刷新为源输入的电流角度，实际：刷新异常，在持续增加 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Lihong Wang | DATALog | v1.01p04 | v1.01p06
A1320-876 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】 配置电压闪变模式为非Disable，按照预期配置供源后，预期： 电压闪变的参数刷新；实际： 电压闪变的参数一直是0 | High | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 电压闪变 | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-875 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】2 Element 3 Wire 1 Phase， HMI上maxmin模块线电压中有白屏 目前检查2 Element 3 Wire Network也有相同的问题 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | HMI | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-874 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】1、电表接线配置为三相四线，按照最新接线配置文档及协议，目前HMI未做零线电流角度这个值，2、电表接线配置为3 Element 4 Wire Y/3 Element 4 Wire Delta时，HMI上零线电流都被-，理论上有值，不能被- | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | HMI | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-873 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】电表接线方式为:单相两线，聚合方式为2h,无数据产生时，在上位机界面，功率因数目前显示为N/A，有误，理论上应该显示R | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | Realtime | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-872 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】在上位机上检查序分量描述及数据，发现该模块中上位机对于电压描述拼写有误。详见图片 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-871 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】【需求】在web端，AcuCloud模块中URL中文的冒号时，web端没有限制，导致上位机这边读出来是乱码，上位机是限制了，产品要求见附件图片 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04
A1320-870 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】【需求】上位机正常连接，点击电表datalog post，查看页面http\https展示有误； | Low | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-869 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Datalog选中Dualsource参数， 发现Datalog1 2 3 4显示数据均错误， 预期: Datalog1 2 3 4中显示Dualsource数据均正确。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | 上位机 | v1.01p04
A1320-868 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】2e3w delta 电流骤升录波异常，IC显示非正弦波，波形也没有体现骤升事件，预期：录波中电流波形为正弦波，能够体现骤升波形 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-867 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Dualsource业务，DI 触发高电平后，HMI和上位机Direction一直是gird， 没有变成genration， 预期: DI 触发高电平, Direction变成genration，DI 触发低电平, Direction变成gird | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | DualSourceEnergy | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-866 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Dualsource 选择 DI 以后，Direction选项框可以被用户修改， 预期: Direction选项框需禁止用户编辑(灰色Grid)，DI高电平触发Direction选项框需禁止用户编辑(灰色generation)。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | DualSourceEnergy | v1.01p04
A1320-865 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【Audit log】改变PT1的值为401，Audit日志显示修改后的值为37120。预期：Audit日志显示修改后的值为401，实际：Audit日志显示修改后的值为37120。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | Audit&sysLog | v1.01p05
A1320-864 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】上位机上点击“Clear log”按钮， datalog中Used records立即清除成0，显示框中log数据没有清除， 预期: 显示框中log数据也立即清除 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | 上位机 | v1.01p04
A1320-863 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【DI】电表DI1、DI2、DI3 输入电压改变：0V->72V（DC），表会重启。预期：DI1、DI2、DI3的status 改变为：ON，实际：表会重启。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | DI功能 | v1.01p04
A1320-862 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Direction为Generator，Energy1&2&3设置Eq_A,&Eq_B&Eq_C， 等待10mins， Energy1能量不累计，Energy2&Energy3测量错误(与RMS中能量时事值也不一致)， 预期: Energy1能量累计正常，Energy2&Energy3测量正确(与RMS中能量时事值一致) | High | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | DualSourceEnergy | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-861 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Customread功能下，RMS和需量中功率的单位只有一半字符， 预期: Customread功能下，RMS和需量中功率的单位均正确。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04
A1320-856 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【Firmware升级】TCP升级过程中，新打开一个上位机通过tcp连接正在升级的电表，TCP升级失败。预期：升级成功，实际：升级失败。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 升级 | v1.01p04
A1320-855 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】上位机在进行告警配置时发现，通道3之后DO的配置处为空，不合理，当DO不进行配置时，应该默认为none | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-854 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】电表DO模式修改为脉冲输出，此时进入告警进行告警配置时，告警中DO的配置应该默认为none,且不可选择，目前web端还可以选择，且能配置成功，需修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-853 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】电表利用上位机配置alarm告警时发现，将参数从real-time类参数修改为DI参数，规则中=未被限制掉 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-851 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】Web页面上点击setting界面，进入PQ Event & Waveform，修改Sample Rate（16、128、256、512）、修改Number of Cycles Before（1.159.100.20）、修改Number of Cycles After（1.159.100.20），web端页面会报错 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04
A1320-850 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】 检查上位机的THD页面，缺少电压THD 的平均值的参数 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 谐波 | v1.01p04
A1320-849 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】在web端，Hardware Version的数据内容显示同上位机不一致，经排查是web端问题，多了一个字母P，后端问题 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04
A1320-848 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【挂测环境】独立通道模式，电表稳定接入负载4小时以上后，检查电表的real-time 的各个聚合页面；预期：各个页面的测量值显示一致；实际：150/180 Cycle、10min Aggregation、2hr Aggregation 页面均有不同的显示不一致问题，详细查看附件视频 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Lihong Wang | 交流电流 | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-847 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】【需求】经过产品确认，Reset Communications Module、Reset Load Run Time需要加在web页面，目前建议加在management，至于tou参数恢复出厂设置添加到tou模块中 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04
A1320-846 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】HMI界面上配置Pulse LED Parameter selection 预期最大可以选择到54，实际无法配置48 以上的数值 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | HMI测量设置及出厂信息 | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-845 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】上位机Phase Angle相位图，IB、Ic显示错误。如电源输入input1~3的电流相角为(60°、90°、120°)，电流为5A，实际上位机Phase Angle相位图IB、Ic显示0°。预期：Phase Angle相位图，IB、Ic正确显示 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 相角(phase-angle) | v1.01p04
A1320-844 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】HMI 界面Audit Log 的setting 页面，当前Current Log Max Number是518，预期：Current Log Index显示为当前日志的Index并且最大是518，实际：Current Log Index始终显示为519 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | Audit&sysLog | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-843 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】独立通道模式，输入源的压流角为0，检查Energy 页面，预期：有功能量累计在第一象限或第四象限；实际：有功能量累计在了第二象限 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | IndependentInput | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-842 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】电表为3e4w y 接线方式，非独立通道模式，在HMI界面检查Real-time页面、Max/Min页面的N相电流，预期： 根据In Method，Real-time显示为实际测量值或者根据不平衡计算的值，MAX/MIN也能正常统计最大最小值；实际：Real-time和Max Min页面均显示为- | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | HMI测量设置及出厂信息 | v1.01p04
A1320-841 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】上位机保存 MAX demand 数据，execel表格中第一列和第二列的参数 少了参数名， 预期: save的数据显示完整， 格式正常。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04
A1320-840 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】经过产品经理确认，目前时间同步参数需修改如下： 1、参数名重起。2、展示成h。3、设置后传给后端必须x3600换算 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-839 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】修改能量显示精度，上位机和HMI界面上测量数据整体变小(小数点往后移位)，预期: 修改显示精度仅仅改变精确的位数，而非数值小数点移位。 | High | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-838 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】独立通道使能， 4e3w-y能量累计错误，summation计算错误。预期: 独立通道使能后，能量计算均正确。 | High | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-837 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】web端对ip未做合法性校验，目前192.168.001.267能写成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-836 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】web页面端有部分描述与上位机不一致，经过产品经理与崔总讨论，均由web端进行修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-835 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】准备9个4100电表，1个1320 电表，用rs485串联起来后，将电表的Modbus 协议配置为BACnet MS/TP，波特率为115200，使用8000设备连接并持续访问10台电表，开始长期挂测，预期：连接稳定；实际： 挂测中1320 电表出现反复重启，上下电后恢复 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | BACNet | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-834 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】web端将电表RS485 Protocol从RTU修改到BACnet MS/TP时，页面会将波特率默认到9600，有误 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-833 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】【需求】产品要求：power quality中数据模式去掉下拉框，默认电表写死为Harmonic | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-832 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】[需求]web端进行修改，按照上位机目前显示进行修改； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-831 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】web端正常连接后，测试过程中会经常出现断开连接，有时候重连后能立即连上，有时候需要将电表重启后才能连上，该问题为非必现问题，但是测试过程中，会多次出现断链情况 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04
A1320-830 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】上位机在real-time界面中无功功率单位有误，理论上应该是：kvar；上位机进行全局修改； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p04
A1320-829 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【网络模块】网络环路场景，上位机连接表1和表2失败，并且电表会出现重启现象，预期：上位机无法连接表1和表2正常，实际：上位机连接表1和表2失败。 | Medium | CLOSED已关闭 | Zhouxiong Zhang | Yang Wang | 网络模块 | v1.01p04
A1320-828 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】目前错误的登录名\均能正常登录 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04
A1320-827 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Custom Reading页面，预期：参数ID依次增加；实际：超出32个参数后，缺少参数ID | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | customreading | v1.01p04
A1320-826 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【待确认】Custom Read 有125个寄存器，根据可读参数的大小，确认可以配置多少个参数，目前实际有64个；需要产品确认到底预留多少个参数配置个数 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Lihong Wang | customreading | v1.01p04
A1320-825 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Datalog 按照时间读取日志，修改默认时间为实际区间内的时间，预期： 从实际配置的时间开始读取日志；实际： 读取失败 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p04
A1320-824 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Datalog 1、2、3 共用585个Block，检查上位机在配置入口的提示剩余block，显示错误 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p04
A1320-823 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Datalog2 配置为模式2生成日志，预期： 按照模式2的配置生成日志；实际：按照模式1生成日志 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p04
A1320-822 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Datalog中配置Dual Source Energy 的参数到日志里，生成的日志值与实际不一致，且配置的方向是Grid，实际记录到了Generator 中 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p04
A1320-821 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】检查上位机THD 页面的C相和N相的Current Fundamental RMS值，预期刷新为RMS页面的实际值；实际：刷新为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-820 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】2e3w network 接线方式，I1、I4 、summation1 、summation2的需量计算错误，预期: I1、I4 、summation1 、summation2需量均计算成功过。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-819 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】3e4w-delta 接线方式 通道2 3 4 summation 均有错误, 预期: 通道2 3 4 summation 计算正确 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-818 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】独立模式使能，1e2w 接线方式 channel 1的需量计算错误， 预期: 需量计算成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-815 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】独立模式使能，接线方式3e4w-y，sumation2 和channel4的需量计算错误，预期: 需量计算成功 | High | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-814 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】独立模式使能，接线方式2e3w phase1, 3s&10mins&2hiurs的聚合数据:I2 和I4 相角、I2 displacement PF 和I4 PF、 sumation1&2的平均电流、sumation2的Loadnature、channel4的Loadnature 均错误， 预期: 参数均正确。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-813 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】接线方式3e4w-y，phase1，输入平衡电压，测试发现HMI界面上， Vab Vbc Vca角度始终为0°，240°，120°， 预期: 30°，270°，150°。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-812 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】当接线方式2e3w1phse，上位机显示显示330°， 预期: 上位机显示显示150° | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04
A1320-811 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Datalog 配置了DI的参数，生成日志后检查日志内容，预期：按照DI 的实际值记录日志，没有单位；实际：有单位，需要删掉 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Lihong Wang | DATALog | v1.01p04
A1320-810 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Datalog 配置了能量的参数，生成日志后检查日志内容，预期：能量记录与实际一致；实际：日志中存在问号符号、黑色方块、或只有单位的情况 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p04
A1320-809 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】源输入负载后，检查上位机reading Energy 页面，预期： 按照实际负载，能量累计；实际： 上位机页面出现一长串数字的能量，HMI上没有 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 电能测量 | v1.01p04
A1320-808 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】HMI界面配置电流对应电压， 发现sumation的配置被置成none，预期: 修改电流对应电压，sumation配置不会被修改。 | High | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-807 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】Datalog 中配置Realtime、Deamnd 参数，检查日志，预期：单位与实际测量保持一致；实际：单位中缺少k | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p04
A1320-806 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【待确认】独立模式使能, 上位机页面Current Phase Angle 无单位，预期: 上位机页面展示参数为同一个风格(有单位)，即Current Phase Angle有单位(°)。 | Low | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04
A1320-805 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】【MV】目前电表利用IP进行web端登录，发现电表会不断重启，目前测试的五块电表中，有两块电表会出现这个问题 | Highest | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p04
A1320-804 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】独立模式使能，接线方式3e4w-y, 上位机配置I1~I4 电压为Vb Vc Va vb, 实际测试发现配置失败(配置为abab)，预期: I1~I4 电压为Vb Vc Va vb. | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04
A1320-803 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】独立模式使能，2hours聚合，实际测得: input channel3、summation1和summation2数据全为0， 预期: input channel3 电流为2.5， input channel3 有功功率为2.53， input channel3 视在为0.254， input channel3 PF为0.997， input channel4 PF为-0.488， summation1和summation2数据全正确。 | High | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04 | v1.01p05
A1320-802 | 【AcuRev-1320 v1.01p04】独立模式使能，150/180 cycle聚合和10mins，实际测得: input channel4 为“NA”， summation1平均电流为0，summation2平均电流为0， summation2 负载特性为“NA”， summation2 的PF为“0”， 预期: input channel4 、 summation1、summation2 测量数据均正确 | High | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p04
A1320-799 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】Custom read 的setting页面，选中Load Nature参收后，检查Custom Read Reading页面，预期：Load Nature 参数按照实际负载特性显示L、R、C，实际：显示0.000Ω | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | customreading | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-798 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】Custom read 的setting页面，选中参收后，检查Custom Reading Table，预期：地址从2401H开始，实际：地址从6A00H 开始 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | customreading | v1.01p03
A1320-797 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】源输入电压闪变，预期：Real-time 的Pinst、Pst、Plt 可以测量到正确的值；实际：源稳定的情况下等待2hr后，发现Pst和Plt的值刷新错误，同时Pinst 可能会刷新出很大的异常值 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 电压闪变 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-796 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需求单】HMI 上补充Dual Source Energy Reading 的显示界面 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DualSourceEnergy | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-795 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【新需求】数据超过100K， data post 无法上传文件，上位机没有提示， 预期: 上位机和web页面做超过提示 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | Datapost(http&https) | v1.01p03
A1320-794 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 datalog 参数选择满配的时候，读取日志会提示read failed， 预期: 读取日志会提示成功。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | Datapost(http&https) | v1.01p03
A1320-793 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】上位机上，datapost文件长度小于datalog 生成时间 ， 可以保存， 导致datapost文件无法上传， 预期: 上位机判断datapost文件长度小于datalog 生成时间时候， 不能下发配置。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | Datapost(http&https) | v1.01p03
A1320-792 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】有token 校验http服务器，选择http上报协议，数据上报失败， 预期：上报数据成功。 | High | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | Datapost(http&https) | v1.01p03
A1320-791 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】http模式，datapost文件对应时间戳和本地时间不一致， 预期: datapost文件对应时间戳和本地时间一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | Datapost(http&https) | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-790 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【新需求】http模式，datapost文件命名格式错误，预期: 文件命名正确。 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | Datapost(http&https) | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-789 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】电表恢复出厂设置后，电表时钟同步参数未被初始化，理论：数据应该被初始化为0，0代表未使能 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 计时功能 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-788 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】https模式，导入错误https证书，datalog 文件仍然能正常上报， 预期: 错误证书不能上报。 | High | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | Datapost(http&https) | v1.01p03
A1320-787 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【待确认】【快速精度测试】mA型，RTU方式读取寄存器的时间间隔200ms，发现电表无响应（概率：偶现）。预期：电表正常响应，实际：偶现，电表不响应。 | Medium | HOLDING | Hui Tang | Yang Wang | 快速精度测试 | v1.01p03
A1320-786 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立通道下，Max demand 中sum1和sum2的有功、无功、视在记录错误。预期：sum1和sum2的有功、无功、视在记录正确 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 记录与统计 | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-785 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】上位机Max/Min中电压、电流不平衡、THD读取错误，显示与寄存器值不一致。预期：显示与寄存器值一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 记录与统计 | v1.01p03
A1320-784 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Max/Min中电压不平衡和电流不平衡记录错误（寄存器中值错误）。预期：电压不平衡和电流不平衡记录正确 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 记录与统计 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-783 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】配置DI1-3事件录波打开，同时DI1-3给24V DC（高电平），只生成一条DI1录波，预期：同时生成DI1-3录波 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-782 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】tou模块中新增的最大需量相关的数据不能正常生成 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | tou | v1.01p03
A1320-781 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【新需求】 Web页面无http和https 物理通道检查按钮，预期: Web页面需要有通道连通性检查按钮。 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | Datapost(http&https) | v1.01p03
A1320-780 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【待确认】【型式实验】mA型，读取寄存器表sheet_HS_20ms的"HS Param Update Time Stamp"字段并解析，发现与上位机显示的时间相差8H。预期：时间戳与上位机显示时间相同，实际：时间戳与上位机显示时间不相同。 | Low | CLOSED已关闭 |  | Yang Wang | 型式实验 | v1.01p03
A1320-779 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】同时打开pq event与waveform，多次模拟事件产生，出现一次pq event中最大waveform ID与waveform中个数不一致。预期：未切换PQ配置，pq event中waveform ID与waveform中个数一致。 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-778 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】连接AcuRev1320电表到Acuview2上，链接状态为connected，Input1~3电流为(5A)， 电压均为100V，电压相角θ和电流相角ϕ差值为(30°,210°，0°)，理论上Acuview2上和HMI上检查系统总负载特性为R, A&B&C相和input1~3通道负载特性是否分别为L、L、R，实际Acuview2上和HMI上检查系统总负载特性为C | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | Realtime | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-777 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】聚合方式为3S时，线电压数据有误，理论上线电压的数据应该均为173.2V,实际读到的值大约在300V | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | Realtime | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-776 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】在maxmin界面，上位机缺少sum1 PF及sum2 PF，需添加 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-775 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】设置录波采样类型"Waveform Sampling Type" 设置16 points，设置事件前波形个数(Number of recorded waves before the event occurred)为1与事件后的波形个数(Number of recorded waves after the event occurred)为159，上位机上检查录波采样点数为2,496个，预期：上位机上检查录波采样点数是2560个 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-774 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】同时打开电表的脉冲和DO的脉冲，预期： 各自按照实际负载与配置进行脉冲；实际： 同时打开则无法脉冲，只有另一个Disable了，打开的那个才能正常脉冲 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | Input&Output | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-773 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】[需求]demand模块，零线电流及系统视在功率在web页面中被-掉，实际要显示 ，Max demand也有类似问题，详见截图 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03
A1320-772 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】接线方式选为3e4w y，"Waveform Sampling Type" 设置128points，设置前波形个数为10与事件后的波形个数为10，产生电压骤升、骤降事件，录波异常（波形中电压、电流非正弦波） | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-771 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】各个聚合方式中的real-time的数据中，电流角度不存在系统值，web端需处理“-” | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03
A1320-770 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】web端修改real-time中聚合方式为10min,2h时，页面中部分描述有误 非独立模式下,显示项有差异 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-769 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】independent input channel使能后，配置 Datalog的参数为独立通道的Energy参数，预期：没有System的数据，更新为Sum1和Sum2；实际：目前可配置的参数依旧是System和Sum2 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-768 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】independent input channel使能后，配置 Datalog的参数为独立通道的Energy参数，预期： 生成日志与实际记录值一致；实际： Channel 4 Import Active Energy的日志，记录为超长值，同时其他input channel 4和sum2 记录的数也与实际不一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-767 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】【需求】表计聚合的描述中，上位机描述和web描述不一样，web端修改描述 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-766 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 independent input channel使能后，配置 Datalog 的参数为独立通道的Deamnd参数，预期：没有System的数据，更新为Sum1和Sum2；实际：目前依旧是参数配置混乱，既有A相、B相、又有input1-4和Sum2 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-765 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】independent input channel使能后，配置 Datalog 的参数为独立通道的Deamnd参数，预期： 生成日志与实际记录值一致；实际：参数内容与名称不一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-764 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】web端，datalog post中token数据输入有误； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03
A1320-763 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】independent input channel使能后，配置 Datalog 的参数为独立通道的Deamnd参数，预期： 生成日志与实际记录值一致；实际： 记录日志后读取失败 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | IndependentInput | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-762 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Alarm log日志超过200条，HMI上读取新覆盖的某条log日志，HMI上操作清除Alarm log日志后，再次读取当前Alarm log，显示日志内容为乱码，预期：清除Alarm log后，读取HMI上Alarm log日志后，显示There is no alarm log | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | 张招标 | 告警功能 | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-761 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】web页面上datalog post模块有两个输入时间的选项，上位机与web页面不同，上位机为任意设置，web页面是提供选项选择，可能会导致上位机中输入的部分数据在web页面无法展示； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-760 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】【需求】上位机支持https证书导入功能，但是web页面目前不支持 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-759 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】目前alarm模块无法测试，alarm模块配置会失败 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03
A1320-758 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】web端，修改data log日志生成时间时，页面写入成功，但实际写入的数据与上位机不一致，实际上位机正确； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-757 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】web端，计算data log中Max Record的值有误，目前上位机计算正确 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-756 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】利用web端向表里面写数据，写300个时候后，发现实际表中写入了290个（之前出现利用web端向表里面写数据，写300个数据后，表里面确实写入成功，此时继续在web页面上删除这300个数据后，重新配置1个参数，上位机此时读出来表中写入299个数据） | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-755 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】web页面中，datalog1参数中rms参数中缺少N相电流角度及平均电流，上位机中有，web端需添加 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-754 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】接线方式选为2e3w delta，"Waveform Sampling Type" 设置128points，设置前波形个数为10与事件后的波形个数为10，产生电压骤升、骤降事件，录波异常（波形中电压、电流非正弦波） | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-752 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】接线方式选为3e4w delta，"Waveform Sampling Type" 设置128points，设置前波形个数为10与事件后的波形个数为10，产生电压骤升、骤降事件，录波异常（波形中电压、电流非正弦波） | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-751 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】电能质量曲线报告不可用，产生电压骤升(Voltage Swell)、电压骤降(Voltage Sag)事件，不增加报告数据条数，也不会生成ITIC/CBEMA Curve图像，预期：电能质量曲线报告功能正常 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03
A1320-750 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】接线方式选为2e3w network，电流不平衡, 配置阈值和抖动参数(阈值：40%，抖动：10%)，"Waveform Sampling Type" 设置128points，设置前波形个数为10与事件后的波形个数为10，额定电压设置69V，Ia输入1A，Ic输入6A，产生录波异常（波形中电压、电流非正弦波） | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-749 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 访问电表的Web页面，查看Energy，预期：Web页面的Energy 读值与电表上位机一致；实际： Web页面的读值乘以了1000 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | web | v1.01p03
A1320-748 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立模式，Custom reading中， independent- realtime metering 中Load nature 参数值错误(0), 且单位错误(Ω); sumation1(有system电能，命名混乱), 预期: Load nature 参数值正确(1), Load nature 无单位; 参数中有sumation1(无system电能) | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | 上位机 | v1.01p03
A1320-747 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】修改Dual Source Energy 的方向参数，预期： 生成日志，时间戳及内容均与实际一致；实际：生成日志的时间戳与实际不一致，记录的6个能量的值也与实际不一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DualSourceEnergy | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-746 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Dual Source Energy 使能，Switching Mode配置为DI1时，预期： DI1高电平，则能量累计到Generator，DI1低电平，则能量累计到Grid；实际： Switching Mode 的DI模式未实现 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DualSourceEnergy | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-745 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Dual Source Energy 使能，预期：能量按照Direction的配置累计在对应方向；实际：配置Direction为Grid，但是能量累计在了Generator；配置Direction为Generator，但是能量累计在了Grid | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DualSourceEnergy | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-744 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立模式，Custom reading中，independent energy 中无sumation1(有system电能，命名混乱)，预期: independent energy 中有sumation1(无system电能) | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | 上位机 | v1.01p03
A1320-743 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立模式，Custom reading中，independent energy 中缺少 ABC 三项的视在电能，channel4的有多余参数"channel 4 impressed Electromotive Force"和"channel 4 expressed Electromotive Force"。 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | 上位机 | v1.01p03
A1320-742 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】接线方式选择1e2w，2e3w1phase、2e3w network，U输入0V，触发不了电压中断事件，预期：U输入0V，能触发电压中断事件 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-741 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】接线方式选为2e3w 1phase、2e3w1 network，电流骤升(Current Swell), 配置阈值和抖动参数(阈值：110%，抖动：10%)，"Waveform Sampling Type" 设置128points，设置前波形个数为10与事件后的波形个数为10，产生录波，波形数据不全，概率丢失。 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-740 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立通道模式, channel4 有功total、有功net 、无功net、视在net能量不累计，预期: 有功total、有功net 、无功net、视在net能量正常累计。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-739 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】【需求】经过与产品确认，当前电表normal voltage的范围确定为1~690V,normal current的范围为1~50000A,WEB页面需要对这两个值进行限制 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-738 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】上位机目前对pq event事件参数中，当某一事件的pq event使能开关及waveform使能开关同时打开时，如果关闭pq event使能开关，waveform使能开关会被联动关闭，但是waveform使能开关关闭时，不会联动关闭pq event使能开关，且单独打开pq event使能开关，不联动打开waveform使能开关 ，建议web端保持一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-737 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】【需求】上位机及协议中均已删除，web端也应该删除 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-736 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立模式，电表下电后上电，电表能量全部丢失， 预期:电表上下电， 电表电能稳定存储， 不会丢失。 | Highest | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-735 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立模式，energy页面缺少channel1~4，缺少active energy total 和 active energy net， 均展示为“-”, 预期: 独立模式，energy界面需要展示所有通道的active energy total 和 active energy net。 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | 上位机 | v1.01p03
A1320-734 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】在web端修改class s pq event使能开关：从不使能改为使能，上位机及电表显示已修改成功，变成使能，但在web端，切换页面后，class s pq event使能开关依旧显示关； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03
A1320-733 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】【需求】在web端，setting中有一处电表描述和about中的重复，需要删除其中一个 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-732 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】在web端清最大需量 、能量、最大最小值、 电表重启、清电表运行时间等，web页面卡死，不能正常返回界面 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-731 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】夏令时开始时间与结束时间，上位机及web端均应该进行限制，限制为：两个时间不能设置为同一天 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03
A1320-730 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】电压骤降(Voltage Sag)，上位机无法配置阈值和抖动参数(阈值：10%，抖动：1%)，预期：电压骤降(Voltage Sag)，可以配置阈值和抖动参数(阈值：10%，抖动：1%) | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03
A1320-729 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】利用web端打开夏令时使能开关，提示成功，此时再点击关闭夏令时使能开关，web页面提示无数据更改 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-728 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】电压骤升(Voltage Swell)、电压骤降(Voltage Sag)、电流骤升、骤降 LOG中，Min Value of Parameter #3一直显示0值，预期：当三相都有输入时，Min Value of Parameter #3正常显示 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-727 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】电表上电，电表通讯正常，打开web页面，点击setting界面，进入Time&Date--修改时区（多时区修改），Date（年月日，包含平闰年），Time（时分秒），修改失败，点击提交时，web页面无反应 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-726 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】接线方式选为2e3w delta，"Waveform Sampling Type" 设置32 points，电流骤升(Current Swell)阈值和抖动参数(阈值：110%，抖动：10%), 额定电流设置3A，IA输入4A，IB输入3A，IC输入3A，产生录波异常（IB、IC为0值，IA的也没有体现3A到4A变化） | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-725 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】[需求]web页面上没做与系统时间进行对时的功能 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-724 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】接线方式选为2e3w 1phase，电流骤升(Current Swell), 配置阈值和抖动参数(阈值：110%，抖动：10%)，"Waveform Sampling Type" 设置128points，设置前波形个数为10与事件后的波形个数为10，额定电流设置3A，I输入4A，产生波形异常（波形上升阶段，不在中间，靠前） | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-723 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】在web页面修改电表波特率候，上位机不会断链，上位机第一次连接时的波特率为115200，我在web页面修改电表波特率为19200，上位机不会断链； | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-722 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】接线方式选为1e2w ，电流骤升(Current Swell), 配置阈值和抖动参数(阈值：110%，抖动：10%)，"Waveform Sampling Type" 设置256points，设置前波形个数为5与事件后的波形个数为5，额定电流设置5A，I输入6A，触发input1 Current Swell，产生波形异常（波形上IA为0，IB存在波形） | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-721 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【待确认】电能质量事件电流不平衡，配置阈值和抖动参数(阈值：5%，抖动：5%)，配置成功，预期：上位机提示写入失败 | Low | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03
A1320-720 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】在web页面将电表485协议从BACent MS/TP修改为Modbus RTU,但是web页面提示失败 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-719 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【待确认】电能质量事件电压不平衡，配置阈值和抖动参数(阈值：5%，抖动：5%)，配置成功，预期：上位机提示写入失败 | Low | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量事件 | v1.01p03
A1320-718 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】【需求】打开web页面，点击setting界面，进入Metering,点击Power Quality，该页面描述有错误；预期：经过产品确认，Analysis Mode的值写为固定值Harmonic | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-717 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】打开web页面，点击setting界面，进入Metering,点击Demand,点击clear max demand count，查看上位机、电表及web页面中Max Demand Reset Count是否被清0、Last Max Demand Reset Time被置为默认值（目前上上位机与web页面时间数据不一致） | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03
A1320-716 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【告警功能】配置Alarm使能，参数选THD_input1_I，逻辑“>”&“none”，配置启动值20%，启动延迟0ms，电源输入THD_input1_I为30%，没有触发alarm告警日志。预期：出发告警log | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Renjie Jiao | 告警功能 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-715 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】给电表来回切换了独立模式和非独立模式，最大需量记录从0变成了14139，在web页面上看时间也变成乱码 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-714 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】：1、非独立模式下，CT变比值Primary取值范围有误，上位机为1~50000，web页面为0~5000，web页面进行修改取值范围；2、当前电表为MV型，因此CT Type的选项只能有333mv，RCT;当前电表为MA型,CT Type的选项只能80mA,100mA；3、当电表是非独立模式时，Summation应该设置为不可配置，现在web页面能配置，且能成功读出来 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-713 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】在web端，Backlight数据从1min改为120min，web页面显示写成功，但读出来还是1min | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03
A1320-712 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】打开web页面，点击setting界面，进入Metering,点击general,修改Energy Reading Display Format，将数据从0.1kWh修改为0.001kWh，web页面提示没数据修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-711 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】在web端Energy Pulse Constant输入100000，web页面回读正常，但是上位机显示99999.995，在web端Energy Pulse Constant输入10000时，web页面实际显示9999.999（Pulse Constant也有同样的问题） | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03
A1320-710 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】上位机和HMI界面执行Independent 的“clear Energy” ，Independent 能量清除失败， 预期: Independent 能量清除成功。 | High | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-709 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【告警功能】电流设置独立模式，输出不同电流幅值和角度，上位机查看电流负序不平衡度有数据。预期：独立模式下，电流不平衡度为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Renjie Jiao | 告警功能 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-708 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】BACnet 协议，预期：电表支持波特率1200-115200 bps；实际：电表支持9600-115200 bps | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | BACNet | v1.01p03
A1320-707 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】BACnet 协议，修改波特率为9600、19200后，预期：电表可以通过当前波特率读取参数的值；实际：电表挂死无法使用，重启后恢复 | High | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | BACNet | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-706 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】电表配置为BACnet 协议，检查参数配置，预期：所有参数配置都与BACnet 地址表一致；实际：负载特性的值目前是0，1，2与描述中的82、76、67 矛盾，需明确描述与值具体该怎么配置 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | BACNet | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-705 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需求】【上位机】Alarm参数配置界面Pickup和Dropout参数值，Alarm Log日志中Param Extreme Value无单位，预期：Alarm参数配置及Alarm日志中参数值需要显示单位 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | 张招标 | 告警功能 | v1.01p03
A1320-703 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【网络模块】构造100条SOElog日志，上位机循环读取日志出现read fail。预期：读取日志成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Renjie Jiao | 网络模块 | v1.01p03
A1320-702 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】pt1pt2输入小数时，页面提示能设置成功，但是切换页面后回读与设置不一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-701 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需求】铅封封闭，在上位机上可以修改需量配置：auto reset data，预期：铅封封闭，不能修改需量配置，包括MaxDemand Clear Mode 和auto reset data | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03
A1320-700 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】需要输入数据的输入框，当输入的值为空时，建议将提示语统一修改为：数据不能为空 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-699 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需求】铅封封闭，在HMI上可以修改MaxDemand Clear Mode 和auto reset data，预期：铅封封闭，不能修改需量配置，包括MaxDemand Clear Mode 和auto reset data | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-698 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】web页面修改设备描述会有问题，问题应该是由于空格导致的 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03
A1320-697 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】当web页面输入错误用户名时，页面提示密码错误，理论上页面显示用户名错误 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | web | v1.01p03
A1320-696 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】掉电过结算点，上电后数据转存有误 发现total及normal数据变为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | tou | v1.01p03
A1320-695 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】3E4w y Y接线方式，电表设置顺向序(A->B->C), 三相电流相角分别为0°、0°、0°，电流分别为4A、4A、4A，电表显示CUF：0，预期电表UVF：100% | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量测量 | v1.01p03
A1320-694 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】批量修改ten years holiday数据，特殊周末表会出现问题 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | tou | v1.01p03
A1320-693 | 问题描述：【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】连接AcuRev1320电表到Acuview2上，连接状态为connected，上位机上设置EndYear、StartYear， EndYear减去StartYear 等于10，上位机上点击"Update"，上位机能保存成功，理论上不能成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-692 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】3E4w y Y接线方式，电表设置顺向序(A->B->C), 三相电压相角分别为0°、0°、0°，相电压分别为220V、220V、220V，电表显示VUF：0，预期电表VUF：100% | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量测量 | v1.01p03
A1320-691 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】连接AcuRev1320电表到Acuview2上，连接状态为connected，ten years holiday页面配置第一年和第二年为相同时间，上位机提示能修改成功，理论上不应该成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-690 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】电表配置为BACnet MS/TP协议，使用Yabe工具链接电表，检查参数配置，预期：所有参数配置都与BACnet 地址表一致；实际：DI status 参数信息配置错误 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | BACNet | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-689 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】接线方式为2E3p4w Delta,相角分别为0°、240°、120°,IA、IC分别为(2A,4A)，电表显示CUF：100%，预期：CUF：33.333% | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量测量 | v1.01p03
A1320-688 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 独立模式maxmin的导出数据时间戳显示乱码， 预期: 显示正确。 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | 上位机 | v1.01p03
A1320-687 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需求】测试用例中，1 ELEMENT_2_WIRE接线,电表的平衡因素VUF测量值为"-"；2 Element 3 Wire 1 Phase接线和2 Element 3 Wire Delta接线方式需分量显示为“-”，目前上位机1 ELEMENT_2_WIRE、2 Element 3 Wire 1 Phase、2 Element 3 Wire Delta无值的部分显示0，预期：显示“-” | Low | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量测量 | v1.01p03
A1320-686 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立通模式打开，上位机道所参数均不累计能量(HMI 界面可以累计)，“energy reading display Format”设置为0.1kwh，预期: 独立通道上位机页面测量能量正常，切显示数据少视在参数。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | 上位机 | v1.01p03
A1320-685 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】上位机Current Unbalance Negative显示错误，Current Unbalance显示在Voltage Unbalance Zero，预期：上位机Current Unbalance Negative正确显示 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量测量 | v1.01p03
A1320-684 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需求】测试用例中，1 ELEMENT_2_WIRE接线,电表的平衡因素VUF/CUF测量值为"-"；2 Element 3 Wire 1 Phase接线和2 Element 3 Wire Delta接线方式需分量显示为“-”，目前电表HMI 1 ELEMENT_2_WIRE、2 Element 3 Wire 1 Phase、2 Element 3 Wire Delta无值的部分显示0，预期：显示“-” | Low | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量测量 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-683 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】WEB页面不平衡显示错误，Voltage Unbalance Negative、Voltage Unbalance Zero、Current Unbalance Negative、Current Unbalance Zero全显示的Voltage Unbalance Negative，预期：WEB页面不平衡正确显示 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能质量测量 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-682 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【CustomRead】设置电压&电压角度：220V 230V 120V，0° 240° 120° 电流不平衡读数计算不正确为0。预期： 电流不平衡读数计算正确 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | customreading | v1.01p03
A1320-681 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 独立模式和非独立模式，上位机界面无“clear demand”按钮， 预期: 上位机上有“clear demand” 功能。 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p03
A1320-680 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】3e4w-delta接线方式，Maxdemand 计算错误，预期: Maxdemand 计算正确。 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-679 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【CustomRead】设置电压&电压角度：220V 230V 120V，0° 240° 120° , 接线方式3E4W-Y, CustomRead界面查看电压零序不平衡度数据为0。预期：电压零序不平衡度数据为26.46% | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | customreading | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-678 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需求】网络配置为非标准铅封，铅封封闭，HMI界面Ethernet Mode显示锁，但是可以修改值成功，预期：铅封封闭，HMI界面对网络Ethernet Mode不可修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-677 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】将DO配置为电能脉冲模式，预期： 根据实际负载与配置，DO进行脉冲，精度符合要求；实际：无功能量的脉冲精度超出预期 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | Input&Output | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-676 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】网络配置为非标准铅封，铅封封闭，上位机界面可以对网络配置进行修改（DHCP enable、Ethernet Mode、TCP port），预期：铅封封闭，上位机界面对网络不可修改（置灰）或提示用户铅封 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03
A1320-675 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】将DO配置为电能脉冲模式，预期： 根据实际负载与配置，DO进行脉冲，精度符合要求；实际：观察到有个别脉冲周期有减半的情况 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | Input&Output | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-674 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】2E3W-dellta接线方式，I1~4配Vab&Vab&Vab&Vab， I4实际功率因素是1，功率计算计算错误， 预期: 实际功率因素是0, 且功率计算正确。 | High | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-673 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】【需求】经过产品吕工确认，电表时钟中时区写入时，单位应该为小时，目前为分钟，上位机进行转换修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-672 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】利用上位机写西四区的时候 ，上位机提示失败，经过检查是mcu往下写时（负数），数据被拦截 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 时钟 | v1.01p03
A1320-671 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】HMI修改setting-com中参数后，恢复出厂电表进入Boot模式无法恢复，预期：修改com页面参数恢复出厂后，正常进入app | Medium | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | rstp | v1.01p03
A1320-670 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】将DO配置为手动模式，通过Modbus 指令下发DO高电平，预期：下发成功，DO输出高电平；实际：指令下发失败 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | Input&Output | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-669 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Datalog 配置参数时，预期：不平衡的参数与实际参数命名一致；实际：不平衡参数命名使用实部、虚部，是开发内部用法，不是真正的参数命名 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-668 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】2E3W-PHASE1接线方式，实际发现I2 I3 I4 对应有功、无功、视在、及功率因素均错误，预期: I2 I3 I4 对应有功、无功、视在、及功率因素正确。 | High | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-667 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】PC和两电表连接同一交换机，打开dhcp, 使用上位机分别给两电表升级，升级失败，电表进入boot，app被擦除，预期：使用TCP方式分别给两表升级成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Yong Li | 张招标 | rsrp | v1.01p03
A1320-666 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】1e2w接线方式的时候，实际发现I2 I3 I4 对应有功、无功、视在、及功率因素均错误，预期: I2 I3 I4 对应有功、无功、视在、及功率因素正确。 | High | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | IndependentInput | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-665 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】1e2w 接线方式的时候，目前上位机是可以选择Vab Vbc Vca Vc Vb， 且可以下发成功，预期: 上位机界面只能选择Va， 其他选择不了。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | 上位机 | v1.01p03
A1320-664 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】HMI上，SOE Log读取日志，配置读取日志的ID时，预期： 可配置已有的任意日志的ID；实际：无法输入10 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | Input&Output | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-663 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】上位机Setting General页面的输入框长短不一，各处未对齐，不整洁美观，需整改 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 上位机 | v1.01p03
A1320-662 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【偶现】上位机reading Sequence Components 页面，绘制图形的背景显示异常 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Lihong Wang | 电能质量 | v1.01p03
A1320-661 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】tou中无功进出线电能量记录有误，给表施加120V,6A,0.5L,理论上电表无功只有进线无功有值，实际出线无功电能量也有值，给表施加120V,6A，0.8C,理论上电表无功只有出线无功有值，实际电表出线无功电能量无变化； | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | tou | v1.01p03
A1320-660 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Datalog4 记录RMS、THD，电表实际值稳定不变，预期：日志中记录的值与实际一致；实际：记录到的Trend log的第一条日志的值与实际不一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-659 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】【需求】上位机Max Min中按照最新地址表查看，缺少N相电流最大、最小值及时间戳，上位机需添加 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-658 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Datalog里选中Dual Source Energy 对应参数后，预期：生成日志；实际： 未生成日志 | Medium | CLOSED已关闭 | Peigong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-657 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】上位机reading界面，tou上月及当月energy中视在功率描述有误，未说明具体是哪种视在功率 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-656 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】忘记密码，上位机利用电表SN号及电表当前日期通过计算得出临时密码进入setting失败，预期：忘记密码，上位机可以通过临时密码进入setting | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 密码及背光设置 | v1.01p03
A1320-655 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】利用上位机配置tou season，第一个season id配置为01-01，第二个season id为02-01，第三个season id为01-02，上位机能配置成功，预期：不能配置成功，上位机应该对season id所配置的时间有顺序规则 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-654 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需求】铅封状态，HMI界面可以修改Dual Source Energy相关配置，配置成功，预期：铅封状态，HMI界面无法修改Dual Source Energy相关配置 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-653 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需求】铅封状态，上位机不能Clear Syslog，预期：铅封状态，上位机可以Clear Syslog | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03
A1320-652 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需求】铅封状态，上位机界面可以修改Dual Source Energy相关配置，但update 失败，预期：铅封状态，上位机界面无法修改Dual Source Energy相关配置，上位机置灰，无法配置。 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03
A1320-651 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】恢复出厂操作后，在HMI上修改DI1 Type:1: Pulse Counter，会出现DI2/DI3 pulse constant变为0，DO1 Pulse width也变为0，预期：HMI上修改DI1 Type不会影响其他数值。 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | Input&Output | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-650 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【CustomRead】上位机检查Custom Reading DI Status没有状态数据。 预期：Custom Reading DI Status可以看到状态数据 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | customreading | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-649 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【CustomRead】上位机检查Customer reading界面DI数据单位为% 预期：数据单位为DI count | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | customreading | v1.01p03
A1320-648 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】铅封封闭，在上位机可以修改DO Pluse Width参数，预期：铅封封闭，在上位机不能修改DO Pluse Width参数 | Low | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03
A1320-647 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【网络模块】通过tcp连接上位机，读取datalog数据，概率出线读取失败 .预期：日志读取成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Renjie Jiao | 网络模块 | v1.01p03 | v1.01p06
A1320-646 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【上位机】Alarm配置中System Frequency参数可选择不支持逻辑符号“=”，预期：参数不支持的逻辑符号不可选择，需要根据参数做校验 | Medium | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | 上位机 | v1.01p03
A1320-643 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】通信协议配置为非标准铅封，铅封封闭，上位机界面可以对通信协议开关配置进行修改，预期：铅封封闭，上位机界面对通信协议开关不可修改（置灰）或提示用户铅封 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03
A1320-642 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立模式是能后，实际观察到reading目录的energy页面部分参数无单位，预期: reading目录的energy页面参数(有功电能、无功电能、视在电能)风格保持一致，均有单位。 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Zan Hu | 上位机 | v1.01p03
A1320-641 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】按照格式1（固定日期），设置DTS的时间段,：DTS开始时间 3月1日 02:00, DTS结束时间 10月31 03:00，上位机上配置夏令时夏令时DST设置为enable，设置地当前系统时间为10.31 02:55 UTC+00：00，等待6分钟，在第5分钟时候，跳变为10.31 02:00 UTC+91：16，理论上：第5分钟时候，跳变为10.31 02:00 UTC-01：00 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-640 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】目前夏令时format1的开始时间与结束时间能设置为一样，实际上位机因为做限制，不能设置为一样 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-639 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】按照格式1（固定日期），设置DTS的时间段,：DTS开始时间 3月3日 03:00, DTS结束时间 10月10 10:00，上位机上配置夏令时夏令时DST设置为enable， 设置地当前系统时间为2024 3.3 02：59：00，UTC+08:00,掉电等待2分钟后立即上电，查看电表时钟为2024 3.3 04：00：00，UTC+09:00（时区也会加1），继续掉电后立即上电，发现电表时钟时区发生变化，变为UTC+08:00 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 夏令时 | v1.01p03
A1320-638 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】【需求】建议自定义写时间时，将时间和时区区分开，当客户写时钟时，没必要每次将时区写一遍，如果需要修改时区，打开修改时区的开关 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-637 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MA】能量脉冲灯1E2W 接线、3E4W Y接线、2E3W-Delta接线精度不通过，预期：能量脉冲灯精度满足要求 | High | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能测量 | v1.01p03
A1320-636 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】能量脉冲灯1E2W 接线、2E3W-Delta接线精度不通过，预期：能量脉冲灯精度满足要求 | High | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 电能测量 | v1.01p03
A1320-635 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Datalog 选择Read lastest 1000 Records(from selected Time) ，预期： 可以按照实际时间读取日志；实际：上位机无法输入开始时间 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-634 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【USB接口测试】上位机通过USB，配置ten years holiday,点击clear清除配置失败。预期：clear清除配置成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | USB接口测试 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-633 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Datalog 1、2、3的Sectors 依次配置为480、480、417，配置成功，重启电表，预期： Sectors 参数配置不变；实际： Sectors 参数配置丢失 | Medium | CLOSED已关闭 | Peigong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-632 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 Datalog 配置300个参数，生成日志成功后，预期： 可以正常读取成功；实际：读取失败 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-631 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】RS485配置为非标准铅封，铅封封闭，上位机界面可以对RS485配置进行修改。预期：RS485配置修改失败；上位机RS485配置不可修改（置灰）或提示用户铅封 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03
A1320-630 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Datalog 已经配置了独立通道模式的参数之后，关闭独立通道模式，待确认Datalog 应该怎么响应，现在是保留的仍旧有的参数，但已有的日志内容成了乱码 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-629 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立通道模式打开后，Datalog 配置参数时，预期： 参数内容符合预期；实际：有4个Impressed Electromotive Froce 参数不确定是从哪里来的 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-628 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立通道模式打开后，Datalog 配置参数时，选择独立通道的RMS 值，预期：Loadnature 应该是L、R、C；实际：显示0.000Ω | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-627 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】独立通道模式打开后，Datalog 配置参数时，选择独立通道的RMS 值，预期： 正常记录日志，数据与实际一致；实际：日志中出现超长值 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-626 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 Datalog 配置参数时，独立通道模式打开后，预期：是没有System的数据，更新为Sum1和Sum2；实际：由于地址表的问题，Datalog 的参数是System和Sum2 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-625 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 Datalog 记录配置参数为DI Counter，预期：正常生成日志；实际：未生成日志，同时会导致电表重启 | High | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-624 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 Datalog 记录谐波参数，预期：电压电流谐波模值单位依次为A、V，谐波含量单位为%；实际： 谐波模值单位显示为%，谐波含量未显示单位 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-623 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需量】需量模块，3E4wy接线，重置系统时间为2000-01-01 00：00：00，系统已存在的实时需量未被重置为0。预期：重置为0，实际：未被重置为0。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | 需量 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-622 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Delta接线方式，负载时间不累计，预期：Delta接线方式，负载时间能正常累计 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 计时功能 | v1.01p03
A1320-621 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需量】需量fixed模式，设置Demand Interval为5min,3E4W-Delta接线的系统有功、无功和视在功率的需量没有上报。预期：功率的需量上报成功，实际：功率的需量没有上报。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | 需量 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-620 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需量】需量fixed或sliding模式，设置Demand Interval为5min,2E3W-Delta接线的系统有功、无功和视在功率和In的需量没有上报。预期：功率和In的需量上报成功，实际：功率和In的需量没有上报。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | 需量 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-619 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 Datalog 配置THD 参数，预期： 所有THD参数按照实际记录，实际：其中Current FFTRms 没有按照实际值记录进来，始终是0 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-618 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】mV电表快速测量(六种接线+电表测量端和供电端的电压同时升降),四种接线方式的各项指标的平均值精度不通过。预期：四种接线方式的快速精度通过，实际：四种接线方式的快速精度测试不通过。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | 快速精度测试 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-617 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】mA电表快速测量(六种接线+电表测量端和供电端的电压同时升降),六种接线方式的各项指标的平均值精度不通过。预期：六种接线方式的快速精度通过，实际：六种接线方式的快速精度测试不通过。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | 快速精度测试 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-616 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【USB接口测试】上位机上通过USB连接AcuRev1320电表到Acuview2进行usb升级，升级失败。预期：升级成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | USB接口测试 | v1.01p03
A1320-615 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【上位机】Audit log页面记录中，Event Type列内容显示不全，预期：Event Type内容显示完整，Old Value 和New Value列压缩 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | 张招标 | 上位机 | v1.01p03
A1320-614 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】打开或关闭DualSource模式，Audit log未生成记录，预期：有Audit log记录生成 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | 张招标 | Audit&sysLog | v1.01p03
A1320-613 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】修改并保存电流方向变更，配置从Positive->Negative，再从Negative->Positive，Audit log日志中显示Old Value: 1 positive 100mA 20A，New Value:20 positive 100mA 0A,预期：Old Value: 1 positive 100mA 20A, New Value：1 Negative 100mA 20A | Medium | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | Audit&sysLog | v1.01p03
A1320-612 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【上位机】【待确认】需量sliding模式，设置Demand Interval为4min,设置Demand Update Rate为5min成功。预期：设置Demand Update Rate失败，实际：设置Demand Update Rate成功。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 上位机 | v1.01p03
A1320-611 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【USB接口测试】上位机修改电表PT变比值为100，修改失败。预期：配置下发成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Renjie Jiao | USB接口测试 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-610 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【USB接口测试】上位机配置电表Nonminal Current大于65535的值，会随机变成另一个值下发。预期：配置大于65535的值提示失败 | Low | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Renjie Jiao | USB接口测试 | v1.01p03
A1320-609 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】设备进行FirmWare升级后，Audit log生成三条Data InteGrity Error日志，预期：生成一条设备FirmWare升级日志记录 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | 张招标 | Audit&sysLog | v1.01p03
A1320-608 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】【需求】电表时间同步功能中，当电表时间未同步时，上位机描述为 not synchronized 产品建议修改为unsynchronized | Low | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-607 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】【需求】经过产品确认，HMI上HS_20ms界面中时间戳显示项去掉，real-time点进去以后HS_20ms要去掉，直接显示phase、system | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | HMI | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-606 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】通过上位机升级时选择Accuenergy发布的文件（测试时开发提供的正式转测版本）查看上位机升级界面电表model是否与device information中电表model不一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-605 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】测试前进行恢复出厂设置，之后对电表进行正常测试一段时间后，通读Aduit log时发现，Aduit log数据有非法数据产生 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | Aduitlog | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-604 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【上位机】独立通道关闭，Max/Min页面中显示部分参数值和从寄存器中读取的值不一致，预期：显示的值和寄存器中读取的值一致 | Medium | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | 上位机 | v1.01p03
A1320-603 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【上位机】独立通道打开，Energy页面缺少Quadrant Energy数值，预期：显示Quadrant Energy数值 | Medium | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | 上位机 | v1.01p03
A1320-602 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Energy 的A相B相的Import Active Energy(kWh) 累计，预期：根据实际负载持续累计；实际： 累计一段时间后自动清零 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 电能测量 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-601 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 Data log记录Energy 的所有数据，预期： 记录到的数据与实际Energy 数据一致；实际： 个别参数记录到很大的值，与实际不一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-600 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【上位机】Max Demand页面Summation 1 P/Q/S从寄存器中读值错误，显示为System的值，预期：Summation 1从寄存器中读取的值显示正确 | Medium | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | 上位机 | v1.01p03
A1320-599 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Reading Datalog 页面，预期：No. 和时间戳的两列不可以滑动；实际：笔记本电脑快捷方式在触控板两指拖动，可以滑动 | Medium | CLOSED已关闭 | Zan Hu | Lihong Wang | DataLog | v1.01p03
A1320-598 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【上位机】独立通道打开，MAX/MIN页面中缺少Sumation 1 Power Factor和Sumation 2 Power Factor项，预期：和地址表及HMI参数项保持一致 | Medium | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | 上位机 | v1.01p03
A1320-597 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【上位机】独立通道下，MAX/MIN中显示部分值和上位机读取的不一致，且与HMI显示不一致，预期：显示的值为寄存器读取的值 | Medium | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | 上位机 | v1.01p03
A1320-596 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 Data log 的Setting 与Reading中，预期： Deamnd 可配置参数与电表的Demand 实际参数一致；实际： 参数名称不一致，但是内容记录的是实际Deamnd数据 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-595 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】Datalog 记录RMS值，Power Factor 预期： 没有单位；实际： 显示单位为% | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DataLog | v1.01p03
A1320-594 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】 Data log记录全部RMS值，预期： 按照配置记录正常，记录的值与实际测量一致；实际：Load Nature 记录为空 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | DATALog | v1.01p03
A1320-593 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】上位机的Phase Angles 页面，各相角度的描述写为“Ph Angle V A”，预期： 描述只显示说明Va、Vb、Ia、Ic即可 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 相角(phase-angle) | v1.01p03
A1320-592 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】电表利用波特率11520进行rtu连续升级，一共升级4次，其中3次均出现升级失败，且第四次强制升级也失败 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 升级 | v1.01p03
A1320-591 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】电表、电脑打开DHCP,将电表及电脑均接入路由器中，查看电表分配到IP:192.168.3.101,利用该ip，tcp通讯正常。此时将表、电脑接入公司大网，电表分配到IP:192.168.3.059，此时给表掉电再上电查看电表ip为192.168.3.101，原IP:192.168.3.059未被存贮； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 网络模块 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-590 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【MV】tou数据中时间出现0值以及非法值，清数据及恢复出厂数据，该时间值均有误，且C相电流的值理论上应该为0，实际读出来有0.257A,默认值出现问题； | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | tou | v1.01p03
A1320-589 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【需求】电表铅封封闭，HMI界面可以修改独立通道配置，如铅封可配置独立通道使能开关、Summation、Voltage selection，配置成功，预期：铅封状态，HMI界面无法修改接线配置。 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-588 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】电表铅封封闭，上位机界面可以修改接线配置，铅封后可配置独立通道使能开关、Summation、Voltage selection，但update 失败，预期：铅封状态，上位机界面无法修改接线配置。上位机置灰，无法配置。 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 铅封功能 | v1.01p03
A1320-587 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】电表device information中写入数据（功能码：6A）没有做限制，如Function Model Type（F0 52）可以写1，3，8等，Current Input Type（F0 54）可以写5等。预期：device information中数据按照地址表做限制，无效数据如法写入 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | HMI测量设置及出厂信息 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-586 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【偶现】测试过程中，来回切换接线方式和独立通道模式，预期： 正常响应；实际：测试过程中出现一次Ib和Ic 不测量电流，一直是0，重启电表后，Ib、Ic恢复测量电流，但是CT变比从5更新为了1000 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Lihong Wang | 交流电流 | v1.01p03 | v1.01p05
A1320-585 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】三相电压依次输入为(69V,120V,230V)，预期：三相电压全部符合0.1%的精度要求；实际： Ua 的电压幅值波动超出精度范围 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Lihong Wang | 交流电压 | v1.01p03
A1320-584 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【上位机】ALarm Log日志中标题Param Extrem Value拼写错误，预期：正确为Param Extreme Value | Low | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | 上位机 | v1.01p03
A1320-583 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【HMI测量设置及出厂信息】HMI上查看PQ Event Log内容和上位机PQ Event Log布局不一致，预期：HMI上PQ Event Log标题与内容和上位机一致 | Medium | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | HMI操作屏 | v1.01p03
A1320-582 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】【HMI测量设置及出厂信息】HMI上检查Readings 页面中，IO目录下的DI序号和上位机不一致。预期：DI序号显示与上位机一致 | Medium | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | HMI操作屏 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-581 | 【AcuRev-1320 v1.01p03】HMI上Setting->Basic->Haronic Group Setting的Haronic单词拼写错误，预期结果：Harmonic，实际测试结果：Haronic | Low | CLOSED已关闭 | Xu Li | Xu Li | HMI操作屏 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-580 | 【AcuRev1320 v1.01P03】【上位机】Reading目录下，Aduit Log拼写错误，预期：Audit Log | Medium | CLOSED已关闭 | 张招标 | 张招标 | 上位机 | v1.01p03
A1320-577 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】HMI上设置Energy Reading Display format：0.1 kWh，电表显示能量错误，如实际电表寄存器能量1.345，电表显示：134.5，预期：HMI上设置Energy Reading Display format：0.1 kWh和0.01kWh时，显示能量正确 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | HMI测量设置及出厂信息 | v1.01p01
A1320-576 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】HMI上设置PT1：1000000参数设置失败，预期：HMI上设置PT1：1000000参数设置成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | HMI测量设置及出厂信息 | v1.01p01
A1320-575 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】HMI上进行能量脉冲参数设置，无法设置Pulse LED width：100，预期：HMI可以设置Pulse LED width：100 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | HMI测量设置及出厂信息 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-574 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】恢复出厂，电表Max/Min、能量未恢复0，预期：恢复出厂，电表Max/Min、能量清0 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 数据重置及恢复出厂设置 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-573 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】关闭交流源，电表功率因数有值（跳动），预期：关闭交流源，电表功率因数为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | DSP | v1.01p01 | v1.01p03
A1320-572 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表TCP方式连接， 升级失败，预期：升级成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 升级功能 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-571 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】利用上位机点击clear energy,发现电表能量未被清除；预期：电表能量应该被清掉 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 数据重置及恢复出厂设置 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-570 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】目前测试将电表电容充电6h后，校准时间后开始挂测，12h后检查电表时钟，发现电表时钟慢了一秒（校准及检查时间时，均已将电脑时钟进行校准） | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 硬件 | v1.01p01
A1320-569 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【待确认】视在功率的计算不涉及夹角，对应能量预期：没有进出净总，四个象限的区分；实际： 目前视在能量分别显示了进出净总和四个象限，待确认是否要这样实现 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 电能测量 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-568 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】四象限能量的System 能量，预期： 按照实际负载累计；实际： 一直是0，未累计 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-567 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】接线方式为3e4w delta 时，预期：能量按照实际负载情况累计；实际：能量一直是0，未累计 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-566 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】接线方式为2e3w delta 时，预期：能量按照实际负载情况累计；实际：能量一直是0，未累计 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-565 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】有功功率为负值时，有功能量的net 值预期： 显示为负值；实际：net一直为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-564 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】修改电表接线方式为1E2W,给电表施加A相电压120V,电流5A,聚合方式为3S，10min(在测试过程种，以上工况持续20min左右)real-time数据有误，其中电压、电流平均值有误，且应该无线电压值及BC相对应的角度 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | Realtime | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-563 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】上位机目前不支持DO 手动控制,mcu支持 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-562 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】三相电压200V，电流5A,电压电流相角差0°，Energy pulse constant设置为100000，DO parameter:1(A相有功电能Import)，目前测试到的最大周期为55ms.且出现频率较高，因此大于理论精度0.2%； | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Jingru Liu | DO | v1.01p01
A1320-561 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】DO type”为Energy Pluse，三相电压200V，电流5A,电压电流相角差30°，Energy pulse constant设置为100000，DO parameter：为A相视在电能，利用示波器查看周期值，发现周期值最大达到56ms,因此会导致超过误差，且频率较高。预期：周期(S)：0.036 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Jingru Liu | DO | v1.01p01
A1320-560 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】DO打开“DO type”为Energy Pluse，设置DO1 parameter： A项有功输入，Pluse Width选择20ms，输入：200V，5A，夹角0°，脉冲常数配置3600，DO无脉冲产生，经开发查看，目前DO脉冲结算，mcu错误使用了电能量的脉宽及能量参数，因此设置DO的这两个参数，DO脉冲未产生 | High | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Jingru Liu | DO | v1.01p01
A1320-559 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MI测量设置及出厂信息】HMI上无法配置能量脉冲常数100000.000 。预期结果：HMI可以配置100000.000 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | HMI测量设置及出厂信息 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-558 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】源输入电压角度为(0,240,120)，三相电流角度为(0,240,120)，等待4h检查各聚合数据页面的相角数据，预期： 所有页面的相角数据测量符合预期；实际：2h的相角相关数据全部为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p05
A1320-557 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】源输入三相电压均120V，电流为3A，维持4h后检查上位机Real-time 聚合的各个页面A相B相C相系统的P、Q、S、PF，预期：所有聚合数据页面的相关数值刷新正确；实际：2h 页面的PF一直为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-556 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】源输入三相电流均3A，维持4h后检查上位机Real-time 聚合的各个页面，预期：所有页面的Ia、Ib、Ic、Iavg为3A；实际：3s、10min、2h 页面的电流平均值为2.25A | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-555 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】源输入三相电压均120V，维持4h后检查上位机Real-time 聚合的各个页面，预期：所有页面的相电压为120V、线电压为207.846V；实际：10min 页面的线电压幅值错误，2h 页面的线电压一直为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-554 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】连接AcuRev1320电表到Acuview2上，链接状态为connected，上位机DI的脉冲常数（DI Integrated value）未精确到3位小数，目前上位机显示是整数。 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-553 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】清除DI Counter上位机和HMI设置DI1的“DI type”为Counter，“DI Pluse Const”为2，DI1输入2 个脉冲信号，上位机查看的DI1 pulse counter计数及DI Integrated value，发现DI Integrated value值有误为2，预期：DI1 pulse counter计数为2，DI Integrated value为4 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-552 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】电表DI Pulse Constant目前写参数值大于3，无法写入，上位机回复，给出的数据大小限制为0.1~100000，实际电表限制 DI Pulse Constant参数值大于3 ，不能正常写入。 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03 | v1.01p04
A1320-551 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】查看电表上位机IO 模块描述有误 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p03
A1320-550 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】alarm告警配置模块，目前上位机未对参数数据及规则进行校验； | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-549 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】电表接线方式为3E4W Delta，源依旧按照Y模式输电（Ua为100V，φua为0°，Ub为100V， 短接连到电表Un，φub为240°，Uc为100V，φuc为120°），上位机配2e2P3W delta接线，I_in1为4A、0°，I_in2为0A、0°，I_in3为5A、120°，查看200ms ，20ms ，电表电压相角值相同 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | Realtime | v1.01p01 | v1.01p05
A1320-548 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】2E3W Delta接线下，上位机及HMI中功率需量始终为0，但电流需量有值，且Max demand功率需量、电流需量均有值，3E4W Delta也有相同的问题 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | Realtime | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-547 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】2E3W Delta接线下，上位机及HMI中20ms聚合数据中压流角取值有误； 预期：压流角应该按照线电压角度与线电流角度进行计算 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | Realtime | v1.01p01
A1320-545 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【HMI测量设置及出厂信息】HMI上检查Readings 页面中，Max/Min目录下的页面时间戳数据异常。预期：数据和时间戳正确 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | HMI测量设置及出厂信息 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-544 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【网络模块】电表设置静态IP或者动态ip，电脑连接到电表，TCP连接四个客户端，重新插拔电脑侧网线后，TCP连接失败。预期：四个TCP连接成功 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 网络模块 | v1.01p01 | v1.01p03
A1320-543 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】HMI上修改slaveid为 100， 电表自动瞬间重启， 并进入到boot页面，IP地址变成223.131.104.123，手动掉电重启电表，问题无法恢复，预期: 修改slaveid成功 | Highest | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | Firmware升级 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-542 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】全新电表，烧写boot，升级完APP后， 发现slaveID为0， 预期: slaveID为默认值1 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | Firmware升级 | v1.01p01
A1320-541 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】目前切换接线方式，电表原接线配置下电能量无法被清掉，预期：切换接线方式后，上位机提示是否清能量 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-540 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】非独立通道下，MCU开发回复无predictive system 相关数据 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-539 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】目前energy、demand、Max demand、MaxMin、THD均未按照接线配置对该模块进行显示项调整，例如：1E2W中，对应BC项的energy、demand、Max demand、MaxMin、THD均应该在上位机及HMI显示时，显示“-” | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-536 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】上位机energy、demand、Max demand模块数据显示顺序与HMI不一致,目前查看上位机顺序需要修改 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-535 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【需量】需求文档要求显示A/B/C各项功率及进出的有功功率、无功功率和视在功率。预期：需量模块显示A/B/C各项功率、进线和出线的有功、无功功率、视在功率，实际：需量模块不显示相关模块。 | High | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 需量 | v1.01p01 | v1.01p02
A1320-534 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【需量】设置fixed方式，设置电流0.01A,低于启动电流0.012A，需量更新的功率值非0。预期：功率值为0，实际：功率值不为0。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 需量 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-533 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【需量】设置fixed方式，设置电压9V,低于启动电压10V，需量更新的功率值非0。预期：功率值为0，实际：功率值不为0。 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Yang Wang | 需量 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-532 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】上位机Phase Angles 页面，显示的角度值预期为真实的角度值；实际： 显示一长串异常数值，绘图也异常 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 上位机 | v1.01p01
A1320-531 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表非独立通道，IN Method设置Measure，交流源输入IN电流，未关源情况下，修改IN Method设置为Calculate，关闭交流源，IN仍存在读数，预期：关源，IN读数为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Huitao Wu | Congsong Liu | DSP | v1.01p01
A1320-530 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】烧写boot无app时，铅封封闭，上电LCD黑屏，预期：烧写boot无app时，铅封封闭，LCD可以正常上电 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 升级功能 | v1.01p01 | v1.01p02
A1320-529 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表非默认密码，上位机设置，输入错误密码0000，点击update，可以设置成功，预期：输入错误密码，上位机页面提示密码错误，请联系我们 | Medium | CLOSED已关闭 | Congsong Liu | Congsong Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-528 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】rtu强制升级方式，波特率9600&38400，升级进度2%，上位机提示升级失败，预期: 升级成功。 | High | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | Firmware升级 | v1.01p01 | v1.01p02
A1320-527 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】rtu正常升级方式，波特率9600&19200，升级进度2%，上位机提示升级失败，预期: 升级成功。 | High | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Zan Hu | Firmware升级 | v1.01p01 | v1.01p02
A1320-526 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】电表energy reading display format设置为0.1kWh,上位机energy 数据小数位显示位3位 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-525 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】上位机中各聚合real-time数据在各个接线配置下，上位机具体显示项显示应该修改。预期：具体修改见产品出具需求说明书 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-524 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】给表加200V,5A，走字5min,待energy累积一点电量，去掉电流，查看hmi电能数据与上位机显示不一致，预期：hmi电能数据与上位机显示一致 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | HMI | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-523 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】给表加200V,5A，走字5min,待energy累积一点电量后，给电表进行掉电再上电操作，查看电表energy数据被清0 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 电能测量 | v1.01p01 | v1.01p05
A1320-522 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】电表对于时间同步功能未能实现。预期：需求要求电表支持时间同步功能 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 时钟 | v1.01p01
A1320-521 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【上位机】上位机上通过"Reset To Default" 恢复TOU的设置为默认值，配置没有恢复，预期：tou配置清除，恢复默认 实际：没有恢复默认配置 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 上位机 | v1.01p01
A1320-520 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【上位机】上位机配置Tou Seasons设置非法参数，上位机update提示成功。预期：上位机提示保存失败弹窗 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 上位机 | v1.01p01
A1320-519 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【网络模块】RSTP Enabled模式下，两个设备手动分配IP，使用网线通过Daisy Chain接线方式连接在一起，电表1连接PC，PC无法ping通电表2 。预期：PC可以ping通两台电表 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Renjie Jiao | 网络模块 | v1.01p01 | v1.01p03
A1320-518 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】上位机时区相关功能未能实现。预期：时区相关功能正常 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-517 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】电表开机时会有瞬间花屏情况.预期：电表开机瞬间不能有花屏情况 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | HMI | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-516 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【HMI测量设置及出厂信息】HMI上检查Readings 页面中，Demand目录下的单词错误 预期：”Phase Demand“，实际：”Pashe Demand“ | Low | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Renjie Jiao | HMI测量设置及出厂信息 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-515 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】上位机的Real-Time Meterig 3s、10min的页面，Phase A的负载特性预期：显示为实际负载特性的值，实际： 显示为N/A | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01
A1320-514 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】Calculated 模式，In 的有效值预期：根据Ia、Ib、Ic的不平衡情况计算得到；实际： In一直为0 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p03
A1320-513 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】mV型电表，电流低于0.00375A，预期： 测量显示为0A；实际：可以测量到值 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p03
A1320-512 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】电压、电流谐波因素功能均未实现，目前给电表接入电压、电流及对应谐波，电压、电流谐波因素数据均为0 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01 | v1.01p05
A1320-511 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】上位机读谐电流谐波Harmonic Spectrum 绘图验证有误 ，图形上的标识应该放在该柱状图上，目前做法与电压谐波Harmonic Spectrum不一致 | Medium | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 上位机 | v1.01p01
A1320-510 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】表计电压谐波Harmonic Spectrum 绘图有误，当谐波数小于9%时，表计未画出电压谐波Harmonic Spectrum 图，预期：当有谐波产生时，Harmonic Spectrum需有对应谐波产生 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 谐波 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-509 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电压配置为120V，电流为0A时，预期，不计算功率，PF值为0；实际： 功率与PF值波动 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p03
A1320-508 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】上位机读谐电压谐波Harmonic Spectrum 绘图验证有误 ，点击进入Voltage Spectrum查看电压谐波图，发现图形立即会被局部放大。预期：刚进入Voltage Spectrum，应展示全部谐波，不应局部放大 | Medium | CLOSED已关闭 | Yang Wang | Jingru Liu | 谐波 | v1.01p01
A1320-506 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电压小于10V时，测量为0V，预期：不计算功率；实际：计算功率 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p03
A1320-505 | 【AcuRev1320 v1.01P01】【网络模块】HMI上配置modbus rtu/tcp off或者波特率配置，会随机导致slave id自动变为0或者ip地址变为0, | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 网络模块 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-504 | 【AcuRev1320 v1.01P01】【网络模块】DHCP在auto模式下,连续快速插拔网线20次，连接上位机后，电表自动重启 | High | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 网络模块 | v1.01p01 | v1.01p05
A1320-503 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【需量】设置fixed方式，设置电表的系统时间为16:28，DemandInterval设置4分钟，窗口应从16:32开始计时，需量更新时间为16:30。预期：需量更新时间为16:36，实际：需量更新时间为16:30。 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Yang Wang | 需量 | v1.01p01 | v1.01p02
A1320-502 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】Independent Input Channel 使能，输入4路电流5A，谐波含量百分比5%，谐波次数33，谐波相位300°，检查上位机和电表上测量谐波THD、谐波幅值及精度均超过精度要求 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 谐波 | v1.01p01 | v1.01p05
A1320-501 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】升级时，检查电表屏幕，预期： 开始升级后切换为update mode，实际：显示为boot mode | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 升级功能 | v1.01p01 | v1.01p03
A1320-500 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表的Independent Input Channel使能后，检查上位机的Real time界面，预期，可以显示电压相角和各个通路的电流相角，实际：上位机没有显示相角 | Medium | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 上位机 | v1.01p01
A1320-499 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】校准完成后观察电压、电流的相角，预期：测量值稳定且符合预期；实际：上下波动，且会超出精度范围 | High | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | 硬件 | v1.01p01
A1320-498 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】mV 电表，CT配置为RCT时，预期： 可以测量到值，校准后精度符合预期，实际：RCT测量相关功能未实现 | High | CLOSED已关闭 | Lihong Wang | Lihong Wang | mcu | v1.01p01 | v1.01p03
A1320-497 | 【AcuRev1320 v1.01P01】【网络模块】HMI修改slaveID从247改为1，导致modbus RTU/TCP变为disable状态 预期：HMI修改slaveID不会影响其他配置 实际：HMI修改slaveID影响modbus RTU/TCP | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 网络模块 | v1.01p01
A1320-496 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】连接AcuRev1320电表到Acuview2上，链接状态为connected，设置ABC相电压均设置为120V，谐波含量百分比30%，谐波次数62，谐波相位180°，检查上位机和电表上测量电表谐波参数(百分比，谐波幅值，谐波角度)的值均为0 | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 谐波 | v1.01p01 | v1.01p05
A1320-495 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】 设置ABC相电压均设置为120V，谐波含量百分比15%， 谐波次数2，谐波相位210，检查上位机和电表上谐波角度不正确，理论上ABC三相电压在二次谐波中谐波角度均为210,且满足精度5% | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 谐波 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-494 | 【AcuRev1320 v1.01P01】【上位机】上位机上恢复网络默认配置，Ethernet Mode没有恢复默认配置 预期：Ethernet Mode没有恢复默认配置 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 上位机 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-493 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】【MV】设置ABC相电压均设置为120V，谐波含量百分比1%，谐波次数2，谐波相位30°，检查上位机和电表上测量电表谐波参数(百分比，谐波幅值，谐波角度)值均为0，预期：上位机和电表上测量电表谐波参数(百分比)满足精度±0.15% | High | CLOSED已关闭 | Jingru Liu | Jingru Liu | 谐波 | v1.01p01 | v1.01p04
A1320-492 | 【AcuRev1320 v1.01P01】【上位机】使用RTU和USB连接上位机，通过USB修改不同串口波特率和校验，RTU串口信息没有改变但是可以正常连接上位机 预期：RTU串口无法重连上位机 | Medium | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 上位机 | v1.01p01
A1320-491 | 【AcuRev1320 v1.01P01】【网络模块】HMI修改串口波特率和TCP端口号，重启电表，电表进入boot页面无法跳转 预期：重启电表正常工作 | Highest | CLOSED已关闭 | Renjie Jiao | Renjie Jiao | 网络模块 | v1.01p01 | v1.01p05