## test_case_rct
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔
AcuRev1320_case1 | 69 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.079 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case2 | 69 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case3 | 120 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case4 | 347 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case5 | 69 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case6 | 120 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case7 | 347 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case8 | 69 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case9 | 120 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case10 | 347 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case11 | 69 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case12 | 120 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case13 | 347 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case14 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case15 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case16 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case17 | 120 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case18 | 120 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case19 | 120 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case20 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case21 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case22 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case23 | 69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case24 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case25 | 347 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case26 | 69 | 69 | 69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case27 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case28 | 347 | 347 | 347 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case29 | 69 | 69 | 69 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case30 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case31 | 347 | 347 | 347 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case32 | 69 | 69 | 69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case33 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case34 | 347 | 347 | 347 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case35 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case36 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case37 | 347 | 347 | 347 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case38 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case39 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case40 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case41 | 69 | 69 | 69 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case42 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case43 | 347 | 347 | 347 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case44 | 69 | 69 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 180 | 120 | 0 | 180 | 120 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case45 | 120 | 120 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 180 | 120 | 300 | 120 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case46 | 347 | 347 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 180 | 120 | 216.87 | 36.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case47 | 69 | 69 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 180 | 120 | 0 | 180 | 120 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case48 | 120 | 120 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 180 | 120 | 300 | 120 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case49 | 347 | 347 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 180 | 120 | 216.87 | 36.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case50 | 69 | 69 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 180 | 120 | 0 | 180 | 120 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case51 | 120 | 120 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 180 | 120 | 300 | 120 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case52 | 347 | 347 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 180 | 120 | 216.87 | 36.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case53 | 69 | 69 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 120 | 0 | 180 | 120 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case54 | 120 | 120 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 120 | 300 | 120 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case55 | 347 | 347 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 180 | 120 | 216.87 | 36.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case56 | 69 | 69 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 120 | 0 | 180 | 120 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case57 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 120 | 300 | 120 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case58 | 347 | 347 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 180 | 120 | 216.87 | 36.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case59 | 69 | 69 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 120 | 0 | 180 | 120 | 0 | 1 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case60 | 120 | 120 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 120 | 300 | 120 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case61 | 347 | 347 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 120 | 216.87 | 36.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case62 | 69 | 69 | 69 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case63 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case64 | 347 | 347 | 347 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case65 | 69 | 69 | 69 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case66 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case67 | 347 | 347 | 347 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case68 | 69 | 69 | 69 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case69 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case70 | 347 | 347 | 347 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case71 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case72 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case73 | 347 | 347 | 347 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case74 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case75 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case76 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case77 | 69 | 69 | 69 | 6 | 0 | 6 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case78 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 6 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case79 | 347 | 347 | 347 | 6 | 0 | 6 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wN | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case80 | 69 | 69 | 69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case81 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case82 | 347 | 347 | 347 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case83 | 69 | 69 | 69 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case84 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case85 | 347 | 347 | 347 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case86 | 69 | 69 | 69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case87 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case88 | 347 | 347 | 347 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case89 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case90 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case91 | 347 | 347 | 347 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case92 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case93 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case94 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case95 | 69 | 69 | 69 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case96 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case97 | 347 | 347 | 347 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case98 | 69 | 69 | 69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case99 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case100 | 347 | 347 | 347 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case101 | 69 | 69 | 69 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case102 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case103 | 347 | 347 | 347 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case104 | 69 | 69 | 69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case105 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case106 | 347 | 347 | 347 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case107 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case108 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case109 | 347 | 347 | 347 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case110 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case111 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case112 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case113 | 69 | 69 | 69 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case114 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case115 | 347 | 347 | 347 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E3wD | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case116 | 69 | 0 | 69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case117 | 120 | 0 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case118 | 347 | 0 | 347 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case119 | 69 | 0 | 69 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case120 | 120 | 0 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case121 | 347 | 0 | 347 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case122 | 69 | 0 | 69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case123 | 120 | 0 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case124 | 347 | 0 | 347 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case125 | 69 | 0 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case126 | 120 | 0 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case127 | 347 | 0 | 347 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case128 | 69 | 0 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case129 | 120 | 0 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case130 | 347 | 0 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case131 | 69 | 0 | 69 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case132 | 120 | 0 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1
AcuRev1320_case133 | 347 | 0 | 347 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 2.5E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 1 | 0.1

## test_case_mV
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔
AcuRev1320_case1 | 69 | 69 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 50 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0 | 600 | 0.4

## test_case_mV-1e2w1p (hidden)
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔 | 备注
Acuvim2v3_case98 | 312.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case99 | 312.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case100 | 312.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case101 | 381.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case102 | 381.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case103 | 381.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case104 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 57 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case105 | 347 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 63 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%

## test_case_mA
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔
AcuRev1320_case1 | 69 | 69 | 69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case2 | 120 | 120 | 120 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case3 | 347 | 347 | 347 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case4 | 69 | 69 | 69 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case5 | 120 | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case6 | 347 | 347 | 347 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case7 | 69 | 69 | 69 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case8 | 120 | 120 | 120 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case9 | 347 | 347 | 347 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0025 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case10 | 69 | 69 | 69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case11 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case12 | 347 | 347 | 347 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case13 | 69 | 69 | 69 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case14 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case15 | 347 | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case16 | 69 | 69 | 69 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case17 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 20 | 0.1
AcuRev1320_case18 | 347 | 347 | 347 | 6 | 6 | 6 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 3E4wY | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0015 | 0 | 0 | 20 | 0.1

## test_case_mA-1e2w1p (hidden)
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔 | 备注
Acuvim2v3_case98 | 312.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case99 | 312.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case100 | 312.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case101 | 381.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case102 | 381.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP21, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case103 | 381.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 216.87 | 96.87 | 336.87 | 0 | -0.8 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP22, 偏差不超过 0.4%
Acuvim2v3_case104 | 347 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 57 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%
Acuvim2v3_case105 | 347 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120 | 0 | 1 | 1E2w1p | 63 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2% | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 相比TP20, 偏差不超过 0.2%

## test_data (hidden)
test_case | Phase_A_Voltage | Phase_B_Voltage | Phase_C_Voltage | Phase_A_Current | Phase_B_Current | Phase_C_Current | Va_angle | Vb_angle | Vc_angle | Ia_angle | Ib_angle | Ic_angle | 等待时间(h) | PF | 接线方式 | 频率（Hz） | voltage_accuracy | current_accuracy | phase_angle_accuracy | active_power_accuracy | reactive_power_accuracy | apparent_power_accuracy | 采样次数 | 采样间隔 | 备注
Acuvim2v3_case1 | 69 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case2 | 69 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case3 | 69 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case4 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case5 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case6 | 69 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case7 | 69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1
Acuvim2v3_case8 | 69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1E2w1p | 60 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0 | 3000 | 0.1