## Firmware升级
模块 | 子模块 | 用例编号 | 用例标题 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 级别 | 自动化 | 需自动化 （是/否） | 测试版本 | 测试结果 | 测试人员 | 备注 | 问题单来源 | 测试版本 | 测试结果
Firmware升级 | Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case1 | 铅封未封闭,上位机通过RTU方式，波特率设置为9600,升级正常。 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查电表的FW版本为Rev1 3、记录电表的日志；记录电表的测量数据值为value1(电压,电流,功率) 4、上传电表FW版本(版本号Rev2),升级波特率选择9600，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 6、升级完成后，检查电表的FW版本是否为Rev2 7、升级完成后，检查电表的日志是否丢失或改变；检查电表的测量数据是否仍然为value1(电压,电流,功率) | 5、升级过程无错误出现 6、电表的FW版本为Rev2 7、电表的日志未丢失，配置未改变；电表的测量数据未改变，仍然为value3(电压,电流,功率) | LV1 |  |  | v1.01p01 | Failed | 胡赞 | A1320-527： 【AcuRev-1320 v1.01p01】rtu正常升级方式，波特率9600，升级进度2%，上位机提示升级失败，预期: 升级成功。 |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case2 | 铅封未封闭,上位机通过RTU方式，波特率设置为19200,升级正常。注意:间测量数据/日志不会改变, 新版本以继续工作 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查电表的FW版本为Rev1 3、记录电表的日志；记录电表的测量数据值为value1(电压,电流,功率) 4、上传电表FW版本(版本号Rev2),升级波特率选择19200，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 6、升级完成后，检查电表的FW版本是否为Rev2 7、升级完成后，检查电表的日志是否丢失或改变；检查电表的测量数据是否仍然为value1(电压,电流,功率) | 5、升级过程无错误出现 6、电表的FW版本为Rev2 7、电表的日志未丢失，配置未改变；电表的测量数据未改变，仍然为value4(电压,电流,功率) | LV0 |  |  | v1.01p01 | Failed | 胡赞 | A1320-527： 【AcuRev-1320 v1.01p01】rtu正常升级方式，波特率9600，升级进度2%，上位机提示升级失败，预期: 升级成功。 A1320-501： 升级时显示boot mode，预期应该是update mode |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case3 | 铅封未封闭,上位机通过RTU方式，波特率设置为38400,升级正常。 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查电表的FW版本为Rev1 3、记录电表的日志；记录电表的测量数据值为value1(电压,电流,功率) 4、上传电表FW版本(版本号Rev2),升级波特率选择38400，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 6、升级完成后，检查电表的FW版本是否为Rev2 7、升级完成后，检查电表的日志是否丢失或改变；检查电表的测量数据是否仍然为value1(电压,电流,功率) | 5、升级过程无错误出现 6、电表的FW版本为Rev2 7、电表的日志未丢失，配置未改变；电表的测量数据未改变，仍然为value5(电压,电流,功率) | LV1 |  |  | v1.01p01 | Passed | 胡赞 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case4 | 铅封未封闭,上位机通过RTU方式，波特率设置为57600,升级正常。 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查电表的FW版本为Rev1 3、记录电表的日志；记录电表的测量数据值为value1(电压,电流,功率) 4、上传电表FW版本(版本号Rev2),升级波特率选择57600，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 6、升级完成后，检查电表的FW版本是否为Rev2 7、升级完成后，检查电表的日志是否丢失或改变；检查电表的测量数据是否仍然为value1(电压,电流,功率) | 5、升级过程无错误出现 6、电表的FW版本为Rev2 7、电表的日志未丢失，配置未改变；电表的测量数据未改变，仍然为value6(电压,电流,功率) | LV2 |  |  | v1.01p01 | Passed | 胡赞 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case4_01 | 升级过程中断开连接，待通讯正常后能继续升级 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1.表计正常升级，待表计升级到40%时 2.关闭上位机 3.继续打开上位机点击升级（此时需要按键升级） | 2.上位机提示升级失败 3.能升级成功 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Passed | 胡赞 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case5 | 铅封未封闭,上位机通过RTU方式，波特率设置为115200,升级正常。 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查电表的FW版本为Rev1 3、记录电表的日志；记录电表的测量数据值为value1(电压,电流,功率) 4、上传电表FW版本(版本号Rev2),升级波特率选择115200，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 6、升级完成后，检查电表的FW版本是否为Rev2 7、升级完成后，检查电表的日志是否丢失或改变；检查电表的测量数据是否仍然为value1(电压,电流,功率) | 5、升级过程无错误出现 6、电表的FW版本为Rev2 7、电表的日志未丢失，配置未改变；电表的测量数据未改变，仍然为value8(电压,电流,功率) | LV2 |  |  | v1.01p01 | Passed | 胡赞 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case6 | 铅封未封闭,上位机通过TCP方式,升级正常。 注意:间测量数据/日志不会改变, 新版本以继续工作 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过TCP方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查电表的FW版本为Rev1 3、记录电表的日志；记录电表的测量数据值为value1(电压,电流,功率) 4、上传电表FW版本(版本号Rev2)，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 6、升级完成后，检查电表的FW版本是否为Rev2 7、升级完成后，检查电表的日志是否丢失或改变；检查电表的测量数据是否仍然为value1(电压,电流,功率) | 5、升级过程无错误出现 6、电表的FW版本为Rev2 7、电表的日志未丢失，配置未改变；电表的测量数据未改变，仍然为value8(电压,电流,功率) | LV0 |  |  | v1.01p01 | Passed | 胡赞 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case7 | 电表直连电脑升级，上位机通过TCP方式， 升级成功（静态升级） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、电表通过网线直接连接电脑，配置电脑与电表同一网段 2、上位机通过TCP方式进行升级 | 2、升级成功，升级过程无错误出现 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Passed | 胡赞 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case8 | 电表链接路由器升级，上位机通过TCP方式， 升级成功（动态升级） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、电表通过网线连接路由器，电脑也通过网线连接路由器 2、上位机通过TCP方式进行升级 | 2、升级成功，升级过程无错误出现 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Failed | 刘丛松 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表TCP方式连接， 升级失败，预期：升级成功 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case9 | 电表Wifi链接升级，上位机通过TCP方式， 升级成功（动态升级） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、电表通过网线连接路由器，电脑通过WIFI连接路由器 2、上位机通过TCP方式进行升级 | 2、升级成功，升级过程无错误出现 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Failed | 刘丛松 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表TCP方式连接， 升级失败，预期：升级成功 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case9_1 | 电表连接如公网，上位机通过TCP方式连接后，升级成功（动态升级） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、电表通过网线连接公网，电脑通过网线连接公网 2、上位机通过TCP方式进行升级 | 2、升级成功，升级过程无错误出现 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Failed | 刘丛松 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表TCP方式连接， 升级失败，预期：升级成功 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case9_2 | 电表连接如公网，上位机通过TCP方式连接后，升级成功（静态升级） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、电表通过网线连接公网，电脑通过网线连接公网 2、打开电表、电脑dhcp,待分配到ip后，关闭电表dhcp 3、上位机通过TCP方式进行升级 | 3、升级成功，升级过程无错误出现 | LV3 |  |  | v1.01p01 | Failed | 刘丛松 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表TCP方式连接， 升级失败，预期：升级成功 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case10 | 升级时需要铅封打开，只能使用Accuenergy发布的文件，固件文件加密并签名。 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过上位机升级时选择Accuenergy发布的文件（测试时开发提供的正式转测版本） 2、查看文件是否正常加载、解析 3、本地创建一个.MFEA文件，未使用Accuenergy固件文件加密并签名 4、升级时选择步骤3中文件，查看文件是否正常加载、解析 | 2、上位机升级界面正确加载、解析Accuenergy发布的文件，页面能正确显示 Model：AcuRev1320 Hardware：V1.0.0 ——展示实际版本信息 Firmware：V1.01 ——展示实际版本信息 4、上位机升级界面升级文件解析失败，提示用户“固件文件无效” | LV3 |  |  | v1.01p01 | Passed | 胡赞 |  |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case11 | 铅封未封闭,上位机通过RTU方式按键升级（强制升级9600） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表 2、AcuRev1320电表上电后立即按OK键 2.1 波特率选择9600 3、检查电表是否进入boot模式 4、上位机升级界面, 选择 "Is the device running?" ："NO”, “Button pressed in boot?" ： "YES"，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 | 3、电表进入boot模式 5、升级成功，升级过程无错误出现 | LV1 |  |  | v1.01p01 | Failed | 胡赞 | 115200强制RTU山升级耗时10mins A1320-528： rtu强制升级方式，波特率9600，升级进度2%，上位机提示升级失败，预期: 升级成功。 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case11_1 | 铅封未封闭,上位机通过RTU方式按键升级（强制升级19200） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表 2、AcuRev1320电表上电后立即按OK键 2.1 波特率选择19200 3、检查电表是否进入boot模式 4、上位机升级界面, 选择 "Is the device running?" ："NO”, “Button pressed in boot?" ： "YES"，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 | 3、电表进入boot模式 5、升级成功，升级过程无错误出现 | LV2 | v1.01p01 | Failed | v1.01p01 | Passed | 胡赞 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case11_2 | 铅封未封闭,上位机通过RTU方式按键升级（强制升级38400） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表 2、AcuRev1320电表上电后立即按OK键 2.1 波特率选择38400 3、检查电表是否进入boot模式 4、上位机升级界面, 选择 "Is the device running?" ："NO”, “Button pressed in boot?" ： "YES"，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 | 3、电表进入boot模式 5、升级成功，升级过程无错误出现 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Failed | 胡赞 | A1320-528： rtu强制升级方式，波特率9600&38400，升级进度2%，上位机提示升级失败，预期: 升级成功。 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case11_3 | 铅封未封闭,上位机通过RTU方式按键升级（强制升级57600） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表 2、AcuRev1320电表上电后立即按OK键 2.1 波特率选择57600 3、检查电表是否进入boot模式 4、上位机升级界面, 选择 "Is the device running?" ："NO”, “Button pressed in boot?" ： "YES"，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 | 3、电表进入boot模式 5、升级成功，升级过程无错误出现 | LV2 | v1.01p01 |  | v1.01p01 | Passed | 胡赞 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case11_4 | 铅封未封闭,上位机通过RTU方式按键升级（强制升级115200） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表 2、AcuRev1320电表上电后立即按OK键 2.1 波特率选择115200 3、检查电表是否进入boot模式 4、上位机升级界面, 选择 "Is the device running?" ："NO”, “Button pressed in boot?" ： "YES"，开始升级，并等待升级完成。 5、观测升级过程是否有错误出现 | 3、电表进入boot模式 5、升级成功，升级过程无错误出现 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Passed | 胡赞 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case11_5 | 全新电表，烧写boot，升级完APP后，电表中basic setting数据无非法值。 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、全新AcuRev1320电表(从未烧写过boot， 未升级过APP程序) 4、铅封未封闭 | 1、烧写boot 程序 2、升级APP应用程序 3、检查basic setting的配置是否存在非法值。 备注: basicsetting 配置参考modbus地址表。 | 3、basic setting的配置不存在非法值。 | LV3 |  |  | v1.01p01 | Failed | 胡赞 | A1320-542：【AcuRev-1320 v1.01p01】全新电表，烧写boot，升级完APP后， 发现slaveID为0， 预期: slaveID为默认值1 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case11_01 | 铅封未封闭， 上位机通过TCP方式按键升级，电表与电脑直连（强制升级） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 5、 电脑与电表通过网线直连，IP在同网段 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表 2、AcuRev1320电表上电后立即按OK键 3、检查电表是否进入boot模式 4、 上位机升级界面，打开Scan Mode，窗口右下角点击Add IP，输入电表的IP、Port Number、Slave ID 5、 选择预期升级的版本文件，勾选IP，点击Connect 6、升级界面, 选择 "Is the device running?" ："NO”, “Button pressed in boot?" ： "YES"，开始升级，并等待升级完成。 7、观测升级过程是否有错误出现 | 3、电表进入boot模式 7、升级成功，升级过程无错误出现 | LV1 |  |  | v1.01p01 | Passed | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case11_02 | 铅封未封闭， 上位机通过TCP方式按键升级，电表与电脑接入公网（强制升级） | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 5、 电脑与电表接入公网，均配置未DHCP模式 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表 2、1320电表上电后立即按OK键 3、检查电表是否进入boot模式 4、 上位机升级界面，打开Scan Mode，窗口右下角点击Add IP，输入电表的IP、Port Number、Slave ID 5、 选择预期升级的版本文件，勾选IP，点击Connect 6、升级界面, 选择 "Is the device running?" ："NO”, “Button pressed in boot?" ： "YES"，开始升级，并等待升级完成。 7、观测升级过程是否有错误出现 | 3、电表进入boot模式 7、升级成功，升级过程无错误出现 | LV1 |  |  | v1.01p01 | Failed | 刘丛松 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表TCP方式连接， 升级失败，预期：升级成功 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Stable_AcuRev1320_023_01_case12 | 铅封未封闭, 上位机通过RTU方式，压力升级15次 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过RTU方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机Firmeare Update界面选择升级文件，进行升级 3、连续升级压测10次 | 2、升级成功，升级过程无错误出现 3、每次均能升级成功 | LV3 |  |  | v1.01p01 | Unavailable | 刘丛松 | 长时间压力测试未执行 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Stable_AcuRev1320_023_01_case13 | 铅封未封闭, 上位机通过TCP方式，压力升级15次 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过TCP方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机Firmeare Update界面选择升级文件，进行升级 3、连续升级压测10次 | 2、升级成功，升级过程无错误出现 3、每次均能升级成功 | LV3 |  |  | v1.01p01 | Unavailable | 刘丛松 | 长时间压力测试未执行 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case14 | 铅封未封闭,上位机通过TCP方式升级，升级期间，Windows上cmd窗口持续ping电表IP地址，升级正常。 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过TCP方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机Firmeare Update界面选择升级文件，进行升级 3、升级期间，Windows上cmd窗口持续ping电表IP地址 | 3、升级成功，升级过程无错误出现 | LV4 |  |  | v1.01p01 | Failed | 刘丛松 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表TCP方式连接， 升级失败，预期：升级成功 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case15 | 上位机升级界面显示准确，设备信息栏中IP、Model、 Hardware、 Firmware等信息显示正确 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过TCP方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、检查上位机Firmeare Update界面显示 | 2、设备信息栏中IP、Model、 Hardware、 Firmware等信息显示正确 IP：显示正确、完整、无遮挡 Model：AcuRev1320 Hardware：V 1.01 Firmware：V 1.01 注：这里版本信息为样例格式，具体以测试版本为准；Model未确定，后期更新 | LV3 |  |  | v1.01p01 | Passed | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case16 | 上位机升级后，接入源，查看电压、电流、角度精度 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、通过TCP或RTU方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机Firmeare Update界面选择升级文件，进行升级 3、接入源，输入电压、电流和角度，查看电压、电流和角度是否符合精度要求 | 2、升级成功 3、电压、电流和角度符合精度要求 | LV3 |  |  | v1.01p01 | Passed | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case17 | 先升级boot，后升级app，接入源，查看电压电流精度 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、先升级boot版本 2、再升级app版本 3、接入源，输入电压、电流和角度，查看电压、电流和角度是否符合精度要求 | 1、2、升级成功 3、电压、电流和角度符合精度要求 | LV3 |  |  | v1.01p01 | Passed | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case18 | 修改slave id后进行TCP升级 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、修改slave id为2，TCP port为502，TCP连接到上位机 2、进行TCP升级 | 2、TCP升级成功 | LV3 |  |  | v1.01p01 | Failed | 刘丛松 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表TCP方式连接， 升级失败，预期：升级成功 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_01_case19 | 修改TCPport后进行TCP升级 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、slave id为1，修改TCP port为508，TCP连接到上位机 2、进行TCP升级 | 2、TCP升级成功 | LV3 |  |  | v1.01p01 | Failed | 刘丛松 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表TCP方式连接， 升级失败，预期：升级成功 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_02_case1 | 铅封封闭，上位机通过RTU方式, 升级固件失败 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封封闭 | 1、铅封封闭，通过RTU方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机Firmeare Update界面选择升级文件，进行升级 | 2、升级失败。上位机提示用户设备处于铅封状态 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Passed | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_02_case2 | 铅封封闭，上位机通过TCP方式, 升级固件失败 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封封闭 | 1、铅封封闭，通过TCP方式连接AcuRev-1320电表到Acuview2上，链接状态为connected 2、上位机Firmeare Update界面选择升级文件，进行升级 | 2、升级失败。上位机提示用户设备处于铅封状态 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Passed | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_02_case2_01 | 铅封sealed，无法升级，此时unsealed后，升级界面能否继续升级 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封封闭 | 1、铅封sealed，上位机进入升级界面 2、手动修改铅封状态为unsealed，此时升级界面是否可以继续升级 | 1、此时无法进行升级 2、可以继续升级 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Passed | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_02_case3 | 使用STM32 烧写boot程序的工具反复连接单板，单板稳定运行不会重启 | 1、AcuRev1320电表 | 1、 使用STM32 工具连接电表 2、 在工具中点击Connect 3、 在工具中点击DisConnect 4、 在工具中点击Connect | 2、连接成功，电表不会重启 4、 断连均成功，电表重启 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Unavailable | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_02_case4 | 使用STM32 烧写boot程序成功 | 1、AcuRev1320电表 | 1、 使用STM32 工具连接电表 2、 在工具中点击Connect 3、 烧写 AcuRev1320-boot-CM7.hex 程序 4、 烧写 AcuRev1320-boot-CM4.hex 程序 5、 重启电表，检查boot Version 版本 | 2、连接成功 3-4、 烧写成功 5、 boot Version 版本为烧写的最新版本 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Passed | 胡赞 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_02_case4_01 | boot界面信息查看 | 1、AcuRev1320电表 | 1、电表进入boot模式，查看HMI上界面信息显示是否正确 | 1、信息显示正确，如model显示为AcuRev1320，以及版本号 | LV1 |  |  | v1.01p01 | Passed | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_02_case5 | TCP进行通信时，进行RTU升级 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、RTU连接到上位机 2、NetAssist工具建立TCP连接，并进行通信 3、使用RTU进行升级，查看是否升级成功 | 3、RTU升级成功 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Passed | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_02_case6 | RTU进行通信时，进行TCP升级 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、TCP连接到上位机 2、使用sscon工具连接RTU端口，扩展中编辑命令01 01 00 20 00 01，延时发送时间设置为10ms，勾选循环发送 3、此时进行TCP升级，点击connect后，立马修改延时发送时间为1ms，查看升级是否成功 | 2、RTU通信成功 3、TCP升级成功 | LV2 |  |  | v1.01p01 | Failed | 刘丛松 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表TCP方式连接， 升级失败，预期：升级成功 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_02_case7 | TCP升级过程中，新打开一个上位机，tcp连接正在升级的电表 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、TCP连接到上位机 2、开始升级 3、 新打开一个上位机，tcp连接电表 | 3、连接失败，升级过程不受影响可以成功 | LV3 |  |  | v1.01p01 | Failed | 刘丛松 | 【AcuRev-1320 v1.01p01】电表TCP方式连接， 升级失败，预期：升级成功 |  | v1.01p03 | Failed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_02_case7_1 | 升级前后，查看电表各个寄存器数据不会发生变化 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、电表上电，升级前保存电表上位机各个reading界面的数据，包括setting界面的设备信息 2、电表升级 3、升级结束后，在上位机上比对升级前后数据（步骤1中提到的数据） | 3、升级不会该表各个寄存器中数据，升级前后数据一致 备注：（需量、datalog数据在配置间隔较小时，可能存在数据上有偏差，注意识别） | LV1 |  |  | v1.01p01 | Passed | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Passed
| Firmware升级 | Function_AcuRev1320_023_02_case7_2 | 升级前后，查看电表setting界面各个数据不会发生变化 | 1、Acuview2上位机 2、网线/RTU串口线 3、AcuRev1320电表 4、铅封未封闭 | 1、电表上电，升级前截图保存setting界面各数据 2、电表升级 3、升级结束后，在上位机上比对升级前后setting界面各个数据 | 3、升级不会影响电表原有参数的配置，升级前后，电表各个参数配置不变 | LV1 |  |  | v1.01p01 | Passed | 刘丛松 |  |  | v1.01p03 | Passed