AcuDC-320

产品需求规格说明书V1.05

| Version | 作者 | 审核 | 状态 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.01 | Shaohang Cui |  | 发布 | 2025-09-14 | 初版 |
| v1.02 | Shaohang Cui |  | 发布 | 2025-09-15 | 更新 - 与remote display连接方式为RS485。 - Ethernet接口个数改为一个 - RS485接口个数改为两个 - Remote display不带按键 |
| v1.03 | Shaohang Cui |  | 发布 | 2025-09-26 | 更新 - 产品型号更新为AcuDC-320 - 更正精度要求：电流最低可接受Class 1，只要能量满足Class 1即可。 - 更正通信接口：删除以太网口和Modbus TCP - 更正HMI:表本体不带显示和按键 - 更正3.6节交易与交易日志，其中如双通道的描述，是从AcuDC-260 SRS复制过来时没有更正的。 |
| V1.04 | Fengyongqiang |  | 发布 | 2025-10-16 | 补充：面板脉冲灯，RJ45 线定义，运行灯，保留表体温度传感器，面板上电时表体未上电的措施和显示方法等内容。 文档为修改订模式，可查看修订记录 |
| V1.05 | FengYongQiang |  | 发布 | 2025-10-27 | 去掉分立显示模块的能量脉冲灯的相关描述 |
| V1.06 | Shaohang Cui |  | 发布 | 2026-04-14 | 更新了产品型号 |

Table of Contents

1引言	6

1.1	目的	6

1.2	范围	6

1.3	产品定位与生命周期	6

1.4	用户特征	6

1.5	定义，简称，及缩写	7

1.6	参考文档	7

2整体描述	10

2.1	外部接口	10

2.1.1	供电	10

2.1.2 电压输入	10

2.1.3 电流输入	10

2.1.4 LED	10

2.1.5 RS485和调试串口	11

2.1.6 SWD端口	11

2.1.7 铅封开关	11

2.1.8 HMI	11

2.1.9温度传感	11

2.2 产品功能概述	11

2.3 限制条件	12

2.4 假设和依赖	12

2.5 订购信息	12

3 产品功能	14

3.1 直流电参数测量	14

3.1.1 均方根电压测量	15

3.1.2 均方根电流测量	15

3.1.3 功率测量	15

3.1.4 能量和电荷测量	15

3.1.5 纹波因数	16

3.1.6 电缆损失补偿	16

3.3 最大/最小测量	16

3.4 系统模式和数据完整性	17

3.4.1 系统模式	17

3.4.2 数据完整性	17

3.4.3 系统状态	18

3.5 法定计量事件日志Echilog	18

3.6 交易和交易日志	19

3.6.1 配置	19

3.6.2 交易 (Transaction)	20

3.6.3 交易日志	21

3.6.4 OCMF 日志读取	22

3.7 计时功能	25

3.7.1 实时时钟和时间保持	25

3.7.2 设备时间配置	26

3.7.3 运行时间	26

3.8 通讯协议	26

3.8.2 通过RS485通信	26

3.9 固件更新	27

3.9.1 固件更新范围	28

3.9.2 固件更新方法	28

3.9.3 固件更新限制	28

3.10校准	28

4 分立显示模块	29

4.1 硬件	29

4.3.1 启动	30

4.3.2 Idle	30

4.2.3 Charging充电中	30

6 机械规格	32

6.1 尺寸	32

6.2 机械要求	33

6.2.1 振动	33

6.2.2 冲击	33

6.3 防护等级要求	33

6.4 外壳标记	34

6.4.1 丝印内容	34

6.4.2 标签内容	34

7 电气规格	35

7.1 电源	35

7.2 电压输入	35

7.3 电流输入	35

8 EMC与可靠性要求	36

8.1 抗扰度	36

8.2 发射	36

9 安规要求	37

10 环境要求	38

11 可制造性要求	39

12 板级测试要求	40

13 工具软件	41

13.1 测试台	41

13.1.1 校准	41

13.1.2 工厂配置	41

13.1.3 工厂验证	41

13.2 上位机软件	41

1引言

  - 目的

此PRD定义了AcuDC-320电表的要求和规格，详细到足以完成整个设计。此PRS针对不同的人员和不同的目的：市场、设计工程师、测试和生产。

  - 范围

- ccccccc

  - 产品定位与生命周期

AcuDC-320 是全新产品，将作为未来直流大电流快充充电桩应用的主推产品。

  - 用户特征

定义目标用户的角色、使用方式、典型应用场景。

- Production stage工厂制造技术员

  - 工厂配置、校准和验证

- Installation stage安装技术员

  - 安装、配置、验证和铅封

- Operation stage 电动车充电站

  - 读取测量值、启动/停止交易、读取日志

  - 定义，简称，及缩写

N/A

  - 参考文档

列出与本产品相关的标准、协议、设计规范、历史文档/参考产品版本等文档

| 标准ID | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ANSI C12.32-2021 | American National Standard for Electricity Meters for the Measurement of DC Energy | 参考 |
| EN 50470-1: 2006 | Electricity metering equipment (a.c.) — Part 1: General requirements, tests and test conditions — Metering equipment (class indexes A, B and C) | 必须通过，基于直流表调整 |
| EN 50470-3: 2006 | Electricity metering equipment (a.c.) — Part 3: Particular requirements — Static meters for active energy (class indexes A, B and C) | 必须通过，基于直流表调整 |
| EN 50470-4 | Electricity metering equipment. Part 4: Particular requirements - Static meters for DC active energy (class indexes A, B, C) | 必须通过 |
| GB T 17215.211-2021 | 电测量设备(交流) 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备 | 参考。以IEC 62052-11为准。 |
| GB T 17215.321-2021 | 电测量设备(交流) 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表(A级、B级、C级、D级和E级) | 参考以IEC 62052-21为准。 |
| IEC 60068-2-1: 2007 | Environmental testing – Part 2-1: Tests – Test A: Cold | 参考 |
| IEC 60068-2-2: 2007 | Environmental testing – Part 2-2: Tests – Test B: Dry heat | 参考 |
| IEC 61000-4-2:2008 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test | 参考 |
| IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007 +A2:2010 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test | 参考 |
| IEC 61000-4-4:2012 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test | 参考 |
| IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test | 参考 |
| IEC 61000-4-6:2013 | ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) - PART 4-6: TESTING AND MEASUREMENT TECHNIQUES - IMMUNITY TO CONDUCTED DISTURBANCES, INDUCED BY RADIO-FREQUENCY FIELDS | 参考 |
| IEC 61000-4-8:2009 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test | 参考 |
| IEC 61000-4-11: 2004+AMD1:2017 CSV | ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests | 参考 |
| IEC 61000-4-19: 2014 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-19: Testing and measurement techniques – Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signalling in the frequency range 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports | 参考 |
| IEC 61000-4-20: 2022 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-20: Testing and measurement techniques – Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides | 参考 |
| IEC 61131-2:2017 | Industrial-process measurement and control – Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests | 参考 |
| IEC 61326-1:2012 | Electrical Equipment For Measurement, Control And Laboratory Use - EMC Requirements - Part 1: General Requirements | 参考 |
| IEC 61557-12:2018 | Electrical Safety In Low Voltage Distribution Systems Up To 1 000 V A.C. And 1 500 V D.C. - Equipment For Testing, Measuring Or Monitoring Of Protective Measures - Part 12: Performance Measuring And Monitoring Devices (PMD) | 参考 |
| IEC 62052-11:2020 | Electricity metering equipment – General requirements, tests and test conditions – Part 11: Metering equipment | 必须通过 |
| IEC 62052-31:2015 | Electricity metering equipment (AC) – General requirements, tests and test conditions – Part 31: Product safety requirements and tests | 必须通过 |
| IEC 62053-41:2021 | Electricity metering equipment – Particular requirements – Part 41: Static meters for DC energy (classes 0,5 and 1) | 必须通过 |
| UL 61010-1:2018 | Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use - Part 1: General Requirements | 必须通过 |
| UL 61010-2-030:2018 | Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use - Part 2-030: Particular Requirements for Equipment Having Testing or Measuring Circuits | 必须通过 |
| Open Charge Metering Format Revision: 1.2 | OCMF-Open-Charge-Metering-Format/OCMF-en.md at master · SAFE-eV/OCMF-Open-Charge-Metering-Format · GitHub | 必须通过 |
| PTB-A 20.1 | Electricity Meters and Their Auxiliary Devices | 必须通过 |
| PTB-A 50.7 | Requirements for electronic and software-controlled measuring devices and additional equipment for electricity, gas, water and heat | 必须通过 |
| PTB REA 6-A | Rules and findings of the rule determination committee according to § 46 of the Measurement and Calibration Act for Measuring devices and additional devices in the application area of e-mobility | 必须通过 |
| VDE-AR-E 2418-3-100 | Electric mobility – Measuring systems for charging stations | 参考 |
| WELMEC 7.2 - Software investigation Version 2023 |  | 必须通过 |

2整体描述

  - 外部接口

- 导轨安装

- 直流电源

- 1个电压输入

- 1个电流输入

- 1个LED用于电表运行指示（表体），面板只有LCD

- 2个RS485端口（一个通讯用，一个显示用）和1个调试串口

- 1个SWD端口

- 1个铅封开关

2.1.1	供电

9-36Vdc

2.1.2 电压输入

AcuDC-320电表上的1个直流电压输入

- 精度：首选0.1%，可接受0.2%

- 直接连接

- 输入范围0-1800V （裕量）

- 额定电压从60V到1500V

2.1.3 电流输入

- 电流精度：首选0.2%，可接受0.5%甚至1% （需要保证能量精度等级）

- 能量精度等级0.5首选，等级1可接受

- 直接连接1500A，来自shunt/电流互感器（霍尔或磁通门）

2.1.4 LED

2 个LED

- 1 个LED用于指示电表运行

- 运行灯绿色，1秒闪烁一次，放置在表体。分立显示无LED。

2.1.5 RS485和调试串口

RS485端口用于通过MODBUS/RTU与PLC或PC通信。

电表上将有1个RS485端口用于通信。（首选5mm端子）

此外提供一个串口用于调试输出。

第二个RS485端口 + 供电（可采用RJ45、RJ12或其他接口），用于外部显示模块连接。该接口需要能被铅封。

端口作为内部自定义，包括485 A、B、S，给面板供电的+ -电源 ，要做物理铅封。

2.1.6 SWD端口

一个SWD端口用于工厂生产期间的编程。

2.1.7 铅封开关

一个开关，用于铅封状态的GPIO端口。设立在仪表本体上

2.1.8 HMI

AcuDC-320表本地不带显示和按键。

外部显示模块由AcuDC-320供电，与AcuDC-320之间通过Modbus RTU通信。AcuDC-320与外部显示模块相连的端口应可以被铅封，满足MID对分立式显示模块要求

外部显示模块不带按键。

面板定期或者按通讯帧机制检查连接状态，如果连接失败显示““表体连接断开””

2.1.9温度传感

仪表本体设计预留温度传感器，考虑测量精度的温度补偿。需要读取和显示。精度不低于正负1度。(参考DC301)

2.2 产品功能概述

- 直流电参数测量（第3.1节）

  - 电压

  - 电流

  - 功率

  - 能量

  - 电荷（安时）

  - 波动比率（纹波）

  - 电缆损耗补偿

- 最大/最小值（第3.3节）

- 系统模式和数据完整性（第3.4节）

- 法定计量事件日志Echilog （第3.5节）

- 交易和交易日志Transaction Log （第3.6节）

- 定时（第3.7节）

- 通信（第3.8节）

- 固件更新（第3.9节）

- 校准（第3.10节）

- 人机界面（第4节）

2.3 限制条件

- 关键组件（MCU、ADC、内存等）应从国际制造商采购，不得使用中国产品。

- 总BOM成本 <= 45美元。（不含shunt）

2.4 假设和依赖

- 复用AcuDC-300 设计

2.5 订购信息

型号字符串格式如AcuDC-321-1500V-1500A-P2

- 功能

  - 目前我们仅支持321

- 电压输入

  - 目前我们仅支持1500V

- 电流输入

  - 1500 A

- 电源

  - 目前我们仅支持P2: 9-36Vdc

- 显示

  - 带显示模块: RDU

  - 不带显示模块: 空

因此目前共有两种选型

- AcuDC-321-1500V-1500A-P2-RDU

- AcuDC-321-1500V-1500A-P2

认证：

- UL认证两个型号

- MID只认证AcuDC-321-1500V-1500A-P2-RDU ，因为MID必须有显示。

序列号格式如MDBYYMMabcde，其中

- MDB为AcuDC-320的前缀

- YY为生产年份，例如55 （生产习惯+30）

- MM为生产月份，例如从01到12

- abcde为生产索引，例如从00001到99999

考虑外部显示模块可被独立选购，其型号字符串格式为：AcuDC-RDU

序列号格式为 MFHYYMMabcde，其中

- MFH为AcuDC-RDU的前缀

- YY为生产年份，例如55 （生产习惯+30）

- MM为生产月份，例如从01到12

- abcde为生产索引，例如从00001到99999

3 产品功能

根据WELMEC指南7.2，AcuDC-320支持：

- 基本配置：“P”，使用嵌入式软件的专用设备测量仪器

- 适用的IT配置

  - 测量数据存储（L）

  - 测量数据传输（T）

- 仪器特定要求：有功电能表

- 适用风险等级：风险等级C

3.1 直流电参数测量

总结

| 参数 | 精度等级 | 标准 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltage RMS 电压均方根 | 首选0.1级，可接受0.2级 | IEC 61557-12 | 1个电压输入 支持cable loss compensation |
| Current RMS 电流均方根 | 首选0.2级，可接受1级 | IEC 61557-12 | 1个电流输入 |
| Power 功率 | 首选0.5级，可接受1级 | IEC 61557-12 | 1个功率 |
| Energy 电能 | 首选0.5级，可接受1级 | IEC 62052-41 EN 50470-4 | 双向测量 - 进线 - 出线 - 净值 - 总值 |
| Charge 电荷 | 类似电能精度 | N/A | 双向测量 - 进线 - 出线 - 净值 - 总值 |
| Ripple factor 纹波系数 | N/A | N/A | 对每个电压和电流做计算 |

对电压，电流，功率，纹波系数提供20ms和100ms更新参数，都提供。

3.1.1 均方根电压测量

AcuDC-320测量电压输入的均方根值。IEC 61557-12 级别0.1首选，级别0.2可接受。

带宽：直流至100Hz。

考虑线缆损失补偿，我们提供三个参数：voltage, voltage_measurement, voltage_compensated

当线缆损失补偿关闭时，不计算voltage_compensated ， voltage = voltage_measurement;

当线缆损失补偿打开时，计算voltage_compensated ，voltage = voltage_compensated

在功率、能量计算时，总是使用voltage

3.1.2 均方根电流测量

AcuDC-320测量电流的均方根值。IEC 61557-12 级别0.2首选，级别1可接受。

带宽：直流至100Hz。

3.1.3 功率测量

AcuDC-320测量功率。IEC 61557-12 级别0.5首选，级别1可接受。

3.1.4 能量和电荷测量

AcuDC-320测量：

- 进线/出线/净/总能量

- 进线/出线/净/总电荷（安时）

准确度符合EN50470-4 级别0.5（首选）或级别1（必须）。

AcuDC-320在非易失性内存中累积并保留所有能量/电荷测量数据，以防止断电时数据丢失。

如果铅封打开（工厂模式），AcuDC-320允许用户重置/修改能量/电荷测量数据。如果铅封关闭，AcuDC-320不允许用户重置/修改能量/电荷测量数据。

3.1.5 纹波因数

AcuDC-320测量每个电压/电流输入的纹波因数。

3.1.6 电缆损失补偿

AcuDC-320支持电缆损失补偿。

充电电缆的电阻会引起电压降，导致能量损失。AcuDC-320可以补偿这些损失，只测量实际提供给汽车的能量。

配置：

- 启用/禁用

- 电缆电阻（欧姆），精度0.0001 欧姆 （即0.1毫欧姆）

启用后，电压/功率/能量/安时的测量将考虑电缆损失补偿。

3.3 最大/最小测量

AcuDC-320测量以下所有参数的最大/最小值：

- 电压

- 进线电流

- 出线电流

- 进线功率

- 出线功率

- 电压纹波因数

- 电流纹波因数

AcuDC-320更新并保存所有最大/最小读数及其时间戳（年/月/日/时/分/秒/毫秒）在非易失性内存中，以防止断电时数据丢失。

无论铅封是否封闭，AcuDC-320允许用户重置最大/最小测量。

3.4 系统模式和数据完整性

3.4.1 系统模式

考虑以下3种模式（权限从高到低，高权限有低权限全部写功能）

- 工厂模式production mode： 铅封打开时，可进入所有修改

- 组装模式assembly mode：铅封关闭，发指令进入。

  - 可修改Cable Loss配置（enable和值）

  - 超时退出（如接受指令10秒后）

  - 不可修改能量，不可删除

- 正常模式normal mode:

  - 修改通信、显示、时间等

3.4.2 数据完整性

数据完整性是为了防止有意、无意、意外（EMC或硬件寿命）造成的数据完整性破坏

韧件校验

考虑目前韧件由boot和application两部分组成，两部分均应提供校验码(CRC32).

校验码应在生产或升级时计算并写入非易失存储（如铁电）。

韧件启动时，应计算韧件校验码并与之前写入的校验码比较。如果对比失败，应反应在系统状态上，并写事件记录。

生产信息校验

生产在写入生产信息时，应同时写入生产信息的校验码。

生产信息包括：型号，SN, 校准值、公私钥等。

韧件启动时，应计算生产信息校验码并与之前写入的校验码比较。如果对比失败，应反应在系统状态上，并写事件记录。

计量配置校验

在修改计量配置时，应同时计算并写入计量配置的校验码。

计量配置包括：使能cable loss, cable loss resistance

韧件启动时，应计算计量配置校验码并与之前写入的校验码比较。如果对比失败，应反应在系统状态上，并写事件记录。

电能值校验

电能值写入铁电时，应同时计算并写入计量配置的校验码。

韧件启动时，应计算电能值校验码。并与之前写入的校验码比较。如果对比失败，应反应在系统状态上，并写事件记录。

3.4.3 系统状态

应提供只读的Modbus寄存器，反应当前系统状态。

- 各校验结果

- 系统模式

- 铅封状态

- Transaction log满

- EchiLog满

- 是否可以开始充电（ready for charging）

- 是否在充电中（charging）

- 致命错误Fatal error (考虑该情况下电表不应继续工作，显示提示，及禁止启动充电交易)

  - 校验失败，存储满，其他内部错误如RTC失败，ADC失败，存储读写失败等

以上信息需要在系统状态页面展示。

3.5 法定计量事件日志Echilog

应提供法定计量事件日志记录以下信息

- 各个校验失败，及旧新值

- 系统模式变化，及旧新值

- 铅封状态变化，及旧新值

- Transaction log满

- Event Log满

- Cable Loss Enable配置变化，及旧新配置值

- Cable Loss Resistance配置变化，及旧新配置值

- Charge Point Identification Type配置变化，及旧新配置值

- Charge Point Identification配置变化，及旧新配置值

- 时间同步相差过大（大于300秒），及旧新时间值

- Fatal error

Echilog应包括timestamp和ID；事件日志应持续记录直到满（6000条）。

Echilog 应包括CRC.

Echilog传输应带signature

只有在工厂模式（铅封打开）时，AcuDC-320 才允许用户清除Echilog；若铅封处于关闭状态，AcuDC-320 则不允许用户清除Echilog。

3.6

3.6 交易和交易日志

AcuDC-320支持上位机/充电站通过通信协议通知开始/停止充电，并记录交易日志。

交易可以通过Modbus RTU触发

交易日志可以通过Modbus RTU访问

交易日志不可清除

3.6.1 配置

私钥/公钥对

支持出厂时（铅封开，工厂模式）由校验台配置通过Modbus RTU (0x6A)：私钥/公钥对

- 校验台为每台表单独生成

- ECDSA-secp256r1

- 签名方法ECDSA-secp256r1-SHA256

工厂模式下可以读写公私钥（(0x6A写)。其他模式下公钥可通过Modbus RTU读取；私钥不可读取。

充电桩识别配置

支持用户通过Modbus RTU读写.

| CT: Charge Point Identification Type | 0: EVSEID 1: CBIDC |
| --- | --- |
| CI: Charge Point Identification | 40 chars |

时区和DST配置

| Timezone shift | -1440 to 1440 (minutes) |
| --- | --- |

3.6.2 交易 (Transaction)

交易可由Modbus (RTU)触发开始和完成。

流程包括

- 时间同步

- 发送charging session data

- 发送开始充电命令，交易开始

- 交易执行中

- 充电完成后，交易完成

此外，需要考虑交易异常处理

时间同步

- AcuDC-320需要由充电桩定时做时间同步（通过时钟同步命令，至少每 24 小时一次，建议每 1 小时一次，或每次交易前一次）。收到同步命令后，同步meter的时间(和RTC时间）。

- AcuDC-320有时间同步标志

  - 当收到命令并校准成功，标志为1，如果校准不成功置0。时钟读写不成功置（时钟故障）0，

  - 如果收到的同步时间和同步前的meter时间差大于 300 秒，则记录到 echilog

  - 如果24小时未收到校时命令，置0.

  - 复位、上电为 0.

发送charging session data

充电桩在触发”交易开始”命令前，需要发送charging session data：

| IS | Boolean | Identification Status | True/false |
| --- | --- | --- | --- |
| IL | String | Identification Level | OCMF Table 11 |
| IF | Array of Strings | Identification Flags | OCMF Table 12,13,14,15,16 |
| IT | String | Identification Type | OCMF Table 17 |
| ID | String | Identification Data | OCMF Table 18 |
| TT | String | Tariff Text | 40 chars |

交易开始

AcuDC-320在接受到”交易开始“命令时，开始新交易。

当前交易未完成情况下，不应开启新交易 （返回报错）

Fatal Error情况下，不应开启新交易 （返回报错）

交易执行中

交易执行中，AcuDC-320应维护更新以下参数

- 当前充电开始时间：如2024-11-24T23:22:00,000+0800

- 时间同步状态

- 本交易中的进线电能Transaction Import Energy in kWh

- 本交易中的出线电能Transaction Export Energy in kWh

- 交易持续时间Duration (in second)

交易过程中可由Modbus实时读取以上信息。以上信息要有专门的访问寄存器。

交易完成

AcuDC-320在接受到”交易完成“命令时，结束交易并记录交易日志。装置自动进入空闲模式。可以重新启动下一次充电。

异常处理

- 断电

- 超时未完成交易 （超时配置，默认disable）

- 系统异常时充电桩发充电指令无效

3.6.3 交易日志

AcuDC-320 将按照 OCMF 要求记录以下内容：

- 交易ID (Transaction ID)

交易开始时

- 时间戳（Timestamp）（2018-07-24T13:22:04,000+0200 S）local+偏移

- 进线电能（Import energy）

- 出线电能（Export energy）

交易完成

- 时间戳（Timestamp）（2018-07-24T13:22:04,000+0200 S）local+偏移

- 进线电能（Import energy）

- 出线电能（Export energy）

配置及交易信息

| CT | String | Charge Point Identification Type |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CI | String | Charge Point Identification |  |
| LC | Object | Loss Compensation - LR - LU | e.g., LR: 20 (from configuration) LU: mOhm |
| IS | Boolean | Identification Status | 来自交易起始时的配置 |
| IL | String | Identification Level | 来自交易起始时的配置 |
| IF | Array of Strings | Identification Flags | 来自交易起始时的配置 |
| IT | String | Identification Type | 来自交易起始时的配置 |
| ID | String | Identification Data | 来自交易起始时的配置 |
| TT | String | Tariff Text | 来自交易起始时的配置 |

AcuDC-320 应可保存超过 250,000 条交易日志（每天记录超过 50 条交易，持续时间超过 12 年）。
这些交易日志可通过 Modbus RTU进行访问。

只有在工厂模式（铅封打开）时，AcuDC-320 才允许用户清除交易日志；若铅封处于关闭状态，AcuDC-320 则不允许用户清除交易日志。

3.6.4 OCMF 日志读取

AcuDC-320 支持 JSON 格式的 OCMF （通过Modbus读取）:

OCMF|<payload data section>|<signature section>

包括

| Field | Type | Description | Value |
| --- | --- | --- | --- |
| FV | String | Format Version, we use OCMF 1.4.1 | 1.4 |
| GI | String | Gateway Identification | AcuDC-320 |
| GS | String | Gateway Serial | e.g., DCT2503000001 |
| GV | String | Gateway Version | e.g., 1.01 |
| PG | String | Pagination of the entire data set | Transaction ID, e.g., T123456 |
| MV | String | Meter Vendor | Accuenergy |
| MM | String | Meter Model | e.g., Acu-DC301-1000-650-P2 |
| MS | String | Meter Serial | e.g., DCT2503000001 |
| MF | String | Meter Firmware | e.g., 1.01 |
| IS | Boolean | Identification Status | True/false, From Start command |
| IL | String | Identification Level | From Start command |
| IF | Array of Strings | Identification Flags | From Start command |
| IT | String | Identification Type | From Start command |
| ID | String | Identification Data | From Start command |
| TT | String | Tariff Text | From Start command |
| LC | Object | Loss Compensation - LN - LR - LU | From configuration |
| CT | String | Charge Point Identification Type | From configuration |
| CI | String | Charge Point Identification | From configuration |
| TM | String | Time | e.g., 2024-11-24T23:22:00,000+0800 |
| TX | string | Transaction: Meter reading reason, reference of meter reading to transaction |  |
| RV | Number | Reading Value | xxxxx.xxxx |
| RI | String | Reading Identification | 01-00:01.08.00*FF |
| RU | String | Reading Unit | kWh |
| RT | String | Reading Current Type | DC |
| CL | String | Cumulated Loss |  |
| EF | String | Error Flags | E – Energy t – Time |
| ST | String | Status | See OCMF table 10 |
| SA | String | Signature Algorithm | 使用默认值，ECDSA-secp256r1-SHA256，可省略 |
| SD | String | Signature Data |  |

考虑

- 通过指定transactionID来进行读取

- Modbus

- JSON格式

OCMF|{

"FV": "1.4",

"GI": "",

"GS": "",

"GV": "",

"PG": "T123456",

"MV": "Accuenergy",

"MM": "AcuDC-321-1500V-1500A-P2-MID",

"MS": "MDB550100001",

"MF": "1.22",

"IS": true,

"IL": "VERIFIED",

"IF": [

"RFID_NONE",

"OCPP_NONE",

"ISO15118_NONE",

"PLMN_NONE"

],

"IT": "ISO14443",

"ID": "1F2D3A4F5506C7",

"TT": "Tarif 1",

"LC": {

"LN": "cable_name",

"LR": 2,

"LU": "mOhm"

},

"RD": [

{

"TM": "2018-07-24T13:22:04,000+0200 S",

"TX": "B",

"RV": 2935.6000,

"RI": "01-00:01.08.00*FF",

"RU": "kWh",

"RT": "DC",

"EF": "",

"ST": "G"

},

{

"TM": "2018-07-24T13:26:04,000+0200 S",

"TX": "E",

"RV": 2965.1000,

"CL": 0.5,

"RI": "01-00:01.08.00*FF",

"RU": "kWh",

"RT": "DC",

"EF": "",

"ST": "G"

}

]

}|{

"SD": "1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF"

}

3.7 计时功能

3.7.1 实时时钟和时间保持

AcuDC-320配备实时时钟（RTC），即使在断电情况下也能跟踪当前时间。

- 漂移优于±0.5秒/天

- 断电时保留时间为1周（标准接受36小时，首选1周）

参考文献

- 根据IEC 62052-11:2020第7.11节时间保持精度引用IEC 62054-21第7.5节功能要求和测试 - 精度

在参考电压和参考温度下，晶体控制的时间开关应具有优于±0.5秒/天的时间保持精度。时间保持精度随温度的变化应小于（±0.15秒/°C/24小时）。

在运行备用状态下，在参考温度下，时间保持精度应优于±1秒/天。

- IEC 62052-21第7.1.6.1节

如果运行备用由弹簧（仅限时间开关）、可充电电池或超级电容器提供，则最小运行备用应为36小时

3.7.2 设备时间配置

AcuDC-320支持：通过Modbus和HMI设置时间/日期，包括年/月/日和时/分/秒。分辨率为1秒。

无论铅封是否封闭，AcuDC-320允许用户设置时间/日期。

注意3.6.2章时间同步。

3.7.3 运行时间

AcuDC-320在非易失性内存中跟踪并保留以下值：

- 设备运行时间：设备开始运行以来的累计时间

- 负载时间：设备有负载的累计时间；即电流输入 > Ist (0.52A) 且电压 > 10V。

无论铅封是否封闭，AcuDC-320允许用户重置这些时间。

3.8 通讯协议

3.8.2 通过RS485通信

RS485接口

AcuDC-320支持RS485上，作为从站的Modbus RTU通信

用户可以为RS485端口配置：

- 校验位：无、偶校验、奇校验

- 波特率：2400 – 115200 bps（2400、9600、19200、38400、57600、115200）常识

- Modbus Slave ID

AcuDC-320支持通过RS485的Modbus RTU：

- 读取

  - 所有电气测量

    - 电压

    - 电流

    - 功率

    - 能量

    - 电荷

  - 最大/最小测量

  - 读取事件日志

  - 交易

    - 触发交易开始/停止

    - 读取公钥

    - 带签名的读取交易日志

- 测量配置

  - 电缆损失补偿配置

  - 数据日志配置

  - 时间配置

  - 网络配置

  - IP配置

- 操作

  - 重启电表 （reboot）

  - 恢复出厂设置并重启 (factory reset and reboot) – 工厂模式

  - 恢复网络默认配置 （network reset）

  - 重置能量 (clear energy) – 工厂模式

  - 重置电荷 (clear charge)

  - 重置最大/最小 (clear max/min)

  - 清除交易日志 (clear transaction log) – 工厂模式

  - 清除事件日志 (clear Echilog) – 工厂模式

- 此外，AcuDC-320支持使用特殊指令0x6A写入，通过RS485上的Modbus RTU进行以下工厂功能：

  - 校准

  - 工厂配置

HMI接口

HMI接口以RS485进行通信。AcuDC-320支持该接口上的Modbus RTU通信。

通信配置固定为 115200bps, 8N1, Modbus slave ID 1.

3.9 固件更新

AcuDC-320支持固件更新。

3.9.1 固件更新范围

- 可更新应用程序 application；不可更新boot

  - 考虑JTAG使用RDP1

- 固件更新期间测量数据/日志不会改变

- 配置将迁移到新版本以继续工作

3.9.2 固件更新方法

AcuDC-320支持通过RS485上传和更新固件；用户从Accuenergy获取固件文件并上传到AcuDC-320进行更新

3.9.3 固件更新限制

如果铅封封闭，则不允许更新固件

只能使用Accuenergy发布的文件。固件文件加密并签名

3.10校准

所有电压输入、电流输入都需要校准，以补偿各种组件公差引起的错误。

- 校准应仅在Accuenergy工厂进行

- 校准值应保留在AcuDC-320的非易失性内存中

- 校准值在AcuDC-320正常生命周期内或通过固件更新不应更改

4 分立显示模块

AcuDC-320支持分立显示模块。

4.1 硬件

分立显示模块包含以下接口

- 与AcuDC-320表本体连接线，包含

  - 供电，从AcuDC-320表本体供电

  - RS485，分立显示模块作为Modbus RTU主站与表本体通信

  - 该连接线的两端（与表本体，和与分立显示模块）均应被铅封。

- 显示屏（复用AcuDC-300）

  - LCD的寿命应>= 12年。

  - 能够以0.0001 kWh的分辨率显示11位数能量，例如1234567.8901。

4.3 分立显示模块功能系统考虑两个状态的页面

- 空闲

- 充电中

装置屏幕显示三种模式生产、正常、组装。和铅封状态。

- Boot -> Selftest

- Idle

- Charging

标识

- Fatal error

- Mode (production, assembly)

- Cable loss

背光灯逻辑：

- 充电中常亮

- 有故故障常亮

- 点亮后，如无动作（充电），在配置的 LCD backlight time 后熄灭

4.3.1 启动

启动后可以考虑多个页面，3秒刷新到下个页面.

- Logo

- Model + SN

- FW version + CRC

- Public Key

- 屏幕自检

系统启动结束，自动进入Idle状态。

如果仪表未运行，面板显示logo后，提示“连接未成功，请检查确认”停止在该页面。

4.3.2 Idle

如无充电，进入Idle状态。

页面显示

- Date and Time

- Eimp

- Eexp

4.2.3 Charging充电中

- 标识

- 充电标识

- Cable loss compensation标识

- 上栏

- Start Date and Time

- EV Charger ID

- duration

- 下栏

- 本次Import energy

如果充电桩发送充电命令，开始充电，UI自动切换到该页面；充电结束，切换到空闲页面。

分立模块设置DIP开关或者其它方案，考虑固件升级识别。
5 认证要求

AcuDC-320 需要取得以下认证：

- UL

- MID: EN50470-4 + IEC 62053-41

- PTB

6 机械规格

6.1 尺寸

表体导轨式安装。

表本体尺寸越小越好。竞品尺寸 178mm(width) x 159 mm (height) x 69 mm (depth)。我们应与其相近。

参考竞品，不能大于竞品。

分立显示模块考虑导轨+面板兼容安装方式。尺寸不大于87*103*30（也可参考液晶尺寸，比例协调）

参考下图

典型整个应用场景：

表体以导轨方式安装于金属箱体内，通过电缆连接面板。面板安装在箱体前面，采用面板式安装。

整个产品模具采用新设计模具。

标签设计符合认证机构要求，根据模具可设计在正面或者侧面。

6.2 机械要求

6.2.1 振动

IEC 62052-11:2020第5.2.2节振动测试

测试应根据IEC 60068-2-6:2007进行，条件如下：

a) 电表在非工作状态，不带包装；

b) 频率范围：10 Hz至150 Hz；

c) 过渡频率：60 Hz；

d) f < 60 Hz，运动的恒定幅度0.075毫米；

e) f > 60 Hz，恒定加速度9.8 m/s²（1 g）；

f) 单点控制；

g) 每轴扫描周期数：10。

测试后，电表应无损坏或信息变更，并应按照相关标准的要求正确运行。

6.2.2 冲击

IEC 62052-11:2020第5.2.1节冲击测试

测试应根据IEC 60068-2-32:2008进行，条件如下：

a) 电表在非工作状态，不带包装；

b) 半正弦脉冲；

c) 峰值加速度：30 gn（300 m/s²）；

d) 脉冲持续时间：18毫秒。

测试后，电表应无损坏或信息变更，并应按照相关标准的要求正确运行。

6.3 防护等级要求

IP30

AcuDC-320应安装在具有IP51防护等级的外壳内用于室内使用，以及IP54用于室外使用

参考文献

VDE-AR-E 2418-3-100，A.3.9节：

室内电表IP51

室外电表：IP54

对于面板安装的电表，如果面板提供IP保护，则IP等级适用于电表前部（面板外部）暴露的部分。面板后面的电表部分可能具有较低的IP等级，例如IP30

6.4 外壳标记

6.4.1 丝印内容

面板或外壳上的永久丝印标识说明。

6.4.2 标签内容

产品标签包含型号、序列号、条码、认证标志等。

7 电气规格

7.1 电源

AcuDC-320电源。输入范围9-36 Vdc。

功耗<=6W可接受。

7.2 电压输入

精度：首选0.1级，可接受0.2级

直接连接。输入范围：0-1800 V (测量裕量)

最小标称电压Vn-min 60 V；

最大标称电压Vn-max 1500V。

可从10-59V到1500-1800V测量，无具体精度要求 启动电压10  V

7.3 电流输入

间接接入。

电流精度：首选0.2级，可接受0.5级甚至1级（满足整机能量精度要求）

整机能量精度等级C（0.5%）首选，等级B（1%）可接受

启动电流0.05 %

8 EMC与可靠性要求

8.1 抗扰度

满足MID认证对应要求。

8.2 发射

符合EN55032/FCC第15部分B类的要求

9 安规要求

- 污染等级2，海拔0米至2000米

- 双重绝缘

- 过电压类别II

- 过电压类别II至1500V

10 环境要求

- 室内使用

- 污染等级 2

- 气候条件

- 指定不确定度的额定操作范围：-25°C 至 +70°C，相对湿度0% 至 95%，无冷凝

- 储存和运输范围：-40°C 至 +85°C，相对湿度0% 至 95%，无冷凝

- 海拔 0 米至 2000 米

- 机械环境类别：M1

- 电磁环境类别：E2

参考资料

CT-003, 2016 Corresponding Tables Active electrical energy meters OIML R 46 2012 – MID 2014/32/EU Annex V (MI-003)

M1：此类别适用于在振动和冲击不显著的地点使用的仪器，例如固定在受到微弱振动和冲击的轻结构上的仪器，这些振动和冲击来自当地爆破或打桩活动，猛然关门等。

E2：此类别适用于在电磁干扰相当于其他工业建筑物中可能出现的电磁干扰的地点使用的仪器。

11 可制造性要求

- 推荐元件选型

- BOM控制策略

- 生产工艺要求

- 可测试性

- 标准化设计建议

12 板级测试要求

需要考虑ICT/FCT

13 工具软件

13.1 测试台

测试台支持的功能与测试要求。

13.1.1 校准

所需测试设备，校准流程，精度要求。

13.1.2 工厂配置

默认配置项、序列号烧录、批量配置方式等。

需要考虑每台不一样的private key/public key.

13.1.3 工厂验证

功能验证、出厂自检流程、记录方式。

13.2 上位机软件

上位机软件功能要求。与AcuDC-301类似。