## Sheet
测试用例 | voltage_accuracy | current_accuracy | power_accuracy | 电压输入值 | 电流1输入值 | 电流2输入值 | 电压测量最小值 | 电压精度最小值 | 电压测量最大值 | 电压精度最大值 | 电压测量平均值 | 电压精度平均值 | 电压精度测试结果 | 电流1测量最小值 | 电流1精度最小值 | 电流1测量最大值 | 电流1精度最大值 | 电流1测量平均值 | 电流1精度平均值 | 电流1精度测试结果 | 电流2测量最小值 | 电流2精度最小值 | 电流2测量最大值 | 电流2精度最大值 | 电流2测量平均值 | 电流2精度平均值 | 电流2精度测试结果 | 功率1输入值 | 功率1测量最小值 | 功率1精度最小值 | 功率1测量最大值 | 功率1精度最大值 | 功率1测量平均值 | 功率1精度平均值 | 功率1精度测试结果 | 功率2输入值 | 功率2测量最小值 | 功率2精度最小值 | 功率2测量最大值 | 功率2精度最大值 | 功率2测量平均值 | 功率2精度平均值 | 功率2精度测试结果 | 功率总输入值 | 功率总测量最小值 | 功率总精度最小值 | 功率总测量最大值 | 功率总精度最大值 | 功率总测量平均值 | 功率总精度平均值 | 功率总精度测试结果
acudc260_case1 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 60 | 0.4 | 0.4 | 60.0004 | 1e-05 | 60.0059 | 0.0001 | 60.0034 | 6e-05 | Passed | 0.38519 | 0.03703 | 0.42059 | 0.05148 | 0.40378 | 0.00945 | Passed | 0.37552 | 0.06121 | 0.41087 | 0.02717 | 0.39419 | 0.01453 | Passed | 0.024 | 0.023383 | 0.02572 | 0.025239 | 0.05164 | 0.024203 | 0.00845 | Failed | 0.024 | 0.022786 | 0.05057 | 0.025019 | 0.04244 | 0.023747 | 0.01053 | Failed | 0.048 | 0.046312 | 0.03517 | 0.049217 | 0.02535 | 0.047892 | 0.00226 | Failed
acudc260_case2 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 60 | 1.5 | 1.5 | 59.9983 | 3e-05 | 60.009 | 0.00015 | 60.0029 | 5e-05 | Passed | 1.4913 | 0.00578 | 1.5276 | 0.01838 | 1.5049 | 0.00329 | Passed | 1.4649 | 0.0234 | 1.5226 | 0.01505 | 1.4985 | 0.00103 | Failed | 0.09 | 0.089177 | 0.00914 | 0.091433 | 0.01593 | 0.090213 | 0.00237 | Failed | 0.09 | 0.088138 | 0.02069 | 0.091341 | 0.0149 | 0.089825 | 0.00195 | Failed | 0.18 | 0.17752 | 0.01375 | 0.18214 | 0.01187 | 0.17963 | 0.00203 | Failed
acudc260_case3 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 3 | 3 | 59.9988 | 2e-05 | 60.0077 | 0.00013 | 60.0032 | 5e-05 | Passed | 3.0025 | 0.00082 | 3.0308 | 0.01027 | 3.0168 | 0.0056 | Failed | 2.9883 | 0.0039 | 3.0234 | 0.00779 | 3.0039 | 0.00131 | Passed | 0.18 | 0.17988 | 0.00065 | 0.18221 | 0.01229 | 0.18087 | 0.00486 | Failed | 0.18 | 0.17939 | 0.00341 | 0.18123 | 0.00682 | 0.18021 | 0.00115 | Failed | 0.36 | 0.35964 | 0.00101 | 0.36222 | 0.00618 | 0.36077 | 0.00215 | Failed
acudc260_case4 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 5 | 5 | 59.9996 | 1e-05 | 60.0078 | 0.00013 | 60.0037 | 6e-05 | Passed | 5.0053 | 0.00107 | 5.0375 | 0.00749 | 5.02 | 0.004 | Passed | 4.9846 | 0.00307 | 5.0308 | 0.00616 | 5.0107 | 0.00215 | Passed | 0.3 | 0.30058 | 0.00194 | 0.30246 | 0.00822 | 0.30125 | 0.00417 | Failed | 0.3 | 0.29915 | 0.00282 | 0.30217 | 0.00724 | 0.30039 | 0.00129 | Failed | 0.6 | 0.60038 | 0.00063 | 0.60312 | 0.0052 | 0.60152 | 0.00254 | Failed
acudc260_case5 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 60 | 8 | 8 | 60.0022 | 4e-05 | 60.0078 | 0.00013 | 60.0048 | 8e-05 | Passed | 8.0022 | 0.00028 | 8.0301 | 0.00376 | 8.0198 | 0.00247 | Passed | 8.0033 | 0.00041 | 8.0403 | 0.00503 | 8.0142 | 0.00178 | Passed | 0.48 | 0.47996 | 9e-05 | 0.48241 | 0.00502 | 0.48124 | 0.00259 | Failed | 0.48 | 0.47945 | 0.00114 | 0.48256 | 0.00533 | 0.48074 | 0.00154 | Failed | 0.96 | 0.96036 | 0.00038 | 0.96393 | 0.00409 | 0.96196 | 0.00204 | Passed
acudc260_case6 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 10 | 10 | 60.0013 | 2e-05 | 60.0064 | 0.00011 | 60.0039 | 6e-05 | Passed | 10.0033 | 0.00033 | 10.0423 | 0.00423 | 10.0258 | 0.00258 | Passed | 9.9999 | 1e-05 | 10.0444 | 0.00444 | 10.0178 | 0.00178 | Passed | 0.6 | 0.60064 | 0.00107 | 0.60295 | 0.00491 | 0.60188 | 0.00313 | Passed | 0.6 | 0.59991 | 0.00015 | 0.60268 | 0.00446 | 0.60129 | 0.00215 | Passed | 1.2 | 1.2011 | 0.00089 | 1.2057 | 0.00474 | 1.2026 | 0.00213 | Passed
acudc260_case7 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 50 | 50 | 59.9984 | 3e-05 | 60.0076 | 0.00013 | 60.0021 | 3e-05 | Passed | 50.0954 | 0.00191 | 50.1243 | 0.00249 | 50.1088 | 0.00218 | Passed | 50.0881 | 0.00176 | 50.1324 | 0.00265 | 50.1118 | 0.00224 | Passed | 3 | 3.005 | 0.00168 | 3.0074 | 0.00248 | 3.0064 | 0.00214 | Passed | 3 | 3.005 | 0.00167 | 3.0085 | 0.00283 | 3.0065 | 0.00215 | Passed | 6 | 6.01 | 0.00167 | 6.0152 | 0.00254 | 6.0131 | 0.00219 | Passed
acudc260_case8 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 100 | 100 | 59.9992 | 1e-05 | 60.0049 | 8e-05 | 60.0025 | 4e-05 | Passed | 100.1948 | 0.00195 | 100.234 | 0.00234 | 100.2153 | 0.00215 | Passed | 100.1955 | 0.00196 | 100.2303 | 0.0023 | 100.2185 | 0.00219 | Passed | 6 | 6.0124 | 0.00206 | 6.0147 | 0.00245 | 6.0134 | 0.00223 | Passed | 6 | 6.0115 | 0.00191 | 6.0143 | 0.00238 | 6.0131 | 0.00218 | Passed | 12 | 12.0242 | 0.00202 | 12.0282 | 0.00235 | 12.0266 | 0.00222 | Passed
acudc260_case9 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 400 | 400 | 59.9968 | 5e-05 | 60.0055 | 9e-05 | 60.0017 | 3e-05 | Passed | 400.8852 | 0.00221 | 400.9317 | 0.00233 | 400.9087 | 0.00227 | Passed | 400.8944 | 0.00224 | 400.9576 | 0.00239 | 400.9201 | 0.0023 | Passed | 24 | 24.0518 | 0.00216 | 24.0575 | 0.0024 | 24.0548 | 0.00228 | Passed | 24 | 24.0535 | 0.00223 | 24.058 | 0.00241 | 24.0559 | 0.00233 | Passed | 48 | 48.1063 | 0.00221 | 48.1145 | 0.00239 | 48.1105 | 0.0023 | Passed
acudc260_case10 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 60 | 600 | 600 | 59.9974 | 4e-05 | 60.0056 | 9e-05 | 60.0007 | 1e-05 | Passed | 601.5342 | 0.00256 | 601.6132 | 0.00269 | 601.57 | 0.00262 | Passed | 601.5471 | 0.00258 | 601.6478 | 0.00275 | 601.5996 | 0.00267 | Passed | 36 | 36.091 | 0.00253 | 36.0986 | 0.00274 | 36.0948 | 0.00263 | Passed | 36 | 36.0926 | 0.00257 | 36.0994 | 0.00276 | 36.0958 | 0.00266 | Passed | 72 | 72.1836 | 0.00255 | 72.1983 | 0.00275 | 72.1906 | 0.00265 | Passed
acudc260_case11 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 200 | 0.4 | 0.4 | 200.0064 | 3e-05 | 200.0134 | 7e-05 | 200.0089 | 4e-05 | Passed | 0.40871 | 0.02177 | 0.47033 | 0.17583 | 0.44062 | 0.10156 | Failed | 0.39035 | 0.02412 | 0.44911 | 0.12278 | 0.42462 | 0.06154 | Failed | 0.08 | 0.083903 | 0.04878 | 0.091855 | 0.14819 | 0.087888 | 0.09859 | Failed | 0.08 | 0.081829 | 0.02286 | 0.09278 | 0.15975 | 0.085962 | 0.07453 | Failed | 0.16 | 0.16652 | 0.04075 | 0.18211 | 0.1382 | 0.17453 | 0.0908 | Failed
acudc260_case12 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 200 | 1.5 | 1.5 | 200.0051 | 3e-05 | 200.0124 | 6e-05 | 200.0087 | 4e-05 | Passed | 1.492 | 0.00532 | 1.5346 | 0.02306 | 1.5092 | 0.00614 | Failed | 1.478 | 0.01466 | 1.5208 | 0.01388 | 1.5005 | 0.00034 | Passed | 0.3 | 0.29827 | 0.00577 | 0.30661 | 0.02205 | 0.30184 | 0.00612 | Failed | 0.3 | 0.29441 | 0.01864 | 0.30705 | 0.02351 | 0.30023 | 0.00076 | Failed | 0.6 | 0.59129 | 0.01452 | 0.60544 | 0.00906 | 0.60047 | 0.00078 | Failed
acudc260_case13 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 200 | 3 | 3 | 200.0042 | 2e-05 | 200.0113 | 6e-05 | 200.0077 | 4e-05 | Passed | 2.9451 | 0.0183 | 3.024 | 0.00801 | 2.991 | 0.00301 | Failed | 2.952 | 0.01601 | 3.0021 | 0.00069 | 2.9749 | 0.00838 | Failed | 0.6 | 0.59402 | 0.00996 | 0.6022 | 0.00366 | 0.59818 | 0.00303 | Failed | 0.6 | 0.58997 | 0.01671 | 0.59855 | 0.00242 | 0.59547 | 0.00755 | Failed | 1.2 | 1.1892 | 0.00903 | 1.2005 | 0.00041 | 1.194 | 0.005 | Failed
acudc260_case14 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 200 | 5 | 5 | 200.0058 | 3e-05 | 200.0138 | 7e-05 | 200.0096 | 5e-05 | Passed | 4.9867 | 0.00265 | 5.0376 | 0.00751 | 5.0082 | 0.00163 | Passed | 4.973 | 0.00539 | 5.0177 | 0.00354 | 4.9948 | 0.00104 | Passed | 1 | 0.99302 | 0.00698 | 1.0034 | 0.00335 | 0.9999 | 0.0001 | Failed | 1 | 0.9945 | 0.0055 | 1.0029 | 0.00288 | 0.99935 | 0.00065 | Failed | 2 | 1.9944 | 0.00279 | 2.0071 | 0.00355 | 2.0005 | 0.00027 | Passed
acudc260_case15 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 200 | 8 | 8 | 200.0064 | 3e-05 | 200.0143 | 7e-05 | 200.0098 | 5e-05 | Passed | 7.99 | 0.00125 | 8.0271 | 0.00339 | 8.0032 | 0.0004 | Passed | 7.9747 | 0.00317 | 8.0251 | 0.00314 | 7.9911 | 0.00111 | Passed | 1.6 | 1.5968 | 0.00202 | 1.6061 | 0.00382 | 1.601 | 0.00065 | Passed | 1.6 | 1.591 | 0.00562 | 1.6038 | 0.00237 | 1.5985 | 0.00094 | Failed | 3.2 | 3.1891 | 0.00341 | 3.2065 | 0.00202 | 3.1989 | 0.00035 | Passed
acudc260_case16 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 10 | 10 | 200.0037 | 2e-05 | 200.0119 | 6e-05 | 200.0076 | 4e-05 | Passed | 9.9892 | 0.00108 | 10.0176 | 0.00176 | 10.0026 | 0.00026 | Passed | 9.9771 | 0.00229 | 10.0148 | 0.00148 | 9.9951 | 0.00049 | Passed | 2 | 1.9957 | 0.00217 | 2.0046 | 0.00228 | 2.0006 | 0.00029 | Passed | 2 | 1.9935 | 0.00323 | 2.0033 | 0.00166 | 2.0003 | 0.00017 | Passed | 4 | 3.9907 | 0.00233 | 4.0063 | 0.00158 | 4.001 | 0.00024 | Passed
acudc260_case17 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 50 | 50 | 200.0065 | 3e-05 | 200.0144 | 7e-05 | 200.0088 | 4e-05 | Passed | 50.0864 | 0.00173 | 50.1361 | 0.00272 | 50.1034 | 0.00207 | Passed | 50.0867 | 0.00173 | 50.1268 | 0.00254 | 50.1024 | 0.00205 | Passed | 10 | 10.0165 | 0.00165 | 10.0264 | 0.00264 | 10.0211 | 0.00211 | Passed | 10 | 10.0164 | 0.00164 | 10.0241 | 0.00241 | 10.0198 | 0.00198 | Passed | 20 | 20.0364 | 0.00182 | 20.0503 | 0.00251 | 20.0425 | 0.00212 | Passed
acudc260_case18 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 100 | 100 | 200.0046 | 2e-05 | 200.0134 | 7e-05 | 200.0088 | 4e-05 | Passed | 100.2109 | 0.00211 | 100.2408 | 0.00241 | 100.2289 | 0.00229 | Passed | 100.2012 | 0.00201 | 100.2402 | 0.0024 | 100.2245 | 0.00224 | Passed | 20 | 20.0422 | 0.00211 | 20.0501 | 0.0025 | 20.0455 | 0.00228 | Passed | 20 | 20.0407 | 0.00204 | 20.0499 | 0.00249 | 20.0468 | 0.00234 | Passed | 40 | 40.0843 | 0.00211 | 40.1003 | 0.00251 | 40.0928 | 0.00232 | Passed
acudc260_case19 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 400 | 400 | 200.0052 | 3e-05 | 200.0138 | 7e-05 | 200.0094 | 5e-05 | Passed | 400.9435 | 0.00236 | 401.0035 | 0.00251 | 400.9705 | 0.00243 | Passed | 400.9701 | 0.00243 | 401.0179 | 0.00254 | 400.9917 | 0.00248 | Passed | 80 | 80.1937 | 0.00242 | 80.2059 | 0.00257 | 80.1986 | 0.00248 | Passed | 80 | 80.1957 | 0.00245 | 80.2077 | 0.0026 | 80.2022 | 0.00253 | Passed | 160 | 160.3915 | 0.00245 | 160.4091 | 0.00256 | 160.4004 | 0.0025 | Passed
acudc260_case20 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 200 | 600 | 600 | 200.0014 | 1e-05 | 200.0131 | 7e-05 | 200.0074 | 4e-05 | Passed | 601.617 | 0.0027 | 601.7188 | 0.00286 | 601.6534 | 0.00276 | Passed | 601.6442 | 0.00274 | 601.7245 | 0.00287 | 601.689 | 0.00281 | Passed | 120 | 120.3303 | 0.00275 | 120.3418 | 0.00285 | 120.3364 | 0.0028 | Passed | 120 | 120.3378 | 0.00281 | 120.3479 | 0.0029 | 120.343 | 0.00286 | Passed | 240 | 240.6642 | 0.00277 | 240.6893 | 0.00287 | 240.6788 | 0.00283 | Passed
acudc260_case21 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 500 | 0.4 | 0.4 | 500.0312 | 6e-05 | 500.0543 | 0.00011 | 500.0439 | 9e-05 | Passed | 0.42746 | 0.06864 | 0.46652 | 0.16631 | 0.44394 | 0.10986 | Failed | 0.39176 | 0.02059 | 0.4552 | 0.13799 | 0.42714 | 0.06785 | Failed | 0.2 | 0.20719 | 0.03597 | 0.22865 | 0.14323 | 0.22037 | 0.10183 | Failed | 0.2 | 0.20669 | 0.03344 | 0.22616 | 0.13078 | 0.21616 | 0.08079 | Failed | 0.4 | 0.4228 | 0.057 | 0.45171 | 0.12927 | 0.4373 | 0.09325 | Failed
acudc260_case22 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 500 | 1.5 | 1.5 | 500.0437 | 9e-05 | 500.0515 | 0.0001 | 500.0487 | 0.0001 | Passed | 1.5048 | 0.00319 | 1.529 | 0.01931 | 1.5179 | 0.01193 | Passed | 1.4882 | 0.00784 | 1.5148 | 0.00985 | 1.5026 | 0.00177 | Passed | 0.75 | 0.74913 | 0.00117 | 0.7647 | 0.0196 | 0.75857 | 0.01142 | Failed | 0.75 | 0.74056 | 0.01258 | 0.76238 | 0.01651 | 0.74848 | 0.00203 | Failed | 1.5 | 1.4962 | 0.00254 | 1.5261 | 0.01738 | 1.5086 | 0.0057 | Failed
acudc260_case23 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 500 | 3 | 3 | 500.0451 | 9e-05 | 500.0538 | 0.00011 | 500.0499 | 0.0001 | Passed | 2.9937 | 0.00211 | 3.0352 | 0.01173 | 3.0147 | 0.00489 | Failed | 2.9823 | 0.00589 | 3.0116 | 0.00387 | 2.9984 | 0.00053 | Passed | 1.5 | 1.4985 | 0.00101 | 1.5135 | 0.00902 | 1.5063 | 0.00423 | Failed | 1.5 | 1.4911 | 0.00593 | 1.51 | 0.00667 | 1.5021 | 0.00141 | Failed | 3 | 2.9936 | 0.00214 | 3.0194 | 0.00646 | 3.0078 | 0.00261 | Failed
acudc260_case24 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 500 | 5 | 5 | 500.0441 | 9e-05 | 500.06 | 0.00012 | 500.0534 | 0.00011 | Passed | 4.9825 | 0.0035 | 5.0313 | 0.00625 | 5.0049 | 0.00098 | Passed | 4.9807 | 0.00386 | 5.0075 | 0.00149 | 4.9963 | 0.00074 | Passed | 2.5 | 2.4943 | 0.0023 | 2.511 | 0.0044 | 2.5042 | 0.00167 | Passed | 2.5 | 2.4889 | 0.00443 | 2.5035 | 0.00139 | 2.4966 | 0.00137 | Passed | 5 | 4.9868 | 0.00264 | 5.016 | 0.00319 | 5.0017 | 0.00033 | Passed
acudc260_case25 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 500 | 8 | 8 | 500.0474 | 9e-05 | 500.0606 | 0.00012 | 500.0545 | 0.00011 | Passed | 8.0012 | 0.00015 | 8.032 | 0.004 | 8.0193 | 0.00241 | Passed | 7.985 | 0.00188 | 8.0282 | 0.00353 | 8.0088 | 0.00111 | Passed | 4 | 4.0042 | 0.00105 | 4.0224 | 0.00559 | 4.0115 | 0.00287 | Failed | 4 | 3.9903 | 0.00241 | 4.0132 | 0.0033 | 4.0042 | 0.00105 | Passed | 8 | 7.999 | 0.00013 | 8.0275 | 0.00344 | 8.0132 | 0.00165 | Passed
acudc260_case26 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 10 | 10 | 500.0536 | 0.00011 | 500.0597 | 0.00012 | 500.0573 | 0.00011 | Passed | 9.985 | 0.0015 | 10.0288 | 0.00288 | 10.0087 | 0.00087 | Passed | 9.9769 | 0.00231 | 10.0184 | 0.00184 | 9.9994 | 6e-05 | Passed | 5 | 5.0025 | 0.0005 | 5.0284 | 0.00567 | 5.0097 | 0.00193 | Failed | 5 | 4.9888 | 0.00224 | 5.0137 | 0.00275 | 5.002 | 0.0004 | Passed | 10 | 9.993 | 0.0007 | 10.031 | 0.0031 | 10.0075 | 0.00075 | Passed
acudc260_case27 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 50 | 50 | 500.0501 | 0.0001 | 500.0606 | 0.00012 | 500.0577 | 0.00012 | Passed | 50.0784 | 0.00157 | 50.1227 | 0.00245 | 50.1035 | 0.00207 | Passed | 50.0786 | 0.00157 | 50.1227 | 0.00245 | 50.1006 | 0.00201 | Passed | 25 | 25.0409 | 0.00164 | 25.062 | 0.00248 | 25.053 | 0.00212 | Passed | 25 | 25.0477 | 0.00191 | 25.0643 | 0.00257 | 25.0546 | 0.00218 | Passed | 50 | 50.0992 | 0.00198 | 50.1187 | 0.00237 | 50.1075 | 0.00215 | Passed
acudc260_case28 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 100 | 100 | 500.0478 | 0.0001 | 500.068 | 0.00014 | 500.0594 | 0.00012 | Passed | 100.2102 | 0.0021 | 100.2611 | 0.00261 | 100.2327 | 0.00233 | Passed | 100.2171 | 0.00217 | 100.2486 | 0.00249 | 100.2358 | 0.00236 | Passed | 50 | 50.1131 | 0.00226 | 50.1337 | 0.00267 | 50.1247 | 0.00249 | Passed | 50 | 50.1131 | 0.00226 | 50.1335 | 0.00267 | 50.1236 | 0.00247 | Passed | 100 | 100.2198 | 0.0022 | 100.2678 | 0.00268 | 100.2461 | 0.00246 | Passed
acudc260_case29 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 400 | 400 | 500.0546 | 0.00011 | 500.0623 | 0.00012 | 500.0592 | 0.00012 | Passed | 400.9971 | 0.00249 | 401.0481 | 0.00262 | 401.0262 | 0.00257 | Passed | 401.01 | 0.00253 | 401.0645 | 0.00266 | 401.0359 | 0.00259 | Passed | 200 | 200.5235 | 0.00262 | 200.5553 | 0.00278 | 200.5376 | 0.00269 | Passed | 200 | 200.5364 | 0.00268 | 200.5563 | 0.00278 | 200.5456 | 0.00273 | Passed | 400 | 401.0633 | 0.00266 | 401.1086 | 0.00277 | 401.0828 | 0.00271 | Passed
acudc260_case30 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 500 | 600 | 600 | 500.0543 | 0.00011 | 500.0618 | 0.00012 | 500.058 | 0.00012 | Passed | 601.6553 | 0.00276 | 601.7407 | 0.0029 | 601.7006 | 0.00283 | Passed | 601.6908 | 0.00282 | 601.7775 | 0.00296 | 601.7335 | 0.00289 | Passed | 300 | 300.8632 | 0.00288 | 300.911 | 0.00304 | 300.8823 | 0.00294 | Passed | 300 | 300.8867 | 0.00296 | 300.9194 | 0.00306 | 300.9029 | 0.00301 | Passed | 600 | 601.7574 | 0.00293 | 601.824 | 0.00304 | 601.789 | 0.00298 | Passed
acudc260_case31 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 800 | 0.4 | 0.4 | 800.102 | 0.00013 | 800.1132 | 0.00014 | 800.1075 | 0.00013 | Passed | 0.41494 | 0.03734 | 0.45168 | 0.1292 | 0.43336 | 0.08339 | Failed | 0.37646 | 0.05886 | 0.45622 | 0.14054 | 0.42184 | 0.05459 | Failed | 0.32 | 0.31489 | 0.01596 | 0.36903 | 0.15321 | 0.34389 | 0.07466 | Failed | 0.32 | 0.30419 | 0.04941 | 0.356 | 0.11249 | 0.33441 | 0.04504 | Failed | 0.64 | 0.62382 | 0.02528 | 0.72234 | 0.12865 | 0.67931 | 0.06142 | Failed
acudc260_case32 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 800 | 1.5 | 1.5 | 800.1085 | 0.00014 | 800.1165 | 0.00015 | 800.1125 | 0.00014 | Passed | 1.4944 | 0.00373 | 1.5483 | 0.03221 | 1.5161 | 0.01075 | Failed | 1.4823 | 0.01181 | 1.5412 | 0.02745 | 1.5056 | 0.00376 | Failed | 1.2 | 1.1961 | 0.00325 | 1.237 | 0.03084 | 1.2078 | 0.00651 | Failed | 1.2 | 1.1773 | 0.01888 | 1.2229 | 0.01908 | 1.2011 | 0.00092 | Failed | 2.4 | 2.3767 | 0.00973 | 2.4401 | 0.01669 | 2.4129 | 0.00539 | Failed
acudc260_case33 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 3 | 3 | 800.1138 | 0.00014 | 800.124 | 0.00015 | 800.1195 | 0.00015 | Passed | 2.9973 | 0.00089 | 3.0398 | 0.01328 | 3.0179 | 0.00598 | Failed | 2.9813 | 0.00623 | 3.0342 | 0.0114 | 3.0052 | 0.00172 | Failed | 2.4 | 2.39 | 0.00416 | 2.4369 | 0.01539 | 2.4124 | 0.00516 | Failed | 2.4 | 2.3772 | 0.00949 | 2.435 | 0.01458 | 2.3996 | 0.00016 | Failed | 4.8 | 4.7885 | 0.0024 | 4.8468 | 0.00975 | 4.8165 | 0.00344 | Failed
acudc260_case34 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 5 | 5 | 800.1187 | 0.00015 | 800.1282 | 0.00016 | 800.1239 | 0.00015 | Passed | 4.9997 | 5e-05 | 5.0446 | 0.00891 | 5.0218 | 0.00435 | Passed | 4.9736 | 0.00527 | 5.0392 | 0.00783 | 5.013 | 0.0026 | Passed | 4 | 4.0045 | 0.00111 | 4.0376 | 0.0094 | 4.0198 | 0.00495 | Failed | 4 | 3.9728 | 0.0068 | 4.0287 | 0.00717 | 4.0032 | 0.0008 | Failed | 8 | 7.9868 | 0.00165 | 8.0439 | 0.00548 | 8.0179 | 0.00224 | Failed
acudc260_case35 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 800 | 8 | 8 | 800.1211 | 0.00015 | 800.1299 | 0.00016 | 800.1253 | 0.00016 | Passed | 8.0084 | 0.00105 | 8.0395 | 0.00494 | 8.0227 | 0.00283 | Passed | 7.9785 | 0.00269 | 8.0474 | 0.00592 | 8.0078 | 0.00098 | Passed | 6.4 | 6.4069 | 0.00108 | 6.4395 | 0.00617 | 6.4209 | 0.00326 | Failed | 6.4 | 6.3749 | 0.00393 | 6.4349 | 0.00546 | 6.4073 | 0.00114 | Failed | 12.8 | 12.8043 | 0.00033 | 12.8457 | 0.00357 | 12.8249 | 0.00195 | Passed
acudc260_case36 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 10 | 10 | 800.1196 | 0.00015 | 800.1319 | 0.00016 | 800.1273 | 0.00016 | Passed | 10.0343 | 0.00343 | 10.0776 | 0.00776 | 10.0591 | 0.00591 | Failed | 10.0067 | 0.00067 | 10.0869 | 0.00869 | 10.0473 | 0.00473 | Failed | 8 | 8.0309 | 0.00386 | 8.0626 | 0.00783 | 8.0486 | 0.00607 | Failed | 8 | 8.0086 | 0.00107 | 8.0613 | 0.00767 | 8.0332 | 0.00415 | Failed | 16 | 16.0509 | 0.00318 | 16.1147 | 0.00717 | 16.0835 | 0.00522 | Failed
acudc260_case37 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 50 | 50 | 800.1188 | 0.00015 | 800.1343 | 0.00017 | 800.1276 | 0.00016 | Passed | 50.1389 | 0.00278 | 50.1877 | 0.00375 | 50.1643 | 0.00329 | Passed | 50.1214 | 0.00243 | 50.1999 | 0.004 | 50.1537 | 0.00307 | Passed | 40 | 40.1172 | 0.00293 | 40.1516 | 0.00379 | 40.1373 | 0.00343 | Passed | 40 | 40.1001 | 0.0025 | 40.155 | 0.00388 | 40.1325 | 0.00331 | Passed | 80 | 80.2422 | 0.00303 | 80.2935 | 0.00367 | 80.2753 | 0.00344 | Passed
acudc260_case38 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 100 | 100 | 800.124 | 0.00015 | 800.1359 | 0.00017 | 800.1301 | 0.00016 | Passed | 100.2851 | 0.00285 | 100.3184 | 0.00318 | 100.3007 | 0.00301 | Passed | 100.2663 | 0.00266 | 100.3391 | 0.00339 | 100.3 | 0.003 | Passed | 80 | 80.2429 | 0.00304 | 80.2696 | 0.00337 | 80.2551 | 0.00319 | Passed | 80 | 80.2078 | 0.0026 | 80.2899 | 0.00362 | 80.2476 | 0.0031 | Passed | 160 | 160.4692 | 0.00293 | 160.5479 | 0.00342 | 160.5052 | 0.00316 | Passed
acudc260_case39 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 400 | 400 | 800.1274 | 0.00016 | 800.1371 | 0.00017 | 800.1331 | 0.00017 | Passed | 401.0554 | 0.00264 | 401.1177 | 0.00279 | 401.0843 | 0.00271 | Passed | 401.0676 | 0.00267 | 401.1286 | 0.00282 | 401.102 | 0.00275 | Passed | 320 | 320.9001 | 0.00281 | 320.9523 | 0.00298 | 320.9227 | 0.00288 | Passed | 320 | 320.9071 | 0.00283 | 320.9536 | 0.00298 | 320.9343 | 0.00292 | Passed | 640 | 641.8328 | 0.00286 | 641.8982 | 0.00297 | 641.8624 | 0.00291 | Passed
acudc260_case40 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 800 | 600 | 600 | 800.1304 | 0.00016 | 800.1432 | 0.00018 | 800.1364 | 0.00017 | Passed | 601.7117 | 0.00285 | 601.7687 | 0.00295 | 601.7383 | 0.0029 | Passed | 601.7271 | 0.00288 | 601.8051 | 0.00301 | 601.7667 | 0.00294 | Passed | 480 | 481.4481 | 0.00302 | 481.5168 | 0.00316 | 481.4756 | 0.00307 | Passed | 480 | 481.48 | 0.00308 | 481.527 | 0.00318 | 481.4964 | 0.00312 | Passed | 960 | 962.9141 | 0.00304 | 963.0363 | 0.00316 | 962.9698 | 0.00309 | Passed
acudc260_case41 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 1000 | 0.4 | 0.4 | 1000.1973 | 0.0002 | 1000.2084 | 0.00021 | 1000.2034 | 0.0002 | Passed | 0.43363 | 0.08406 | 0.48862 | 0.22156 | 0.46569 | 0.16423 | Failed | 0.41527 | 0.03816 | 0.48904 | 0.22259 | 0.45001 | 0.12502 | Failed | 0.4 | 0.43712 | 0.09281 | 0.49437 | 0.23593 | 0.46686 | 0.16715 | Failed | 0.4 | 0.41718 | 0.04295 | 0.48019 | 0.20048 | 0.45076 | 0.1269 | Failed | 0.8 | 0.8981 | 0.12262 | 0.95572 | 0.19465 | 0.92186 | 0.15233 | Failed
acudc260_case42 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 1000 | 1.5 | 1.5 | 1000.2047 | 0.0002 | 1000.2145 | 0.00021 | 1000.2103 | 0.00021 | Passed | 1.5303 | 0.02022 | 1.5909 | 0.06057 | 1.5623 | 0.04153 | Failed | 1.4895 | 0.00699 | 1.5725 | 0.04831 | 1.5335 | 0.0223 | Failed | 1.5 | 1.5236 | 0.01574 | 1.5859 | 0.05728 | 1.5536 | 0.03572 | Failed | 1.5 | 1.5106 | 0.00705 | 1.5816 | 0.05439 | 1.5434 | 0.02891 | Failed | 3 | 3.0653 | 0.02178 | 3.1292 | 0.04308 | 3.0999 | 0.03329 | Failed
acudc260_case43 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 3 | 3 | 1000.2092 | 0.00021 | 1000.2191 | 0.00022 | 1000.2149 | 0.00021 | Passed | 3.0235 | 0.00785 | 3.0857 | 0.02856 | 3.0554 | 0.01845 | Failed | 3.0181 | 0.00603 | 3.0779 | 0.02596 | 3.042 | 0.01399 | Failed | 3 | 3.0464 | 0.01547 | 3.0811 | 0.02702 | 3.0622 | 0.02074 | Failed | 3 | 3.0183 | 0.00611 | 3.1009 | 0.03364 | 3.0504 | 0.0168 | Failed | 6 | 6.0712 | 0.01187 | 6.162 | 0.027 | 6.1032 | 0.0172 | Failed
acudc260_case44 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 5 | 5 | 1000.2135 | 0.00021 | 1000.2271 | 0.00023 | 1000.2198 | 0.00022 | Passed | 5.0053 | 0.00107 | 5.0529 | 0.01059 | 5.0277 | 0.00553 | Failed | 4.9897 | 0.00206 | 5.0584 | 0.01167 | 5.0173 | 0.00346 | Failed | 5 | 5.009 | 0.0018 | 5.0636 | 0.01271 | 5.0355 | 0.0071 | Failed | 5 | 4.9763 | 0.00475 | 5.0657 | 0.01314 | 5.0202 | 0.00404 | Failed | 10 | 10.0141 | 0.00141 | 10.11 | 0.011 | 10.0515 | 0.00515 | Failed
acudc260_case45 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 1000 | 8 | 8 | 1000.221 | 0.00022 | 1000.2328 | 0.00023 | 1000.2263 | 0.00023 | Passed | 8.0222 | 0.00277 | 8.0759 | 0.00948 | 8.0454 | 0.00567 | Passed | 7.9957 | 0.00054 | 8.0749 | 0.00936 | 8.0361 | 0.00451 | Passed | 8 | 8.0126 | 0.00158 | 8.0781 | 0.00976 | 8.0405 | 0.00506 | Failed | 8 | 8.0081 | 0.00102 | 8.0712 | 0.0089 | 8.0384 | 0.0048 | Failed | 16 | 16.0469 | 0.00293 | 16.1292 | 0.00808 | 16.0831 | 0.0052 | Failed
acudc260_case46 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 10 | 10 | 1000.217 | 0.00022 | 1000.2283 | 0.00023 | 1000.2226 | 0.00022 | Passed | 10.0192 | 0.00192 | 10.0647 | 0.00647 | 10.0432 | 0.00432 | Failed | 9.9934 | 0.00066 | 10.0468 | 0.00468 | 10.0262 | 0.00262 | Passed | 10 | 10.0244 | 0.00244 | 10.0706 | 0.00706 | 10.0424 | 0.00424 | Failed | 10 | 9.9872 | 0.00128 | 10.0762 | 0.00762 | 10.0307 | 0.00307 | Failed | 20 | 20.0116 | 0.00058 | 20.1166 | 0.00583 | 20.075 | 0.00375 | Failed
acudc260_case47 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 50 | 50 | 1000.2161 | 0.00022 | 1000.2297 | 0.00023 | 1000.2257 | 0.00023 | Passed | 50.1229 | 0.00246 | 50.1593 | 0.00319 | 50.1434 | 0.00287 | Passed | 50.0815 | 0.00163 | 50.167 | 0.00334 | 50.1327 | 0.00265 | Passed | 50 | 50.143 | 0.00286 | 50.1877 | 0.00375 | 50.1642 | 0.00328 | Passed | 50 | 50.1064 | 0.00213 | 50.1731 | 0.00346 | 50.1446 | 0.00289 | Passed | 100 | 100.2551 | 0.00255 | 100.3432 | 0.00343 | 100.3042 | 0.00304 | Passed
acudc260_case48 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 100 | 100 | 1000.2175 | 0.00022 | 1000.2252 | 0.00023 | 1000.2216 | 0.00022 | Passed | 100.2573 | 0.00257 | 100.3102 | 0.0031 | 100.2819 | 0.00282 | Passed | 100.2478 | 0.00248 | 100.312 | 0.00312 | 100.2819 | 0.00282 | Passed | 100 | 100.2694 | 0.00269 | 100.3377 | 0.00338 | 100.2981 | 0.00298 | Passed | 100 | 100.2736 | 0.00274 | 100.3334 | 0.00333 | 100.295 | 0.00295 | Passed | 200 | 200.5655 | 0.00283 | 200.6678 | 0.00334 | 200.6032 | 0.00302 | Passed
acudc260_case49 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 400 | 400 | 1000.2274 | 0.00023 | 1000.2379 | 0.00024 | 1000.2323 | 0.00023 | Passed | 401.0742 | 0.00269 | 401.118 | 0.0028 | 401.0923 | 0.00273 | Passed | 401.071 | 0.00268 | 401.1304 | 0.00283 | 401.1071 | 0.00277 | Passed | 400 | 401.1705 | 0.00293 | 401.205 | 0.00301 | 401.1865 | 0.00297 | Passed | 400 | 401.1678 | 0.00292 | 401.2418 | 0.0031 | 401.2062 | 0.00302 | Passed | 800 | 802.348 | 0.00294 | 802.4229 | 0.00303 | 802.3887 | 0.00299 | Passed
acudc260_case50 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 600 | 600 | 1000.2244 | 0.00022 | 1000.236 | 0.00024 | 1000.2293 | 0.00023 | Passed | 601.7408 | 0.0029 | 601.7979 | 0.003 | 601.7616 | 0.00294 | Passed | 601.7502 | 0.00292 | 601.846 | 0.00308 | 601.7911 | 0.00299 | Passed | 600 | 601.8757 | 0.00313 | 601.9266 | 0.00321 | 601.9003 | 0.00317 | Passed | 600 | 601.893 | 0.00316 | 601.9756 | 0.00329 | 601.9302 | 0.00322 | Passed | 1200 | 1203.785 | 0.00315 | 1203.9022 | 0.00325 | 1203.8342 | 0.0032 | Passed